Príloha MI-004

k nariadeniu vlády č. …/2005 Z. z.

# Merače tepla

Pre merače tepla pre domácnosti, v ľahkom priemysle, a na merania na komerčné účely platia základné požiadavky prílohy č. 1, osobitné požiadavky a postupy posudzovania zhody uvedené v tejto prílohe.

### Definície

Merač tepla prístroj určený na meranie tepla, ktoré sa v okruhu výmenníka tepla odovzdáva kvapalinou nazývanou teplonosná kvapalina.

Merač tepla kompaktný prístroj alebo kombinovaný prístroj pozostávajúci z čiastkových zostáv - z prietokomera, páru teplotových snímačov a počítadla podľa definície v § 4 písm. b).

(	teplota teplonosnej kvapaliny,

(in	hodnota ( pri vstupe do výmenníka tepla,

(out	hodnota ( pri výstupe z výmenníka tepla,

	teplotný rozdiel (in ( (out, kde 

(max	horná medza (, pri ktorej merač tepla správne pracuje v medziach najväčšej dovolenej chyby (ďalej len „MPE“),

(min	dolná medza (, pri ktorej merač tepla správne pracuje v medziach MPE,

(max	horná medza (, pri ktorej merač tepla správne pracuje v medziach MPE,

(min	dolná medza (, pri ktorej merač tepla správne pracuje v medziach MPE,

q	prietok teplonosnej kvapaliny,

qs	najvyššia hodnota q krátkodobo dovolená, kedy merač tepla ešte pracuje správne,

qp	najvyššia hodnota q dovolená permanentne, pri ktorej merač tepla pracuje správne,

qi	najnižšia dovolená hodnota q, pri ktorej merač tepla pracuje správne,

P	tepelný výkon výmeny tepla,

Ps	horná prípustná hranica P, pri ktorej merač tepla pracuje správne.

### Osobitné požiadavky

### 1.	Predpísané pracovné podmienky

Predpísané hodnoty pre pracovné podmienky výrobca špecifikuje takto:

1.1	Pre teplotu kvapaliny max, min

− pre teplotné rozdiely: (max, (min s týmito obmedzeniami: (max/(min  10;

(min = 3 K alebo 5 K alebo 10 K.

1.2	Pre tlak kvapaliny - najväčší kladný vnútorný tlak, ktorému môže merač tepla dlhodobo odolávať pri hornej hranici teplotného rozsahu.

  - Pre prietok kvapaliny qs, qp, qi, kde pre hodnoty qp a qi platia tieto obmedzenia:

qp/qi  10.

1.4	Pre tepelný výkon: Ps.

### 2.	Triedy presnosti

Pre merače tepla sú definované nasledovné triedy presnosti 1, 2 a 3.

### 3.	Najväčšie dovolené chyby pre kompaktné merače tepla

Najväčšie dovolené chyby pre kompaktné merače tepla vyjadrené v percentách skutočnej hodnoty pre každú triedu presnosti sú

- pre triedu 1:	E = Ef + Et + Ec	kde pre Ef, Et, Ec platia body 7.1 až 7.3

- pre triedu 2:	E = Ef + Et + Ec	kde pre Ef, Et, Ec platia body 7.1 až 7.3

- pre triedu 3:	E = Ef + Et + Ec	kde pre Ef, Et, Ec platia body 7.1 až 7.3

### 4.	Prípustné vplyvy elektromagnetického rušenia

4.1	Merač tepla nesmie byť pod vplyvom statických magnetických polí a elektromagnetických polí so sieťovou frekvenciou.

4.2	Vplyv elektromagnetického rušenia môže byť iba taký, aby zmena vo výsledku merania nebola väčšia, ako je kritická hodnota zmeny stanovená v bode 4.3, alebo aby indikácia výsledku merania bola taká, že ju nebude možné považovať za platnú hodnotu.

4.3	Kritickou hodnotou zmeny pre kompaktný merač tepla je hodnota rovnajúca sa absolútnej hodnote najväčšej dovolenej chyby platnej pre daný merač tepla (bod 3).

### 5.	Trvanlivosť

Po príslušných vykonaných skúškach, zohľadňujúc čas trvania predpokladaný  výrobcom, musí meradlo spĺňať tieto kritériá:

5.1	Snímače prietoku: Odchýlka vo výsledku merania po vykonaní skúšky trvanlivosti nesmie pri porovnaní s výsledkom počiatočného merania prekročiť kritickú hodnotu zmeny.

5.2	Snímače teploty: Odchýlka vo výsledku merania po vykonaní skúšky trvanlivosti nesmie pri porovnaní s výsledkom počiatočného merania prekročiť 0,1 °C.

### 6.	Nápisy na merači tepla

trieda presnosti,

hraničné hodnoty prietoku,

hraničné hodnoty teploty,

hraničné hodnoty teplotného rozdielu,

miesto inštalácie snímača prietoku: prívodná alebo vratná vetva,

označenie smeru toku.

### 7.	Čiastkové zostavy

Ustanovenia týkajúce sa čiastkových zostáv môžu platiť pre čiastkové zostavy vyrobené tým istým, ale aj inými výrobcami. Ak sa merač tepla skladá z čiastkových zostáv, platia pre tieto čiastkové zostavy zodpovedajúcim spôsobom rovnaké základné požiadavky, ako pre merač tepla. Okrem toho platia aj požiadavky:

7.1	Príslušná najväčšia dovolená chyba snímača prietoku vyjadrená v % pre triedy presnosti:

Trieda 1: Ef = (1 + 0,01 qp/q), ale nie viac ako ± 5 %

Trieda 2: Ef = (2 + 0,02 qp/q), ale nie viac ako ± 5 %

Trieda 3: Ef = (3 + 0,05 qp/q), ale nie viac ako ± 5 %,

kde chyba Ef vyjadruje vzťah udávanej a skutočnej hodnoty vzťahu medzi výstupným signálom snímača prietoku a hmotnosťou alebo objemom.

7.2	Relatívna najväčšia dovolená chyba pre párový teplotný snímač vyjadrená v %:

Et = (0,5 + 3 . min/

kde chyba Et vyjadruje vzťah udávanej a skutočnej hodnoty pomeru medzi výstupom párového teplotného snímača a teplotným rozdielom.

7.3	Relatívna najväčšia dovolená chyba počítadla vyjadrená v %:

Ec = (0,5 + min/

kde chyba Ec vyjadruje hodnotu pomeru indikovaného a skutočného tepla.

7.4	Kritická hodnota zmeny pre čiastkovú zostavu merača tepla sa rovná príslušnej absolútnej hodnote najväčšej dovolenej chyby platnej pre čiastkovú zostavu (7.1, 7.2 alebo 7.3).

7.5	Nápisy na čiastkových zostavách

Snímač prietoku: 		trieda presnosti,

hraničné hodnoty prietoku,

hraničné hodnoty teploty,

menovitý koeficient meradla (napr. litre/impulzy) alebo príslušný výstupný signál,

indikácia smeru toku.

Párový teplotný snímač:	označenie typu (napr. Pt 100),

hraničné hodnoty teploty,

hraničné hodnoty teplotného rozdielu.

Kalkulátor:			typ teplotného snímača

hraničné hodnoty teploty,

hraničné hodnoty teplotného rozdielu,

požadovaný menovitý koeficient meradla (napr. litre/impulzy) alebo príslušný vstupný signál prichádzajúci 	zo snímača prietoku,

miesto inštalácie snímača prietoku – prívodná alebo vratná vetva.

### Uvedenie do používania

8.	a) Meranie tepla v domácnosti, sa musí vykonať pomocou ľubovoľného merača tepla triedy 3.

b) Meranie tepla na komerčné účely a/alebo v rámci ľahkého priemyslu, sa musia uskutočniť ľubovoľným meračom tepla triedy 2.

c) Distribútor alebo osoba zákonom poverená inštaláciou meračov tepla definuje ich vlastnosti tak, aby merač tepla spĺňal požiadavky bodov 1.1 až 1.4 a bol vhodný na presné meranie predpokladanej alebo predpokladateľnej spotreby.

### Posudzovanie zhody

Pri posudzovaní zhody si môže výrobca vybrať z týchto postupov B+F alebo B+D alebo H1.