Príloha MI-010

k nariadeniu vlády č. …/2005 Z. z.

# Analyzátory výfukových plynov

Pre analyzátory výfukových plynov určených na kontrolu a odbornú údržbu motorových vozidiel platia základné požiadavky prílohy č. 1, osobitné požiadavky a postupy posudzovania zhody uvedené v tejto prílohe.

### Definície

Analyzátor výfukových plynov prístroj určený na meranie objemových zlomkov špecifikovaných zložiek výfukových plynov motorových vozidiel so zážihovým motorom pri hladine vlhkosti analyzovanej vzorky. Ide o oxid uhoľnatý (CO), oxid uhličitý (CO2), kyslík (O2) a uhľovodíky (HC). Obsah uhľovodíkov sa vyjadruje ako koncentrácia n-hexánu (C6H14) meraného absorpčnou metódou v blízkej infračervenej oblasti spektra. Objemové zlomky zložiek plynu sa vyjadrujú ako percento objemu CO, CO2 a O2, a v ppm objemu. Analyzátor výfukových plynov okrem toho vypočítava hodnotu ( z objemových zlomkov zložiek výfukového plynu.

Lambda (() bezrozmerná hodnota vyjadrujúca účinnosť spaľovania motora z hľadiska pomeru vzduch/palivo vo výfukových plynoch. Zisťuje sa podľa referenčného normalizovaného vzorca.

### Špecifické požiadavky

### Triedy presnosti

1.	Analyzátory výfukových plynov sú rozdelené do dvoch tried presnosti 0 a I. Príslušné najmenšie meracie rozsahy týchto tried sú uvedené v tabuľke č. 1.

Tabuľka č. 1 - Triedy presnosti a meracie rozsahy

| Parameter | Triedy 0 a I |
| --- | --- |
| zlomok CO | od 0 do 5 % obj. |
| zlomok CO2 | od 0 do 16 % obj. |
| zlomok HC | od 0 do 2000 ppm obj. |
| zlomok O2 | od 0 do 21 % obj. |
|  | od 0,8 do 1,2 |

### Predpísané pracovné podmienky

2.	Predpísané hodnoty pre pracovné podmienky určuje výrobca takto

2.1	Pre klimatické a mechanické ovplyvňujúce veličiny

najmenší teplotný rozsah 35 °C pre klimatické podmienky,

pre mechanické prostredie platí trieda M1.

  - Pre elektrické ovplyvňujúce veličiny

        - napäťový a frekvenčný rozsah pre striedavý zdroj napätia,

        - hraničné hodnoty jednosmerného napätia zdroja.

  - Pre tlak okolitého prostredia

Najmenšie a najväčšie hodnoty tlaku okolitého prostredia pre obidve triedy presnosti sú

pmin  860 hPa, pmax  1060 hPa.

### Najväčšie dovolené chyby

3.	Najväčšie dovolené chyby sú definované takto

3.1	Pre všetky zložky plynu platí, že najväčšia dovolená chyba v predpísaných pracovných podmienkach podľa prílohy č. 1 bod 1.1 musí byť väčšia z dvoch hodnôt uvedených v tabuľke č. 2. Absolútne hodnoty sú vyjadrené v objemových % alebo v objemových ppm. Percentuálne hodnoty sú percentom skutočnej hodnoty.

Tabuľka č. 2 - Najväčšie dovolené chyby

| Parameter | Trieda 0 | Trieda I |
| --- | --- | --- |
| zlomok CO | ± 0,03 % obj. ± 5 % | ± 0,06 % obj. ± 5 % |
| zlomok CO2 | ± 0,5 % obj. ± 5 % | ± 0,5 % obj. ± 5 % |
| zlomok HC | ± 10 ppm obj. ± 5 % | ± 12 ppm obj. ± 5 % |
| zlomok O2 | ± 0,1 % obj. ± 5 % | ± 0,1 % obj. ± 5 % |

3.2	Najväčšia dovolená chyba pri výpočte ( je 0,3 %. Konvenčne pravá hodnota sa vypočíta podľa vzorca.)

Na tento účel sa pri výpočte používajú údaje indikované meradlom.

### Prípustný vplyv rušenia

4.	Kritická hodnota zmeny pre všetky objemové podiely zložiek plynu sa rovná najväčšej dovolenej chybe platnej pre daný parameter.

5.	Vplyv elektromagnetického rušenia môže byť taký, aby

- zmena v meraní nebola väčšia ako kritická hodnota zmeny podľa bodu 4, alebo

- indikácia výsledku merania bola taká, aby ju nebolo možné považovať za platný výsledok.

### Ďalšie požiadavky

6.	Rozlíšenie sa rovná hodnotám uvedeným v tabuľke č. 3 alebo jeho hodnota je o rád vyššia ako tieto hodnoty.

Tabuľka č. 3 Rozlíšenie

|  | CO | CO2 | O2 | HC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Triedy 0 a I | 0,01 % obj. | 0,1 % obj. | *) | 1 ppm obj. |

*) 0,01 % obj. pre merané veličiny pod 4 % objemu alebo rovnajúce sa 4 %, inak 0,1 % objemu. Hodnota ( sa na indikátore zobrazuje s rozlíšením 0,001.

7.	Smerodajná odchýlka 20 meraní nesmie byť väčšia ako 1/3 absolútnej hodnoty najväčšej dovolenej chyby platnej pre objemový zlomok každého aplikovateľného plynu.

8.	Pri meraní CO, CO2 a HC musí meradlo, vrátane špecifikovaného systému rozvodu plynu indikovať 95 % ich konečnej hodnoty stanovenej pomocou kalibračného plynu do 15 sekúnd po zmene plynu s nulovým obsahom prímesí napr. čerstvého vzduchu. Pri meraní obsahu O2 musí meradlo v podobných podmienkach udávať hodnotu odlišujúcu sa od nuly o menej ako 0,1 % do 60 sekúnd po zmene zloženia plynu z čerstvého vzduchu na plyn bez obsahu kyslíka.

9.	Ostatné zložky výfukových plynov okrem tých, ktorých hodnota sa meria, nesmú ovplyvňovať výsledok merania o viac ako polovicu absolútnej hodnoty najväčšej dovolenej chyby, ak sa v plyne nachádzajú v týchto objemových zlomkoch

6 % objemových CO,

16 % objemových CO2,

10 % objemových O2,

5 % objemových H2,

0,3 % objemových NO,

2 000 ppm objemových HC (ako n-hexánu),

vodné pary až do nasýtenia.

10.	Analyzátor výfukových plynov musí mať nastavovacie zariadenie umožňujúce nulovanie, kalibráciu plynom a vnútorné nastavenie. Vnútorné a nulovacie nastavovacie zariadenia sú automatické.

11.	V prípade automatických a poloautomatických nastavovacích zariadení musí byť meranie zablokované dovtedy, kým sa nastavovanie neukončí.

12.	Analyzátor výfukových plynov zisťuje stopy uhľovodíka v systéme rozvodu plynu. Meranie nesmie byť umožnené vtedy, ak koncentrácia prítomných zvyškov uhľovodíka pred meraním je väčšia ako 20 ppm objemových.

13.	Analyzátor musí byť vybavený zariadením na automatické zistenie akýchkoľvek porúch funkcie snímača kyslíkového kanála, ktoré sa môžu vyskytnúť v dôsledku opotrebovania alebo prerušenia prívodnej rúrky.

14.	Ak analyzátor výfukových plynov môže pracovať s rôznymi plynmi napr. benzín alebo skvapalnený plyn, musia sa dať zvoliť vhodné koeficienty pre výpočet  tak, aby nedošlo k žiadnym nejasnostiam v súvislosti s príslušným vzorcom.

### Posudzovanie zhody

Pri posudzovaní zhody si môže výrobca vybrať z týchto postupov B+F alebo B+D alebo H1.

# Footnotes

) Bod 5.3.7.3 prílohy č. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/69/ES o opatreniach proti znečisťovaniu ovzdušia výfukovými plynmi motorových vozidiel, ktorou sa mení smernica Rady 70/220/EHS (Ú. v. EÚ L 350, 28.12.1998, str. 17).