Príloha č. 3
k nariadeniu vlády č. …/2006 Z. z.

ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY NA VÝSTAVBU A PREVÁDZKU RÁDIODIAGNOSTICKÝCH PRACOVÍSK A NA ZABEZPEČENIE RADIAČNEJ OCHRANY NA RÁDIODIAGNOSTICKÝCH PRACOVISKÁCH 

1.	Stavebno-technické riešenie rádiodiagnostických pracovísk a ochranných tieniacich vrstiev musí zabezpečiť, že miestnosti priľahlé k vyšetrovni budú chránené takými ochrannými tieniacimi vrstvami, ktoré zabezpečia, že nebudú prekročené limity ožiarenia pre pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia a pre jednotlivcov z obyvateľstva. 

2.	Pri zohľadnení požiadaviek na zabezpečenie optimalizácie radiačnej ochrany pri projektovaní, výstavbe a uvádzaní do prevádzky nových rádiodiagnostických pracovísk je potrebné použiť taký stavebný materiál a ochranné tieniace vrstvy, ktoré zabezpečia aby neboli prekročené smerné hodnoty ožiarenia na preukazovanie racionálne dosiahnuteľnej úrovne radiačnej ochrany pre pracovníkov, alebo pre jednotlivcov z obyvateľstva
a)	efektívna dávka pracovníka so zdrojmi ionizujúceho žiarenia 1 mSv v kalendárnom roku,
b)	efektívna dávka jednotlivcov z obyvateľstva 0,1 mSv v kalendárnom roku.

3.	Použitý stavebný materiál a ochranné tieniace vrstvy na ochranu pred ionizujúcim žiarením na rádiodiagnostických pracoviskách majú zabezpečiť ochranu pracovníkov so zdrojmi žiarenia a ďalších osôb pred
a)	primárnym zväzkom ionizujúceho žiarenia, 
b)	rozptýleným ionizujúcim žiarením, 
c)	ionizujúcim žiarením unikajúcim z krytov röntgenových žiaričov. 

4.	Pri výpočte potrebného tienenia na zabezpečenie radiačnej ochrany na stabilných rádiodiagnostických pracoviskách je potrebné zohľadniť
a)	vzdialenosť chráneného miesta od röntgenového žiariča,
b)	maximálne prevádzkové napätie röntgenového žiariča,
c)	maximálne prevádzkové zaťaženie a radiačnú výťažnosť röntgenového žiariča,
d)	či sa v uvedenom priestore zdržiavajú pracovníci so zdrojmi ionizujúceho žiarenia alebo iné osoby, ktoré nie sú pracovníkmi so zdrojmi žiarenia,
e)	dĺžku pobytu osôb v chránenom priestore (koeficient pobytu osôb), 
f)	smerový faktor primárneho zväzku röntgenového žiarenia, rozptýleného žiarenia a žiarenia unikajúceho krytom röntgenovej lampy,
g)	či tienenie medzi röntgenovým žiaričom a chráneným priestorom je primárnou, alebo sekundárnou bariérou; či chráni pred primárnym zväzkom žiarenia alebo len pred rozptýleným a unikajúcim žiarením,
h)	počet röntgenových žiaričov používaných v jednej vyšetrovni. 

5.	Prevádzkové zaťaženie röntgenového žiariča sa stanovuje súčinom elektrického prúdu cez röntgenovú lampu a celkového prevádzkového času röntgenového žiariča.

6.	Radiačná výťažnosť röntgenového žiariča udáva veľkosť dávky v strede primárneho zväzku röntgenového žiariča v referenčnej vzdialenosti 1 m od ohniska röntgenovej lampy vztiahnutú na jednotku elektrického prúdu prechádzajúceho röntgenovou lampou. 

7.	Pri stanovení radiačnej ochrany na rádiodiagnostických pracoviskách, pokiaľ nie je presne stanovené prevádzkové zaťaženie röntgenového žiariča, alebo výrobca röntgenového zariadenia neuvádza inak, je potrebné použiť maximálne týždenné prevádzkové zaťaženie röntgenového žiariča a hodnoty radiačnej výťažnosti röntgenového žiariča uvedené v  tabuľke 1.

Tabuľka 1: Maximálne prevádzkové zaťaženie a radiačná výťažnosť röntgenových žiaričov

Typ a spôsob používania röntgenového zariadenia	Maximálne týždenné prevádzkové zaťaženie röntgenového žiariča	Radiačná výťažnosť
röntgenového žiariča	
Klasická skiagrafia (maximálne napätie 100 kV, filtrácia 2,5 mm Al):	400 mA.min	24000 mAs	9,0 mSv/mAmin	
Skiaskopia (maximálne napätie 110 kV, filtrácia 2,5 mm Al): 				
- rtg lampa pod vyšetrovacím stolom	1200 mA.min	72000 mAs	10,0 mSv/mAmin	
- rtg lampa nad vyšetrovacím stolom	3000 mA.min	180000 mAs	10,0 mSv/mAmin	
- DSA, kardiológia:	4000 mA.min	240000 mAs	10,0 mSv/mAmin	
Mamografia (maximálne napätie 35 kV, filtrácia 0,5 mm Al, resp. 0,03 mm Mo):	1000 mA.min	60000 mAs	6,0 mSv/mAmin	
Zubné röntgenové prístroje:				
- intraorálne (prevádzkové napätie 70 kV, filtrácia 2,5 mm Al)	5 mA.min	300 mAs	5,0 mSv/mAmin	
- RVG (prevádzkové napätie 70 kV, filtrácia 2,5 mm Al)	0,5 mA.min	30 mAs	5,0 mSv/mAmin	
- panoramatické (prevádzkové napätie 95 kV, filtrácia 1,5 mm Al):	100 mA.min	6000 mAs	7,0 mSv/mAmin	
- cefalografia (prevádzkové napätie 80 kV, filtrácia 2,5 mm Al)	10 mA.min	600 mAs	6,0 mSv/mAmin	
Chirurgické pojazdné röntgenové prístroje (maximálne napätie 100 kV, filtrácia 3,0 mm Al)	200 mA.min	12000 mAs	7,5 mSv/mAmin	
CT - počítačová tomografia (prevádzkové napätie 125 kV, filtrácia 2,5 mm Al)	20000 mA.min	1200000 mAs	12,0 mSv/mAmin	

8.	Odporúčané hodnoty koeficientu pobytu osôb T v chránených priestoroch pre plánovanie radiačnej ochrany na rádiodiagnostických pracoviskách sú:
T = 1,00
	pre priestory s trvalým pobytom osôb, napríklad obsluhovne rádiodiagnostických pracovísk, ambulancie lekárov, prijímacie kancelárie, pracovne, kancelárie, izby pacientov, klubovne, byty, detské kútiky a herne, obchody, bufety, reštaurácie, jedálne a stravovacie prevádzky;	
T = 0,30	pre priestory s dočasným pobytom osôb, napríklad tmavé komory bez trvalej obsluhy, denné miestnosti personálu, dielne, vonkajšie komunikačné priestory mimo kontrolovaného pásma, ktoré priliehajú priamo k vyšetrovni;	
T = 0,10	pre príležitostne a nepravidelne navštevované priestory, napríklad čakárne pre pacientov, chodby, schodiská, výťahy, toalety, prezliekacie kabíny pre pacientov, chodníky, vonkajšie priestory, parkoviská;	
T = 0,00	pre priestory, kde sa počas prevádzky röntgenového zariadenia nezdržiavajú žiadny pracovníci so zdrojmi žiarenia alebo iné osoby, napríklad toalety pre pacientov prístupné len z vyšetrovne.	

9.	Odporúčané hodnoty smerového faktoru U pre primárny zväzok röntgenového žiarenia pre plánovanie radiačnej ochrany na rádiodiagnostických pracoviskách sú:

U = 1.0 	ak primárny zväzok röntgenového žiarenia smeruje trvale alebo viac ako 50% celkového prevádzkového času na jednotlivú chránenú oblasť; napríklad pre podlahu vyšetrovne pri klasickej skiagrafii; pre stenu vyšetrovne, na ktorú je smerovaný primárny zväzok pri vyšetrovaní na vertikálnom statíve;	
U = 1.0	pre rozptýlené röntgenové žiarenie a röntgenové žiarenie unikajúce cez kryt röntgenového žiariča;	
U = 0.2	pre steny vyšetrovne a vstupné dvere do vyšetrovne pri klasickej skiagrafii a pri stomatologickej rádiodiagnostike, okrem stien a dverí, na ktoré nemôže byť nasmerovaný primárny zväzok röntgenového žiarenia;	
U = 0.1	pre priestory, na ktoré nie je smerovaný užitočný zväzok viac ako 10% celkového prevádzkového času röntgenového žiariča; 	
U = 0.0	pre priestory, u ktorých je vylúčené aby na ne bol nasmerovaný primárny zväzok röntgenového žiarenia; napríklad pre strop rádiodiagnostickej vyšetrovne pri klasickej skiagrafii, stenu rádiodiagnostickej vyšetrovne za statívom röntgenového žiariča pri klasickej skiagrafii;	
U = 0.0	pre röntgenové zariadenia, kde primárny zväzok je obmedzený výlučne na receptor obrazu a nemôže byť smerovaný voľne do priestoru (napríklad počítačové tomografy, skiaskopické röntgenové zariadenia so zosilňovačom röntgenového obrazu).	

10.	Pri výpočte hrúbky tienenia na zabezpečenie potrebnej radiačnej ochrany vzhľadom na požiadavky uvedené v bodoch 2 až 4 je potrebné stanoviť pre všetky priestory priľahlé k vyšetrovni minimálny koeficient zoslabenia pre primárny zväzok röntgenového žiarenia, rozptýlené a unikajúce röntgenové žiarenie a celkový koeficient zoslabenia. K požadovanému koeficientu zoslabenia sa potom stanoví ekvivalent olova hrúbky potrebného tienenia a tomu zodpovedajúce minimálne hrúbky rozličných stavebných materiálov (napríklad tehly, betón, pórobetón, barytový betón, oceľ, sklo)

11.	Koeficient zoslabenia FP pre primárny zväzok röntgenového žiarenia sa stanoví podľa vzťahu:

kde:		je radiačná výťažnosť röntgenového žiariča v referenčnej vzdialenosti 1 m od ohniska röntgenovej lampy;	
	W	je prevádzkové zaťaženie röntgenového žiariča;	
	U	je smerový faktor primárneho zväzku röntgenového žiarenia;	
	T	je koeficient pobytu osôb v chránenom priestore;	
	Hmax	je najvyššia prípustná efektívna dávka respektíve smerná hodnota ožiarenia na preukazovanie racionálne dosiahnuteľnej úrovne radiačnej ochrany pre pracovníkov so zdrojmi žiarenia alebo pre ostatné osoby v chránenom priestore; 	
	r	je vzdialenosť chráneného miesta od ohniska röntgenovej lampy	
 
12.	Koeficient zoslabenia FR pre rozptýlené röntgenové žiarenie sa stanoví podľa vzťahu:

kde:		je radiačná výťažnosť röntgenového žiariča v referenčnej vzdialenosti 1 m od ohniska röntgenovej lampy;	
	W	je prevádzkové zaťaženie röntgenového žiariča;	
	U	je smerový faktor rozptýleného röntgenového žiarenia (U=1,0);	
	k	je koeficient rozptylu primárneho zväzku röntgenového žiarenia	
	T	je koeficient pobytu osôb v chránenom priestore;	
	Hmax	je najvyššia prípustná efektívna dávka respektíve smerná hodnota ožiarenia na preukazovanie racionálne dosiahnuteľnej úrovne radiačnej ochrany pre pracovníkov so zdrojmi žiarenia alebo pre ostatné osoby v chránenom priestore; 	
	d	je vzdialenosť od ohniska röntgenovej lampy po stred telesa rozptylu 	
	l	je vzdialenosť chráneného miesta od stredu telesa rozptylu	

13.	Odporúčané hodnoty koeficientu rozptylu pre zväzok röntgenového žiarenia pre plánovanie radiačnej ochrany na rádiodiagnostických pracoviskách sú:
a)	0,002 m2 pre röntgenové zariadenie pre skiagrafiu, skiaskopiu, mamografiu;
b)	0,0005 m2 pre stomatologické röntgenové prístroje;
c)	0,0001 m2 pre röntgenové zariadenie pre počítačovú tomografiu.
 
14.	Koeficient zoslabenia FU pre unikajúce röntgenové žiarenie z krytu röntgenového žiariča sa stanoví podľa vzťahu:

kde:	DU	je radiačná výťažnosť unikajúceho röntgenového žiarenia v referenčnej vzdialenosti 1 m od ohniska röntgenovej lampy;	
	W	je prevádzkové zaťaženie röntgenového žiariča;	
	U	je smerový faktor unikajúceho röntgenového žiarenia (U=1,0);	
	T	je koeficient pobytu osôb v chránenom priestore;	
	Hmax	je najvyššia prípustná efektívna dávka respektíve smerná hodnota ožiarenia na preukazovanie racionálne dosiahnuteľnej úrovne radiačnej ochrany pre pracovníkov so zdrojmi žiarenia alebo pre ostatné osoby v chránenom priestore; 	
	r	je vzdialenosť chráneného miesta od ohniska röntgenovej lampy	
	Q	je najvyššia prípustná hodnota zaťaženia röntgenovej lampy (mA.min/h)  	

15.	V spracovanom projekte radiačnej ochrany na výstavbu alebo rekonštrukciu rádiodiagnostického pracoviska, alebo pri výmene röntgenového zariadenia na pracovisku, spracovateľ projektu uvedie
a)	názov a adresu spracovateľa projektu,
b)	údaje podľa bodu 4 písmeno a) až h), 
c)	opis metodiky a postupu použitého pri výpočte radiačnej ochrany, 
d)	maximálnu efektívnu dávku pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia a jednotlivcov z obyvateľstva v kalendárnom roku v chránených priestoroch, 
e)	odkaz na technické normy a odbornú literatúru použitú pri výpočtoch hrúbky tienenia, 
f)	použitý stavebný a tieniaci materiál a vypočítané hrúbky tieniacich materiálov, ktoré zabezpečia požadovaný stupeň ochrany pred ionizujúcim žiarením.

16.	Hodnoty ekvivalentnej hrúbky olova tienenia na ochranu pred ionizujúcim žiarením, ktoré zabezpečia neprekročenie smerných hodnôt ožiarenia na preukazovanie racionálne dosiahnuteľnej úrovne radiačnej ochrany, uvedených v bode 2, pre vybrané typy rádiodiagnostických pracovísk, röntgenových zariadení a rozličné vzdialenosti od ohniska röntgenovej lampy sú uvedené v tabuľkách 2 a 3.

I. Priestory priľahlé k rádiodiagnostickej vyšetrovni, kde sa zdržiavajú len pracovníci
so zdrojmi ionizujúceho žiarenia

Tabuľka 2:	Ekvivalentná hrúbka olova tienenia potrebného na ochranu pred ionizujúcim žiarením (mm)

Rádiodiagnostické pracovisko s klasickým skiagrafickým röntgenovým prístrojom	
	Obvodové steny, dvere	Podlaha	Strop	
Koeficientu pobytu osôb	T=1,0	T=0,3	T=0,1	T=1,0	T=0,3	T=0,1	T=1,0	T=0,3	T=0,1	
Vzdialenosť od ohniska röntgenovej lampy (m)	1,50	2,50	2,05	1,65	3,10	2,70	2,25	0,90	0,60	0,30	
	2,00	2,25	1,90	1,50	2,80	2,50	2,05	0,75	0,45	0,25	
	2,50	2,10	1,70	1,40	2,70	2,25	1,90	0,60	0,35	0,20	
	3,00	2,00	1,55	1,25	2,55	2,15	1,75	0,50	0,25	0,15	
	4,00	1,75	1,40	1,00	2,40	2,00	1,55	0,35	0,20	0,05	
	5,00	1,60	1,25	0,85	2,25	1,75	1,40	0,30	0,15	0,00	
	6,00	1,50	1,10	0,75	2,10	1,60	1,25	0,25	0,10	0,00	

Rádiodiagnostické pracovisko s klasickým skiaskopickým röntgenovým prístrojom
(röntgenový žiarič pod vyšetrovacím stolom)	
	Obvodové steny, dvere	Podlaha	Strop	
Koeficientu pobytu osôb	T=1,0	T=0,3	T=0,1	T=1,0	T=0,3	T=0,1	T=1,0	T=0,3	T=0,1	
Vzdialenosť od ohniska röntgenovej lampy (m)	1,50	1,75	1,25	1,00	1,75	1,25	1,00	1,75	1,25	1,00	
	2,00	1,60	1,20	0,80	1,60	1,20	0,80	1,60	1,20	0,80	
	2,50	1,45	1,05	0,70	1,45	1,05	0,70	1,45	1,05	0,70	
	3,00	1,25	0,90	0,60	1,25	0,90	0,60	1,25	0,90	0,60	
	4,00	1,10	0,75	0,45	1,10	0,75	0,45	1,10	0,75	0,45	
	5,00	1,00	0,60	0,35	1,00	0,60	0,35	1,00	0,60	0,35	
	6,00	0,85	0,50	0,25	0,85	0,50	0,25	0,85	0,50	0,25	

Rádiodiagnostické pracovisko s klasickým skiaskopickým röntgenovým prístrojom
(röntgenový žiarič nad vyšetrovacím stolom)	
	Obvodové steny, dvere	Podlaha	Strop	
Koeficientu pobytu osôb	T=1,0	T=0,3	T=0,1	T=1,0	T=0,3	T=0,1	T=1,0	T=0,3	T=0,1	
Vzdialenosť od ohniska röntgenovej lampy (m)	1,50	2,10	1,60	1,25	2,10	1,60	1,25	2,10	1,60	1,25	
	2,00	1,90	1,50	1,15	1,90	1,50	1,15	1,90	1,50	1,15	
	2,50	1,70	1,30	1,00	1,70	1,30	1,00	1,70	1,30	1,00	
	3,00	1,60	1,20	0,80	1,60	1,20	0,80	1,60	1,20	0,80	
	4,00	1,45	1,05	0,65	1,45	1,05	0,65	1,45	1,05	0,65	
	5,00	1,25	0,90	0,60	1,25	0,90	0,60	1,25	0,90	0,60	
	6,00	1,15	0,75	0,45	1,15	0,75	0,45	1,15	0,75	0,45	

Tabuľka 2, pokračovanie.

Rádiodiagnostické pracovisko s röntgenovým zariadením pre skiaskopiu a skiagrafiu	
	Obvodové steny, dvere	Podlaha	Strop	
Koeficientu pobytu osôb	T=1,0	T=0,3	T=0,1	T=1,0	T=0,3	T=0,1	T=1,0	T=0,3	T=0,1	
Vzdialenosť od ohniska röntgenovej lampy (m)	1,50	2,60	2,15	1,80	3,10	2,70	2,25	2,10	1,60	1,25	
	2,00	2,45	2,00	1,60	2,95	2,50	2,05	1,90	1,50	1,15	
	2,50	2,25	1,75	1,40	2,75	2,25	1,90	1,70	1,30	1,00	
	3,00	2,10	1,60	1,25	2,60	2,15	1,75	1,60	1,20	0,80	
	4,00	1,90	1,45	1,10	2,45	2,00	1,55	1,45	1,05	0,65	
	5,00	1,70	1,30	1,00	2,25	1,75	1,40	1,25	0,90	0,60	
	6,00	1,60	1,20	0,85	2,10	1,60	1,25	1,15	0,75	0,45	

Rádiodiagnostické pracovisko s mamografickým röntgenovým prístrojom	
	Obvodové steny, dvere	Podlaha	Strop	
Koeficientu pobytu osôb	T=1,0	T=0,3	T=0,1	T=1,0	T=0,3	T=0,1	T=1,0	T=0,3	T=0,1	
Vzdialenosť od ohniska röntgenovej lampy (m)	1,50	0,60	0,50	0,45	0,75	0,60	0,55	0,20	0,15	0,10	
	2,00	0,55	0,50	0,40	0,70	0,55	0,50	0,20	0,15	0,10	
	2,50	0,50	0,45	0,30	0,65	0,55	0,50	0,15	0,10	0,05	
	3,00	0,50	0,40	0,30	0,60	0,50	0,45	0,15	0,10	0,05	
	4,00	0,45	0,35	0,25	0,55	0,50	0,40	0,10	0,10	0,05	
	5,00	0,40	0,30	0,25	0,50	0,45	0,40	0,10	0,05	0,00	
	6,00	0,40	0,25	0,20	0,50	0,40	0,30	0,10	0,05	0,00	

Rádiodiagnostické pracovisko s počítačovým tomografom	
	Obvodové steny, dvere	Podlaha	Strop	
Koeficientu pobytu osôb	T=1,0	T=0,3	T=0,1	T=1,0	T=0,3	T=0,1	T=1,0	T=0,3	T=0,1	
Vzdialenosť od ohniska röntgenovej lampy (m)	1,50	1,80	1,40	1,00	1,80	1,40	1,00	1,80	1,40	1,00	
	2,00	1,70	1,30	0,80	1,70	1,30	0,80	1,70	1,30	0,80	
	2,50	1,50	1,10	0,70	1,50	1,10	0,70	1,50	1,10	0,70	
	3,00	1,40	0,90	0,50	1,40	0,90	0,50	1,40	0,90	0,50	
	4,00	1,20	0,70	0,40	1,20	0,70	0,40	1,20	0,70	0,40	
	5,00	1,00	0,50	0,30	1,00	0,50	0,30	1,00	0,50	0,30	
	6,00	0,80	0,50	0,30	0,80	0,50	0,30	0,80	0,50	0,30	

Rádiodiagnostické pracovisko s röntgenovým zariadením pre intervenčnú rádiológiu, DSA	
	Obvodové steny, dvere	Podlaha	Strop	
Koeficientu pobytu osôb	T=1,0	T=0,3	T=0,1	T=1,0	T=0,3	T=0,1	T=1,0	T=0,3	T=0,1	
Vzdialenosť od ohniska röntgenovej lampy (m)	1,50	2,30	1,60	1,30	2,30	1,60	1,30	2,30	1,60	1,30	
	2,00	2,00	1,55	1,20	2,00	1,55	1,20	2,00	1,55	1,20	
	2,50	1,75	1,45	1,00	1,75	1,45	1,00	1,75	1,45	1,00	
	3,00	1,60	1,25	0,90	1,60	1,25	0,90	1,60	1,25	0,90	
	4,00	1,50	1,10	0,75	1,50	1,10	0,75	1,50	1,10	0,75	
	5,00	1,30	1,00	0,60	1,30	1,00	0,60	1,30	1,00	0,60	
	6,00	1,20	0,80	0,50	1,20	0,80	0,50	1,20	0,80	0,50	

Rádiodiagnostické pracovisko so zubným intraorálnym röntgenovým prístrojom	
	Obvodové steny, dvere	Podlaha	Strop	
Koeficientu pobytu osôb	T=1,0	T=0,3	T=0,1	T=1,0	T=0,3	T=0,1	T=1,0	T=0,3	T=0,1	
Vzdialenosť od ohniska röntgenovej lampy (m)	1,50	0,50	0,35	0,20	0,80	0,60	0,40	0,00	0,00	0,00	
	2,00	0,40	0,25	0,15	0,75	0,50	0,30	0,00	0,00	0,00	
	2,50	0,35	0,20	0,10	0,65	0,40	0,25	0,00	0,00	0,00	
	3,00	0,30	0,15	0,05	0,60	0,35	0,20	0,00	0,00	0,00	
	4,00	0,25	0,10	0,05	0,50	0,30	0,15	0,00	0,00	0,00	
	5,00	0,20	0,10	0,00	0,40	0,25	0,10	0,00	0,00	0,00	
	6,00	0,15	0,05	0,00	0,35	0,20	0,10	0,00	0,00	0,00	
Tabuľka 2, pokračovanie.

Rádiodiagnostické pracovisko so zubným röntgenovým prístrojom s RVG	
	Obvodové steny, dvere	Podlaha	Strop	
Koeficientu pobytu osôb	T=1,0	T=0,3	T=0,1	T=1,0	T=0,3	T=0,1	T=1,0	T=0,3	T=0,1	
Vzdialenosť od ohniska röntgenovej lampy (m)	1,50	0,20	0,10	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2,00	0,10	0,05	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2,50	0,10	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3,00	0,05	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rádiodiagnostické pracovisko so zubným panoramatickým röntgenovým prístrojom	
	Obvodové steny, dvere	Podlaha	Strop	
Koeficientu pobytu osôb	T=1,0	T=0,3	T=0,1	T=1,0	T=0,3	T=0,1	T=1,0	T=0,3	T=0,1	
Vzdialenosť od ohniska röntgenovej lampy (m)	1,50	2,00	1,55	0,40	0,45	0,25	0,00	0,45	0,25	0,00	
	2,00	1,75	1,45	0,30	0,35	0,20	0,00	0,35	0,20	0,00	
	2,50	1,60	1,25	0,25	0,20	0,15	0,00	0,20	0,15	0,00	
	3,00	1,55	1,20	0,20	0,25	0,10	0,00	0,25	0,10	0,00	
	4,00	1,45	1,00	0,15	0,15	0,05	0,00	0,15	0,05	0,00	
	5,00	1,25	0,80	0,10	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
	6,00	1,10	0,75	0,05	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	

Ambulancia so zubným intraorálnym röntgenovým prístrojom
(obsluha prítomná priamo v ambulancii)	
Typ röntgenového zariadenia	Intraorálny röntgenový prístroj

(menej ako 50 snímok týždenne)	Intraorálny röntgenový prístroj 
so systémom  RVG 
(menej ako 200 snímok týždenne)	
Koeficientu pobytu osôb	T=1,0	T=1,0	
Vzdialenosť obsluhy röntgenového prístroja od ohniska röntgenovej lampy (m)	1,50	0,00	0,00	
	2,00	0,00	0,00	
	2,50	0,00	0,00	
	3,00	0,00	0,00	
	4,00	0,00	0,00	

II. Priestory priľahlé k rádiodiagnostickej vyšetrovni, kde sa zdržiavajú osoby, ktoré nie sú pracovníkmi so zdrojmi žiarenia

Tabuľka 3:	Ekvivalentná hrúbka olova tienenia potrebného na ochranu pred ionizujúcim žiarením (mm)

Rádiodiagnostické pracovisko s klasickým skiagrafickým röntgenovým prístrojom	
	Obvodové steny, dvere	Podlaha	Strop	
Koeficientu pobytu osôb	T=1,0	T=0,3	T=0,1	T=1,0	T=0,3	T=0,1	T=1,0	T=0,3	T=0,1	
Vzdialenosť od ohniska röntgenovej lampy (m)	1,50	3,25	2,80	2,50	3,90	3,50	3,10	1,65	1,25	0,90	
	2,00	3,15	2,70	2,25	3,75	3,25	2,80	1,45	1,10	0,75	
	2,50	3,00	2,50	2,10	3,50	3,10	2,70	1,30	0,90	0,60	
	3,00	2,80	2,40	2,00	3,40	3,00	2,55	1,20	0,80	0,50	
	4,00	2,70	2,25	1,75	3,20	2,80	2,40	1,00	0,65	0,35	
	5,00	2,50	2,00	1,60	3,05	2,60	2,25	0,80	0,50	0,30	
	6,00	2,30	1,90	1,50	2,90	2,50	2,10	0,75	0,45	0,25	

Tabuľka 3, pokračovanie.

Rádiodiagnostické pracovisko s klasickým skiaskopickým röntgenovým prístrojom
(röntgenový žiarič pod vyšetrovacím stolom)	
	Obvodové steny, dvere	Podlaha	Strop	
Koeficientu pobytu osôb	T=1,0	T=0,3	T=0,1	T=1,0	T=0,3	T=0,1	T=1,0	T=0,3	T=0,1	
Vzdialenosť od ohniska röntgenovej lampy (m)	1,50	2,20	2,60	1,75	2,20	2,60	1,75	2,20	2,60	1,75	
	2,00	2,00	2,40	1,60	2,00	2,40	1,60	2,00	2,40	1,60	
	2,50	1,75	2,25	1,45	1,75	2,25	1,45	1,75	2,25	1,45	
	3,00	1,60	2,10	1,25	1,60	2,10	1,25	1,60	2,10	1,25	
	4,00	1,50	1,90	1,10	1,50	1,90	1,10	1,50	1,90	1,10	
	5,00	1,30	1,75	1,00	1,30	1,75	1,00	1,30	1,75	1,00	
	6,00	1,20	1,60	0,85	1,20	1,60	0,85	1,20	1,60	0,85	

Rádiodiagnostické pracovisko s klasickým skiaskopickým röntgenovým prístrojom
(röntgenový žiarič nad vyšetrovacím stolom)	
	Obvodové steny, dvere	Podlaha	Strop	
Koeficientu pobytu osôb	T=1,0	T=0,3	T=0,1	T=1,0	T=0,3	T=0,1	T=1,0	T=0,3	T=0,1	
Vzdialenosť od ohniska röntgenovej lampy (m)	1,50	3,00	2,50	2,10	3,00	2,50	2,10	3,00	2,50	2,10	
	2,00	2,75	2,30	1,90	2,75	2,30	1,90	2,75	2,30	1,90	
	2,50	2,60	2,20	1,75	2,60	2,20	1,75	2,60	2,20	1,75	
	3,00	2,50	2,00	1,60	2,50	2,00	1,60	2,50	2,00	1,60	
	4,00	2,30	1,80	1,40	2,30	1,80	1,40	2,30	1,80	1,40	
	5,00	2,10	1,65	1,25	2,10	1,65	1,25	2,10	1,65	1,25	
	6,00	1,90	1,50	1,10	1,90	1,50	1,10	1,90	1,50	1,10	

Rádiodiagnostické pracovisko s röntgenovým zariadením pre skiaskopiu a skiagrafiu	
	Obvodové steny, dvere	Podlaha	Strop	
Koeficientu pobytu osôb	T=1,0	T=0,3	T=0,1	T=1,0	T=0,3	T=0,1	T=1,0	T=0,3	T=0,1	
Vzdialenosť od ohniska röntgenovej lampy (m)	1,50	3,40	3,00	2,60	3,90	3,50	3,10	2,90	2,50	2,10	
	2,00	3,20	2,80	2,45	3,75	3,25	2,95	2,75	2,40	1,90	
	2,50	3,05	2,60	2,25	3,50	3,20	2,75	2,50	2,20	1,70	
	3,00	2,90	2,50	2,10	3,40	3,00	2,60	2,40	2,00	1,60	
	4,00	2,75	2,40	1,90	3,20	2,80	2,45	2,25	1,75	1,40	
	5,00	2,50	2,20	1,70	3,05	2,60	2,25	2,05	1,60	1,25	
	6,00	2,40	2,00	1,60	2,90	2,50	2,10	1,90	1,50	1,15	

Rádiodiagnostické pracovisko s mamografickým röntgenovým prístrojom	
	Obvodové steny, dvere	Podlaha	Strop	
Koeficientu pobytu osôb	T=1,0	T=0,3	T=0,1	T=1,0	T=0,3	T=0,1	T=1,0	T=0,3	T=0,1	
Vzdialenosť od ohniska röntgenovej lampy (m)	1,50	0,75	0,65	0,60	0,90	0,80	0,75	0,45	0,25	0,20	
	2,00	0,75	0,60	0,55	0,85	0,75	0,70	0,40	0,25	0,20	
	2,50	0,65	0,55	0,50	0,80	0,70	0,65	0,30	0,20	0,15	
	3,00	0,65	0,55	0,50	0,75	0,65	0,60	0,25	0,20	0,15	
	4,00	0,60	0,50	0,45	0,70	0,60	0,55	0,25	0,20	0,10	
	5,00	0,60	0,50	0,40	0,65	0,55	0,55	0,20	0,15	0,10	
	6,00	0,60	0,45	0,40	0,65	0,55	0,50	0,20	0,15	0,10	

Tabuľka 3, pokračovanie.

Rádiodiagnostické pracovisko s počítačovým tomografom	
	Obvodové steny, dvere	Podlaha	Strop	
Koeficientu pobytu osôb	T=1,0	T=0,3	T=0,1	T=1,0	T=0,3	T=0,1	T=1,0	T=0,3	T=0,1	
Vzdialenosť od ohniska röntgenovej lampy (m)	1,50	2,70	2,20	1,80	2,70	2,20	1,80	2,70	2,20	1,80	
	2,00	2,50	2,00	1,70	2,50	2,00	1,70	2,50	2,00	1,70	
	2,50	2,30	1,80	1,50	2,30	1,80	1,50	2,30	1,80	1,50	
	3,00	2,10	1,70	1,40	2,10	1,70	1,40	2,10	1,70	1,40	
	4,00	2,00	1,50	1,20	2,00	1,50	1,20	2,00	1,50	1,20	
	5,00	1,80	1,40	1,00	1,80	1,40	1,00	1,80	1,40	1,00	
	6,00	1,70	1,20	0,80	1,70	1,20	0,80	1,70	1,20	0,80	

Rádiodiagnostické pracovisko s röntgenovým zariadením pre intervenčnú rádiológiu, DSA	
	Obvodové steny, dvere	Podlaha	Strop	
Koeficientu pobytu osôb	T=1,0	T=0,3	T=0,1	T=1,0	T=0,3	T=0,1	T=1,0	T=0,3	T=0,1	
Vzdialenosť od ohniska röntgenovej lampy (m)	1,50	3,00	2,55	2,30	3,00	2,55	2,30	3,00	2,55	2,30	
	2,00	2,80	2,40	2,00	2,80	2,40	2,00	2,80	2,40	2,00	
	2,50	2,60	2,25	1,75	2,60	2,25	1,75	2,60	2,25	1,75	
	3,00	2,50	2,10	1,60	2,50	2,10	1,60	2,50	2,10	1,60	
	4,00	2,30	1,90	1,50	2,30	1,90	1,50	2,30	1,90	1,50	
	5,00	2,20	1,75	1,30	2,20	1,75	1,30	2,20	1,75	1,30	
	6,00	2,05	1,55	1,20	2,05	1,55	1,20	2,05	1,55	1,20	

Rádiodiagnostické pracovisko so zubným intraorálnym röntgenovým prístrojom	
	Obvodové steny, dvere	Podlaha	Strop	
Koeficientu pobytu osôb	T=1,0	T=0,3	T=0,1	T=1,0	T=0,3	T=0,1	T=1,0	T=0,3	T=0,1	
Vzdialenosť od ohniska röntgenovej lampy (m)	1,50	1,00	0,70	0,50	1,30	1,05	0,80	0,20	0,10	0,00	
	2,00	0,80	0,60	0,40	1,20	0,95	0,70	0,15	0,05	0,00	
	2,50	0,75	0,50	0,35	1,10	0,80	0,60	0,10	0,05	0,00	
	3,00	0,70	0,50	0,30	1,00	0,75	0,55	0,10	0,00	0,00	
	4,00	0,60	0,40	0,25	0,90	0,65	0,50	0,05	0,00	0,00	
	5,00	0,50	0,30	0,20	0,80	0,60	0,40	0,00	0,00	0,00	
	6,00	0,50	0,30	0,15	0,75	0,50	0,35	0,00	0,00	0,00	

Rádiodiagnostické pracovisko so zubným röntgenovým prístrojom s RVG	
	Obvodové steny, dvere	Podlaha	Strop	
Koeficientu pobytu osôb	T=1,0	T=0,3	T=0,1	T=1,0	T=0,3	T=0,1	T=1,0	T=0,3	T=0,1	
Vzdialenosť od ohniska röntgenovej lampy (m)	1,50	0,50	0,35	0,20	0,80	0,60	0,40	0,00	0,00	0,00	
	2,00	0,45	0,25	0,10	0,70	0,50	0,35	0,00	0,00	0,00	
	2,50	0,35	0,20	0,10	0,60	0,45	0,25	0,00	0,00	0,00	
	3,00	0,30	0,15	0,05	0,55	0,40	0,25	0,00	0,00	0,00	
	4,00	0,25	0,10	0,00	0,50	0,30	0,15	0,00	0,00	0,00	
	5,00	0,20	0,10	0,00	0,40	0,25	0,10	0,00	0,00	0,00	
	6,00	0,15	0,05	0,00	0,30	0,20	0,10	0,00	0,00	0,00	

Rádiodiagnostické pracovisko so zubným panoramatickým röntgenovým prístrojom	
	Obvodové steny, dvere	Podlaha	Strop	
Koeficientu pobytu osôb	T=1,0	T=0,3	T=0,1	T=1,0	T=0,3	T=0,1	T=1,0	T=0,3	T=0,1	
Vzdialenosť od ohniska röntgenovej lampy (m)	1,50	2,95	2,50	1,00	1,20	0,80	0,10	1,20	0,80	0,10	
	2,00	2,75	2,25	0,80	1,05	0,65	0,00	1,05	0,65	0,00	
	2,50	2,50	2,10	0,75	0,90	0,50	0,00	0,90	0,50	0,00	
	3,00	2,30	2,00	0,60	0,75	0,45	0,00	0,75	0,45	0,00	
	4,00	2,20	1,75	0,50	0,60	0,35	0,00	0,60	0,35	0,00	
	5,00	2,00	1,60	0,40	0,50	0,25	0,00	0,50	0,25	0,00	
	6,00	1,90	1,50	0,30	0,40	0,20	0,00	0,40	0,20	0,00