# Tabuľka zhody									VII.

| Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/22/ES z 31. marca 2004 o meradlách |  |  | Nariadenie vlády Slovenskej republiky z …………. 2005 o meradlách |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Člá-nok | Text | Spôsob transp | Čís-lo | Člá-nok | Text | Zhoda | Adminis-tratívna infraštruk-túra | Pozn. |
| 1 | Rámec platnosti Predložená smernica platí pre prístroje a systémy určené na meranie definované v špeciálnych prílohách: MI-001 – vodomery, MI-002 – plynomery a prepočítavače objemu, MI-003 – merače činnej elektrickej energie, MI-004 − merače tepla, MI-005 − meracie zostavy na kontinuálne a dynamické meranie množstva pretečených kvapalín okrem vody, MI-006 − váhy s automatickou činnosťou, MI-007 − taxametre, MI-008 − materializované miery, MI-009 − rozmerové (dimenzionálne) miery a MI-010 − analyzátory výfukových plynov. | ### N |  | § 1 | Toto nariadenie vlády (ďalej len „nariadenie“) sa vzťahuje na zariadenia a systémy s meracou funkciou (ďalej len „meradlo“) - vodomery podľa prílohy MI-001, - plynomery a prepočítavače objemu podľa prílohy MI-002, - elektromery podľa prílohy MI-003, - merače tepla podľa prílohy MI-004, - meracie zostavy na kontinuálne a dynamické meranie pretečeného množstva kvapalín okrem vody podľa prílohy MI-005, - váhy s automatickou činnosťou podľa prílohy MI-006, - taxametre podľa prílohy MI-007, - materializované miery podľa prílohy MI-008, - meradlá rozmerov podľa prílohy MI-009, - analyzátory výfukových plynov podľa prílohy MI-010. | ### Ú |  |  |
| 2 | 1. Členské štáty môžu predpísať používanie meradiel uvedených v článku 1 na merania zdôvodnené verejným záujmom, ochranou zdravia spoločnosti, bezpečnosti, poriadku, ochranou životného prostredia, spotrebiteľa, ako aj na účely stanovenia daní a poplatkov a v záujme objektívneho obchodovania, ak usúdia, že ide o oprávnený záujem. 2. Ak členské štáty nenariadia takéto používanie meradiel, oznámia svoje dôvody Komisii a ostatným členským štátom. | ### N |  | § 2 | - Meradlá uvedené v § 1 sa používajú na merania vyplývajúce z verejného záujmu, ochrany zdravia obyvateľstva, jeho bezpečnosti, verejného poriadku, ochrany životného prostredia, ochrany spotrebiteľa, ako aj na účely určenia daní a poplatkov a v záujme obchodovania v súlade s dobrými mravmi, a tiež ak ide o ochranu oprávneného záujmu podľa § 1 zákona. - Ak meradlo nie je zaradené na používanie podľa odseku 1, oznámi Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) dôvody Európskej komisii (ďalej len „komisia“) a ostatným členským štátom Európskej únie (ďalej len „členský štát“). | ### Ú |  |  |
| 3 | Predmet smernice Smernica stanovuje základné požiadavky, ktoré musia spĺňať zariadenia a systémy uvedené v článku 1 z hľadiska ich uvádzania na trh a do užívania na účely uvedené v článku 2 (1). Táto smernica je špecifickou smernicou týkajúcou sa požiadaviek na elektromagnetickú odolnosť v zmysle článku 2 (2) smernice Rady 89/336/EHS. Smernica 89/336/EHS naďalej platí v súvislosti s požiadavkami na emisie. | ### N |  | § 3 | - Toto nariadenie ustanovuje základné požiadavky, ktoré musí spĺňať meradlo podľa § 1 pri jeho uvedení na trh a uvedení do prevádzky na účely uvedené v § 2 ods. 1. - Toto nariadenie sa osobitne vzťahuje aj na požiadavky na elektromagnetickú odolnosť podľa osobitného predpisu,). | ### Ú |  |  |
| 4 | Na účely tejto smernice platia definície: - „Meradlo“ je akýkoľvek prístroj alebo systém s funkciou merania, na ktorý sa vzťahujú články 1a 3. - „Podzostava“ je hardvérové zariadenie uvádzané ako také vo zvláštnych prílohách, pracujúce samostatne a s - ostatnými kompatibilnými podzostavami, alebo - s kompatibilným meradlom - tvoriace meradlo. - „Zákonná metrologická kontrola“ je kontrola úloh merania v oblastiach, v ktorých sa meradlo používa z dôvodu verejného záujmu, ochrany zdravia obyvateľstva, jeho bezpečnosti, verejného poriadku, ochrany životného prostredia, vypisovania daní a ciel, ochrany spotrebiteľa a čestného spôsobu obchodovania. - „Výrobca“ je fyzická alebo právnická osoba zodpovedná za zhodu meradla s touto smernicou s cieľom buď jeho uvedenia na trh pod vlastným menom a/alebo jeho používania na vlastné účely. - „Uvedenie na trh“ je moment prvého odplatného alebo bezodplatného poskytnutia výrobku konečnému užívateľovi v rámci Spoločenstva. - „Uvedenie do užívania“ je prvé použitie výrobku určeného pre konečného užívateľa na účely, na ktoré bol určený. - „Autorizovaný zástupca“ je fyzická alebo právnická osoba ustanovená v rámci Spoločenstva s písomným oprávnením výrobcu plniť v jeho mene určité úlohy v zmysle tejto smernice. - „Harmonizovaná norma“ je technická špecifikácia prijatá organizáciami CEN, CENELEC alebo ETSI, alebo spoločne dvomi, prípadne všetkými týmito organizáciami na základe požiadavky Komisie v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES ES z 22. júna 1998, ktorá určuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a nariadení a v oblasti predpisov o službách v rámci Informačnej Spoločnosti10, a ktorá je vypracovaná v súlade so Všeobecnými pokynmi dohodnutými medzi Komisiou a európskymi normalizačnými organizáciami. - „Normatívny dokument“ je dokument obsahujúci technické špecifikácie prijaté OIML podľa postupu stanoveného v článku 16(1). | ### N |  | § 4 | ## Pojmy Na účely tohto nariadenia sa rozumie - meradlom zariadenie alebo systém určený na meranie, na ktorý sa vzťahujú § 1 a 3, - čiastkovou zostavou technické zariadenie, uvedené v prílohách, pracujúce samostatne a tvoriace meradlo spoločne s - ostatnými kompatibilnými čiastkovými zostavami, alebo - kompatibilným meradlom, - metrologickou kontrolou kontrola meradiel v oblastiach, v ktorých sa meradlo používa na zabezpečenie spoľahlivosti výsledkov merania z dôvodu verejného záujmu, ochrany zdravia obyvateľstva, jeho bezpečnosti, verejného poriadku, ochrany životného prostredia, určovania daní a poplatkov, ochrany spotrebiteľa a obchodovania v súlade s dobrými mravmi, - výrobcom fyzická osoba alebo právnická osoba zodpovedná za zhodu meradla s týmto nariadením s cieľom jeho uvedenia na trh pod vlastným menom alebo používania na vlastné účely, - uvedením na trh moment prvého odplatného alebo bezodplatného poskytnutia meradla konečnému užívateľovi, - uvedením do prevádzky prvé použitie meradla určeného pre konečného užívateľa na účely, na ktoré bol určený, - splnomocnencom fyzická osoba alebo právnická osoba so sídlom v členskom štáte s písomným oprávnením výrobcu plniť v jeho mene určité úlohy podľa tohto nariadenia, - harmonizovanou normou technická špecifikácia prijatá jednou z organizácií CEN, CENELEC alebo ETSI alebo spoločne dvomi alebo všetkými týmito organizáciami na základe požiadavky Komisie podľa osobitného právneho predpisu) a ktorá je vypracovaná v súlade so všeobecnými pokynmi dohodnutými medzi komisiou a európskymi normalizačnými organizáciami a je publikovaná v Úradnom vestníku Európskej únie (ďalej len „úradný vestník“), - normatívnym dokumentom dokument obsahujúci technické špecifikácie prijaté Medzinárodnou organizáciou pre legálnu metrológiu. | ### Ú |  |  |
| 5 | Platnosť pre podzostavy V prípade existencie špecifických príloh stanovujúcich základné požiadavky na podzostavy, platia pre tieto podzostavy obdobne ustanovenia tejto smernice. Podzostavy a meradlá je možné na účely stanovenia zhody posudzovať nezávisle a samostatne. | ### N |  | § 5 | ## Čiastkové zostavy - Ak iné všeobecne záväzné právne predpisy ustanovujú základné požiadavky na čiastkové zostavy, platia pre tieto čiastkové zostavy súčasne aj ustanovenia tohto nariadenia. - Čiastkové zostavy a meradlá je možné na účely posúdenia zhody posudzovať nezávisle a samostatne. | ### Ú |  |  |
| 6 | Základné požiadavky a posudzovanie zhody 1. Meradlo musí spĺňať základné požiadavky stanovené v prílohe I a vo zvláštnej prílohe týkajúcej sa tohto meradla. Ak je to v záujme zabezpečenia správneho používania meradla, môže členský štát požadovať, aby údaje v prílohe I, alebo iných prílohách týkajúcich sa konkrétneho meradla boli k dispozícii v oficiálnom jazyku členského štátu, v ktorom sa meradlo uvádza na trh. 2. Zhoda meradla so základnými požiadavkami 1 sa posudzuje podľa článku 9. | ### N |  | § 6 | ## Základné požiadavky a posudzovanie zhody - Meradlo musí spĺňať základné požiadavky stanovené v prílohe č. 1 a v príslušnej prílohe vzťahujúcej sa na konkrétne meradlo. - Ak je to v záujme zabezpečenia správneho používania meradla, možno požadovať, aby údaje podľa prílohy č. 1 alebo príslušných príloh týkajúcich sa konkrétneho meradla boli k dispozícii v jazyku členského štátu, v ktorom sa meradlo uvádza na trh. - Zhoda meradla so základnými požiadavkami sa posudzuje podľa § 9. | ### Ú |  |  |
| 7 | Značka zhody 1. Zhoda meradla so všetkými ustanoveniami tejto smernice sa vyznačí pripevnením značky „CE“ a doplnkovej metrologickej značky podľa článku 17. 2. Značku „CE“ a doplnkovú metrologickú značku pripevňuje na meradlo výrobca, alebo iný subjekt na zodpovednosť výrobcu. V odôvodnenom prípade je možné pripevniť tieto značky už v priebehu výroby. 3. Na meradlo je zakázané pripevňovať značky, ktoré by mohli viesť tretiu stranu k nesprávnemu výkladu významu a/alebo podoby značky „CE“ a doplnkovej metrologickej značky. Všetky ostatné značky možno na meradlo pripevniť za predpokladu, že budú umiestnené tak, aby neznižovali viditeľnosť a čitateľnosť značky CE a doplnkovej metrologickej značky. 4. Ak sa na meradlo vzťahujú opatrenia prijaté podľa iných smerníc zahrňujúce iné aspekty vyžadujúce si značku „CE“, musí značka vyjadrovať aj to, že dané meradlo spĺňa požiadavky aj týchto smerníc. V tomto prípade musí byť v dokumentácii, upozorneniach alebo pokynoch, ktoré si tieto smernice vyžadujú, a ktoré sú priložené k meradlu uvedený aj odkaz na konkrétne smernice, ktorý je publikovaný vo vestníku EU OJ. | ### N |  | § 7 | ## Značka zhody - Zhoda meradla s ustanoveniami tohto nariadenia sa potvrdí umiestnením označenia CE a doplnkovej metrologickej značky podľa § 15. - Označenie CE a doplnkovú metrologickú značku umiestňuje na meradlo výrobca alebo iný subjekt na zodpovednosť výrobcu. V odôvodnenom prípade je možné umiestniť tieto značky už počas výroby. - Na meradlo je zakázané umiestňovať značky, ktoré by mohli uviesť tretiu stranu do omylu z hľadiska významu alebo podoby označenia CE a doplnkovej metrologickej značky. Iné značky možno na meradlo umiestniť tak, aby neznižovali viditeľnosť a čitateľnosť označenia CE a doplnkovej metrologickej značky. - Ak sa na meradlo vzťahujú opatrenia prijaté podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov vyžadujúce označenie CE, musí táto značka vyjadrovať aj to, že dané meradlo spĺňa požiadavky aj týchto všeobecne záväzných právnych predpisov. V takom prípade musí byť v dokumentácii, upozorneniach alebo pokynoch, podľa tohto nariadenia, a ktoré sú priložené k meradlu uvedený aj odkaz na príslušné právne akty publikované v úradnom vestníku. | ### Ú |  |  |
| 8 | Uvedenie výrobku na trh a do užívania 1. Z dôvodov zahrnutých v tejto smernici nebudú členské štáty brániť uvádzať na trh a/alebo do užívania meradlá so značkou „CE“ a doplnkovou metrologickou značkou v zmysle článku 7. 2. Členské štáty prijmú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby meradlá mohli byť umiestnené na trhu a/alebo dané do užívania len vtedy, ak spĺňajú požiadavky tejto smernice. 3. Členský štát môžu vyžadovať, aby meradlo spĺňalo ustanovenia o jeho používaní týkajúce sa miestnych klimatických podmienok. Vtedy členský štát stanoví primeranú hornú a dolnú hranicu teploty podľa tabuľky 1 v prílohe I. Okrem toho môže špecifikovať aj vlhkostné podmienky (s kondenzáciou alebo bez) a rozhodnúť, či má byť meradlo umiestnené v otvorenom alebo uzavretom priestore. 4. Ak sú pre meradlo definované iné triedy presnosti, potom: - Triedy presnosti, ktoré sa majú používať v rámci špecifických aplikácií sa môžu uviesť v prílohách k danému meradlu s názvom „ Uvedenie do užívania“. - Vo všetkých ostatných prípadoch členský štát môže určiť, ktoré triedy presnosti sa v špecifických aplikáciách v rámci definovaných tried majú používať s tým, že na svojom území umožní používanie všetkých tried presnosti. V oboch prípadoch uvedených v odseku (a) alebo (b) si môže vlastník zvoliť meradlo s lepšou triedou presnosti. 5. Na obchodných veľtrhoch, výstavách, prezentáciách a pod. nesmú členské štáty brániť prezentácii meradiel, ktoré nie sú v zhode s touto smernicou za predpokladu, že na nich bude zreteľne vyznačené, že ide o výrobky nezhodné a až do dosiahnutia zhody nie je možné ich umiestniť na trhu a dať do užívania. | ### N n. a. |  | § 8 | ## Uvedenie na trh a do prevádzky - Meradlu s označením CE a doplnkovou metrologickou značkou podľa § 7 sa nesmie brániť uvádzaniu na trh alebo do prevádzky. - Meradlo možno uviesť na trh alebo do prevádzky len ak spĺňa požiadavky tohto nariadenia. - Ak sú pre meradlo definované iné triedy presnosti, potom - triedy presnosti, ktoré sa majú používať v rámci osobitných aplikácií sa môžu uviesť v prílohe k danému meradlu s názvom „Uvedenie do prevádzky“, - vo všetkých ostatných prípadoch možno určiť, ktoré triedy presnosti sa v osobitných aplikáciách v rámci definovaných tried majú používať s tým, že na území členského štátu sa umožní používanie všetkých tried presnosti. - V oboch prípadoch podľa odseku 3 písm. a) alebo b) si môže užívateľ zvoliť meradlo s lepšou triedou presnosti. - Na obchodných veľtrhoch, výstavách, prezentáciách sa nesmie brániť prezentácii meradla, ktoré nie je v zhode s týmto nariadením za predpokladu, že na ňom je zreteľne vyznačené, že ide o meradlo nezhodné a až do dosiahnutia zhody nie je možné ho uviesť na trh alebo do prevádzky. | ### Ú |  |  |
| 9 | Posudzovanie zhody Posudzovanie zhody meradla s príslušnými základnými požiadavkami vykonáva na základe žiadosti a podľa výberu výrobcu niektorým z postupov posudzovania zhody, ktoré sú uvedené v prílohe ku konkrétnemu meradlu. V prípade potreby výrobca poskytne technickú dokumentáciu ku konkrétnym meradlám alebo skupinám podľa článku 10. Moduly posudzovania zhody, ktoré sú skúšobnými postupmi sú podrobne opísané v prílohách A až H1. Záznamy a korešpondencia týkajúce sa posudzovania zhody sa vyhotovia v oficiálnom jazyku členského štátu, v ktorom je ustanovený notifikovaný orgán vykonávajúci posudzovanie zhody alebo v jazyku, ktorý tento orgán schváli. | ### N |  | § 9 | ## Posudzovanie zhody - Posudzovanie zhody meradla s príslušnými základnými požiadavkami sa vykonáva na základe žiadosti a podľa výberu výrobcu niektorým z postupov posudzovania zhody, ktoré sú uvedené v príslušnej prílohe. V prípade potreby výrobca poskytne technickú dokumentáciu podľa § 10 ku konkrétnemu meradlu alebo skupinám. - Postupy posudzovania zhody sú podrobne opísané v prílohách A až H1. - Záznamy a korešpondencia týkajúce sa posudzovania zhody sa vyhotovia v jazyku členského štátu, v ktorom je ustanovená notifikovaná osoba vykonávajúca posudzovanie zhody alebo v jazyku, ktorý táto notifikovaná osoba akceptuje. | ### Ú |  |  |
| 10 | Technická dokumentácia 1. Technická dokumentácia musí obsahov zrozumiteľný dizajn, výrobu a funkciu meradla a musí sa podľa nej dať posúdiť jeho zhoda s príslušnými požiadavkami tejto smernice. 2. Technická dokumentácia musí byť dostatočne podrobná, aby zaručovala: - stanovenie metrologických charakteristík, - reprodukovateľnosť metrologických výkonov vyrobeného meradla, ak je toto správne nastavené pomocou vhodných a na to určených prostriedkov a - integritu meradla. 3. Technická dokumentácia musí obsahovať v rozsahu dôležitom pre posúdenie a identifikáciu typu a / alebo meradla a) všeobecný opis meradla, b) koncepčné nákresy návrhu a výroby, ako aj výkresy jeho komponentov, podzostáv, okruhov, atď., c) výrobné postupy tak, aby zaručovali jednotnú výrobu, d) podľa potreby opis elektronických prístrojov s nákresmi, schémami, blokovými schémami logických a všeobecných softvérových informácií poskytujúcich výklad ich charakteristík a funkcie, e) opis a výklad potrebný na pochopenie odsekov b), c) a d), vrátane prevádzky meradla, f) zoznam noriem a/alebo normatívnych dokumentov uvedených v článku 13, týkajúcich sa plne alebo čiastočne daného meradla, g) opis opatrení prijatých na splnenie základných požiadaviek, ak neboli uplatnené normy a/alebo normatívne dokumenty z článku 13, h) výsledky projektových výpočtov, skúšok, a pod., i) výsledky príslušných skúšok, ak sú potrebné na preukázanie, že daný typ meradla a/alebo meradlo zodpovedá: - požiadavkám tejto smernice v deklarovaných predpísaných prevádzkových podmienkach a v rámci špecifikovaného environmentálneho rušenia, - v prípade plynomerov, vodomerov a meračov tepla a meradlám pre iné kvapaliny okrem vody špecifikáciám týkajúcim sa ich trvanlivosti, j) európske certifikáty o skúške typu alebo európske certifikáty o skúške dizajnu súvisiace s meradlami obsahujúcimi súčasti identické so súčasťami uvedenými v projekte. 4. Výrobca určí, kam sa umiestnia plomby a značky. 5. Výrobca uvedie podmienky pre kompatibilitu s rozhraniami a s podzostavami v aktuálnych prípadoch. | ### N |  | § 10 | ## Technická dokumentácia - Technická dokumentácia musí obsahovať zrozumiteľný opis konštrukcie, postup výroby a funkciu meradla a musí sa podľa nej dať posúdiť jeho zhoda s príslušnými požiadavkami tohto nariadenia. - Technická dokumentácia musí byť dostatočne podrobná, aby zaručovala - a) definovanie metrologických charakteristík, - b) reprodukovateľnosť metrologických parametrov vyrobeného meradla, ak je toto správne nastavené pomocou vhodných a na to určených prostriedkov, - c) celistvosť meradla. - Technická dokumentácia musí obsahovať v rozsahu potrebnom na posúdenie a identifikáciu typu alebo meradla - všeobecný opis meradla, - koncepčné usporiadanie a výrobné nákresy, ako aj výkresy jeho komponentov, čiastkových zostáv, okruhov, atď., - výrobné postupy tak, aby zaručovali jednotnú výrobu, - podľa potreby opis elektronických zariadení s nákresmi, schémami, vývojovými diagramami a všeobecné informácie o softvéri vysvetľujúce ich vlastnosti a a funkcie, - opis a výklad potrebný na pochopenie písmen b) až d), vrátane prevádzky meradla, - zoznam úplne alebo čiastočne použitých noriem alebo normatívnych dokumentov uvedených v § 13, - opis opatrení prijatých na splnenie základných požiadaviek, ak neboli uplatnené normy alebo normatívne dokumenty podľa § 13, - výsledky konštrukčných výpočtov, skúšok, a pod., - výsledky príslušných skúšok, ak sú potrebné na preukázanie, že daný typ meradla alebo meradlo zodpovedá - požiadavkám tohto nariadenia v deklarovaných menovitých prevádzkových podmienkach a v rámci špecifikovaného rušenia prostredia, - špecifikáciám týkajúcim sa ich životnosti, ak ide o plynomery, vodomery, merače tepla a meradlá množstva kvapaliny okrem vody, - ES certifikát typu alebo ES certifikát návrhu meradla obsahujúci súčasti identické so súčasťami použitými v konštrukcii meradla. - Výrobca určí, kam sa umiestnia plomby a značky. - Výrobca uvedie podmienky pre kompatibilitu s rozhraniami a s čiastkovými zostavami v aktuálnych prípadoch. | ### Ú |  |  |
| 11 | Notifikácia 1. Členské štáty oznámia ostatným členským štátom a Komisii, ktoré orgány sú v rámci ich jurisdikcie určené na vykonávanie úloh spojených s modulmi posudzovania zhody spomenutými v článku 9, identifikačné čísla, ktoré týmto orgánom pridelila Komisia podľa ods. 4 tohto článku, meradlá, na posudzovanie ktorých má každý jeden orgán oprávnenie a podľa potreby aj triedu presnosti, merací rozsah, technológiu merania a iné charakteristiky meradla vymedzujúce rámec notifikácie. 2. Členské štáty pri menovaní týchto orgánov postupujú podľa kritérií stanovených v článku 12. Orgány spĺňajúce kritériá národných noriem, ktoré transponujú príslušné harmonizované normy s odkazmi publikovanými vo vestníku Official Journal EÚ, sa považujú za vyhovujúce príslušným kritériám. Členské štáty zverejňujú odkazy na tieto národné normy. Ak členský štát nemá zavedenú národnú legislatívu na úlohy uvedené v článku 2, má právo menovať a notifikovať orgán na úlohy týkajúce sa daného meradla. 3. Členský štát, ktorý niektorý orgán takto notifikoval, - zabezpečí, aby tento vyhovoval kritériám článku 12, - jeho notifikáciu zruší ak zistí, že tieto kritériá orgán nespĺňa, o čom následne informuje ostatné členské štáty a Komisiu. 4. Komisia prideľuje všetkým notifikovaným orgánom identifikačné číslo. Zoznam notifikovaných orgánov Komisia zverejňuje spolu s informáciu o rozsahu platnosti notifikácie v zmysle odseku 1. Tieto údaje sú publikované vo vydaní C Vestníka EÚ (Official Journal of the European Communities) a zabezpečí, aby bol tento zoznam priebežne aktualizovaný. | ### N n. a. |  | § 11 | ## Informačné povinnosti - Úrad oznámi § 8 zákona ostatným členským štátom a komisii, ktoré notifikované osoby sú určené na vykonávanie úloh spojených s postupmi posudzovania zhody podľa § 9, identifikačné kódy, ktoré týmto notifikovaným osobám pridelila komisia, meradlá, na posudzovanie ktorých má príslušná notifikovaná osoba oprávnenie a podľa potreby aj triedu presnosti, merací rozsah, technológiu merania a iné charakteristiky meradla vymedzujúce rámec notifikácie. - Úrad pri určení notifikovaných osôb postupuje podľa podmienok ustanovených v § 12. Notifikované osoby spĺňajúce podmienky technických noriem, ktoré preberajú príslušné harmonizované normy s odkazmi publikovanými v úradnom vestníku, sa považujú za vyhovujúce príslušným podmienkam. Úrad podľa § 6 ods. 6 zákona zverejní odkazy na tieto technické normy vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „vestník“). Ak neexistuje všeobecne záväzný právny predpis na úlohy uvedené v § 2, má úrad právo určiť a notifikovať osobu na úlohy týkajúce sa daného meradla. - Úrad podľa § 11 ods. 11 a 12 zákona - kontroluje či notifikovaná osoba vyhovuje podmienkam § 12, - notifikáciu zruší ak zistí, že notifikovaná osoba prestala spĺňať podmienky, o čom bezodkladne informuje ostatné členské štáty a komisiu. | ### Ú |  |  |
| 12 | Kritériá platné pre menované orgány Členské štáty pri menovaní orgánov podľa článku 11 (1) postupujú podľa týchto kritérií: 1. Orgán, jeho riaditeľ alebo pracovníci zainteresovaní na úlohách súvisiacich s posudzovaním zhody nesmú byť návrhármi, výrobcami, dodávateľmi, inštalatérmi alebo užívateľmi kontrolovaných meradiel, ani ich autorizovanými zástupcami. Okrem toho nesmú byť priamo či nepriamo zainteresovaní na projekte, výrobe, marketingu alebo údržbe týchto meradiel a nesmú zastupovať strany angažujúce sa v týchto aktivitách. Uvedené kritérium však v žiadnom prípade nebráni možnosti výmeny technických informácií medzi výrobcom a orgánom posudzovania zhody. 2. Na orgán poverený posudzovaním zhody, jeho riaditeľa a jeho pracovníkov nesmie byť vyvíjaný nátlak, ani nesmú byť nijakým spôsobom podplácaní, vrátanie finančných úplatkov, ktoré by mohli ovplyvniť ich rozhodovanie o výsledkoch posudzovania zhody, a to predovšetkým zo strany osôb alebo skupín zainteresovaných na výsledku posudzovania. 3. Posudzovanie zhody sa vykonáva na najvyššej úrovni profesionality a spôsobilosti v oblasti metrológie. Ak si orgán na niektoré úlohy zabezpečí subdodávateľa, musí v prvom rade zaistiť, aby vyhovoval požiadavkám tejto smernice a predovšetkým tohoto článku. Orgán musí archivovať príslušné doklady o hodnotení kvalifikovanosti subdodávateľa a o práci, ktorú vykonal v zmysle tejto smernice na predloženie notifikovanému orgánu. 4. Orgán musí byť schopný splniť všetky úlohy posudzovania zhody, na ktoré bol určený, či už ich vykoná sám alebo ich splní niekto iný v jeho zastúpení a na jeho zodpovednosť. Musí mať k dispozícii tím pracovníkov, ako aj prístup k zariadeniam potrebným na to, aby mohol adekvátnym spôsobom splniť technické a administratívne úlohy súvisiace s posudzovaním zhody. 5. Pracovný tím: - musí byť riadne technicky a odborne vyškolený pre všetky úlohy posudzovania zhody, na ktoré bol orgán menovaný, - musí mať dostatočné vedomosti o predpisoch týkajúcich sa úloh, ktoré vykonáva, ako aj adekvátne skúsenosti s takýmito úlohami, - musí byť schopný spracovať certifikáty, záznamy a správy preukazujúce vykonanie úlohy. 6. Musí byť zaručená nestrannosť orgánu, jeho riaditeľa a pracovníkov. Jeho odmeny nesmú závisieť od výsledkov realizovaných úloh. Odmeny riaditeľa orgánu a jeho pracovníkov nesmú závisieť od počtu vykonaných úloh, alebo od výsledkov splnenia týchto úloh. 7. Ak občianskoprávna zodpovednosť orgánu nie je zahrnutá v legislatíve príslušného členského štátu, musí orgán uzavrieť poistenie občianskoprávnej zodpovednosti. 8. Riaditeľ a pracovníci orgánu sú povinní dodržiavať profesionálne tajomstvo týkajúce sa všetkých informácií získaných pri výkone svojich povinností v zmysle tejto smernice, okrem ich vystupovania voči orgánu členského štátu, ktorý ich menoval. | ### N |  | § 12 | ## Podmienky pre notifikované osoby Úrad pri určovaní notifikovaných osôb podľa § 11 ods. 1 uplatňuje tieto podmienky: - notifikovaná osoba, jej riaditeľ alebo zamestnanci zainteresovaní na úlohách súvisiacich s posudzovaním zhody nesmú byť návrhármi, výrobcami, dodávateľmi, montážnikmi alebo používateľmi posudzovaných meradiel, ani ich splnomocnenými zástupcami; okrem toho nesmú byť priamo či nepriamo zainteresovaní na navrhovaní, výrobe, marketingu alebo údržbe týchto meradiel a nesmú zastupovať strany angažujúce sa v týchto aktivitách; uvedená podmienka však nebráni výmene technických informácií medzi výrobcom a notifikovanou osobou pri posudzovaní zhody, - na notifikovanú osobu, jej riaditeľa a jej zamestnancov nesmie byť vyvíjaný nátlak, ani nesmú byť žiadnym spôsobom ovplyvňovaní, vrátanie finančných úplatkov, ktoré by mohli ovplyvniť ich rozhodovanie o výsledkoch posudzovania zhody, a to predovšetkým zo strany osôb alebo skupín zainteresovaných na výsledku posudzovania, - posudzovanie zhody sa vykonáva na najvyššej úrovni profesionality a spôsobilosti v oblasti metrológie; ak si notifikovaná osoba na niektoré úlohy zabezpečí subdodávateľa, musí v prvom rade zabezpečiť, aby vyhovoval požiadavkám tohto nariadenia a predovšetkým tohto bodu a notifikovaná osoba musí archivovať príslušné doklady o hodnotení kvalifikovanosti subdodávateľa a o práci, ktorú vykonal podľa tohto nariadenia na predloženie úradu, - notifikovaná osoba musí byť schopná splniť všetky úlohy posudzovania zhody, na ktoré bola určená, či už ich vykoná sama alebo ich splní niekto iný v jej zastúpení a na jej zodpovednosť; musí mať k dispozícii zamestnancov, ako aj prístup k zariadeniam potrebným na to, aby mohla adekvátnym spôsobom splniť technické a administratívne úlohy súvisiace s posudzovaním zhody - zamestnanci notifikovanej osoby - musia byť riadne technicky a odborne vyškolení na všetky úlohy posudzovania zhody, na ktoré bola notifikovaná osoba určená, - musia mať dostatočné vedomosti o predpisoch týkajúcich sa úloh, ktoré vykonávajú, ako aj adekvátne skúsenosti s takýmito úlohami, - musia byť schopní vydávať certifikáty, záznamy a správy preukazujúce vykonanie úlohy, - musí byť zaručená nestrannosť notifikovanej osoby, jej riaditeľa a zamestnancov. Ich odmeňovanie nesmie závisieť od výsledkov realizovaných úloh; odmeny riaditeľa a jej zamestnancov nesmú závisieť od počtu vykonaných skúšok, alebo od výsledkov splnenia skúšok, - ak zodpovednosť za škodu notifikovanej osoby nie je zahrnutá v legislatíve členského štátu, musí uzavrieť poistenie zodpovednosti za škodu, - riaditeľ a zamestnanci notifikovanej osoby sú povinní dodržiavať mlčanlivosť týkajúcu sa všetkých informácií získaných pri výkone svojich povinností podľa tohto nariadenia, okrem ich vystupovania vo vzťahu k úradu. | ### Ú |  |  |
| 13 | Harmonizované normy a normatívne dokumenty 1. Členské štáty predpokladajú zhodu so základnými požiadavkami uvedenými v prílohe I a v príslušných zvláštnych prílohách k danému meradlu, ktoré vykazuje zhodu s prvkami národnej normy implementujúcej európsku harmonizovanú normu pre meradlo zodpovedajúce tým prvkom európskej harmonizovanej normy, odkaz na ktorú bol zverejnený vo vydaní úradného vestníka EÚ v sérii C - Official Journal of the European Communities. Ak meradlo spĺňa len časť požiadaviek národných noriem spomenutých v prvom odseku, členské štáty predpokladajú zhodu so základnými požiadavkami týkajúcimi sa tých častí národných noriem, s požiadavkami ktorých výrobok vykazuje zhodu. Členské štáty zverejňujú odkazy na národné normy spomenuté v prvom odseku. 2. Členské štáty predpokladajú zhodu so základnými požiadavkami uvedenými v prílohe I a v príslušných prílohách k meradlám, ktoré vykazujú zhodu s príslušnými časťami normatívnych dokumentov a so zoznamom uvedeným v článku 16 (1) písm. a), na ktoré boli vo vestníku EÚ Official Journal v sérii C zverejnené odkazy. Ak meradlo vykazuje zhodu s normatívnym dokumentom uvedeným v prvom odseku len sčasti, členské štáty predpokladajú zhodu len s tými základnými požiadavkami normatívneho dokumentu, s ktorými meradlo vykazuje zhodu. Členské štáty zverejňujú odkazy na normatívny dokument uvedený v prvom odseku. 3. Výrobca sa môže rozhodnúť pre technické riešenie vyhovujúce základným požiadavkám prílohy I alebo príslušnej špecifickej prílohy k meradlám (MI-001 až MI-010). Okrem toho, ak chce využiť výhodu predpokladu zhody, musí správne uplatniť riešenia uvedené buď v príslušných európskych harmonizovaných normách. alebo v príslušných častiach normatívnych dokumentov a zoznamoch z ods. 1 a 2. 4. Členské štáty predpokladajú zhodu s príslušnými skúškami uvedenými v bode i) článku 10 (3), ak zodpovedajúci skúšobný program bol realizovaný v súlade s dokumentmi uvedenými v ods. 1 až 3, a ak výsledky skúšky zaručujú zhodu so základnými požiadavkami. | ### N |  | § 13 | ## Harmonizované normy a normatívne dokumenty - Zhoda so základnými požiadavkami uvedenými v prílohe č. 1 a v príslušných osobitných prílohách k danému meradlu sa predpokladá pri meradle, ktoré je v zhode s požiadavkami slovenskej technickej normy preberajúcej európsku harmonizovanú normu pre dané meradlo zodpovedajúce tým požiadavkám európskej harmonizovanej normy, odkaz na ktorú bol zverejnený vo vydaní úradného vestníka v sérii C. Ak meradlo spĺňa len časť požiadaviek slovenských technických noriem, predpokladá sa zhoda so základnými požiadavkami týkajúcimi sa tých častí slovenských technických noriem, s požiadavkami ktorých meradlo vykazuje zhodu. Úrad zverejňuje odkazy na uvedené slovenské technické normy vo vestníku. - Zhoda so základnými požiadavkami uvedenými v prílohe č. 1 a v príslušných prílohách k meradlu sa predpokladá pri meradle, ktoré je v zhode s požiadavkami technických predpisov a normatívnych dokumentov vydaných Výborom pre meradlá. Ak je meradlo v zhode s technickým predpisom len sčasti, predpokladá sa zhoda len s tými základnými požiadavkami tohto predpisu, s ktorými je meradlo v zhode. Úrad zverejňuje odkazy na uvedené technické predpisy vo vestníku. - Výrobca sa môže rozhodnúť pre technické riešenie vyhovujúce základným požiadavkám prílohy č. 1 alebo príslušnej prílohy k meradlám MI-001 až MI-010. Okrem toho, ak chce využiť výhodu predpokladu zhody, musí správne uplatniť riešenia uvedené v príslušných európskych harmonizovaných normách alebo v príslušných častiach normatívnych dokumentov a zoznamoch podľa odsekov 1 a 2. - Zhoda so skúškami podľa § 10 ods. 3 písm. i) sa predpokladá, ak zodpovedajúci skúšobný program bol realizovaný podľa dokumentov uvedených v odsekoch 1 až 3, a ak výsledky skúšky zaručujú zhodu so základnými požiadavkami. | ### Ú |  |  |
| 14 | Stály výbor Ak členský štát alebo Komisia usúdi, že európska harmonizovaná norma tak ako je spomenutá v článku 13 (1) nespĺňa úplne základné požiadavky v zmysle prílohy I a príslušnej špecifickej prílohy, predloží členský štát alebo Komisia túto záležitosť s uvedením dôvodov Stálemu výboru ustanovenému na základe čl. 5 smernice 98/34/ES. Výbor sa k predloženej veci vyjadrí čo najskôr. Podľa rozhodnutia výboru Komisia informuje členské štáty o tom, či je, alebo nie je potrebné zrušiť odkazy na národné normy v treťom odseku článku 13 (1). | ### n.a. |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Výbor pre meradlá 1. Komisia spolupracuje s Výborom pre meradlá. 2. Pri odkaze na tento odsek platia články 3 a 7 Rozhodnutia 1999/468/ES a s ohľadom na ustanovenia článku 8. 3. Pri odkaze na tento odsek platia články 5 a 7 Rozhodnutia 1999/468/ES a s ohľadom na ustanovenia článok 8. Obdobie určené v článku 5 (6) Rozhodnutia 1999/548/ES je stanovené na tri mesiace. 4. Výbor prijme svoje procedurálne pravidlá. 5. Komisia zabezpečí včasnú informovanosť zainteresovaných strán o plánovaných opatreniach podľa článku 16. | ### n. a. |  |  |  | ### Ú |  |  |
| 16 | Úlohy Výboru pre meradlá - Komisia môže na požiadanie členského štátu alebo z vlastnej iniciatívy vykonať v súlade s postupom uvedeným v článku 15 (2) potrebné opatrenia za účelom: a) identifikácie normatívnych dokumentov navrhnutých OIML a vymenovania tých ich častí, zhoda s ktorými bude predpoklad zhody s príslušnými základnými požiadavkami tejto smernice b) publikovania odkazov na normatívne dokumenty a zoznamu z bodu (a) vo vestníku EÚ Official Journal, v sérii C. 2. Na požiadanie členského štátu alebo z vlastnej iniciatívy môže Komisia konajúc v súlade s postupom uvedeným v čl. 15 (3) prijať opatrenia na zmenu v prílohách k meradlám (MI-001 až MI-010), v súvislosti s:  najväčšími dovolenými chybami a triedami presnosti,  predpísanými pracovnými podmienkami,  kritickými hodnotami, − rušiacimi vplyvmi. 3. Ak členský štát alebo Komisia usúdi, že normatívny dokument, odkazy na ktorý boli zverejnené vo vestníku EÚ Official Journal v sérii C, v súlade s podmienkami odseku 1 (b) nespĺňa úplne základné požiadavky v zmysle prílohy I a príslušných špecifických príloh k meradlám, postúpi členský štát alebo Komisia záležitosť Výboru pre meradlá s uvedením dôvodov. Komisia postupujúc v súlade s článkom 15 (2) informuje členské štáty o tom či je, alebo nie je potrebné odstrániť z vestníka Official Journal odkazy na príslušný normatívny dokument. 4. Členské štáty môžu vykonať príslušné opatrenia na prekonzultovanie práce OIML týkajúcej sa rozsahu platnosti smernice so zainteresovanými stranami na národnej úrovni. | ### n. a. ### N |  | § 14 | ## Riešenie nezhody - Ak úrad zistí, že európska harmonizovaná norma podľa § 13 ods. 1 nespĺňa úplne základné požiadavky podľa prílohy č. 1 a príslušnej prílohy k meradlu, predloží úrad informáciu s uvedením dôvodov Stálemu výboru ustanovenému podľa osobitného predpisu.Error: Reference source not found) - Ak úrad zistí, že normatívny dokument, odkazy na ktorý boli zverejnené v úradnom vestníku v sérii C nespĺňa úplne základné požiadavky podľa prílohy č. 1 a príslušných príloh k meradlám, predloží záležitosť Výboru pre meradlá s uvedením dôvodov. - Úrad môže vykonať príslušné opatrenia na prekonzultovanie práce Medzinárodnou organizáciou pre legálnu metrológiu týkajúcej sa rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia so zainteresovanými stranami na národnej úrovni. | ### Ú |  |  |
| 17 | Značky 1. Značka „CE“ uvedená v článku 7 sa skladá zo symbolu CE podľa tvaru navrhnutého v odseku 1.B (d) prílohy k rozhodnutiu Rady 93/465/EHS. Výška značky CE musí byť minimálne 5 mm. 2. Doplnková metrologická značka sa skladá z veľkého písmena M a posledného dvojčísla roku jej pripevnenia na meradlo. Značka M a rok sú umiestnené vo štvorci. Strany štvorca sa rovnajú výške značky CE. Doplnková metrologická značka sa umiestni tesne za značkou zhody CE. 3. Identifikačné číslo notifikovaného orgánu uvedeného v čl. 11, ak ho predpisuje postup pri posudzovaní zhody, sa uvádza za značkou zhody CE a doplnkovou metrologickou značkou. 4. Ak sa meradlo skladá z viacerých zariadení pracujúcich spoločne, ktoré však netvoria podzostavu, umiestnia sa značky na hlavnom zariadení. Ak je meradlo príliš malé alebo príliš citlivé na to, aby mohla byť na ňom umiestnená značka CE a doplnková metrologická značka, vyznačia sa tieto na obale a v sprievodnej dokumentácii podľa požiadaviek tejto smernice. 5. Značka zhody CE a doplnková metrologická značka musia byť neodstrániteľné. Identifikačné číslo notifikovaného orgánu musí byť nezmazateľne vyznačené, alebo pripevnené tak, aby sa pri odstraňovaní porušilo. Všetky značky musia byť dobre viditeľné alebo ľahko prístupné. | ### N |  | § 15 | ## Značky - Označenie CE uvedené v § 7 sa skladá z písmen CE; grafické znázornenie je prílohou k zákonu. Výška označenia CE musí byť najmenej 5 mm. - Doplnková metrologická značka sa skladá z veľkého písmena M a posledného dvojčísla roku jej pripevnenia na meradlo. Značka M a rok sú umiestnené vo štvorci. Strany štvorca sa rovnajú výške označenia CE. Doplnková metrologická značka sa umiestni tesne za značkou zhody CE. - Identifikačný kód notifikovanej osoby uvedenej v § 11, ak ho predpisuje postup posudzovania zhody, sa uvádza za označením CE a doplnkovou metrologickou značkou. (4) Ak sa meradlo skladá z viacerých zariadení pracujúcich spoločne, ktoré však netvoria čiastkovú zostavu, umiestnia sa značky na hlavnom zariadení. Ak je meradlo príliš malé alebo príliš citlivé na to, aby mohlo byť na ňom umiestnené označenie CE a doplnková metrologická značka, vyznačia sa tieto na obale a v sprievodnej dokumentácii. (5) Označenie CE a doplnková metrologická značka musia byť neodstrániteľné. Identifikačný kód notifikovanej osoby musí byť nezmazateľne vyznačený alebo pripevnený tak, aby sa pri odstraňovaní porušil. Všetky značky musia byť dobre viditeľné alebo ľahko prístupné. | ### Ú |  |  |
| 18 | Dozor nad trhom a administratívna spolupráca 1. Členské štáty prijmú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby určené meradlá nevyhovujúce platným ustanoveniam tejto smernice neboli uvádzané na trh ani do užívania. 2. Kompetentné orgány členských štátov si vzájomne pomáhajú pri plnení svojich záväzkov vyplývajúcich z povinnosti dozoru nad trhom. Kompetentné orgány si vymieňajú: - informácie o tom, do akej miery kontrolované meradlá spĺňajú podmienky tejto smernice, ako aj výsledky týchto kontrol, - európsky certifikát o skúške typu alebo o skúške dizajnu, ako aj všetky prílohy k nim vydané notifikovaným orgánom, doplnky, zmeny alebo zrušenie týkajúce sa už vydaných rozhodnutí, - schválenia systémov kvality vydané notifikovanými orgánmi, ako aj informácie o neschválení systému kvality, alebo jeho zrušení, - hodnotiacich správ vypracovaných notifikovanými orgánmi na požiadanie iných orgánov. 3. Členské štáty zabezpečenia, aby svojim notifikovaným orgánom sprístupnili všetky potrebné údaje týkajúce sa certifikátov a schválení systémov kvality. 4. Každý členský štát informuje ostatné členské štáty a Komisiu o tom, ktoré orgány poveril zabezpečením výmeny informácií. | ### N |  | § 16 | ## Dozor na trhu a administratívna spolupráca - Orgán metrologického dozoru) prijme všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby meradlá podliehajúce metrologickej kontrole, nevyhovujúce ustanoveniam tohto nariadenia neboli uvádzané na trh ani do prevádzky. - Orgány metrologického dozoru3) si vzájomne spolupracujú pri plnení svojich záväzkov vyplývajúcich z povinnosti dozoru na trhu; vymieňajú si - informácie o tom, do akej miery kontrolované meradlá spĺňajú požiadavky tohto nariadenia, ako aj výsledky ich kontrol, - ES certifikáty typu alebo ES certifikáty návrhu, ako aj všetky prílohy k nim vydané notifikovanou osobou, doplnky, zmeny alebo zrušenie týkajúce sa už vydaných certifikátov, - schválenia systémov kvality vydané notifikovanými osobami, ako aj informácie o neschválení systému kvality, alebo jeho zrušení, - hodnotiace správy vypracované notifikovanými osobami na požiadanie iných orgánov. - Úrad zabezpečí, aby svojim notifikovaným osobám sprístupnil všetky potrebné údaje týkajúce sa certifikátov a schválenia systémov kvality. - Úrad informuje ostatné členské štáty a Komisiu o tom, ktoré orgány poveril zabezpečením výmeny informácií. | ### Ú |  |  |
| 19 | Bezpečnostná klauzula 1. Ak členský štát zistí, že celé meradlo určitého typu nesúce značku zhody CE a doplnkovú metrologickú značku alebo časť tohto meradla nespĺňa základné požiadavky na funkčnosť stanovené v tejto smernici pri správnej inštalácii a používaní podľa návodu výrobcu, musí prijať adekvátne opatrenia na stiahnutie týchto meradiel z trhu, zakázať alebo obmedziť ich ďalšie uvádzania na trh, prípadne zakázať alebo obmedziť ich ďalšie používanie. Pri voľbe uvedených opatrení zohľadňuje členský štát skutočnosť, či ide o nezhodu systematickú alebo náhodnú. Ak usúdi, že nezhoda je systematického charakteru, okamžite informuje Komisiu o prijatých opatreniach, ktoré zdôvodní. 2. Komisia začne konzultácie s príslušnými stranami podľa možnosti čo najskôr. (a) Ak Komisia po konzultáciách usúdi, že členským štátom prijaté opatrenia sú oprávnené, okamžite o tom informuje daný, ako aj ostatné členské štáty. Členský štát podnikne náležité opatrenia voči tomu, kto značky na meradlo pripevnil a informuje o nich Komisiu a ostatné členské štáty. Ak sa nezhoda posúdi ako dôsledok nedostatkov v normách alebo v normatívnych dokumentoch, Komisia po konzultácii s príslušnými stranami prednesie čo najskôr záležitosť na posúdenie Výboru uvedenému v čl. 14 alebo 15. (b) Ak Komisia usúdi, že členským štátom prijaté opatrenia nie sú oprávnené, okamžite o tom informuje príslušný členský štát a o veci informuje ihneď aj výrobcu alebo jeho autorizovaného zástupcu. Komisia zabezpečí, aby členské štáty boli informované o postupe a výsledkoch riešenia danej záležitosti. | ### N n. a. |  | § 17 | ## Bezpečnostná klauzula - Ak orgán metrologického dozoruError: Reference source not found) zistí, že celé meradlo určitého typu s označením CE a doplnkovú metrologickú značku alebo časť tohto meradla nespĺňa základné požiadavky na funkčnosť ustanovené v tomto nariadení pri správnej inštalácii a používaní podľa návodu výrobcu, musí prijať opatrenia na stiahnutie týchto meradiel z trhu, zakázať alebo obmedziť ich ďalšie uvádzanie na trh, prípadne zakázať alebo obmedziť ich ďalšie používanie. Pri voľbe uvedených opatrení zohľadňuje skutočnosť, či ide o nezhodu systematickú alebo náhodnú. Ak usúdi, že nezhoda je systematického charakteru, bezodkladne informuje komisiu o prijatých opatreniach, ktoré odôvodní. - Orgán metrologického dozoru3) po potvrdení svojich zistení podľa odseku 1 podnikne príslušné opatrenia proti tomu, kto značky na meradlo pripevnil a informuje o nich komisiu a ostatné členské štáty. | ### Ú |  |  |
| 20 | Neoprávnené používanie značiek 1. Ak členský štát zistí neoprávnené použitie značky „CE“ a doplnkovej metrologickej značky, je výrobca alebo jeho autorizovaný zástupca povinný: - zabezpečiť, aby meradlo zodpovedalo podmienkam súvisiacim s používaním značky „CE“ a doplnkovej metrologickej značky, ktoré nie sú uvedené v článku 19 (1) a - odstrániť nedostatky podľa podmienok stanovených členským štátom. 2. Ak uvedené nedostatky naďalej pretrvávajú, členský štát musí prijať všetky potrebné opatrenia na to, aby obmedzil, alebo zakázal uvádzať na trh tieto meradlá, alebo musí zabezpečiť ich stiahnutie z trhu a zakázať alebo obmedziť ich ďalšie používanie, pričom koná v súlade s postupmi v článku 19. | ### N |  | § 18 | ## Neoprávnené používanie značiek - Ak orgán metrologického dozoruError: Reference source not found) zistí neoprávnené použitie označenia CE a doplnkovej metrologickej značky, uloží výrobcovi alebo jeho splnomocnencovi povinnosť - zabezpečiť, aby meradlo zodpovedalo podmienkam súvisiacim s používaním označenia CE a doplnkovej metrologickej značky, ktoré nie sú uvedené v § 17 ods. 1, - odstrániť nedostatky podľa podmienok stanovených orgánom metrologického dozoru.Error: Reference source not found) (2) Ak nedostatky uvedené v odseku 1 naďalej pretrvávajú, orgán metrologického dozoruError: Reference source not found) musí prijať všetky potrebné opatrenia na to, aby obmedzil, alebo zakázal uvádzať na trh tieto meradlá, alebo musí zabezpečiť ich stiahnutie z trhu a zakázať alebo obmedziť ich ďalšie používanie, pričom koná podľa postupov v § 17. | ### Ú |  |  |
| 21 | Rozhodnutia o zamietnutí alebo obmedzení meradiel Rozhodnutia prijaté v zmysle tejto smernice, na základe ktorých sa meradlo stiahne z trhu, alebo sa zakáže, prípadne obmedzí jeho uvedenie na trh alebo do užívania, musia byť presne zdôvodnené. O rozhodnutí je informovaná príslušná strana spolu s informáciami o zákonných opravných prostriedkoch, ktoré môže v súlade s právnym poriadkom príslušného členského štátu vykonať, ako aj o lehote na vykonanie nápravy. | ### N |  | § 19 | ## Rozhodnutia o zamietnutí alebo obmedzení meradiel Rozhodnutie prijaté podľa § 31 ods. 1 písm. b) zákona a tohto nariadenia, na základe ktorého sa meradlo stiahne z trhu alebo sa zakáže alebo obmedzí jeho uvedenie na trh alebo do používania, musí byť presne odôvodnené. O rozhodnutí je informovaná príslušný subjekt spolu s poučením o opravných prostriedkoch, ktoré môže v súlade s právnym poriadkom uplatniť, ako aj o lehote na ich uplatnenie. | ### Ú |  |  |
| 22 | Zrušovacie ustanovenia Odhliadnuc od článku 23, sa dňom 30. októbra 2006 ruší platnosť týchto smerníc: - Smernica Rady 71/318/EHS z 26. júla 1971 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa plynomerov11, - Smernica 71/319/EHS z 26. júla 1971 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa meradiel kvapalín okrem vody12, - Smernica 71/348/EHS z 12. októbra 1971 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa pomocných zariadení k meradlám kvapalín okrem vody13, - Smernica 71/362/EHS z 19. novembra 1973 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa materializovaných dĺžkových mier14, - Smernica 75/33/EHS zo 17. decembra 1974 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa vodomerov na studenú vodu tak ako sú tieto definované v prílohe MI-001 k tejto smernici15, - Smernica 75/410/EHS z 24. júna 1975 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa kontinuálnych sčitovacích váh16, - Smernica 76/891/EHS zo 4. novembra 1976 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa meračov elektrickej energie17, - Smernica 77/95/EHS z 21. decembra 1976 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa taxametrov18, - Smernica 77/313/EHS z 5. apríla 1977 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa meracích zostáv na kvapaliny okrem vody19, - Smernica 78/1031/EHS z 5. decembra 1978 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa automatických kontrolných a triediacich váh20, - Smernica 79/830/EHS z 11. septembra 1979 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa vodomerov na teplú vodu21. | ### n.a. |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Prechodné opatrenia Ako výnimku z článku 8 (2) umožnia členské štáty umiestňovať na trh a dávať do používania na účely merania, na ktoré sa musia používať určené meradlá aj také meradlá, ktoré vyhovujú predtým platným predpisom*, a to do uplynutia platnosti schválenia typu týchto meradiel, alebo v prípade, ak schválenie typu je na dobu neobmedzenú, ešte 10 rokov od dátumu 30. októbra 2006. | ### N |  | § 20 | ## Prechodné a záverečné ustanovenia - Meradlo, ktoré vyhovuje v doteraz platným právnym predpisom možno umiestňovať na trh a do prevádzky na účely merania, na ktoré sa musí používať určené meradlo do uplynutia platnosti schválenia typu tohto meradla, alebo ak schválenie typu je na dobu neobmedzenú tak najneskôr do 30. októbra 2016. | ### Ú |  |  |
| 24 | Prechodné obdobie 1. Členské štáty prijmú a zverejnia texty zákonov, predpisov a administratívnych ustanovení potrebných na zosúladenie podmienok s touto smernicou do 30. apríla 2006. O týchto opatreniach budú bezodkladne informovať Komisiu. Pri prijatí opatrení členským štátom budú tieto obsahovať odkaz na túto smernicu, alebo tento odkaz bude pripojený k opatreniam pri ich oficiálnom zverejnení, pričom spôsob odkazu na smernicu si určia členské štáty. Členské štáty budú realizovať tieto ustanovenia od 30. októbra 2006. Členské štáty oznámia Komisii znenie ustanovení v rámci národnej legislatívy, ktoré prijmú v oblasti, na ktorú sa táto smernica vzťahuje. | ### N |  | § 21 | - Úrad podľa § 8 zákona informuje Komisiu o opatreniach na zosúladenie všeobecne záväzných právnych predpisov s podmienkami s tohto nariadenia bezodkladne najneskôr do 30. apríla 2006. - Úrad oznámi Komisii znenie právnych predpisov prijatých v oblasti, na ktorú sa vzťahuje toto nariadenie. | ### Ú |  |  |
| 25 | Revízna klauzula Európsky parlament a Rada vyzývajú Komisiu, aby do 30. apríla 2011 predložila správu o implementácii tejto smernice, okrem iného na základe správ členských štátov, prípadne aby do tohto termínu predložila návrhy na zmeny. Európsky parlament a Rada vyzývajú Komisiu, aby vyhodnotila, či postupy posudzovania zhody priemyselných výrobkov sú používané správne, a aby prípadne aby navrhla zmeny na zabezpečenie dôslednej certifikácie. | ### n. a. |  |  |  | ### Ú |  |  |
| 26 | Nadobudnutie účinnosti Smernica nadobúda účinnosť dňom jej zverejnenia v úradnom vestníku EÚ Official Journal of the European Union. | ### N |  | § 22 | Toto nariadenie nadobúda účinnosť 30. októbra 2006. | ### Ú |  |  |
| 27 | Určenie Smernica je adresovaná členským štátom. | ### n. a. |  |  |  | ### Ú |  |  |
| Príloha I | Základné požiadavky Meradlo musí byť z metrologického hľadiska dokonale chránené tak, aby všetky zainteresované strany mohli mať plnú dôveru vo výsledok merania a musí byť navrhnuté a vyrobené na čo najvyššej kvalitatívnej úrovni z hľadiska technológie merania a zabezpečenia údajov merania. V tejto prílohe sú uvedené požiadavky, ktoré musia meradlá spĺňať a podľa potreby sú ešte doplnené o špecifické požiadavky na meradlá v prílohách MI-001 až MI-010, ktoré sa bližšie zaoberajú určitými aspektmi všeobecných požiadaviek. Riešenia prijaté na základe požiadaviek zohľadňujú účel použitia meradla, ako aj možnosti jeho prípadného zneužitia. D e f i n í c i e Meraná veličina Meraná veličina je veličina, ktorá je predmetom merania. Ovplyvňujúca veličina Ovplyvňujúca veličina je veličina, ktorá nie je predmetom merania, ale ovplyvňuje výsledok merania. Pracovné podmienky Pracovné podmienky sú hodnoty pre meranú veličinu a ovplyvňujúce veličiny tvoriace pre meradlo normálne pracovné podmienky. Rušenie Je to ovplyvňujúca veličina, ktorej hodnota je v rámci medzí špecifikovaných v príslušnej požiadavke na meradlo, ale mimo rámca jeho špecifikovaných pracovných podmienok. Ovplyvňujúca veličina je rušením, ak nie sú pre túto veličinu špecifikované pracovné podmienky. Kritická hodnota Je to hodnota, pri ktorej je zmena vo výsledku merania považovaná za neželateľnú. Materializovaná miera Zariadenie, ktoré je určené na trvalé reprodukovanie alebo indikovanie jednej alebo viacerých známych hodnôt danej veličiny. Priamy predaj Obchodná transakcia je priamym predajom: - ak výsledok merania slúži ako základ pre stanovenie ceny, - ak aspoň jedna zo strán zúčastnených na transakcii je spotrebiteľ, alebo ak niektorá iná strana si vyžaduje podobný stupeň ochrany, - ak všetky strany zúčastnené na transakcii akceptujú merania na danom mieste a v danom čase. Klimatické prostredie Klimatické prostredie sú podmienky, v ktorom sa meradlá môžu používať. V záujme zohľadnenia klimatických rozdielov v jednotlivých členských štátoch bol definovaný celý rad teplotných medzí. Verejné služby Za verejné služby sa považuje dodávateľ elektrického prúdu, plynu, tepla alebo vody. POŽIADAVKY 1. Dovolené chyby 1.1 Pri predpísaných pracovných podmienkach a bez vplyvu rušenia nesmie chyba merania prekročiť najväčšiu dovolenú chybu (MPE) stanovenú v požiadavkách k príslušnému špecifickému meradlu. Ak nie je stanovené inak, vyjadruje sa najväčšia dovolená chyba ako obojsmerná hodnota odchýlky od skutočnej hodnoty. 1.2 Ak meradlo pracuje v predpísaných pracovných podmienkach a pod vplyvom rušenia, musia byť požiadavky na jeho prevádzku v súlade s príslušnými podmienkami stanovenými pre meradlo. Ak sa má meradlo používať v definovanom permanentnom elektromagnetickom poli, prípustná funkčnosť počas skúšky na vyžarované elektromagnetické pole s modulovanou amplitúdou musí byť v medziach najväčších dovolených chýb. 1.3 Výrobca špecifikuje klimatické, mechanické a elektromagnetické podmienky, ako aj zdroj elektrického prúdu a iné ovplyvňujúce veličiny, ktoré by mohli mať vplyv na presnosť meradla, so zohľadnením požiadaviek na meradlo stanovených v príslušných prílohách. 1.3.1 Klimatické environmentálne podmienky Ak prílohy MI-001 až MI-010 nešpecifikujú inak, stanoví výrobca maximálnu a minimálnu teplotu ako jednu z hodnôt uvedených v tabuľke 1 a uvedie, či je meradlo určené pre prostredie s kondenzáciou vlhkosti, alebo nie, ako aj to, do akého prostredia je určené, napr. práca v uzavretom alebo otvorenom prostredí. Teplotné medze. Horná teplotná medza; 30 °C; 40 °C; 55 °C; 70 °C. Dolná teplotná medza; 5 °C; -10 °C; -25 °C; -40 °C. Tabuľka 1 1.3.2 a) Mechanické environmentálne podmienky sú rozdelené do troch tried: M1 až M3 M1 Táto trieda platí pre meradlá používané v priestoroch s nevýraznými vibráciami a nárazmi, napr. pre meradlá pripevnené na ľahké nosné konštrukcie, kde je vplyv otrasov a nárazov prenášaných z okolitého prostredia, kde pracujú vŕtacie mechanizmy, búchajú dvere a pod. zanedbateľný. M2 Do tejto triedy patria priestory so značnou alebo vysokou úrovňou otrasov a nárazov spôsobovaných ťažkými strojmi, vozidlami prechádzajúcimi v tesnej blízkosti, dopravníkovými pásmi, a pod. M3 Táto trieda platí pre meradlá používané v prostredí s vysokou a veľmi vysokou hladinou vibrácií a otrasov, napr. ak sú meradlá umiestnené priamo na strojoch, dopravníkových pásoch a pod. b) V súvislosti s mechanickými podmienkami prostredia prichádzajú do úvahy tieto ovplyvňujúce veličiny: − vibrácie, − mechanické nárazy. 1.3.3 a) Elektromagnetické environmentálne podmienky sú rozdelené do tried E1, E2 a E3, ak v špecifickej prílohe k danému meradlu nie je uvedené inak: E1 – Trieda platí pre meradlá používané v prostredí s elektromagnetickým ruše- ním, aké sa vyskytuje v obytných budovách, obchodných priestoroch a v prevádzkach ľahkého priemyslu. E2  Trieda platí pre meradlá používané v ostatných priemyselných priestoroch s vplyvom elektromagnetického rušenia. E3 − Trieda sa vzťahuje na meradlá napájané z batériového zdroja vozidla. Tieto meradlá musia spĺňať podmienky požiadaviek triedy E2 a okrem toho musia vyhovovať týmto požiadavkám: - pokles napätia spôsobený budením okruhu elektrického štartéra spaľovacieho motora, - zaťaženie pri prechodovom stave, kedy sa pri chode motora odpojí vybitá batéria. V súvislosti s elektromagnetickým prostredím sa zohľadňujú tieto ovplyvňujúce veličiny: - prerušenie napätia, - krátkodobý pokles napätia, - vyrovnávanie napätia zdrojové a/alebo signálne vedenie, - elektrostatické výboje, - vysokofrekvenčné elektromagnetické polia, - riadené vysokofrekvenčné elektromagnetické polia na zdrojovom a/alebo signálnom vedení, - nárazové zmeny na zdrojovom a/alebo signálnom vedení. 1.3.4 Ďalšie ovplyvňujúce veličiny, ktoré môžu prichádzať do úvahy: - kolísanie napätia, - kolísanie sieťovej frekvencie, - magnetické polia frekvencie silnoprúdu, - iné ovplyvňujúce veličiny, ktoré by mohli pravdepodobne významne ovplyvniť presnosť meradla. 1.4 Pre skúšky vykonávané podľa tejto smernice platia tieto odseky: 1.4.1 Základné pravidlá pre skúšky a stanovenie chýb Pri každej významnej ovplyvňujúcej veličine je potrebné overiť splnenie základných požiadaviek špecifikovaných v bode 1.1 a 1.2. Ak v príslušnej špecifickej prílohe k danému meradlu nie je stanovené inak, platia tieto základné požiadavky pri aplikácii a vyhodnotení každej ovplyvňujúcej veličiny samostatne pri dodržaní podmienky, že ostatné ovplyvňujúce veličiny budú udržiavané na relatívne konštantnej referenčnej hodnote. Metrologické skúšky sa vykonajú počas a po skončení vplyvu danej veličiny, podľa toho, ktorá z podmienok platí pre normálny prevádzkový režim meradla v prípade, kedy sa predpokladá výskyt tejto ovplyvňujúcej veličiny. 1.4.2 Vlhkosť okolitého prostredia - Podľa toho, do akých klimatických podmienok je meradlo určené, zvolí sa skúška buď na vlhké stabilné teplo (bez kondenzácie), alebo skúška na cyklické vlhké teplo (pri kondenzácii). - Skúška na vlhké teplo pri stabilnom stave je vhodná vtedy, ak je kondenzácia dôležitá, alebo ak by sa urýchlilo prenikanie pár v dôsledku dýchania. Pri nekondenzujúcej vlhkosti je vhodná skúška na vlhké teplo, stabilný stav. 2. Reprodukovateľnosť Výsledky za sebou nasledujúcich meraní tej istej veličiny na rôznych miestach alebo rôznymi užívateľmi pri dodržaní všetkých ostatných podmienok musia vykazovať tesnú zhodu. Pri porovnaní rozdiel vo výsledkoch meraní musia byť tieto blízko hodnoty najväčšej dovolenej chyby. 3. Opakovateľnosť Výsledky za sebou nasledujúcich meraní tej istej veličiny za rovnakých podmienok musia vykazovať tesnú zhodu. Rozdiel pri porovnaní výsledkov meraní s najväčšou dovolenou chybou musí byť malý. 4. Pohyblivosť a citlivosť Meradlo musí vykazovať dostatočnú citlivosť a prah jeho pohyblivosti musí byť dostatočne nízky pre dané merania. 5. Stálosť Meradlo musí byť vyhotovené tak, aby si zachovalo adekvátnu stálosť svojich metrologických charakteristík po určitý čas stanovený výrobcom za predpokladu, že je správne inštalované, udržiavané a používané podľa pokynov výrobcu, a že sa nachádza v prostredí, na prácu v ktorom bolo určené. 6. Spoľahlivosť Konštrukcia meradla musí byť taká, aby meradlo čo možno v najväčšej miere redukovalo vplyv poruchy, ktorá by mohla viesť k nepresnému výsledku merania, iba ak by prítomnosť takejto poruchy bola bežná. 7. Vhodnosť na dané použitie 7.1 Meradlo nesmie vykazovať také vlastnosti, ktoré by dávali predpoklad možnosti jeho zneužitia, pričom je potrebné minimalizovať aj možnosť jeho neúmyselného zneužitia. 7.2. Meradlo musí byť vhodné na dané účely používania, berúc do úvahy praktické pracovné podmienky a za predpokladu, že užívateľ nebude mať nereálne nároky na meradlo v záujme dosiahnutia správneho výsledku merania. 7.3. Na meradlách používaných v rámci poskytovania služieb verejnosti v prípade, že sa prietokové alebo elektrické hodnoty dostanú mimo kontrolovaného rozsahu nesmie dôjsť k neprimeraným základným chybám. 7.4 Ak je meradlo určené na meranie hodnôt veličín stabilných v čase, musí meradlo ignorovať malé výchylky v hodnote meranej veličiny, alebo musí na ne príslušne reagovať. 7.5. Konštrukcia meradla musí byť dostatočne pevná a vyrobená z materiálu vhodného na dané účely jeho použitia. 7.6 Meradlo musí byť vyhotovené tak, aby umožňovalo kontrolu jeho metrologických funkcií po uvedení na trh a počas používania. V prípade potreby sa na tento účel môže stať súčasťou meradla aj špeciálne zariadenie, alebo softvérový program. Skúšobný postup sa musí uviesť v užívateľskej príručke. Ak je meradlo vybavené softvérom, ktorý má aj iné ako meracie funkcie, musí sa dať časť rozhodujúca pre metrologické charakteristiky identifikovať a pripojený softvér ju nesmie neprípustným spôsobom ovplyvňovať. 8. Ochrana proti zneužitiu 8.1. Metrologické charakteristiky meradla nesmú byť v žiadnom prípade neprípustne ovplyvňované pripojením ďalšieho zariadenia, niektorou z vlastností samotného pripojeného zariadenia alebo zariadenia, ktoré komunikuje s meradlom na diaľku. 8.2. Hardvérová súčasť, ktorá je rozhodujúcou pre metrologické charakteristiky meradla, musí byť skonštruovaná tak, aby ju bolo možné zabezpečiť takými prostriedkami, ktoré budú signalizovať zásah do zariadenia. 8.3. Softvér, ktorý je rozhodujúcim pre metrologické charakteristiky meradla musí byť ako taký označený a zabezpečený. Označenie softvéru musí byť ľahko prístupné. Dôkaz o zásahu do softvéru musí byť dostupný dostatočne dlhý čas. 8.4. V pamäti ukladané alebo prenášané údaje o meraní a metrologicky dôležité parametre musia byť adekvátne chránené proti náhodnému alebo úmyselnému zneužitiu. 8.5. Na meradlách daných do verejného užívania, displej udávajúci celkové dodané množstvo meranej veličiny, alebo displej, z ktorého sa dá tento údaj odvodiť, a ktorého celá časť, alebo niektoré z jeho súčastí slúži ak základ pre výpočet ceny, sa nesmie počas používania dať prestaviť. 9. Sprievodné údaje k meradlu 9.1. Na meradle musia byť tieto nápisy:  značka výrobcu alebo jeho názov,  údaje o triede presnosti, okrem toho, ak je to potrebné aj:  príslušné údaje o podmienkach používania meradla, − kapacita, − merací rozsah,  identifikačná značka,  číslo ES certifikátu o skúške typu alebo ES certifikátu o kontrole dizajnu meradla, − informácia o tom, či sa prídavné zariadenia poskytujúce metrologické výsledky zhodujú s ustanoveniami tejto smernice. 9.2 Ak sú rozmery meradla príliš malé, alebo je meradlo príliš citlivé na to, aby bolo možné nápisy na ňom umiestniť, musia byť tieto údaje uvedené na jeho obale a/alebo v priloženej dokumentácii potrebnej v zmysle ustanovení tejto smernice. 9.3. K meradlu musia byť priložené údaje o jeho prevádzke, čo však nie je potrebné, ak ide veľmi jednoduché meradlá. Informácie musia byť ľahko zrozumiteľné a podľa potreby majú medzi ne patriť tieto údaje: - predpísané pracovné podmienky, - mechanická trieda a trieda elektromagnetického prostredia, do ktorých meradlo patrí, - horná a dolná teplotná hranica, možnosť kondenzácie vodných pár, prostredie (interiér, exteriér), - návod na inštaláciu, údržbu, opravy, dovolené nastavenie, - pokyny na správnu obsluhu a všetky špeciálne podmienky používania, - podmienky kompatibility s rozhraniami, podzostavami alebo meradlami. 9.4 K prístrojom používaným ako meradlá v rámci služieb poskytovaných verejnosti, alebo ku skupine rovnakých prístrojov nie sú nevyhnutne potrebné samostatné príručky na obsluhu. 9.5. Ak nie je v prílohe k danému meradlu špecifikované inak, hodnota dielika stupnice pre meranú hodnotu musí byť v tvare 1x10n, 2x10n, alebo 5x10n, kde n je akékoľvek celé číslo alebo nula. Meracia jednotka alebo jej symbol sa vyznačuje v tesnej blízkosti jej číselnej hodnoty. 9.6 Na materializovanej miere je vyznačená stupnica s meracou jednotkou, alebo je vyznačená jej nominálna hodnota. 9.7. Použité meracie jednotky a ich symboly musia byť v súlade so zákonne platnými podmienkami v rámci Spoločenstva, týkajúcimi sa meracích jednotiek a symbolov. 9.8. Všetky predpísané značky a nápisy musia byť zreteľné, nezmazateľné, jednoznačné a nepresunuteľné. 10. Indikácia výsledkov 10.1. Výsledky sa indikujú buď na displeji alebo na trvalom zázname. 10.2. Indikácia akýchkoľvek výsledkov musí byť zreteľná a jednoznačná a musia byť k nej uvedené všetky značky a nápisy potrebné na informáciu užívateľa o platnosti výsledku. V normálnych podmienkach používania musia byť výsledky ľahko čitateľné. Za predpokladu, že nedôjde k zámene s metrologicky kontrolovanými údajmi, je možné znázorniť aj ďalšie údaje. 10.3 Ak sa výsledky tlačia alebo nahrávajú, tlač musí byť tiež ľahko čitateľná a nahrávka nezmazateľná. 10.4. Meradlo používané na obchodné transakcie pri priamom predaji musí byť vyhotovené tak, aby pri vhodnom umiestnení ukazovalo výsledky merania obidvom stranám. V prípade dôležitosti pre priamy predaj, musí byť na každom bloku vydanom spotrebiteľovi, ktorý bol vyhotovený na pomocnom zariadení nevyhovujúcom príslušným požiadavkám tejto smernice adekvátna informácia o obmedzení. 10.5. Meradlo používané na merania v rámci služieb poskytovaných verejnosti, bez ohľadu na to, či sa dajú údaje z neho odčítať priamo, alebo diaľkovo, musí byť vybavené displejom prístupným spotrebiteľovi, avšak bez možnosti zásahu. Údaj na tomto displeji sa považuje za základ pre výpočet ceny. 11. Ďalšie spracovanie údajov pri uzatváraní obchodnej transakcie 11.1. Každé meradlo okrem meradiel používaných na merania v rámci služieb poskytovaných verejnosti musí výsledky merania dlhodobo zaznamenávať spolu s údajmi, podľa ktorých možno identifikovať konkrétnu transakciu, pričom :  sa meranie nedá zopakovať a  meradlo sa bežne používa v neprítomnosti jedného z obchodných partnerov. 11.2 Okrem toho po ukončení merania musí byť na požiadanie k dispozícii trvalý dôkaz o výsledku merania, ako aj údaje na identifikáciu danej transakcie. 12. Posudzovanie zhody Meradlo musí byť vyhotovené tak, aby sa dala posúdiť jeho zhoda s požiadavkami tejto smernice. | ### N |  | Príloha č. 1 | # Základné požiadavky Meradlo musí byť z metrologického hľadiska dostatočne chránené tak, aby všetky zainteresované strany mohli mať plnú dôveru vo výsledok merania a musí byť navrhnuté a vyrobené na čo najvyššej kvalitatívnej úrovni z hľadiska technológie merania a zabezpečenia údajov merania. Táto príloha rieši požiadavky, ktoré musia meradlá spĺňať a podľa potreby sú ešte doplnené o osobitné požiadavky na meradlá v prílohách MI-001 až MI-010, ktoré sa bližšie zaoberajú určitými aspektmi všeobecných požiadaviek. Riešenia prijaté na základe požiadaviek musia zohľadňovať zamýšľaný účel použitia meradla a jeho predvídateľné zneužitie. # Definície Meraná veličina veličina, ktorá je predmetom merania. Ovplyvňujúca veličina veličina, ktorá nie je meranou veličinou, ale ovplyvňuje výsledok merania. Pracovné podmienky sú hodnoty meranej veličiny a ovplyvňujúcich veličín tvoriace pre meradlo bežné pracovné podmienky. Rušenie ovplyvňujúca veličina, ktorej hodnota je v rámci medzí špecifikovaných v príslušnej požiadavke na meradlo, ale mimo rámca jeho pracovných podmienok. Ovplyvňujúca veličina je rušením, ak nie sú pre túto veličinu určené pracovné podmienky. Kritická hodnota zmeny hodnota, pri ktorej je zmena výsledku merania považovaná za neželanú. Materializovaná miera meradlo, ktoré je určené na trvalé reprodukovanie alebo poskytovanie jednej alebo viacerých známych hodnôt danej veličiny. Priamy predaj obchodná transakcia je priamym predajom ak: - výsledok merania slúži ako základ pre stanovenie ceny, - aspoň jedna zo strán zúčastnených na transakcii je spotrebiteľ, alebo účastník, ktorý si vyžaduje podobný stupeň ochrany, - všetky strany zúčastnené na transakcii akceptujú výsledky merania na danom mieste a v danom čase. Klimatické prostredie podmienky, v ktorých sa meradlá môžu používať. Distribučná spoločnosť dodávateľ elektrického prúdu, plynu, tepla alebo vody. # Požiadavky - Dovolené chyby 1.1 Pri predpísaných pracovných podmienkach a bez vplyvu rušenia nesmie chyba merania prekročiť hodnotu najväčšej dovolenej chyby ustanovenú v osobitnej prílohe pre daný druh meradla. Ak nie je ustanovené inak, vyjadruje sa najväčšia dovolená chyba ako obojsmerná hodnota odchýlky od skutočnej hodnoty. 1.2 Ak meradlo pracuje v predpísaných pracovných podmienkach a pod vplyvom rušenia, požiadavky na jeho funkčnosť sú určené v osobitnej prílohe na daný druh meradla. Ak sa má meradlo používať v definovanom permanentnom spojitom elektromagnetickom poli, musia byť jeho dovolené vlastnosti počas skúšky vo vyžarovanom elektromagnetickom poli s amplitúdovou moduláciou v medziach najväčších dovolených chýb. 1.3 Výrobca určí klimatické, mechanické a elektromagnetické prostredie v ktorom sa má meradlo používať, ako aj zdroj elektrického prúdu a iné ovplyvňujúce veličiny, ktoré by mohli mať vplyv na presnosť meradla, so zohľadnením požiadaviek na meradlo ustanovených v osobitných prílohách. 1.3.1 Klimatické prostredie Ak prílohy osobitné prílohy MI-001 až MI-010 nešpecifikujú inak, určí výrobca hornú a dolnú hranicu teploty z hodnôt uvedených v tabuľke č. 1 a uvedie, či je meradlo určené pre prostredie s kondenzáciou vlhkosti, alebo bez kondenzácie, ako aj to, či je meradlo určené na umiestnenie v otvorenom alebo v uzavretom priestore. Tabuľka č. 1 Teplotné hranice. Horná hranica teploty; 30 °C; 40 °C; 55 °C; 70 °C. Dolná hranica teploty; 5 °C; – 10 °C; – 25 °C; – 40 °C. 1.3.2 - Mechanické prostredie sa delí do troch tried M1 až M3: M1 Táto trieda platí pre meradlá používané v priestoroch s vibráciami a otrasmi malej intenzity, napr. pre meradlá pripevnené na ľahké nosné konštrukcie vystavené zanedbateľným vibráciám a otrasom prenášaným z okolitého prostredia, kde pracujú vŕtacie mechanizmy, búchajú dvere a pod. M2 Táto trieda platí pre meradlá používané v priestoroch s významnou alebo vysokou úrovňou vibrácií a otrasov spôsobovaných ťažkými strojmi, vozidlami prechádzajúcimi v tesnej blízkosti, dopravníkovými pásmi a pod. M3 Táto trieda platí pre meradlá používané v prostredí s vysokou a veľmi vysokou hladinou vibrácií a otrasov, napr. pre meradlá umiestnené priamo na strojoch, dopravníkových pásoch a pod. - V súvislosti s mechanickým prostredím je treba brať do úvahy tieto ovplyvňujúce veličiny: - vibrácie, - mechanické otrasy. 1.3.3 - Ak v osobitnej prílohe k danému druhu meradla nie je uvedené inak, elektromagnetické prostredie je rozdelené do týchto tried: E1 Trieda platí pre meradlá používané v priestoroch s elektromagnetickým rušením, aké sa vyskytuje v obytných budovách, obchodných priestoroch a v prevádzkach ľahkého priemyslu. E2 Trieda platí pre meradlá používané v priestoroch s elektromagnetickým rušením, aké sa vyskytuje v ostatných priemyselných priestoroch. E3 Trieda sa vzťahuje na meradlá napájané z batériového zdroja vozidla. Tieto meradlá musia spĺňať požiadavky triedy E2 a nasledujúce doplnkové požiadavky: - pokles napätia spôsobený budením okruhu elektrického štartéra spaľovacieho motora, - zaťaženie pri prechodovom stave, kedy sa pri chode motora odpojí vybitá batéria. - V súvislosti s elektromagnetickým prostredím je treba brať do úvahy tieto ovplyvňujúce veličiny: - prerušenie napätia, - krátkodobý pokles napätia, - prechodové napätie na napájacom a/alebo signálnom vedení, - elektrostatický výboj, - vysokofrekvenčné elektromagnetické pole, - vodivé vysokofrekvenčné elektromagnetické pole na napájacom a/alebo signálnom vedení, - preťaženie na napájacom a/alebo signálnom vedení. 1.3.4 Ďalšie ovplyvňujúce veličiny, ktoré môžu prichádzať do úvahy: - kolísanie napätia, - kolísanie sieťovej frekvencie, - magnetické polia sieťovej frekvencie, - všetky také ovplyvňujúce veličiny, ktoré by mohli významne ovplyvniť presnosť meradla. 1.4 Pre skúšky vykonávané podľa tohto nariadenia platia tieto body: 1.4.1 Základné pravidlá pre skúšanie a určenie chýb Pre každú príslušnú ovplyvňujúcu veličinu je potrebné preveriť splnenie základných požiadaviek špecifikovaných v bodoch 1.1 a 1.2. Ak v príslušnej osobitnej prílohe k meradlu nie je ustanovené inak, platia tieto základné požiadavky pri aplikácii a vyhodnotení každej ovplyvňujúcej veličiny samostatne pri dodržaní podmienky, že ostatné ovplyvňujúce veličiny sú udržiavané relatívne konštantne na referenčnej hodnote. Metrologické skúšky sa vykonajú počas alebo po skončení pôsobenia danej ovplyvňujúcej veličiny podľa toho, ktorá z podmienok platí pre bežný pracovný stav meradla v prípade, kedy sa predpokladá výskyt tejto ovplyvňujúcej veličiny. 1.4.2 Vlhkosť okolitého prostredia - Podľa toho, do akých klimatických podmienok je meradlo určené, zvolí sa skúška na vlhké stabilné teplo bez kondenzácie, alebo skúška na cyklické vlhké teplo s kondenzáciou. - Skúška na cyklické vlhké teplo je potrebná, ak je kondenzácia významná, alebo ak je prenikanie vodných pár urýchľované v dôsledku výmeny vzduchu. Pri nekondenzujúcej vlhkosti je potrebná skúška na vlhké stabilné teplo. 2. Reprodukovateľnosť Výsledky za sebou nasledujúcich meraní tej istej veličiny na rôznych miestach alebo rôznymi užívateľmi pri dodržaní všetkých ostatných podmienok musia vykazovať tesnú zhodu. Rozdiel vo výsledkoch meraní musí byť v porovnaní s najväčšou dovolenou chybou malý. 3. Opakovateľnosť Výsledky za sebou nasledujúcich meraní tej istej veličiny za rovnakých podmienok musia vykazovať tesnú zhodu. Rozdiel vo výsledkoch meraní musí byť v porovnaní s najväčšou dovolenou chybou malý. 4. Prah citlivosti a citlivosť Meradlo musí vykazovať dostatočnú citlivosť a prah jeho citlivosti pre dané merania musí byť dostatočne nízky. 5. Trvanlivosť Meradlo musí byť navrhnuté tak, aby si zachovalo adekvátnu stabilitu svojich metrologických charakteristík po čas určený výrobcom za predpokladu, že je správne inštalované, udržiavané, používané podľa pokynov výrobcu a v určenom pracovnom prostredí. 6. Spoľahlivosť Konštrukcia meradla musí byť taká, aby meradlo v čo možno najväčšej miere redukovalo vplyv poruchy, ktorá by viedla k nepresnému výsledku merania, pokiaľ prítomnosť takejto poruchy nie je jednoznačne zrejmá. 7. Vhodnosť 7.1 Meradlo nesmie mať žiadne vlastnosti, ktoré by uľahčovali jeho úmyselné zneužitie, pričom je potrebné minimalizovať aj možnosť jeho neúmyselného zneužitia. 7.2 Meradlo musí byť vhodné na dané účely používania, berúc do úvahy praktické pracovné podmienky a v záujme dosiahnutia správneho výsledku nesmie klásť nereálne nároky na používateľa. 7.3 Distribučné meradlá (meradlá používané distribučnými spoločnosťami pri dodávke elektrického prúdu, plynu, tepla alebo vody) v prípadoch prietokov alebo prúdov mimo kontrolovaný rozsah nesmú vykazovať neprimerané jednostranné chyby. 7.4 Ak je meradlo určené na meranie časovo stálych hodnôt meranej veličiny, nesmie byť meradlo citlivé na malé kolísania hodnoty meranej veličiny, alebo musí na ne vhodným spôsobom reagovať. 7.5 Konštrukcia meradla musí byť dostatočne pevná a vyrobená z materiálu vhodného na dané účely jeho použitia. 7.6 Meradlo musí byť navrhnuté tak, aby umožňovalo kontrolu jeho metrologických funkcií po uvedení na trh a počas používania. V prípade potreby musí byť súčasťou meradla aj špeciálne zariadenie, alebo softvérový program určený na túto kontrolu. Skúšobný postup sa musí uviesť v užívateľskej príručke. Ak je meradlo vybavené softvérom, ktorý má aj iné ako meracie funkcie, musí sa dať časť rozhodujúca pre metrologické charakteristiky identifikovať a prídavný softvér ju nesmie neprípustným spôsobom ovplyvňovať. 8. Ochrana proti zneužitiu 8.1 Metrologické charakteristiky meradla nesmú byť v žiadnom prípade neprípustne ovplyvňované pripojením ďalšieho zariadenia, žiadnou z vlastností samotného pripojeného zariadenia alebo iného diaľkovo pripojeného zariadenia, ktoré komunikuje s meradlom. 8.2 Hardvérová súčasť, ktorá je zásadná pre metrologické charakteristiky meradla, musí byť navrhnutá tak, aby ju bolo možné zabezpečiť. Navrhnuté zabezpečovacie prostriedky musia poskytnúť dôkaz o zásahu. 8.3 Softvér, ktorý je zásadný pre metrologické charakteristiky meradla musí byť jednoznačne identifikovateľný a zabezpečený. Identifikáciu softvéru musí jednoduchým spôsobom umožňovať meradlo. Dôkaz o zásahu do softvéru musí byť dostupný dostatočne dlhý čas. 8.4 Údaje o meraní, softvér zásadný pre metrologické charakteristiky a metrologicky významné parametre, uložené alebo prenášané, musia byť primeraným spôsobom chránené proti náhodnému alebo úmyselnému zásahu. 8.5 Indikátor distribučných meradiel udávajúci celkové dodané množstvo meranej veličiny, alebo indikátor, z ktorého sa dá odvodiť údaj o celkovom dodanom množstve meranej veličiny, ktorý ako celok alebo čiastočne slúži ako základ pre výpočet ceny, sa nesmie počas používania dať vynulovať. 9. Sprievodné údaje k meradlu 9.1 Na meradle musia byť tieto nápisy - značka výrobcu alebo jeho meno, - údaje o jeho presnosti, okrem toho, ak je to aplikovateľné - údaje o podmienkach používania meradla, - meracia schopnosť, - merací rozsah, - identifikačné značenie, - číslo ES certifikátu o skúške typu alebo ES certifikátu o skúške (konštrukčného) návrhu meradla, - informácia o tom, či prídavné zariadenia poskytujúce metrologické výsledky vyhovujú ustanoveniam tohto nariadenia, týkajúcim sa metrologickej kontroly. 9.2 Ak sú rozmery meradla príliš malé, alebo je meradlo príliš citlivé na to, aby bolo možné príslušné údaje na ňom umiestniť, musia byť tieto údaje uvedené na jeho obale, ak existuje, a v sprievodnej dokumentácii vyžadovanej podľa ustanovení tohto nariadenia. 9.3 K meradlu musia byť priložené údaje o jeho prevádzke, pokiaľ meradlo nie je tak jednoduché, že tieto údaje sú zbytočné. Údaje musia byť ľahko zrozumiteľné a musia, podľa potreby, medzi ne patriť tieto údaje: - určené pracovné podmienky, - trieda mechanického a trieda elektromagnetického prostredia, - horná a dolná teplotná hranica, možnosť kondenzácie vodných pár, umiestnenie v otvorenom alebo uzavretom prostredí, - návod na inštaláciu, údržbu, opravy, dovolené nastavenie, - pokyny na správnu obsluhu a všetky špeciálne podmienky používania, - podmienky kompatibility s rozhraniami, čiastkovými zostavami alebo meradlami. 9.4 Pre skupiny rovnakých meradiel používaných na jednom mieste alebo pre meradlá používané distribútormi nie sú nevyhnutne potrebné samostatné návody na obsluhu. 9.5 Ak nie je v osobitnej prílohe k danému druhu meradla určené inak, hodnota dielika stupnice pre meranú hodnotu musí byť v tvare 1x10n, 2x10n, alebo 5x10n, kde n je ľubovoľné celé číslo alebo nula. Meracia jednotka alebo jej symbol sa vyznačuje v tesnej blízkosti jej číselnej hodnoty. 9.6 Materializovaná miera musí byť označená menovitou hodnotou alebo stupnicou s príslušnou meracou jednotkou. 9.7 Použité meracie jednotky a ich značky musia byť v súlade s ustanoveniami právnych predpisov, týkajúcich sa meracích jednotiek a ich symbolov. 9.8 Všetky predpísané značky a nápisy musia byť zreteľné, nezmazateľné, jednoznačné a neprenosné. 10. Indikácia výsledkov merania 10.1 Výsledky merania sa indikujú na indikátore alebo na trvalom zázname. 10.2 Indikácia výsledkov merania musí byť zreteľná a jednoznačná a doplnená takými značkami a nápismi, ktoré sú potrebné na informáciu užívateľa o platnosti výsledku. V bežných podmienkach používania musia byť indikované výsledky ľahko čitateľné. Za predpokladu, že nedôjde k zámene s metrologicky kontrolovanými údajmi, je možné znázorniť aj ďalšie údaje. 10.3 V prípade trvalého záznamu musí byť tlač alebo záznam tiež ľahko čitateľný a nezmazateľný. 10.4 Meradlo používané na obchodné transakcie pri priamom predaji musí byť navrhnuté tak, aby pri predpokladanej inštalácii ukazovalo výsledky merania obidvom stranám transakcie. Ak je to z hľadiska priameho predaja zásadné, musí byť na každej potvrdenke poskytnutej spotrebiteľovi prostredníctvom pomocného zariadenia, ktoré nevyhovuje príslušným požiadavkám tohto nariadenia, primeraná informácia o obmedzení. 10.5 Bez ohľadu na to, či sa dajú údaje distribučného meradla odčítať diaľkovo, musí byť v každom prípade vybavené metrologicky kontrolovaným indikátorom prístupným spotrebiteľovi bez použitia akéhokoľvek nástroja. Údaj na tomto indikátore predstavuje výsledok merania, ktorý slúži ako základ pre určenie účtovanej ceny. 11. Ďalšie spracovanie údajov pri uzatváraní obchodnej transakcie 11.1 Každé meradlo okrem distribučných meradiel musí zaznamenávať trvalým spôsobom výsledok merania doplnený údajmi, podľa ktorých možno identifikovať konkrétnu transakciu, ak: - sa meranie nedá zopakovať, a - sa meradlo bežne používa v neprítomnosti jednej zo strán obchodnej transakcie. 11.2 Okrem toho po ukončení merania musí byť na požiadanie k dispozícii trvalý dôkaz o výsledku merania, ako aj údaje na identifikáciu danej transakcie. 12. Posudzovanie zhody Meradlo musí byť navrhnuté tak, aby umožňovalo posúdenie jeho zhody s príslušnými požiadavkami tohto nariadenia. | ### Ú |  |  |
| Príloha A | Vyhlásenie o zhode na základe vnútornej kontroly výroby 1. Vyhlásenie o zhode na základe vnútornej kontroly výroby je proces posudzovania zhody, pri ktorom výrobca plní záväzky uvedené v tejto prílohe, zabezpečuje a vyhlasuje, že príslušné meradlá spĺňajú príslušné požiadavky tejto smernice. Technická dokumentácia 2. Výrobca vypracuje technickú dokumentáciu podľa článku 10. Dokumentácia umožní posúdenie zhody meradla s príslušnými požiadavkami tejto smernice. Dokumentácia podľa potreby pre posúdenie obsahuje dizajn, výrobu a prevádzku meradla. 3. Výrobca archivuje technickú dokumentáciu na účely jej predloženia štátnym orgánom 10 rokov po výrobe posledného meradla. Výroba 4. Výrobca prijme všetky opatrenia na zabezpečenie zhody vyrobeného meradla s príslušnými požiadavkami tejto smernice. Písomné vyhlásenie o zhode 5.1 Výrobca pripevní na každé meradlo spĺňajúce príslušné podmienky tejto smernice značku CE a doplnkovú metrologickú značku. 5.2 Vyhlásenie o zhode sa vypracuje pre každý model meradla a archivuje sa pred potreby štátnych orgánov 10 rokov po výrobe posledného meradla. Vo vyhlásení o zhode musí byť uvedená identifikácia modelu meradla, ku ktorému bolo vyhlásenie vystavené. Kópia vyhlásenia sa prikladá ku každému meradlu uvedenému na trh. Avšak v prípade dodávky veľkého množstva rovnakých meradiel len jednému užívateľovi môže táto požiadavka platiť aj pre celú sériu alebo zásielku meradiel. Autorizovaný zástupca 7. Záväzky výrobcu podľa bodov 3 a 5.2 môže plniť v zastúpení výrobcu a na jeho zodpovednosť jeho autorizovaný zástupca . Ak výrobca nie je ustanovený v rámci Spoločenstva a nemá tam ani svojho autorizovaného zástupcu, povinnosti ods. 3 a 5.2 prechádzajú na osobu, ktorá meradlo uvádza na trh. | ### N |  | Príloha A | # ES vyhlásenie o zhode na základe vnútornej kontroly výroby - ES vyhlásenie o zhode na základe vnútornej kontroly výroby je postup posudzovania zhody, pri ktorom výrobca plní povinnosti ustanovené v tejto prílohe, zabezpečuje a vyhlasuje, že príslušné meradlo spĺňa príslušné požiadavky tohto nariadenia. ### Technická dokumentácia - Výrobca vypracuje technickú dokumentáciu podľa § 10. Dokumentácia musí umožniť posúdenie zhody meradla s príslušnými požiadavkami tohto nariadenia. Dokumentácia musí podľa potreby pre posúdenie obsahovať návrh, výrobu a činnosť meradla. - Výrobca uchováva technickú dokumentáciu na účely jej predloženia orgánom dohľadu 10 rokov po výrobe ostatného meradla. ### Výroba - Výrobca musí prijať všetky opatrenia na zabezpečenie zhody vyrobeného meradla s príslušnými požiadavkami tohto nariadenia. ### Písomné ES vyhlásenie o zhode - Výrobca umiestni na každé meradlo, ktoré spĺňa príslušné požiadavky tohto nariadenia označenie CE a doplnkovú metrologickú značku. - Výrobca vypracuje ES vyhlásenie o zhode pre každý model meradla a uchováva sa na účely predloženia orgánom dohľadu 10 rokov po výrobe ostatného meradla. V ES vyhlásení o zhode musí byť uvedená identifikácia modelu meradla, na ktorý bolo vyhlásenie vydané. ES vyhlásenie o zhode sa prikladá ku každému meradlu uvedenému na trh. V prípade dodávky veľkého množstva rovnakých meradiel len jednému používateľovi môže táto požiadavka platiť aj pre celú dávku alebo zásielku meradiel. ### Splnomocnenec - Povinnosti výrobcu podľa bodov 3 a 5.2 môže plniť v jeho zastúpení a na jeho zodpovednosť jeho splnomocnenec. Ak výrobca nie je ustanovený v členskom štáte a nemá tam ani svojho splnomocnenca, povinnosti podľa bodov 3 a 5.2 prechádzajú na osobu, ktorá meradlo uvádza na trh. | ### Ú |  |  |
| Príloha A1 | Vyhlásenie o zhode na základe internej výrobnej kontroly a skúšky výrobku notifikovaným orgánom 1. Vyhlásenie o zhode na základe internej výrobnej kontroly a skúška výrobku notifikovaným orgánom je proces posúdenia zhody, pri ktorom výrobca plní záväzky uvedené v tejto prílohe, zabezpečuje a vyhlasuje, že príslušné meradlá spĺňajú príslušné požiadavky tejto smernice. Technická dokumentácia 2. Výrobca podľa článku 10 vypracuje technickú dokumentáciu. Dokumentácia umožní posúdenie zhody meradla s príslušnými požiadavkami tejto smernice. Dokumentácia podľa rozsahu pre potreby takéhoto posúdenia obsahuje projekt výrobku, výrobu a funkciu meradla. 3. Výrobca archivuje technickú dokumentáciu na účely jej predloženia štátnym orgánom 10 rokov po výrobe posledného meradla. Výroba 4. Výrobca podnikne všetky opatrenia na zabezpečenie zhody vyrobeného meradla s príslušnými požiadavkami tejto smernice. Kontrola výrobku 5. Notifikovaný orgán, ktorého si výrobca vyberie, vykonáva kontroly výrobkov vo vhodných časových intervaloch, alebo ich necháva kontrolovať, aby si overil kvalitu interných kontrol výrobkov, berúc do úvahy okrem iného technologickú komplexnosť meradiel a množstvo produkcie. Primeraná vzorka finálnych výrobkov, ktorú notifikovaný orgán odoberie pred ich uvedením na trh sa skontroluje, vykonajú sa príslušné skúšky podľa jednotlivých dokumentov uvedených v článku 13, alebo ekvivalentné skúšky za účelom posúdenia zhody meradiel s príslušnými požiadavkami tejto smernice. Ak vhodný dokument chýba, rozhodne o vhodných skúškach notifikovaný orgán. Ak nevykazuje potrebný počet meradiel vo vzorke dostatočnú kvalitu, rozhodne notifikovaný orgán o vhodných opatreniach. Písomné vyhlásenie o zhode 6.1 Výrobca pripevní na každé meradlo spĺňajúce príslušné podmienky tejto smernice značku CE, doplnkovú metrologickú značku a na zodpovednosť notifikovaného orgánu uvedeného v bode 5 jeho identifikačné číslo. 6.2 Vyhlásenie o zhode sa vypracuje pre každý model meradla a archivuje sa pred potreby štátnych orgánov 10 rokov po výrobe posledného meradla. Vo vyhlásení o zhody musí byť uvedená identifikácia modelu meradla, ku ktorému bolo vyhlásenie vystavené. Kópia vyhlásenia sa prikladá ku každému meradlu uvedenému na trh. Avšak v prípade dodávky veľkého množstva rovnakých meradiel len jednému užívateľovi môže táto požiadavka platiť aj pre celú sériu alebo zásielku meradiel. Autorizovaný zástupca 7. Záväzky výrobcu podľa bodov 3 a 6.2 môže plniť v zastúpení výrobcu a na jeho zodpovednosť jeho autorizovaný zástupca. Ak výrobca nie je ustanovený v rámci Spoločenstva a nemá tam ani svojho autorizovaného zástupcu, povinnosti ods. 3 a 6.2 prechádzajú na osobu, ktorá meradlo uvádza na trh. | ### N |  | Príloha A1 | # ES vyhlásenie o zhode na základe vnútornej kontroly výroby a skúšania meradla notifikovanou osobou - ES vyhlásenie o zhode na základe vnútornej kontroly výroby a skúšania meradla notifikovanou osobou je postup posúdenia zhody, ktorým výrobca plní povinnosti ustanovené v tejto prílohe, zabezpečuje a vyhlasuje, že príslušné meradlo spĺňa príslušné požiadavky tohto nariadenia. ### Technická dokumentácia 2. Výrobca vypracuje technickú dokumentáciu podľa § 10. Dokumentácia musí umožniť posúdenie zhody meradla s príslušnými požiadavkami tohto nariadenia. Dokumentácia musí podľa potreby pre posúdenie obsahovať návrh, výrobu a činnosť meradla. 3. Výrobca uchováva technickú dokumentáciu na účely jej predloženia orgánom dohľadu 10 rokov po výrobe ostatného meradla. ### Výroba - Výrobca musí prijať všetky opatrenia na zabezpečenie zhody vyrobeného meradla s príslušnými požiadavkami tohto nariadenia. ### Kontrola meradla - Notifikovaná osoba, ktorú si výrobca vyberie, vykonáva kontroly meradiel vo vhodných časových intervaloch, alebo ich nechá kontrolovať, aby si overila kvalitu vnútorných kontrol výroby meradiel, berúc do úvahy okrem iného technologickú komplexnosť meradiel a množstvo produkcie. Primeraná vzorka hotových meradiel, ktorú notifikovaná osoba odoberie pred ich uvedením na trh sa skontroluje, vykonajú sa príslušné skúšky podľa jednotlivých dokumentov uvedených v § 13, alebo ekvivalentné skúšky na účely overenia zhody meradiel s príslušnými požiadavkami tohto nariadenia. Ak príslušný dokument neexistuje, rozhodne o vhodných skúškach notifikovaná osoba. Ak nevykazuje potrebný počet meradiel vo vzorke dostatočnú kvalitu, notifikovaná osoba prijme vhodné opatrenia. ### Písomné ES vyhlásenie o zhode 6.1 Výrobca umiestni na každé meradlo, ktoré spĺňa príslušné požiadavky tohto nariadenia označenie CE, doplnkovú metrologickú značku a na zodpovednosť notifikovanej osoby uvedenej v bode 5 jej identifikačný kód. 6.2 Výrobca vypracuje ES vyhlásenie o zhode pre každý model meradla a uchováva ho pre potreby predloženia orgánom dohľadu 10 rokov po výrobe ostatného meradla. V ES vyhlásení o zhode musí byť uvedená identifikácia modelu meradla, na ktorý bolo vyhlásenie vydané. ES vyhlásenie o zhode sa prikladá ku každému meradlu uvedenému na trh. V prípade dodávky veľkého množstva rovnakých meradiel len jednému používateľovi môže táto požiadavka platiť aj pre celú dávku alebo zásielku meradiel. ### Splnomocnenec - Povinnosti výrobcu podľa bodov 3 a 6.2 môže plniť v jeho zastúpení a na jeho zodpovednosť jeho splnomocnenec. Ak výrobca nie je ustanovený v členskom štáte a nemá tam ani svojho splnomocnenca, povinnosti podľa bodov 3 a 6.2 prechádzajú na osobu, ktorá meradlo uvádza na trh. | ### Ú |  |  |
| Príloha B | Skúška typu 1. Skúška typu je súčasťou postupu posudzovania zhody, pričom notifikovaný orgán kontroluje technický dizajn meradla, zabezpečuje a vyhlasuje, že tento zodpovedá príslušným podmienkam predloženej smernice. 2. Skúšku typu možno vykonať jedným z nasledovne opísaných spôsobov. O vhodnom spôsobe a potrebných vzorkách rozhodne notifikovaný orgán. - Skúška vzorky predstavujúcej plánovanú výrobu, pričom vzorka predstavuje kompletné meradlo. - Skúška vzoriek predstavujúcich plánovanú výrobu, pričom sa kontroluje jedna alebo viac kritických súčastí meradla a posudzuje sa adekvátnosť technického riešenia ostatných súčastí meradla kontrolou technickej dokumentácie a doplnkových písomností uvedených odseku 3. - Posúdenie adekvátnosti technického dizajnu kontrolou technickej dokumentácie a doplnkových písomností uvedených v odseku 3 bez skúšky vzorky. 3. Žiadosť o skúšku typu predkladá výrobca notifikovanému orgánu, ktorého si výrobca vyberie. Žiadosť obsahuje: - názov a adresu výrobcu, a ak žiadosť predkladá jeho autorizovaný zástupca aj jeho meno a adresu; - písomné vyhlásenie, že predmetná žiadosť nebola predložená inému notifikovanému orgánu; - technickú dokumentáciu podľa článku 10. Technická dokumentácia musí byť spracovaná tak, aby umožňovala posúdenie zhody meradla s príslušnými požiadavkami tejto smernice. Podľa potreby musí obsahovať nákresy, spôsob vyhotovenia a opis funkcie meradla; - vzorky predstavujúce plánovanú výrobu podľa požiadaviek notifikovaného orgánu; - doplnkovú dokumentáciu o adekvátnosti technického riešenia tých súčastí meradla, z ktorých nie je potrebné predkladať vzorky. Doplnková dokumentácia musí obsahovať všetky aplikované požadované dokumenty, najmä vtedy, ako neboli aplikované kompletne všetky dokumenty uvedené v článku 13 a v prípade potreby musia byť v nej uvedené aj výsledky skúšok vykonaných v príslušnom laboratóriu výrobcu, alebo v inom skúšobnom laboratóriu v zastúpení výrobcu a na jeho zodpovednosť. 4. Povinnosť notifikovaného orgánu: Pri skúške vzorky: 4.1 Preskúmať technickú dokumentáciu, overiť, či vzorky boli vyrobené podľa technickej dokumentácie a identifikovať tie prvky, ktoré boli navrhnuté v súlade s príslušnými ustanoveniami relevantných dokumentov uvedených v článku 13, ako aj prvky, ktoré boli navrhnuté bez uplatnenia príslušných ustanovení týchto dokumentov. 4.2 Vykonať potrebné kontroly a skúšky, alebo nariadiť, aby tieto boli vykonané, v prípade, že výrobca sa rozhodol pre niektoré z riešení uvedených v príslušných dokumentoch uvedených v článku 13, či tieto boli správne aplikované. 4.3 Vykonať potrebné kontroly a skúšky, alebo nariadiť, aby tieto boli vykonané, v prípade, že výrobca sa rozhodol pre iné z riešení, okrem tých, ktoré sú uvedené v príslušných dokumentoch uvedených v čl. 13, či takéto výrobcom prijaté riešenia zodpovedajú základným podmienkam tejto smernice. 4.4 Dohodnúť sa so žiadateľom o mieste, kde sa majú kontroly a skúšky vzorky vykonať. Pri skúške iných súčastiach meradla: 4.5 Skontrolovať technickú a ostatnú podpornú dokumentáciu a posúdiť vhodnosť technického dizajnu ostatných častí meradla. Pri kontrole výrobného postupu: 4.6 Skontrolovať technickú dokumentáciu, či výrobca má vhodné prostriedky na zabezpečenie výroby v súlade s dokumentáciou. 5.1 Ak technické riešenie spĺňa príslušné podmienky tejto smernice, notifikovaný orgán vypracuje správu s uvedeným všetkých krokov tak, ako boli realizované v súlade s bodom 4 a s ním súvisiacich bodov. Odhliadnuc od článku 12, ods. 8, môže notifikovaný orgán zverejniť obsah tejto správy, či už kompletný, alebo jeho časť, len so súhlasom výrobcu. 5.2 Ak technický dizajn vyhovuje požiadavkám tejto smernice, vydá notifikovaný orgán výrobcovi ES certifikát o skúške typu meradla, v ktorom uvedie meno a adresu výrobcu, prípadne jeho autorizovaného zástupcu, výsledky skúšky, prípadne podmienky platnosti certifikátu a údaje potrebné na identifikáciu meradla. Certifikát môže mať jednu alebo viac príloh. Certifikát a jeho prílohy musia obsahovať všetky údaje potrebné na posúdenie zhody a kontrolu v prevádzke. Údaje musia predovšetkým umožniť posúdenie zhody vyrobených meradiel so skúšaným typom z hľadiska opakovateľnosti ich metrologických funkcií pod podmienkou, že budú správne a vhodnými prostriedkami nastavené. Obsahom sú: - metrologické charakteristiky typu meradla, - opatrenia potrebné na zabezpečenie integrity meradla (plomby, identifikácia softvéru, atď.), - údaje o ostatných prvkoch potrebných na identifikáciu meradla a na vizuálnu kontrolu vonkajšej zhody meradla s daným typom, - v prípade potreby všetky ostatné potrebné špecifické údaje na overenie charakteristík vyrábaných meradiel, - ak ide o podzostavy, všetky potrebné údaje zabezpečujúce kompatibilitu s ostatnými podzostavami alebo meradlami. Certifikát má platnosť 10 rokov od dátumu jeho vydania a môže byť obnovovaný vždy opäť po desiatich rokoch. 5.3 Notifikovaný orgán vypracuje o týchto skutočnostiach hodnotiacu správu a túto archivuje pre potreby členského štátu, ktorý ho menoval. 6. Výrobca informuje notifikovaný orgán, u ktorého je technická dokumentácia k ES certifikátu o skúške typu meradla uložená o všetkých úpravách na meradle, ktoré môžu ovplyvniť jeho zhodu s požiadavkami na daný výrobok, alebo podmienky platnosti rozhodnutia. Takéto zmeny si vyžadujú doplnok k pôvodnému ES certifikátu o skúške typu meradla. 7. Každý notifikovaný orgán predkladá členskému štátu, ktorý ho menoval:  zoznam vydaných ES certifikátov o skúške typu a ich príloh,  zoznam doplnkov a zmien k už vydaným certifikátom. Odobratie ES certifikátu skúške typu oznámi každý notifikovaný orgán ihneď členskému štátu. Notifikovaný orgán si ponecháva technickú dokumentáciu vrátane dokumentácie, ktorú jej predložil výrobca až do skončenia platnosti rozhodnutia. 8. Výrobca archivuje rozhodnutie o schválení typu, jeho prílohy a doplnky s technickou dokumentáciou ešte 10 rokov po vyrobení posledného meradla. 9. Autorizovaný zástupca výrobcu môže predložiť žiadosť v zmysle bodu 3 a realizovať záväzky z bodov 6 a 8. Ak výrobca nie je ustanovený v Spoločenstve, a ak tam nemá autorizovaného zástupcu, zodpovednosť za záväzok vypracovať technickú dokumentáciu prechádza na osobu, ktorú určí výrobca. | ### N |  | Príloha B | # Skúška typu 1. Skúška typu je súčasťou postupu posudzovania zhody, pri ktorej notifikovaná osoba preskúmava technický návrh meradla, zabezpečuje a vyhlasuje, že tento zodpovedá príslušným požiadavkám tohto nariadenia. 2. O vhodnom spôsobe skúšky typu a potrebných vzorkách rozhodne notifikovaná osoba. Skúšku typu možno vykonať jedným z týchto spôsobov - skúškou vzorky predstavujúcej plánovanú výrobu, pričom vzorka predstavuje kompletné meradlo, - skúškou vzoriek predstavujúcich plánovanú výrobu, pričom sa kontroluje jedna alebo viac kritických súčastí meradla a posudzuje sa primeranosť technického návrhu ostatných súčastí meradla preskúmaním technickej dokumentácie a doplnkovej dokumentácie uvedených v bode 3, - posúdením primeranosti technického návrhu kontrolou technickej dokumentácie a doplnkových písomností uvedených v bode 3 bez skúšky vzorky. - Výrobca predkladá žiadosť o skúšku typu notifikovanej osobe, ktorú si vyberie. Žiadosť musí obsahovať: - meno a adresu výrobcu, a ak žiadosť predkladá jeho splnomocnenec aj jeho meno a adresu, - písomné vyhlásenie, že predmetná žiadosť nebola predložená inej notifikovanej osobe, - technickú dokumentáciu podľa § 10. Dokumentácia umožniť posúdenie zhody meradla s príslušnými požiadavkami tohto nariadenia. Dokumentácia musí podľa potreby posúdenia obsahovať návrh, výrobu a činnosť meradla, - vzorky predstavujúce plánovanú výrobu podľa požiadaviek notifikovanej osoby, - doplnkovú dokumentáciu o primeranosti technického návrhu tých súčastí meradla, z ktorých nie je potrebné predkladať vzorky. Doplnková dokumentácia musí obsahovať odkazy na všetky aplikované relevantné dokumenty, najmä vtedy, ak príslušné dokumenty uvedené v § 13 neboli aplikované kompletne a v prípade potreby musia byť v nej uvedené aj výsledky skúšok vykonaných v príslušnom laboratóriu výrobcu, alebo v inom skúšobnom laboratóriu v zastúpení výrobcu a na jeho zodpovednosť. 4. Notifikovaná osoba pri skúške vzorky 4.1 preskúma technickú dokumentáciu, overí, či vzorky sú vyrobené podľa technickej dokumentácie a identifikuje tie prvky, ktoré boli navrhnuté v súlade s príslušnými ustanoveniami relevantných dokumentov uvedených v § 13, ako aj prvky, ktoré boli navrhnuté bez uplatnenia príslušných ustanovení týchto dokumentov, 4.2 vykoná potrebné preskúmania a skúšky, alebo ich nechá vykonať, v prípade, že výrobca sa rozhodol pre niektoré z riešení uvedených v príslušných dokumentoch uvedených v § 13, či tieto boli správne aplikované, 4.3 vykoná potrebné preskúmania a skúšky, alebo ich nechá vykonať, v prípade, že výrobca sa rozhodol pre iné z riešení, okrem tých, ktoré sú uvedené v príslušných dokumentoch uvedených v § 13, či takéto výrobcom prijaté riešenia zodpovedajú základným požiadavkám tohto nariadenia, 4.4 dohodne sa so žiadateľom o mieste, kde sa majú preskúmania a skúšky vzorky vykonať. Pri preskúmaní iných súčastiach meradla 4.5 preskúma technickú a doplnkovú dokumentáciu a posúdi vhodnosť technického návrhu ostatných častí meradla. Pri kontrole výrobného procesu 4.6 preskúma technickú dokumentáciu, či má výrobca vhodné prostriedky na zabezpečenie výroby podľa dokumentácie. 5.1 Notifikovaná osoba vypracuje hodnotiacu správu s uvedením všetkých krokov tak, ako boli realizované v súlade s bodom 4 a ich závery. Odhliadnuc od § 12, ods. 8 môže notifikovaná osoba zverejniť obsah tejto správy, či už kompletný alebo jeho časť, len so súhlasom výrobcu. 5.2 Ak technický návrh vyhovuje požiadavkám tohto nariadenia, notifikovaná osoba výrobcovi vydá ES certifikát typu, v ktorom uvedie meno a adresu výrobcu, prípadne jeho splnomocnenca, závery skúšky, prípadne podmienky platnosti certifikátu a údaje potrebné na identifikáciu meradla. ES certifikát typu môže mať jednu alebo viac príloh. ES certifikát typu a jeho prílohy musia obsahovať všetky údaje potrebné na posúdenie zhody a kontrolu v prevádzke. Údaje musia predovšetkým umožniť posúdenie zhody vyrobených meradiel so skúšaným typom z hľadiska opakovateľnosti ich metrologických funkcií pod podmienkou, že sú správne a vhodnými prostriedkami nastavené. Obsahom ES certifikátu typu sú - metrologické charakteristiky typu meradla, - opatrenia potrebné na zabezpečenie integrity meradla (plomby, identifikácia softvéru, atď.), - údaje o ostatných prvkoch potrebné na identifikáciu meradla a na vizuálnu kontrolu zhody jeho vonkajšieho vzhľadu s daným typom, - v prípade potreby všetky špecifické údaje potrebné na overenie charakteristík vyrábaných meradiel, - ak ide o čiastkové zostavy, všetky údaje potrebné na zabezpečenie kompatibility s ostatnými čiastkovými zostavami alebo meradlami. Certifikát má platnosť desať rokov od dátumu jeho vydania a jeho platnosť môže byť opakovane predlžovaná vždy na obdobie ďalších desiatich rokov. 5.3 Notifikovaná osoba vypracuje o týchto skutočnostiach hodnotiacu správu, ktorú uchováva na účely predloženia úradu. 6. Výrobca musí notifikovanú osobu, u ktorej je technická dokumentácia k ES certifikátu typu meradla uložená, informovať o všetkých úpravách na meradle, ktoré môžu ovplyvniť jeho zhodu so základnými požiadavkami na dané meradlo, alebo podmienky platnosti certifikátu. Takéto zmeny si vyžadujú dodatočné schválenie formou dodatku k pôvodnému ES certifikátu typu. 7. Notifikovaná osoba bezodkladne informuje úrad o - vydaných ES certifikátoch typu a ich prílohách, - dodatkoch a zmenách k už vydaným certifikátom. Odobratie ES certifikátu typu oznámi notifikovaná osoba bezodkladne úradu. Notifikovaná osoba uchováva technickú dokumentáciu vrátane dokumentácie, ktorú jej predložil výrobca až do skončenia platnosti certifikátu. 8. Výrobca uchováva ES certifikát typu, jeho príloh a dodatkov s technickou dokumentáciou desať rokov po výrobe ostatného meradla. 9. Splnomocnenec môže predložiť žiadosť podľa bodu 3 a plniť povinnosti podľa bodov 6 a 8. Ak výrobca nie je ustanovený v členskom štáte a nemá tam ani svojho splnomocnenca, povinnosť predložiť technickú dokumentáciu na požiadanie prechádza na osobu, ktorú určí výrobca. | ### Ú |  |  |
| Príloha C | Vyhlásenie o zhode s typom na základe internej výrobnej kontroly 1. Vyhlásenie o zhode s typom na základe internej výrobnej kontroly je súčasťou posudzovania zhody, pri ktorom výrobca plní záväzky uvedené v tejto prílohe a zabezpečuje a vyhlasuje, že príslušné meradlá vykazujú zhodu s typom meradla uvedeným v ES certifikáte o skúške typu a s príslušnými požiadavkami tejto smernice. Výroba 2. Výrobca podnikne všetky opatrenia na zabezpečenie zhody vyrobeného meradla s príslušným typom meradla uvedeným v certifikáte, ako aj s príslušnými požiadavkami tejto smernice. Písomné vyhlásenie o zhode 3.1 Výrobca pripevní na každé meradlo zhodné s typom uvedeným v ES certifikáte o skúške typu a spĺňajúce príslušné podmienky tejto smernice značku zhody CE a doplnkovú metrologickú značku. 3.2 Vyhlásenie o zhode sa vypracuje pre každý model meradla a archivuje sa pre potreby štátnych orgánov 10 rokov po výrobe posledného meradla. Vo vyhlásení o zhode musí byť uvedená identifikácia modelu meradla, ku ktorému bolo vyhlásenie vystavené. Kópia vyhlásenia sa prikladá ku každému meradlu uvedenému na trh. Avšak v prípade dodávky veľkého množstva rovnakých meradiel len jednému užívateľovi, môže táto požiadavka platiť aj pre celú sériu alebo zásielku meradiel. Autorizovaný zástupca 4. Záväzky výrobcu uvedené v bode 3.2 môže plniť v zastúpení výrobcu a na jeho zodpovednosť jeho autorizovaný zástupca . Ak výrobca nie je ustanovený v rámci Spoločenstva a nemá tam ani svojho autorizovaného zástupcu, povinnosti bodu 3.2 prechádzajú na osobu, ktorá meradlo uvádza na trh. | ### N |  | Príloha C | # ES vyhlásenie o zhode s typom na základe vnútornej kontroly výroby 1. ES vyhlásenie o zhode s typom na základe vnútornej kontroly výroby je súčasťou postupu posudzovania zhody, pri ktorej výrobca plní povinnosti ustanovené v tejto prílohe, zabezpečuje a vyhlasuje, že príslušné meradlo je v zhode s typom meradla opísaným v ES certifikáte typu a spĺňa príslušné požiadavky tohto nariadenia. ### Výroba 2. Výrobca musí prijať všetky opatrenia na zabezpečenie zhody vyrobeného meradla s príslušným typom meradla opísaným v ES certifikáte typu a s príslušnými požiadavkami tohto nariadenia. ### Písomné ES vyhlásenie o zhode 3.1 Výrobca umiestni na každé meradlo, ktoré je v zhode s typom opísaným v ES certifikáte typu a spĺňa príslušné požiadavky tohto nariadenia označenie CE a doplnkovú metrologickú značku. 3.2 Výrobca vypracuje ES vyhlásenie o zhode s typom pre každý model meradla a uchováva ho na účely predloženia orgánom dohľadu desať rokov po výrobe ostatného meradla. V ES vyhlásení o zhode musí byť uvedená identifikácia modelu meradla, na ktorý bolo vyhlásenie vydané. ES vyhlásenie o zhode sa prikladá ku každému meradlu uvedenému na trh. V prípade dodávky veľkého množstva rovnakých meradiel len jednému používateľovi, môže táto požiadavka platiť aj pre celú dávku alebo zásielku meradiel. ### Splnomocnenec 4. Povinnosti výrobcu podľa bodu 3.2 môže plniť v zastúpení výrobcu a na jeho zodpovednosť jeho splnomocnenec. Ak výrobca nie je ustanovený v členskom štáte a nemá tam ani svojho splnomocnenca, povinnosti podľa bodu 3.2 prechádzajú na osobu, ktorá meradlo uvádza na trh. | ### Ú |  |  |
| Príloha C1 | Vyhlásenie o zhode s typom na základe internej výrobnej kontroly a skúšky výrobku notifikovaným orgánom 1. Vyhlásenie o zhode s typom na základe internej výrobnej kontroly a skúšky výrobku notifikovaným orgánom je súčasťou procesu posúdenia zhody, pri ktorom výrobca plní záväzky uvedené v tejto prílohe, zabezpečuje a vyhlasuje, že príslušné meradlá sú v zhode s typom uvedeným v ES certifikáte o skúške typu meradla a spĺňajú príslušné požiadavky tejto smernice. Výroba 2. Výrobca prijme všetky opatrenia na zabezpečenie zhody vyrobeného meradla s typom meradla uvedeným v ES certifikáte o skúške typu a s príslušnými požiadavkami tejto smernice. Kontrola výrobku 3. Notifikovaný orgán, ktorého si výrobca vyberie, vykonáva kontroly výrobkov vo vhodných časových intervaloch, alebo ich necháva kontrolovať, aby si overil kvalitu interných kontrol výrobkov, berúc do úvahy okrem iného technologickú komplexnosť meradiel a množstvo produkcie. Primeraná vzorka finálnych výrobkov, ktorú notifikovaný orgán odoberie pred ich uvedením na trh sa skontroluje, vykonajú sa príslušné skúšky podľa jednotlivých dokumentov uvedených v článku 13, alebo ekvivalentné skúšky na účely posúdenia zhody meradiel s typom uvedeným v ES certifikáte o skúške typu meradla a s príslušnými požiadavkami tejto smernice. Ak vhodný dokument chýba, rozhodne o vhodných skúškach notifikovaný orgán. Ak prijateľnú úroveň kvality nevykazuje potrebný počet meradiel vo vzorke, rozhodne notifikovaný orgán o vhodných opatreniach. Písomné vyhlásenie o zhode 4.1 Výrobca pripevní na každé meradlo vykazujúce zhodu s typom opísaným v ES certifikáte skúške typu a s príslušnými podmienkami tejto smernice značku zhody CE, doplnkovú metrologickú značku a na zodpovednosť notifikovaného orgánu uvedeného v bode 3 jeho identifikačné číslo. 4.2 Vyhlásenie o zhode s typom sa vyhotoví pre každý model meradla a archivuje sa pred potreby štátnych orgánov 10 rokov po výrobe posledného meradla. Vo vyhlásení o zhode musí byť uvedená identifikácia modelu meradla, ku ktorému bolo vyhlásenie vystavené. Kópia vyhlásenia sa prikladá ku každému meradlu uvedenému na trh. Avšak v prípade dodávky veľkého množstva rovnakých meradiel len jednému užívateľovi, môže táto požiadavka platiť aj pre celú sériu alebo zásielku meradiel. Autorizovaný zástupca 5. Záväzky výrobcu v ods. 4.2 môže plniť v jeho zastúpení a na jeho zodpovednosť jeho autorizovaný zástupca. Ak výrobca nie je ustanovený v rámci Spoločenstva a nemá tam ani svojho autorizovaného zástupcu, povinnosti ods. 4.2 prechádzajú na osobu, ktorá meradlo uvádza na trh. | ### N |  | Príloha C1 | # ES vyhlásenie o zhode s typom na základe vnútornej kontroly výroby a skúšania meradla notifikovanou osobou 1. ES vyhlásenie o zhode s typom na základe vnútornej kontroly výroby a skúšania meradla notifikovanou osobou je súčasťou postupu posudzovania zhody, pri ktorej výrobca plní povinnosti ustanovené v tejto prílohe, zabezpečuje a vyhlasuje, že príslušné meradlo je v zhode s typom meradla opísaným v ES certifikáte typu a spĺňa príslušné požiadavky tohto nariadenia. ### Výroba 2. Výrobca musí prijať všetky opatrenia na zabezpečenie zhody vyrobeného meradla s typom meradla opísaným v ES certifikáte typu a s príslušnými požiadavkami tohto nariadenia. ### Kontrola výrobku 3. Notifikovaná osoba, ktorú si výrobca vyberie, vykonáva kontroly meradiel vo vhodných časových intervaloch, alebo ich nechá kontrolovať, aby si overila kvalitu vnútorných kontrol výroby meradiel, berúc do úvahy okrem iného technologickú komplexnosť meradiel a množstvo produkcie. Primeraná vzorka hotových meradiel, ktorú notifikovaná osoba odoberie pred ich uvedením na trh sa skontroluje, vykonajú sa príslušné skúšky podľa jednotlivých dokumentov uvedených v § 13 alebo ekvivalentné skúšky na účely overenia zhody meradiel s typom opísaným v ES certifikáte typu a s príslušnými požiadavkami tohto nariadenia. Ak príslušný dokument neexistuje, rozhodne o vhodných skúškach notifikovaná osoba. Ak prijateľnú úroveň kvality nevykazuje potrebný počet meradiel vo vzorke, notifikovaná osoba prijme príslušné opatrenia. ### Písomné ES vyhlásenie o zhode 4.1 Výrobca umiestni na každé meradlo, ktoré je v zhode s typom opísaným v ES certifikáte typu a spĺňa príslušné požiadavky tohto nariadenia vlády označenie CE, doplnkovú metrologickú značku a na zodpovednosť notifikovanej osoby uvedenej v bode 3 jej identifikačný kód. 4.2 ES vyhlásenie o zhode s typom sa vypracuje pre každý model meradla a uchováva sa na účely predloženia orgánom dohľadu desať rokov po výrobe ostatného meradla. V ES vyhlásení o zhode musí byť uvedená identifikácia modelu meradla, na ktorý bolo vyhlásenie vydané. ES vyhlásenie o zhode sa prikladá ku každému meradlu uvedenému na trh. V prípade dodávky veľkého množstva rovnakých meradiel len jednému používateľovi, môže táto požiadavka platiť aj pre celú dávku alebo zásielku meradiel. ### Splnomocnenec 5. Povinnosti výrobcu podľa bodu 4.2 môže plniť v jeho zastúpení a na jeho zodpovednosť jeho splnomocnenec. Ak výrobca nie je ustanovený v členskom štáte a nemá tam ani svojho splnomocnenca, povinnosti podľa bodu 4.2 prechádzajú na osobu, ktorá meradlo uvádza na trh. | ### Ú |  |  |
| Príloha D | Vyhlásenie o zhode s typom na základe zabezpečenia kvality výrobného procesu 1. Vyhlásenie o zhode s typom na základe zabezpečenia kvality výrobného procesu je súčasťou vyhlásenia o zhode, pričom výrobca dodrží povinnosti uvedené v tejto prílohe a zabezpečí a vyhlási, že príslušné meradlo vykazuje zhodu s typom meradla uvedením v ES certifikáte o skúške typu meradla, a že spĺňa príslušné požiadavky tejto smernice. Výroba 2. Výrobca musí uplatňovať schválený systém kvality výroby, kontrolu finálnych výrobkov a skúšky príslušného meradla podľa bodu 3 a musí byť kontrolovaný v zmysle bodu 4. Systém kvality 3.1 Výrobca predkladá žiadosť o posúdenie systému kvality notifikovanému orgánu, ktorého si zvolí. Žiadosť musí obsahovať: - všetky potrebné údaje k plánovanej kategórii, do ktorej má meradlo patriť, - dokumentáciu o systéme kvality, - technickú dokumentáciu k schválenému typu a kópiu ES certifikátu o skúške typu meradla. 3.2 Systém kvality musí zabezpečiť zhodu meradla s typom opísaným v ES certifikáte o skúške typu a s príslušnými požiadavkami tejto smernice. Všetky prvky, požiadavky a podmienky prijaté výrobcom musia byť systematicky a riadne zadokumentované formou písomne vyhotovených plánov, postupov a pokynov. Takáto dokumentácia systému kvality musí umožňovať dôslednú interpretáciu programov kvality, plánov, manuálov a záznamov. Dokumentácia musí obsahovať predovšetkým náležitý opis: - kvalitatívnych cieľov a organizačnej štruktúry, zodpovednosti a právomocí manažmentu súvisiacich s kvalitou výrobku, - výroby, kontroly kvality a techník na zabezpečenie kvality, používaných procesov a systematických úkonov, - kontrol a skúšok pred, počas a po ukončení výroby a ich pravidelnosť, - záznamov o kvalite, ako sú záznamy z vykonaných kontrol a údaje zo skúšok, kalibračné údaje, záznamy o kvalifikácii pracovníkov atď., - prostriedkov monitorovania požadovanej kvality výrobkov a efektívneho riadenia systému kvality. 3.3 Notifikovaný orgán posúdi systém kvality či tento spĺňa požiadavky bodu 3.2. Predpoklad zhodu s týmito požiadavkami v súvislosti so systémom kvality, ktorý je v zhode s príslušnými špecifikáciami národnej normy implementujúcej príslušnú harmonizovanú normu od termínu zverejnenia odkazov na túto normu. Okrem skúseností so systémami riadenia kvality, musia mať pracovníci audítorského tímu skúsenosti aj v príslušnej oblasti metrológie, skúsenosti s technológiou meradla, ako aj poznatky o platných požiadavkách tejto smernice. Do vyhodnocovacieho postupu patria aj inšpekčné návštevy v prevádzkach výrobcu. O výsledku kontroly je výrobca informovaný. Oznámenie obsahuje závery kontroly a zdôvodnené rozhodnutie o posúdení. 3.4 Výrobca preberá plnú zodpovednosť za záväzky vyplývajúce zo systému kvality tak ako bol tento schválený a dodržiava ho spôsobom, aby bol adekvátny a účinný. 3.5 Výrobca musí notifikovaný orgán, ktorá systém kvality schválil informovať o každom jeho plánovanom aktualizovaní. Notifikovaný orgán navrhnuté úpravy posúdi a rozhodne, či upravený systém kvality bude vyhovovať požiadavkám bodu 3.2, alebo či je potrebné ho znovu prehodnotiť. Svoje rozhodnutie oznámi výrobcovi. Oznámenie musí obsahovať závery hodnotenia a zdôvodnenie rozhodnutia. Dozor v zodpovednosti notifikovaného orgánu 4.1 Účelom dozoru je zabezpečiť, aby výrobca riadne plnil záväzky vyplývajúce zo schváleného systému kvality. 4.2 Výrobca musí notifikovanému orgánu umožniť za účelom inšpekcie vstup do výrobných priestorov, vykonanie inšpekcie, skúšok a záznamov a musí mu poskytnúť všetky potrebné informácie, a to najmä: - dokumentáciu systému kvality, - záznamy o kvalite, ako sú záznamy z vykonaných inšpekcií a údaje zo skúšok, kalibračné údaje, záznamy o kvalifikácii pracovníkov, atď. 4.3 Notifikovaný orgán vykonáva periodické audity s cieľom zabezpečiť, aby výrobca dodržiaval a uplatňoval systém kvality. Správu o výsledku auditu odovzdáva výrobcovi. 4.4 Okrem toho môže notifikovaný orgán vykonať u výrobcu aj neohlásené návštevy, počas ktorých môže podľa potreby vykonať skúšky výrobkov, alebo nimi niekoho poveriť, aby sa tak overilo, či systém kvality funguje správne. O výsledku takejto návštevy vypracuje pre výrobcu správu, a ak boli vykonané nejaké skúšky aj záznam zo skúšky. Písomné vyhlásenie o zhode 5.1 Výrobca pripevní na každé meradlo, ktoré sa zhoduje s typom opísaným v ES certifikáte typu meradla a spĺňa príslušné požiadavky tejto smernice značku zhody CE, doplnkovú metrologickú značku a na zodpovednosť notifikovaného orgánu uvedeného v bode 3.1 aj jeho identifikačné číslo. 5.2 Vyhlásenie o zhode sa vypracuje pre každý model meradla a uchováva sa pre potreby štátnych orgánov 10 rokov po vyrobení posledného meradla. Vo vyhlásení o zhode je uvedený typ meradla, pre ktorý bolo vyhlásenie vystavené. Kópia vyhlásenia sa prikladá ku každému meradlu uvedenému na trh. Avšak v prípade dodávky veľkého množstva alebo veľkej zásielky rovnakých meradiel len jednému užívateľovi, môže táto požiadavka platiť aj pre celú sériu alebo zásielku meradiel. 6. Výrobca archivuje pre potreby štátnych orgánov 10 rokov po vyrobení posledného meradla: - dokumentáciu uvedenú v bode 3.1, druhý odsek, - schválenú aktualizáciu dokumentácie uvedenej v bode 3.5, - rozhodnutia a správy notifikovaného orgánu uvádzané v bodoch 3.5, 4.3 a 4.4. 7. Každý notifikovaný orgán pravidelne predkladá členskému štátu zoznam schválených alebo zamietnutých systémov kvality a ihneď informuje členský štát, ktorý ho menoval o odobratí schválenia systému kvality. Autorizovaný zástupca 8. Záväzky výrobcu obsiahnuté v bodoch 3.1, 3.5, 5.2 a 6 môže plniť v jeho zastúpení a na jeho zodpovednosť jeho autorizovaný zástupca. | ### N |  | Príloha D | # ES vyhlásenie o zhode s typom na základe zabezpečenia kvality výrobného procesu 1. ES vyhlásenie o zhode s typom na základe zabezpečenia kvality výrobného procesu je súčasťou postupu posudzovania zhody, pri ktorej výrobca plní povinnosti ustanovené v tejto prílohe, zabezpečuje a vyhlasuje, že príslušné meradlo je v zhode s typom meradla opísaným v ES certifikáte typu a spĺňa príslušné požiadavky tohto nariadenia. ### Výroba 2. Výrobca musí uplatňovať schválený systém kvality výroby, výstupnej kontroly meradla a skúšania príslušného meradla podľa bodu 3 a podlieha dohľadu podľa bodu 4. ### Systém kvality 3.1 Výrobca predkladá žiadosť o posúdenie systému kvality notifikovanej osobe, ktorú si vyberie. Žiadosť musí obsahovať - všetky potrebné údaje k plánovanej kategórii, do ktorej meradlo patrí, - dokumentáciu o systéme kvality, - technickú dokumentáciu k schválenému typu a kópiu ES certifikátu typu. 3.2 Systém kvality musí zabezpečiť zhodu meradla s typom opísaným v ES certifikáte typu a s príslušnými požiadavkami tohto nariadenia. Všetky prvky, požiadavky a podmienky prijaté výrobcom musia byť systematicky a riadne zadokumentované formou písomne vyhotovených plánov, postupov a pokynov. Takáto dokumentácia systému kvality musí umožňovať dôslednú interpretáciu programov kvality, plánov, manuálov a záznamov. Dokumentácia musí obsahovať predovšetkým náležitý opis - cieľov kvality a organizačnej štruktúry, zodpovedností a právomocí manažmentu súvisiacich s kvalitou meradla, - výroby, techník riadenia a zabezpečenia kvality, používaných procesov a systematických úkonov, - preskúmaní a skúšok vykonávaných pred, počas a po ukončení výroby a ich frekvenciu, - záznamov o kvalite, ako sú záznamy z kontrol a údaje zo skúšok, kalibračné údaje, záznamy o kvalifikácii pracovníkov atď., - prostriedkov na monitorovanie dosahovania požadovanej kvality meradiel a efektívnej činnosti systému kvality. 3.3 Notifikovaná osoba posúdi systém kvality aby rozhodla, či spĺňa požiadavky podľa bodu 3.2. Predpokladá zhodu s týmito požiadavkami v súvislosti so systémom kvality, ak je v zhode s príslušnými špecifikáciami národnej normy preberajúcej príslušnú harmonizovanú normu od termínu zverejnenia odkazov na túto normu. Okrem skúseností so systémami riadenia kvality, musia mať pracovníci audítorského tímu skúsenosti aj v príslušnej oblasti metrológie, skúsenosti s technológiou meradla, ako aj poznatky o aplikovateľných požiadavkách tohto nariadenia. Vyhodnocovací postup musí obsahovať aj kontrolné návštevy v prevádzkach výrobcu. O výsledku kontroly je výrobca informovaný. Oznámenie obsahuje závery kontroly a zdôvodnené rozhodnutie o posúdení. 3.4 Výrobca preberá zodpovednosť za plnenie povinností vyplývajúcich zo systému kvality, tak ako bol tento schválený a dodržiava ho tak, aby zostal primeraný a účinný. 3.5 Výrobca musí notifikovanú osobu, ktorá systém kvality schválila, informovať o každej jeho plánovanej zmene. Notifikovaná osoba navrhnuté úpravy posúdi a rozhodne, či upravený systém kvality vyhovuje požiadavkám podľa bodu 3.2, alebo či je potrebné ho znovu prehodnotiť. Svoje rozhodnutie oznámi výrobcovi. Oznámenie obsahuje závery kontroly a zdôvodnené rozhodnutie o posúdení. ### Dohľad notifikovanej osoby 4.1 Účelom dohľadu je zabezpečiť, aby výrobca riadne plnil povinnosti vyplývajúce zo schváleného systému kvality. 4.2 Výrobca musí notifikovanej osobe umožniť za účelom kontroly vstup do výrobných priestorov, miesta vykonávania kontrol, skúšania a skladovania a musí jej poskytnúť všetky potrebné informácie, a to najmä: - dokumentáciu systému kvality, - záznamy o kvalite, ako sú záznamy z vykonaných kontrol a údaje zo skúšok, kalibračné údaje, záznamy o kvalifikácii pracovníkov, atď. 4.3 Notifikovaná osoba vykonáva periodické audity s cieľom zabezpečiť, aby výrobca dodržiaval a uplatňoval systém kvality. Správu o výsledku auditu odovzdáva výrobcovi. 4.4 Okrem toho môže notifikovaná osoba vykonať u výrobcu aj neohlásené návštevy, počas ktorých môže podľa potreby vykonať skúšky meradiel, alebo ich nechať vykonať, aby sa tak overilo, či systém kvality funguje správne. O výsledku takejto návštevy vypracuje pre výrobcu správu, a ak boli vykonané nejaké skúšky aj protokol zo skúšky. ### Písomné ES vyhlásenie o zhode 5.1 Výrobca umiestni na každé meradlo, ktoré je v zhode s typom opísaným v ES certifikáte typu a spĺňa príslušné požiadavky tohto nariadenia označenie CE, doplnkovú metrologickú značku a na zodpovednosť notifikovanej osoby uvedenej v bode 3.1 jej identifikačný kód. 5.2 Výrobca vypracuje ES vyhlásenie o zhode s typom pre každý model meradla a uchováva ho na účely predloženia orgánom dohľadu desať rokov po výrobe ostatného meradla. V ES vyhlásení o zhode musí byť uvedená identifikácia modelu meradla, na ktorý bolo vyhlásenie vydané. ES vyhlásenie o zhode sa prikladá ku každému meradlu uvedenému na trh. V prípade dodávky veľkého množstva rovnakých meradiel len jednému používateľovi, môže táto požiadavka platiť aj pre celú dávku alebo zásielku meradiel. 6. Výrobca uchováva na účely predloženia orgánom dohľadu desať rokov po výrobe ostatného meradla: - dokumentáciu podľa bodu 3.1, druhý odsek, - schválenú zmenu podľa bodu 3.5, - rozhodnutia a správy notifikovanej osoby podľa bodov 3.5, 4.3 a 4.4. 7. Notifikovaná osoba pravidelne predkladá úradu zoznam schválených alebo zamietnutých systémov kvality a bezodkladne informuje úrad o odobratí schválenia systému kvality. ### Splnomocnenec 8. Povinnosti výrobcu podľa bodov 3.1, 3.5, 5.2 a 6 môže plniť v jeho zastúpení a na jeho zodpovednosť jeho splnomocnenec. | ### Ú |  |  |
| Príloha D1 | Vyhlásenie o zhode na základe zabezpečenia kvality výrobného procesu 1. Vyhlásenie o zhode na základe zabezpečenia kvality výrobného procesu je proces posudzovania zhody, pri ktorom výrobca spĺňa povinnosti stanovené v tejto prílohe, zabezpečuje a vyhlasuje, že meradlo spĺňa príslušné požiadavky tejto smernice. Technická dokumentácia 2. Výrobca podľa článku 10 vypracuje technickú dokumentáciu. Dokumentácia umožní posúdenie zhody meradla s príslušnými požiadavkami tejto smernice. Dokumentácia podľa potreby skúšky obsahuje aj dizajn výrobku a opis jeho funkcie. 3. Výrobca archivuje technickú dokumentáciu na účely jej predloženia štátnym orgánom 10 rokov po výrobe posledného meradla. Výroba 4. Výrobca musí uplatňovať schválený systém kvality výroby, kontrolu finálnych výrobkov a skúšky príslušného meradla podľa bodu 5 a musí byť kontrolovaný v zmysle bodu 6. Systém kvality 5.1 Výrobca predkladá žiadosť o posúdenie systému kvality notifikovanému orgánu, ktorého si vyberie. Žiadosť musí obsahovať: - všetky potrebné údaje k plánovanej kategórii, do ktorej má meradlo patriť, - dokumentáciu o systéme kvality, - technickú dokumentáciu podľa bodu 2. 5.2 Systém kvality musí zabezpečovať zhodu meradla s príslušnými požiadavkami tejto smernice. Všetky prvky, požiadavky a podmienky prijaté výrobcom musia byť systematicky a riadne zadokumentované formou písomne vyhotovených plánov, postupov a pokynov. Takáto dokumentácia systému kvality musí umožňovať dôsledný výklad programov kvality, plánov, manuálov a záznamov. Dokumentácia musí obsahovať predovšetkým náležitý opis: - kvalitatívnych cieľov a organizačnej štruktúry, zodpovednosti a právomocí manažmentu v súvislosti s kvalitou výrobku, - vyhotovenia, kontroly kvality a techník na zabezpečenie kvality, používaných procesov a systematických úkonov, - kontrol a skúšok pred, počas a po ukončení výroby a ich pravidelnosť, - záznamov o kvalite, ako sú záznamy z vykonaných kontrol a údaje zo skúšok, kalibračné údaje, záznamy o kvalifikácii pracovníkov atď., - prostriedkov monitorovania požadovanej kvality výrobkov a efektívneho riadenia systému kvality. 5.3 Notifikovaný orgán posúdi systém kvality a vyjadrí sa, či spĺňa požiadavky bodu 5.2. Predpoklad zhodu s týmito požiadavkami v súvislosti so systémom kvality, ktorý je v zhode s príslušnými špecifikáciami národnej normy implementujúcej príslušnú harmonizovanú normu od termínu zverejnenia odkazov na túto normu. Okrem skúseností so systémami riadenia kvality, musia mať pracovníci audítorského tímu skúsenosti aj v príslušnej oblasti metrológie, skúsenosti s technológiou meradla, ako aj poznatky o platných požiadavkách tejto smernice. Do vyhodnocovacieho postupu patria aj inšpekčné návštevy v prevádzkach výrobcu. O výsledku kontroly je výrobca informovaný. Oznámenie obsahuje závery kontroly a zdôvodnené rozhodnutie. 5.4 Výrobca preberá plnú zodpovednosť za záväzky vyplývajúce zo systému kvality tak, ako bol tento schválený a dodržiava ho tak, aby bol adekvátny a účinný. 5.5 Výrobca musí notifikovaný orgán, ktorý systém kvality schválil informovať o každom jeho plánovanom aktualizovaní. Notifikovaný orgán navrhnuté úpravy posúdi a rozhodne, či upravený systém kvality bude vyhovovať požiadavkám bodu 5.2, alebo či je potrebné ho znovu prehodnotiť. Svoje rozhodnutie oznámi výrobcovi. Oznámenie musí obsahovať závery hodnotenia a zdôvodnené stanovisko. Dozor v zodpovednosti notifikovaného orgánu 6.1 Účelom dozoru je zabezpečiť, aby výrobca riadne plnil záväzky vyplývajúce zo schváleného systému kvality. 6.2 Výrobca musí notifikovanému orgánu umožniť za účelom inšpekcie vstup do výrobných priestorov, vykonanie inšpekcie, skúšok a záznamov a musí mu poskytnúť všetky potrebné informácie, a to najmä: - dokumentáciu systému kvality, - technickú dokumentáciu z bodu 2, - záznamy o kvalite ako sú záznamy z vykonaných inšpekcií a údaje zo skúšok, kalibračné údaje, záznamy o kvalifikácii pracovníkov atď. 6.3 Notifikovaný orgán vykonáva periodické audity s cieľom zabezpečiť, aby výrobca dodržiaval a uplatňoval systém kvality. Správu o výsledku auditu odovzdáva výrobcovi. 6.4 Okrem toho môže notifikovaný orgán vykonať u výrobcu aj neohlásené návštevy, počas ktorých môže v prípade potreby vykonať skúšky výrobkov, alebo nimi niekoho poveriť, aby sa tak overilo, či systém kvality funguje správne. O výsledku takejto návštevy vypracuje pre výrobcu správu, a ak boli vykonané nejaké skúšky aj záznam zo skúšky. Písomné vyhlásenie o zhode 7.1 Výrobca pripevní na každé meradlo, ktoré spĺňa príslušné požiadavky tejto smernice značku zhody CE, doplnkovú metrologickú značku a na zodpovednosť notifikovaného orgánu uvedeného v bode 5.1 jeho identifikačné číslo. 7.2 Vyhlásenie o zhode sa vypracuje pre každý model meradla a uchováva sa pre potreby štátnych orgánov 10 rokov po vyrobení posledného meradla. Vo vyhlásení o zhode je uvedený model meradla, pre ktorý bolo vyhlásenie vystavené. Kópia vyhlásenia sa prikladá ku každému meradlu uvedenému na trh. Avšak v prípade dodávky veľkého množstva rovnakých meradiel len jednému užívateľovi, môže táto požiadavka platiť aj pre celú sériu alebo zásielku meradiel. 8. Výrobca archivuje pre potreby štátnych orgánov 10 rokov po vyrobení posledného meradla: - dokumentáciu uvedenú v bode 5.1, druhý odsek, - schválenú aktualizáciu dokumentácie uvedenej v bode 5.5, - rozhodnutia a správy notifikovaného orgánu uvádzané v bodoch 5.5, 6.3 a 6.4. 9. Každý notifikovaný orgán pravidelne predkladá členskému štátu zoznam schválených alebo zamietnutých systémov kvality a ihneď informuje členský štát, ktorý ho menoval o odobratí schválenia systému kvality. Autorizovaný zástupca 10. Záväzky výrobcu obsiahnuté v bodoch 3, 5.1, 5.5, 7.2 a 8 môže plniť v jeho zastúpení a na jeho zodpovednosť jeho autorizovaný zástupca. | ### N |  | Príloha D1 | # ES vyhlásenie o zhode na základe zabezpečenia kvality výrobného procesu 1. ES vyhlásenie o zhode na základe zabezpečenia kvality výrobného procesu je postup posudzovania zhody, pri ktorom výrobca plní povinnosti ustanovené v tejto prílohe, zabezpečuje a vyhlasuje, že príslušné meradlo spĺňa príslušné požiadavky tohto nariadenia. ### Technická dokumentácia 2. Výrobca vypracuje technickú dokumentáciu podľa § 10. Dokumentácia musí umožniť posúdenie zhody meradla s príslušnými požiadavkami tohto nariadenia. Dokumentácia musí podľa potreby pre posúdenie obsahovať návrh a činnosť meradla. 3. Výrobca uchováva technickú dokumentáciu na účely predloženia orgánom dohľadu desať rokov po výrobe ostatného meradla. ### Výroba 4. Výrobca musí uplatňovať schválený systém kvality výroby, výstupnej kontroly meradla a skúšania príslušného meradla podľa bodu 5 a podlieha dohľadu podľa bodu 6. ### Systém kvality 5.1 Výrobca predkladá žiadosť o posúdenie systému kvality notifikovanej osobe, ktorú si vyberie. Žiadosť musí obsahovať - a) všetky potrebné údaje k plánovanej kategórii, do ktorej meradlo patrí, - b) dokumentáciu o systéme kvality, - c) technickú dokumentáciu podľa bodu 2. 5.2 Systém kvality musí zabezpečovať zhodu meradla s príslušnými požiadavkami tohto nariadenia. Všetky prvky, požiadavky a podmienky prijaté výrobcom musia byť systematicky a riadne zadokumentované formou písomne vyhotovených plánov, postupov a pokynov. Takáto dokumentácia systému kvality musí umožňovať dôslednú interpretáciu programov kvality, plánov, manuálov a záznamov. Dokumentácia musí obsahovať predovšetkým náležitý opis - cieľov kvality a organizačnej štruktúry, zodpovedností a právomocí manažmentu súvisiacich s kvalitou meradla, - výroby, techník riadenia a zabezpečenia kvality, používaných procesov a systematických úkonov, - preskúmaní a skúšok vykonávaných pred, počas a po ukončení výroby a ich frekvenciu, - záznamov o kvalite, ako sú záznamy z kontrol a údaje zo skúšok, kalibračné údaje, záznamy o kvalifikácii pracovníkov atď., - prostriedkov na monitorovanie dosahovania požadovanej kvality meradiel a efektívnej činnosti systému kvality. 5.3 Notifikovaná osoba posúdi systém kvality aby rozhodla, či spĺňa požiadavky podľa bodu 5.2. Predpokladá zhodu s týmito požiadavkami v súvislosti so systémom kvality, ak je v zhode s príslušnými špecifikáciami národnej normy preberajúcej príslušnú harmonizovanú normu od termínu zverejnenia odkazov na túto normu. Okrem skúseností so systémami riadenia kvality, musia mať pracovníci audítorského tímu skúsenosti aj v príslušnej oblasti metrológie, skúsenosti s technológiou meradla, ako aj poznatky o aplikovateľných požiadavkách tohto nariadenia. Vyhodnocovací postup musí obsahovať aj kontrolné návštevy v prevádzkach výrobcu. O výsledku kontroly je výrobca informovaný. Oznámenie obsahuje závery kontroly a zdôvodnené rozhodnutie o posúdení. 5.4 Výrobca preberá plnú zodpovednosť za plnenie povinností vyplývajúcich zo systému kvality, tak ako bol tento schválený a dodržiava ho tak, aby zostal primeraný a účinný. 5.5 Výrobca musí notifikovanú osobu, ktorá systém kvality schválila informovať o každej jeho plánovanej zmene. Notifikovaná osoba navrhnuté úpravy posúdi a rozhodne, či upravený systém kvality vyhovuje požiadavkám podľa bodu 5.2, alebo či je potrebné ho znovu prehodnotiť. Svoje rozhodnutie oznámi výrobcovi. Oznámenie obsahuje závery kontroly a zdôvodnené rozhodnutie o posúdení. ### Dohľad notifikovanej osoby 6.1 Účelom dohľadu je zabezpečiť, aby výrobca riadne plnil povinnosti vyplývajúce zo schváleného systému kvality. 6.2 Výrobca musí notifikovanej osobe umožniť za účelom kontroly vstup do výrobných priestorov, miesta vykonávania kontroly, skúšania a skladovania a musí jej poskytnúť všetky potrebné informácie, a to najmä - dokumentáciu systému kvality, - technickú dokumentáciu podľa bodu 2, - záznamy o kvalite ako sú záznamy z vykonaných kontrol a údaje zo skúšok, kalibračné údaje, záznamy o kvalifikácii pracovníkov atď. 6.3 Notifikovaná osoba vykonáva periodické audity s cieľom zabezpečiť, aby výrobca dodržiaval a uplatňoval systém kvality. Správu o výsledku auditu odovzdáva výrobcovi. 6.4 Okrem toho môže notifikovaná osoba vykonať u výrobcu aj neohlásené návštevy, počas ktorých môže podľa potreby vykonať skúšky meradiel, alebo ich nechať vykonať, aby sa tak overilo, či systém kvality funguje správne. O výsledku takejto návštevy vypracuje pre výrobcu správu, a ak boli vykonané nejaké skúšky aj protokol zo skúšky. ### Písomné ES vyhlásenie o zhode 7.1 Výrobca umiestni na každé meradlo, ktoré spĺňa príslušné požiadavky tohto nariadenia označenie CE, doplnkovú metrologickú značku a na zodpovednosť notifikovanej osoby uvedenej v bode 5.1 jej identifikačný kód. 7.2 Výrobca vypracuje ES vyhlásenie o zhode pre každý model meradla a uchováva ho na účely predloženia orgánom dohľadu desať rokov po výrobe ostatného meradla. V ES vyhlásení o zhode musí byť uvedená identifikácia modelu meradla, na ktorý bolo vyhlásenie vydané. ES vyhlásenie o zhode sa prikladá ku každému meradlu uvedenému na trh. V prípade dodávky veľkého množstva rovnakých meradiel len jednému používateľovi, môže táto požiadavka platiť aj pre celú dávku alebo zásielku meradiel. 8. Výrobca uchováva na účely predloženia orgánom dohľadu 10 rokov po výrobe ostatného meradla - dokumentáciu podľa bodu 5.1, - schválenú zmenu podľa bodu 5.5, - rozhodnutia a správy notifikovanej osoby podľa bodov 5.5, 6.3 a 6.4. 9. Notifikovaná osoba pravidelne predkladá úradu zoznam schválených alebo zamietnutých systémov kvality a bezodkladne informuje úrad o odobratí schválenia systému kvality. ### Splnomocnenec 10. Povinnosti výrobcu podľa bodov 3, 5.1, 5.5, 7.2 a 8 môže plniť v jeho zastúpení a na jeho zodpovednosť jeho splnomocnenec. | ### Ú |  |  |
| Príloha E | Vyhlásenie o zhode s typom na základe kontroly a skúšok zabezpečenia kvality finálneho výrobku 1. Vyhlásenie o zhode s typom na základe kontroly a skúšok zabezpečenia kvality finálneho výrobku je súčasťou postupov pri skúške posudzovania zhody, pričom výrobca plní povinnosti uvedené v tejto prílohe a deklaruje zhodu príslušného meradla s typom uvedeným v ES certifikáte o skúške typu meradla, ako aj to, že meradlo spĺňa príslušné požiadavky tejto smernice. Výroba 2. Výrobca musí uplatňovať schválený systém kvality pre kontrolu finálnych výrobkov a skúšky príslušného meradla podľa bodu 3 a musí byť kontrolovaný v zmysle bodu 4. Systém kvality 3.1 Výrobca predkladá žiadosť o posúdenie systému kvality notifikovanému orgánu podľa vlastného výberu. Žiadosť musí obsahovať: - všetky potrebné údaje k plánovanej kategórii, do ktorej má meradlo patriť, - dokumentáciu o systéme kvality, - technickú dokumentáciu ku schválenému typu a kópiu ES certifikátu o skúške typu meradla. 3.2 Systém kvality musí zabezpečovať zhodu meradla s typom opísaným v certifikáte a s príslušnými požiadavkami tejto smernice. Všetky prvky, požiadavky a podmienky prijaté výrobcom musia byť systematicky a riadne zadokumentované formou písomne vyhotovených plánov, postupov a pokynov. Takáto dokumentácia systému kvality musí umožňovať dôslednú interpretáciu programov kvality, plánov, manuálov a záznamov. Dokumentácia musí obsahovať predovšetkým náležitý opis: - kvalitatívnych cieľov a organizačnej štruktúry, zodpovednosti a právomocí manažmentu súvisiacich s kvalitou výrobku, - kontroly skúšok, ktoré sa majú vykonať po výrobe meradla, - záznamov o kvalite, ako sú záznamy z vykonaných kontrol a údaje zo skúšok, kalibračné údaje, záznamy o kvalifikácii pracovníkov atď., - prostriedkov monitorovania efektívnosti riadenia systému kvality. 3.3 Notifikovaný orgán posúdi systém kvality a vyjadrí sa, či spĺňa požiadavky bodu 3.2. Predpoklad zhodu s týmito požiadavkami v súvislosti so systémom kvality, ktorý je v zhode s príslušnými špecifikáciami národnej normy implementujúcej príslušnú harmonizovanú normu od termínu zverejnenia odkazov na túto normu. V tíme vykonávajúcom audit musia byť ľudia majúci okrem skúseností so systémami riadenia kvality aj skúsenosti s technológiou meradla, skúsenosti v príslušnej oblasti metrológie, ako aj o platných požiadavkách tejto smernice. Do vyhodnocovacieho postupu patria aj inšpekčné návštevy v prevádzkach výrobcu. O výsledku kontroly je výrobca informovaný. Oznámenie obsahuje závery kontroly a zdôvodnené rozhodnutie. 3.4 Výrobca preberá plnú zodpovednosť za záväzky vyplývajúce zo systému kvality tak, ako bol tento schválený a dodržiava spôsobom zaručujúcim jeho adekvátnosť a účinnosť. 3.5 Výrobca musí notifikovaný orgán, ktorý systém kvality schválil informovať o každom jeho plánovanom aktualizovaní. Notifikovaný orgán navrhnuté zmeny posúdi a rozhodne, či upravený systém kvality bude vyhovovať požiadavkám bodu 3.2, alebo či je potrebné ho znovu prehodnotiť. Svoje rozhodnutie oznámi výrobcovi. Oznámenie musí obsahovať závery hodnotenia a zdôvodnené rozhodnutie. Dozor v zodpovednosti notifikovaného orgánu 4.1 Účelom dozoru je zabezpečiť, aby výrobca riadne plnil záväzky vyplývajúce zo schváleného systému kvality. 4.2 Výrobca musí notifikovanému orgánu umožniť za účelom inšpekcie vstup do výrobných priestorov, vykonanie inšpekcie, skúšok a záznamov a musí mu poskytnúť všetky potrebné informácie, a to najmä: - dokumentáciu systému kvality, - záznamy o kvalite ako sú záznamy z vykonaných inšpekcií a údaje zo skúšok, kalibračné údaje, záznamy o kvalifikácii pracovníkov atď. 4.3 Notifikovaný orgán vykonáva periodické audity s cieľom zabezpečiť, aby výrobca dodržiaval a uplatňoval systém kvality. Správu o výsledku auditu odovzdáva výrobcovi. 4.4 Okrem toho môže notifikovaný orgán vykonať u výrobcu aj neohlásené návštevy, počas ktorých môže, ak je to potrebné, vykonať skúšky výrobkov, alebo nimi niekoho poveriť, aby sa tak overilo, či systém kvality funguje správne. O výsledku takejto návštevy vypracuje pre výrobcu správu, a ak boli vykonané nejaké skúšky aj záznam zo skúšky. Písomné vyhlásenie o zhode 5.1 Výrobca pripevní na každé meradlo, ktoré sa zhoduje s typom opísaným v ES certifikáte o skúške typu, a ktoré spĺňa príslušné požiadavky tejto smernice značku zhody CE, doplnkovú metrologickú značku a na zodpovednosť notifikovaného orgánu uvedeného v bode 3.1 jeho identifikačné číslo. 5.2 Vyhlásenie o zhode s typom sa vypracuje pre každý model meradla a uchováva sa pre potreby štátnych orgánov 10 rokov po vyrobení posledného meradla. Vo vyhlásení o zhode je uvedený typ meradla, pre ktorý bolo vyhlásenie vystavené. Kópia vyhlásenia sa prikladá ku každému meradlu uvedenému na trh. Avšak v prípade dodávky veľkého množstva rovnakých meradiel len jednému užívateľovi, môže táto požiadavka platiť aj pre celú sériu alebo zásielku meradiel. 6. Výrobca archivuje pre potreby štátnych orgánov 10 rokov po vyrobení posledného meradla: - dokumentáciu uvedenú v bode 3.1, druhý odsek, - schválenú aktualizáciu dokumentácie uvedenej v bode 3.5, - rozhodnutia a správy notifikovaného orgánu uvádzané v bodoch 3.5, posledný odsek, 4.3 a 4.4. 7. Každý notifikovaný orgán pravidelne predkladá členskému štátu zoznam schválených alebo zamietnutých systémov kvality a ihneď informuje členský štát, ktorý ho menoval o odobratí schválenia systému kvality. Autorizovaný zástupca 8. Záväzky výrobcu obsiahnuté v bodoch 3.1, 3.5, 5.2 a 6 môže plniť v jeho zastúpení a na jeho zodpovednosť jeho autorizovaný zástupca. | ### N |  | Príloha E | # ES vyhlásenie o zhode s typom na základe zabezpečenia kvality výstupnej kontroly meradla a skúšania 1. ES vyhlásenie o zhode s typom na základe zabezpečenia kvality výstupnej kontroly meradla a skúšania je súčasťou postupu posudzovania zhody, pri ktorej výrobca plní povinnosti ustanovené v tejto prílohe, zabezpečuje a vyhlasuje, že príslušné meradlo je v zhode s typom meradla opísaným v ES certifikáte typu a spĺňa príslušné požiadavky tohto nariadenia. ### Výroba 2. Výrobca musí uplatňovať schválený systém kvality výstupnej kontroly meradla a skúšania príslušného meradla podľa bodu 3 a podlieha dohľadu podľa bodu 4. ### Systém kvality 3.1 Výrobca predkladá žiadosť o posúdenie systému kvality notifikovanej osobe, ktorú si vyberie. Žiadosť musí obsahovať - všetky potrebné údaje k plánovanej kategórii, do ktorej meradlo patrí, - dokumentáciu o systéme kvality, - technickú dokumentáciu k schválenému typu a kópiu ES certifikátu typu. 3.2 Systém kvality musí zabezpečovať zhodu meradla s typom opísaným v ES certifikáte typu a s príslušnými požiadavkami tohto nariadenia. Všetky prvky, požiadavky a podmienky prijaté výrobcom musia byť systematicky a riadne zadokumentované formou písomne vyhotovených plánov, postupov a pokynov. Takáto dokumentácia systému kvality musí umožňovať dôslednú interpretáciu programov kvality, plánov, manuálov a záznamov. Dokumentácia musí obsahovať predovšetkým náležitý opis - cieľov kvality a organizačnej štruktúry, zodpovedností a právomocí manažmentu súvisiacich s kvalitou meradla, - preskúmaní a skúšok vykonávaných po ukončení výroby, - záznamov o kvalite, ako sú záznamy z kontrol a údaje zo skúšok, kalibračné údaje, záznamy o kvalifikácii pracovníkov atď., - prostriedkov na monitorovanie efektívnej činnosti systému kvality. 3.3 Notifikovaná osoba posúdi systém kvality aby rozhodla, či spĺňa požiadavky podľa bodu 3.2. Predpokladá zhodu s týmito požiadavkami v súvislosti so systémom kvality, ak je v zhode s príslušnými špecifikáciami národnej normy preberajúcej príslušnú harmonizovanú normu od termínu zverejnenia odkazov na túto normu. Okrem skúseností so systémami riadenia kvality, musia mať pracovníci audítorského tímu skúsenosti aj v príslušnej oblasti metrológie, skúsenosti s technológiou meradla, ako aj poznatky o aplikovateľných požiadavkách tohto nariadenia. Vyhodnocovací postup musí obsahovať aj kontrolné návštevy v prevádzkach výrobcu. O výsledku kontroly je výrobca informovaný. Oznámenie obsahuje závery kontroly a zdôvodnené rozhodnutie o posúdení. 3.4 Výrobca preberá plnú zodpovednosť za plnenie povinností vyplývajúcich zo systému kvality, tak ako bol tento schválený a dodržiava ho tak, aby zostal primeraný a účinný. 3.5 Výrobca musí notifikovanú osobu, ktorá systém kvality schválila, informovať o každej jeho plánovanej zmene. Notifikovaná osoba navrhnuté úpravy posúdi a rozhodne, či upravený systém kvality vyhovuje požiadavkám podľa bodu 3.2, alebo či je potrebné ho znovu prehodnotiť. Svoje rozhodnutie oznámi výrobcovi. Oznámenie obsahuje závery kontroly a zdôvodnené rozhodnutie o posúdení. ### Dohľad notifikovanej osoby 4.1 Účelom dohľadu je zabezpečiť, aby výrobca riadne plnil povinnosti vyplývajúce zo schváleného systému kvality. 4.2 Výrobca musí notifikovanej osobe umožniť za účelom kontroly vstup do výrobných priestorov, miesta vykonávania kontroly, skúšania a skladovania a musí jej poskytnúť všetky potrebné informácie, a to najmä - dokumentáciu systému kvality, - záznamy o kvalite ako sú záznamy z vykonaných kontrol a údaje zo skúšok, kalibračné údaje, záznamy o kvalifikácii pracovníkov atď. 4.3 Notifikovaná osoba vykonáva periodické audity s cieľom zabezpečiť, aby výrobca dodržiaval a uplatňoval systém kvality. Správu o výsledku auditu odovzdáva výrobcovi. 4.4 Okrem toho môže notifikovaná osoba vykonať u výrobcu aj neohlásené návštevy, počas ktorých môže podľa potreby vykonať skúšky meradiel, alebo ich nechať vykonať, aby sa tak overilo, či systém kvality funguje správne. O výsledku takejto návštevy vypracuje pre výrobcu správu, a ak boli vykonané nejaké skúšky aj protokol zo skúšky. ### Písomné ES vyhlásenie o zhode 5.1 Výrobca umiestni na každé meradlo, ktoré je v zhode s typom opísaným v ES certifikáte typu a spĺňa príslušné požiadavky tohto nariadenia označenie CE, doplnkovú metrologickú značku a na zodpovednosť notifikovanej osoby uvedenej v bode 3.1 jej identifikačný kód. 5.2 Výrobca vypracuje ES vyhlásenie o zhode s typom pre každý model meradla a uchováva ho na účely predloženia orgánom dohľadu desať rokov po výrobe ostatného meradla. V ES vyhlásení o zhode musí byť uvedená identifikácia modelu meradla, na ktorý bolo vyhlásenie vydané. ES vyhlásenie o zhode sa prikladá ku každému meradlu uvedenému na trh. V prípade dodávky veľkého množstva rovnakých meradiel len jednému používateľovi, môže táto požiadavka platiť aj pre celú dávku alebo zásielku meradiel. 6. Výrobca uchováva na účely predloženia orgánom dohľadu 10 rokov po výrobe ostatného meradla: - dokumentáciu podľa bodu 3.1, - schválenú zmenu podľa bodu 3.5, - rozhodnutia a správy notifikovanej osoby podľa bodov 3.5, 4.3 a 4.4. 7. Notifikovaná osoba pravidelne predkladá úradu zoznam schválených alebo zamietnutých systémov kvality a bezodkladne informuje úrad o odobratí schválenia systému kvality. ### Splnomocnenec 8. Povinnosti výrobcu podľa bodov 3.1, 3.5, 5.2 a 6 môže plniť v jeho zastúpení a na jeho zodpovednosť jeho splnomocnenec. | ### Ú |  |  |
| Príloha E1 | Vyhlásenie o zhode na základe kontroly a skúšok zabezpečenia kvality finálneho výrobku 1. Vyhlásenie o zhode na základe kontroly zabezpečenia kvality finálneho výrobku a skúšok je súčasťou postupov pri posudzovaní zhody, pričom výrobca pri dodržaní povinností uvedených v tejto prílohe zabezpečí a vyhlási, že meradlo vykazuje zhodu s príslušnými požiadavkami tejto smernice. Technická dokumentácia 2. Výrobca vypracuje technickú dokumentáciu podľa článku 10. Dokumentácia musí umožňovať posúdiť zhodu meradla s príslušnými požiadavkami tejto smernice a na tieto účely má podľa potreby obsahovať riešenie, vyhotovenie a funkciu meradla. 3. Výrobca archivuje dokumentáciu pre potreby štátnych orgánov 10 rokov po výrobe posledného meradla. Výroba 4. Výrobca musí používať schválený systém kvality pre kontrolu finálnych výrobkov a pre skúšky príslušného meradla podľa bodu 5 a musí byť kontrolovaný v zmysle bodu 6. Systém kvality 5.1 Výrobca predkladá žiadosť o posúdenie systému kvality notifikovanému orgánu podľa vlastného výberu: Žiadosť musí obsahovať: - všetky potrebné údaje k plánovanej kategórii, do ktorej má meradlo patriť, - dokumentáciu o systéme kvality, - technickú dokumentáciu uvedenú v bode 2. 5.2 Systém kvality musí zabezpečovať zhodu meradla s príslušnými požiadavkami tejto smernice. Všetky prvky, požiadavky a podmienky prijaté výrobcom musia byť systematicky a riadne zadokumentované formou písomne vyhotovených plánov, postupov a pokynov. Takáto dokumentácia systému kvality musí umožňovať dôslednú interpretáciu programov kvality, plánov, manuálov a záznamov. Dokumentácia musí obsahovať predovšetkým náležitý opis: - kvalitatívnych cieľov a organizačnej štruktúry, zodpovednosti a právomocí manažmentu súvisiacich s kvalitou výrobku, - kontrol a skúšok, ktoré sa majú vykonať po výrobe meradla, - záznamov o kvalite, ako sú záznamy z vykonaných kontrol a údaje zo skúšok, kalibračné údaje, záznamy o kvalifikácii pracovníkov atď., - prostriedkov monitorovania efektívneho používania systému kvality. 5.3 Notifikovaný orgán posúdi systém kvality a vyjadrí sa, či spĺňa požiadavky bodu 5.2. Predpoklad zhodu s týmito požiadavkami v súvislosti so systémom kvality, ktorý je v zhode s príslušnými špecifikáciami národnej normy implementujúcej príslušnú harmonizovanú normu od termínu zverejnenia odkazov na túto normu. Okrem skúseností so systémami riadenia kvality, v tíme vykonávajúcom audit musia byť pracovníci majúci skúsenosti v príslušnej oblasti metrológie, s technológiou meradla, ako aj skúsenosti s platnými požiadavkami tejto smernice. Do vyhodnocovacieho postupu patria aj inšpekčné návštevy v prevádzkach výrobcu. Rozhodnutie sa oznámi výrobcovi. Oznámenie obsahuje závery kontroly a zdôvodnenie rozhodnutia. 5.4 Výrobca preberá plnú zodpovednosť za záväzky vyplývajúce zo systému kvality tak, ako bol tento schválený a dodržiava spôsobom zabezpečujúcim jeho adekvátnosť a účinnosť. 5.5 Výrobca musí notifikovaný orgán, ktorý systém kvality schválil informovať o všetkých plánovaných zmenách v ňom. Notifikovaný orgán navrhnuté zmeny posúdi a rozhodne, či upravený systém kvality bude vyhovovať požiadavkám bodu 5.2, alebo či je potrebné ho znovu prehodnotiť. Svoje rozhodnutie oznámi výrobcovi. Oznámenie musí obsahovať závery hodnotenia a zdôvodnenie rozhodnutia. Dozor v zodpovednosti notifikovaného orgánu 6.1 Účelom dozoru je zabezpečiť, aby výrobca riadne plnil záväzky vyplývajúce zo schváleného systému kvality. 6.2 Výrobca musí notifikovanému orgánu umožniť na účely kontroly vstup do výrobných priestorov, vykonanie kontroly, skúšok a záznamov a musí mu poskytnúť všetky potrebné informácie, a to najmä: - dokumentáciu systému kvality, - technickú dokumentáciu uvedenú v bode 2, - záznamy o kontrole kvality, ako sú záznamy z vykonaných kontrol a údaje zo skúšok, kalibračné údaje, záznamy o kvalifikácii pracovníkov, atď. 6.3 Notifikovaný orgán vykonáva periodické audity s cieľom zabezpečiť, aby výrobca dodržiaval a uplatňoval systém kvality. Správu o výsledku auditu odovzdáva výrobcovi. 6.4 Okrem toho môže notifikovaný orgán vykonať u výrobcu aj neohlásené návštevy, počas ktorých môže podľa potreby vykonať skúšky výrobkov, alebo nimi niekoho poveriť, aby si tak overil, či systém kvality funguje správne. O výsledku takejto návštevy vypracuje pre výrobcu správu, a ak boli vykonané nejaké skúšky aj záznam zo skúšky. Písomné vyhlásenie o zhode 7.1 Výrobca pripevní na každé meradlo, ktoré spĺňa príslušné požiadavky tejto smernice značku zhody CE, doplnkovú metrologickú značku a na zodpovednosť notifikovaného orgánu – pozri bod 5.1 aj jeho identifikačné číslo. 7.2 Vyhlásenie o zhode sa vypracuje pre každý model meradla a archivuje sa pre potreby štátnych orgánov 10 rokov po vyrobení posledného meradla. Vo vyhlásení o zhode je uvedený model meradla, pre ktorý bol vyhlásenie vystavené. Kópia vyhlásenia sa prikladá ku každému meradlu uvedenému na trh. Avšak v prípade dodávky veľkého množstva rovnakých meradiel len jednému užívateľovi, môže táto požiadavka platiť aj pre celú sériu alebo zásielku meradiel. 8. Výrobca archivuje pre potreby štátnych orgánov 10 rokov odvtedy, ako bolo vyrobené posledné meradlo: - dokumentáciu uvedenú v bode 5.1, druhý odsek, - schválenú aktualizáciu dokumentácie uvedenú v bode 5.5, - rozhodnutia a správy notifikovaného orgánu uvedené v bodoch 5.5, 6.3 a 6.4. 9. Každý notifikovaný orgán pravidelne predkladá členskému štátu zoznam schválených alebo zamietnutých systémov kvality a ihneď ho informuje o systéme kvality, ktorému udelené schválenie bolo zrušené. Každý členský štát poskytuje tieto údaje svojim autorizovaným orgánom. Autorizovaný zástupca 10. Záväzky výrobcu obsiahnuté v bodoch 3, 5.1, 5.5, 7.2 a 8 môže plniť v jeho zastúpení a na jeho zodpovednosť jeho autorizovaný zástupca. | ### N |  | Príloha E1 | # ES vyhlásenie o zhode na základe zabezpečenia kvality výstupnej kontroly meradla a skúšania 1. ES vyhlásenie o zhode na základe zabezpečenia kvality výstupnej kontroly meradla a skúšania je postup posudzovania zhody, pri ktorom výrobca plní povinnosti ustanovené v tejto prílohe, zabezpečuje a vyhlasuje, že príslušné meradlo spĺňa príslušné požiadavky tohto nariadenia. ### Technická dokumentácia 2. Výrobca vypracuje technickú dokumentáciu podľa § 10. Dokumentácia musí umožniť posúdenie zhody meradla s príslušnými požiadavkami tohto nariadenia. Dokumentácia musí podľa potreby pre posúdenie obsahovať návrh, výrobu a činnosť meradla. 3. Výrobca uchováva technickú dokumentáciu na účely predloženia orgánom dohľadu desať rokov po výrobe ostatného meradla. ### Výroba 4. Výrobca musí uplatňovať schválený systém kvality výstupnej kontroly meradla a skúšania príslušného meradla podľa bodu 5 a podlieha dohľadu podľa bodu 6. ### Systém kvality 5.1 Výrobca predkladá žiadosť o posúdenie systému kvality notifikovanej osobe, ktorú si vyberie. Žiadosť musí obsahovať - všetky potrebné údaje k plánovanej kategórii, do ktorej meradlo patrí, - dokumentáciu o systéme kvality, - technickú dokumentáciu podľa bodu 2. 5.2 Systém kvality musí zabezpečovať zhodu meradla s príslušnými požiadavkami tohto nariadenia. Všetky prvky, požiadavky a podmienky prijaté výrobcom musia byť systematicky a riadne zadokumentované formou písomne vyhotovených plánov, postupov a pokynov. Takáto dokumentácia systému kvality musí umožňovať dôslednú interpretáciu programov kvality, plánov, manuálov a záznamov. Dokumentácia musí obsahovať predovšetkým náležitý opis - cieľov kvality a organizačnej štruktúry, zodpovedností a právomocí manažmentu súvisiacich s kvalitou meradla, - preskúmaní a skúšok vykonávaných po ukončení výroby, - záznamov o kvalite, ako sú záznamy z kontrol a údaje zo skúšok, kalibračné údaje, záznamy o kvalifikácii pracovníkov atď., - prostriedkov na monitorovanie efektívnej činnosti systému kvality. 5.3 Notifikovaná osoba posúdi systém kvality aby rozhodla, či spĺňa požiadavky podľa bodu 5.2. Predpokladá zhodu s týmito požiadavkami v súvislosti so systémom kvality, ak je v zhode s príslušnými špecifikáciami národnej normy preberajúcej príslušnú harmonizovanú normu od termínu zverejnenia odkazov na túto normu. Okrem skúseností so systémami riadenia kvality, musia mať pracovníci audítorského tímu skúsenosti aj v príslušnej oblasti metrológie, skúsenosti s technológiou meradla, ako aj poznatky o aplikovateľných požiadavkách tohto nariadenia. Vyhodnocovací postup musí obsahovať aj kontrolné návštevy v prevádzkach výrobcu. O výsledku kontroly je výrobca informovaný. Oznámenie obsahuje závery kontroly a zdôvodnené rozhodnutie o posúdení. 5.4 Výrobca preberá plnú zodpovednosť za plnenie povinností vyplývajúcich zo systému kvality, tak ako bol tento schválený a dodržiava ho tak, aby zostal primeraný a účinný. 5.5 Výrobca musí notifikovanú osobu, ktorá systém kvality schválila, informovať o každej plánovanej zmene. Notifikovaná osoba navrhnuté úpravy posúdi a rozhodne, či upravený systém kvality vyhovuje požiadavkám podľa bodu 5.2, alebo či je potrebné ho znovu prehodnotiť. Svoje rozhodnutie oznámi výrobcovi. Oznámenie obsahuje závery kontroly a zdôvodnené rozhodnutie o posúdení. ### Dohľad notifikovanej osoby 6.1 Účelom dohľadu je zabezpečiť, aby výrobca riadne plnil povinnosti vyplývajúce zo schváleného systému kvality. 6.2 Výrobca musí notifikovanej osobe umožniť za účelom kontroly vstup do výrobných priestorov, miesta vykonávania kontrol, skúšania a skladovania a musí jej poskytnúť všetky potrebné informácie, a to najmä - dokumentáciu systému kvality, - technickú dokumentáciu podľa bodu 2, - záznamy o kvalite ako sú záznamy z vykonaných kontrol a údaje zo skúšok, kalibračné údaje, záznamy o kvalifikácii pracovníkov, atď. 6.3 Notifikovaná osoba vykonáva periodické audity s cieľom zabezpečiť, aby výrobca dodržiaval a uplatňoval systém kvality. Správu o výsledku auditu odovzdáva výrobcovi. 6.4 Okrem toho môže notifikovaná osoba vykonať u výrobcu aj neohlásené návštevy, počas ktorých môže podľa potreby vykonať skúšky meradiel, alebo ich nechať vykonať, aby sa tak overilo, či systém kvality funguje správne. O výsledku takejto návštevy vypracuje pre výrobcu správu, a ak boli vykonané nejaké skúšky aj protokol zo skúšky. ### Písomné ES vyhlásenie o zhode 7.1 Výrobca umiestni na každé meradlo, ktoré spĺňa príslušné požiadavky tohto nariadenia označenie CE, doplnkovú metrologickú značku a na zodpovednosť notifikovanej osoby uvedenej v bode 5.1 jej identifikačný kód. 7.2 Výrobca vypracuje ES vyhlásenie o zhode pre každý model meradla a uchováva ho na účely predloženia orgánom dohľadu desať rokov po výrobe ostatného meradla. V ES vyhlásení o zhode musí byť uvedená identifikácia modelu meradla, na ktorý bolo vyhlásenie vydané. ES vyhlásenie o zhode sa prikladá ku každému meradlu uvedenému na trh. V prípade dodávky veľkého množstva rovnakých meradiel len jednému používateľovi, môže táto požiadavka platiť aj pre celú dávku alebo zásielku meradiel. 8. Výrobca uchováva na účely predloženia orgánom dohľadu desať rokov po výrobe ostatného meradla - dokumentáciu podľa bodu 5.1, - schválenú zmenu podľa bodu 5.5, - rozhodnutia a správy notifikovanej osoby podľa bodov 5.5, 6.3 a 6.4. 9. Notifikovaná osoba pravidelne predkladá úradu zoznam schválených alebo zamietnutých systémov kvality a bezodkladne informuje úrad o odobratí schválenia systému kvality. ### Splnomocnenec 10. Povinnosti výrobcu podľa bodov 3, 5.1, 5.5, 7.2 a 8 môže plniť v zastúpení výrobcu a na jeho zodpovednosť jeho splnomocnenec. | ### Ú |  |  |
| Príloha F | Vyhlásenie o zhode s typom na základe overenia výrobku 1. Vyhlásenie o zhode s typom na základe overenia výrobku je súčasťou postupov pri posudzovaní zhody, pričom výrobca plní záväzky vyplývajúce pre neho z tejto prílohy, zabezpečuje a deklaruje, že meradlá, na ktoré sa vzťahuje bod 3 sa zhodujú s typom meradla opísaným v ES certifikáte o skúške typu a spĺňajú príslušné požiadavky tejto smernice. Výroba 2. Výrobca je povinný vykonať všetky opatrenia na zabezpečenie zhody vyrobených meradiel so schváleným typom tak, ako je tento opísaný v ES certifikáte o skúške typu meradla a s príslušnými požiadavkami tejto smernice. Overenie 3. Notifikovaný orgán, ktorého si výrobca vybral, vykoná potrebnú kontrolu a skúšky, alebo nimi poverí tretiu osobu za účelom posúdenia zhody meradla s typom opísaným v ES certifikáte o skúške typu a s príslušnými požiadavkami tejto smernice. Kontroly a skúšky v záujme overenia zhody vlastností meradla s metrologickými požiadavkami sa podľa rozhodnutia výrobcu vykonávajú buď skúškou každého meradla tak, ako je táto opísaná v bode 4, alebo štatistickou skúškou meradiel podľa bodu 5. 4. Overenie zhody s metrologickými požiadavkami kontrolou a skúškou každého meradla. 4.1 Všetky meradlá sa kontrolujú a riadne skúšajú individuálne v súlade s podmienkami príslušných dokumentov uvedených v článku 13, alebo sa ich zhoda s metrologickými požiadavkami na ne sa vzťahujúcimi overí ekvivalentnými skúškami. Ak takýto dokument nie je k dispozícii, príslušný notifikovaný orgán rozhodne o vhodných skúškach. 4.2 Notifikovaný orgán vydá na základe skúšok certifikát o zhode a na každé schválené meradlo pripevní, alebo na svoju zodpovednosť nechá pripevniť svoje identifikačné číslo. Výrobca archivuje certifikáty o zhode pre potreby kontroly zo strany štátnych orgánov 10 rokov po certifikácii výrobku. 5. Štatistické overenie zhody s metrologickými požiadavkami 5.1 Výrobca zabezpečí všetky potrebné opatrenia na to, aby vo výrobnom procese bola zabezpečená homogenita každej vyrobenej série meradiel a meradlá predkladá na overenie v takýchto homogénnych sériách. 5.2 Z každej série sa podľa požiadaviek bodu 5.3 vyberie náhodná vzorka. Všetky meradlá vo vzorke sa skúšajú individuálne vhodnými skúšobnými postupmi tak, ako sú tieto opísané v príslušných dokumentoch uvedených v článku 13, alebo inými adekvátnymi postupmi. Účelom skúšok je zistiť, či meradlá vykazujú zhodu s metrologickými požiadavkami pre ne platnými a určiť, či séria meradiel je prijatá, alebo zamietnutá. Ak takýto dokument nie je k dispozícii, príslušný notifikovaný orgán rozhodne o adekvátnych skúškach. 5.3 Pri štatistickom skúšobnom postupe musia byť splnené tieto požiadavky: Štatistická kontrola musí byť založená na atribútoch. Vzorkovanie zabezpečuje: - úroveň kvality zodpovedajúcu 95 % pravdepodobnosti prijatia, pri percentuálnom podiele nezhodných výrobkov menšom ako 1 %, - medznú kvalitu zodpovedajúcu pravdepodobnosti prijatia 5 %, pri percentuálnom podiele nezhodných výrobkov menšom ako 7 %. 5.4 Ak bola séria prijatá, všetky meradlá tejto série sú schválené okrem tých meradiel zo vzorky, ktoré nesplnili podmienky skúšky. Notifikovaný orgán vydá na základe skúšok certifikát o zhode a na každé schválené meradlo pripevní, alebo na svoju zodpovednosť nechá pripevniť svoje identifikačné číslo. Výrobca archivuje certifikáty o zhode pre potreby kontroly zo strany štátnych orgánov 10 rokov po certifikácii výrobku. 5.5 Ak bola séria zamietnutá, notifikovaný orgán vhodnými prostriedkami zabezpečí, aby séria nemohla byť uvedená na trh. Ak je výskyt zamietnutých sérií častý, môže notifikovaný orgán zrušiť štatistický postup overovania a prijať vhodné opatrenia. Písomné vyhlásenie o zhode 6.1 Výrobca pripevní značku CE a doplnkovú metrologickú značku na každé meradlo zhodujúce sa so schváleným typom a vyhovujúce príslušným požiadavkám tejto smernice. 6.2 Vyhlásenie o zhode sa vypracuje pre každý model meradla a archivuje sa pre potreby predloženia štátnym orgánom na 10 rokov po výrobe posledného meradla. Musí obsahovať identifikáciu modelu meradla, ku ktorému bolo vyhlásenie o zhode vystavené. Kópia vyhlásenia sa prikladá ku každému meradlu uvedenému na trh. Avšak v prípade dodávky veľkého množstva rovnakých meradiel len jednému užívateľovi, môže táto požiadavka platiť aj pre celú sériu alebo zásielku meradiel. Na základe súhlasu notifikovaného orgánu v zmysle bodu 3 pripevní výrobca na meradlo na zodpovednosť notifikovaného orgánu aj jeho identifikačné číslo. 7. Podľa dohody s notifikovaným orgánom a na jeho zodpovednosť môže výrobca pripevniť identifikačné číslo notifikovaného orgánu na meradlo aj v procese výroby. Autorizovaný zástupca 8. Záväzky výrobcu okrem záväzkov obsiahnutých v bodoch 2 a 5.1 môže plniť v jeho zastúpení a na jeho zodpovednosť jeho autorizovaný zástupca. | ### N |  | Príloha F | # ES vyhlásenie o zhode s typom na základe overenia meradla 1. ES vyhlásenie o zhode s typom na základe overenia meradla je súčasťou postupu posudzovania zhody, pri ktorej výrobca plní povinnosti ustanovené v tejto prílohe, zabezpečuje a vyhlasuje, že meradlo, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia bodu 3 je v zhode s typom meradla opísaným v ES certifikáte typu a spĺňa príslušné požiadavky tohto nariadenia. ### Výroba 2. Výrobca musí prijať všetky opatrenia na zabezpečenie zhody vyrobeného meradla so schváleným typom opísaným v ES certifikáte typu a s príslušnými požiadavkami tohto nariadenia. ### Overenie 3. Notifikovaná osoba, ktorú si výrobca vyberie, vykoná príslušné preskúmania a skúšky, alebo ich nechá vykonať za účelom overenia zhody meradla s typom opísaným v ES certifikáte typu a s príslušnými požiadavkami tohto nariadenia. Preskúmania a skúšky na účely overenia zhody vlastností meradla s metrologickými požiadavkami sa podľa voľby výrobcu vykonávajú preskúmaním a skúšaním každého meradla podľa bodu 4 alebo štatistickým preskúmaním a skúšaním meradiel podľa bodu 5. 4. Overenie zhody s metrologickými požiadavkami preskúmaním a skúšaním každého meradla. 4.1 Každé meradlo sa preskúma a skúša individuálne v súlade s príslušnými dokumentmi uvedenými v § 13 alebo sa ich zhoda s metrologickými požiadavkami na ne sa vzťahujúcimi overí ekvivalentnými skúškami. Ak takýto dokument neexistuje, príslušná notifikovaná osoba rozhodne o vhodných skúškach. 4.2 Notifikovaná osoba vydá na základe vykonaných preskúmaní a skúšok ES certifikát o zhode a na každé schválené meradlo umiestni alebo na svoju zodpovednosť nechá umiestniť svoj identifikačný kód. Výrobca uchováva ES certifikát o zhode na účely predloženia orgánom dohľadu desať rokov po výrobe ostatného meradla. 5. Štatistické overenie zhody s metrologickými požiadavkami 5.1 Výrobca musí prijať všetky potrebné opatrenia na to, aby výrobný proces zabezpečoval homogenitu každej vyrobenej dávky meradiel a meradlá predkladá na overenie v takýchto homogénnych dávkach. 5.2 Z každej dávky sa podľa požiadaviek bodu 5.3 vyberie náhodná vzorka. Všetky meradlá vo vzorke sa individuálne preskúmavajú a skúšajú vhodnými skúšobnými postupmi tak, ako sú tieto opísané v príslušných dokumentoch uvedených v § 13, alebo inými ekvivalentnými postupmi, aby sa zistilo, či sú meradlá v zhode s metrologickými požiadavkami, ktoré sa na ne vzťahujú a rozhodlo, či dávka meradiel je prijatá, alebo zamietnutá. Ak takýto dokument neexistuje, príslušná notifikovaná osoba rozhodne o vhodných skúškach. 5.3 Štatistický postup musí spĺňať tieto požiadavky: Štatistická kontrola musí byť založená na atribútoch. Odoberanie vzoriek musí zabezpečiť - a) úroveň kvality zodpovedajúcu 95 % pravdepodobnosti prijatia, pri percentuálnom podiele nezhodných meradiel menšom ako 1 %, - b) medznú kvalitu zodpovedajúcu pravdepodobnosti prijatia 5 %, pri percentuálnom podiele nezhodných meradiel menšom ako 7 %. 5.4 Ak je dávka prijatá, všetky meradlá tejto dávky sú schválené okrem tých meradiel zo vzorky, ktoré pri skúške nevyhoveli. Notifikovaná osoba vydá na základe vykonaných preskúmaní a skúšok ES certifikát o zhode a na každé schválené meradlo umiestni alebo na svoju zodpovednosť nechá umiestniť svoj identifikačný kód. Výrobca uchováva ES certifikát o zhode na účely predloženia orgánom dohľadu desať rokov po výrobe ostatného meradla. 5.5 Ak je dávka zamietnutá, notifikovaná osoba musí prijať príslušné opatrenia, aby zabránila uvedeniu tejto dávky na trh. Ak je výskyt zamietnutých dávok častý, môže notifikovaná osoba zrušiť štatistický postup overovania a prijať príslušné opatrenia. ### Písomné ES vyhlásenie o zhode 6.1 Výrobca umiestni na každé meradlo, ktoré je v zhode so schváleným typom opísaným v ES certifikáte typu a spĺňa príslušné požiadavky tohto nariadenia označenie CE a doplnkovú metrologickú značku. 6.2 Výrobca vypracuje ES vyhlásenie o zhode s typom pre každý model meradla a uchováva ho na účely predloženia orgánom dohľadu desať rokov po výrobe ostatného meradla. V ES vyhlásení o zhode musí byť uvedená identifikácia modelu meradla, na ktorý bolo vyhlásenie vydané. ES vyhlásenie o zhode sa prikladá ku každému meradlu uvedenému na trh. V prípade dodávky veľkého množstva rovnakých meradiel len jednému používateľovi, môže táto požiadavka platiť aj pre celú dávku alebo zásielku meradiel. Na základe dohody s notifikovanou osobou podľa bodu 3 umiestni výrobca na meradlo na zodpovednosť notifikovanej osoby aj jej identifikačný kód. 7. Na základe dohody s notifikovanou osobou a na jej zodpovednosť môže výrobca umiestniť identifikačný kód notifikovanej osoby na meradlo aj v procese výroby. ### Splnomocnenec 8. Povinnosti výrobcu, okrem povinností obsiahnutých v bodoch 2 a 5.1 môže plniť v zastúpení výrobcu a na jeho zodpovednosť jeho splnomocnenec. | ### Ú |  |  |
| Príloha F1 | Vyhlásenie o zhode na základe overenia výrobku 1. Vyhlásenie o zhode na základe overenia výrobku je súčasťou postupov pri posudzovaní zhody, pričom výrobca si plní povinnosti stanovené v tejto prílohe, zabezpečí a deklaruje, že meradlá na ktoré sa vzťahujú ustanovenia bodu 5 spĺňajú príslušné požiadavky tejto smernice. Technická dokumentácia 2. Výrobca vypracuje technickú dokumentáciu podľa článku 10. Dokumentácia musí umožniť posúdenie zhody meradla s príslušnými požiadavkami tejto smernice a na tieto účely má podľa potreby obsahovať dizajn, výrobu a funkciu meradla. 3. Výrobca archivuje dokumentáciu pre potreby štátnych orgánov 10 rokov po výrobe posledného meradla. Výroba 4. Výrobca musí všetkými spôsobmi zabezpečiť zhodu vyrobených meradiel s príslušnými požiadavkami tejto smernice. Overovanie 5. Notifikovaný orgán vybraný výrobcom vykoná príslušné kontroly a skúšky, alebo ich nechá vykonať za účelom kontroly zhody meradiel s príslušnými požiadavkami tejto smernice. Kontroly a skúšky na overenie zhody meradla s metrologickými požiadavkami sa vykonajú podľa voľby výrobcu buď tak, že sa skontroluje a odskúša každé meradlo podľa postupu v bode 6, alebo sa vykoná štatistická kontrola meradiel tak ako je táto opísaná v bode 7. 6. Overenie zhody s metrologickými požiadavkami kontrolou a skúškou každého meradla. 6.1 Všetky meradlá sa kontrolujú a riadne skúšajú individuálne v súlade s podmienkami príslušných dokumentov uvedených v článku 10, alebo sa ich zhoda s metrologickými požiadavkami pre ne platnými overí ekvivalentnými skúškami. Ak takéto dokumenty nie sú k dispozícii, príslušný notifikovaný orgán rozhodne o adekvátnych skúškach. 6.2 Notifikovaný orgán vydá na základe skúšok certifikát o zhode a na každé schválené meradlo pripevní, alebo na svoju zodpovednosť nechá pripevniť svoje identifikačné číslo. Výrobca archivuje certifikáty o zhode pre potreby kontroly zo strany štátnych orgánov 10 rokov po certifikácii meradla. 7. Štatistické overenie zhody s metrologickými požiadavkami 7.1 Výrobca zabezpečí všetky potrebné opatrenia na to, aby vo výrobnom procese bola zabezpečená homogenita každej vyrobenej série meradiel a meradlá predkladá na overenie v takýchto homogénnych sériách. 7.2 Z každej série sa podľa požiadaviek bodu 7.3 vyberie náhodná vzorka. Všetky meradlá vo vzorke sa skúšajú individuálne vhodnými skúšobnými postupmi tak, ako sú tieto opísané v príslušných dokumentoch uvedených v článku 13, alebo inými vhodnými postupmi. Účelom skúšok je zistiť, či meradlá vykazujú zhodu s metrologickými požiadavkami pre ne platnými a určiť, či séria meradiel je prijatá, alebo zamietnutá. Ak vhodný dokument nie je k dispozícii, príslušný notifikovaný orgán rozhodne o adekvátnych skúškach. 7.3 Pri štatistickej skúšobnej metóde musia byť splnené tieto požiadavky: Štatistická kontrola musí byť založená na atribútoch. Vzorkovanie zabezpečuje: - úroveň kvality zodpovedajúcu 95 % pravdepodobnosti prijatia, pri percentuálnom podiele nezhodných výrobkov menšom ako 1 %, − medznú kvalitu zodpovedajúcu pravdepodobnosti prijatia 5 %, pri percentuálnom podiele nezhodných výrobkov menšom ako 7 %. 7.4 Ak bola séria prijatá, všetky meradlá tejto série sú schválené okrem tých meradiel zo vzorky, ktoré nesplnili podmienky skúšky. Notifikovaný orgán vydá na základe skúšok certifikát o zhode a na každé schválené meradlo pripevní, alebo na svoju zodpovednosť nechá pripevniť svoje identifikačné číslo. Výrobca archivuje certifikáty o zhode pre potreby kontroly zo strany štátnych orgánov 10 rokov po certifikácii meradla. 7.5 Ak bola séria zamietnutá, notifikovaný orgán vhodnými prostriedkami zabezpečí, aby séria nemohla byť uvedená na trh. Ak je výskyt zamietnutých sérií častý, môže notifikovaný orgán zrušiť štatistický postup overovania a prijať vhodné opatrenia. Písomné vyhlásenie o zhode 8.1 Výrobca pripevní značku CE a doplnkovú metrologickú značku na každé meradlo vyhovujúce príslušným požiadavkám tejto smernice. 8.2 Vyhlásenie o zhode sa vypracuje pre každý model meradla a archivuje pre potreby predloženia štátnym orgánom na 10 rokov po výrobe posledného meradla. Musí obsahovať identifikáciu modelu meradla, ku ktorému bolo vyhlásenie o zhode vystavené. Kópia vyhlásenia o zhode sa prikladá ku každému meradlu uvedenému na trh. Avšak v prípade dodávky veľkého množstva rovnakých meradiel len jednému užívateľovi, môže táto požiadavka platiť aj pre celú sériu alebo zásielku meradiel. Na základe dohody s notifikovaným orgánom v zmysle bodu 5 pripevní výrobca na meradlo na zodpovednosť notifikovaného orgánu aj jeho identifikačné číslo. 9. Na základe dohody s notifikovaným orgánom a na jeho zodpovednosť môže výrobca pripevniť identifikačné číslo notifikovaného orgánu na meradlo aj v procese výroby. Autorizovaný zástupca 10. Záväzky výrobcu okrem záväzkov obsiahnutých v bodoch 4 a 7.1 môže plniť v jeho zastúpení a na jeho zodpovednosť jeho autorizovaný zástupca. | ### N |  | Príloha F1 | # ES vyhlásenie o zhode na základe overenia meradla 1. ES vyhlásenie o zhode na základe overenia meradla je postup posudzovania zhody, pri ktorom výrobca plní povinnosti ustanovené v tejto prílohe, zabezpečuje a vyhlasuje, že meradlo na ktoré sa vzťahujú ustanovenia bodu 5 spĺňa príslušné požiadavky tohto nariadenia. ### Technická dokumentácia 2. Výrobca vypracuje technickú dokumentáciu podľa § 10. Dokumentácia musí umožniť posúdenie zhody meradla s príslušnými požiadavkami tohto nariadenia. Dokumentácia musí podľa potreby pre posúdenie obsahovať návrh, výrobu a činnosť meradla. 3. Výrobca uchováva technickú dokumentáciu na účely predloženia orgánom dohľadu desať rokov po výrobe ostatného meradla. ### Výroba 4. Výrobca musí prijať všetky opatrenia na zabezpečenie zhody vyrobeného meradla s príslušnými požiadavkami tohto nariadenia. ### Overenie 5. Notifikovaná osoba, ktorú si výrobca vyberie, vykoná príslušné preskúmania a skúšky, alebo ich nechá vykonať za účelom overenia zhody meradla s príslušnými požiadavkami tohto nariadenia. Preskúmania a skúšky na účely overenia zhody meradla s metrologickými požiadavkami sa podľa voľby výrobcu vykonávajú preskúmaním a skúšaním každého meradla podľa bodu 6, alebo štatistickým preskúmaním a skúšaním meradiel podľa bodu 7. 6. Overenie zhody s metrologickými požiadavkami preskúmaním a skúšaním každého meradla. 6.1 Každé meradlo sa preskúma a skúša individuálne v súlade s príslušnými dokumentmi uvedenými v § 13, alebo sa ich zhoda s metrologickými požiadavkami na ne sa vzťahujúcimi overí ekvivalentnými skúškami. Ak takýto dokument neexistuje, príslušná notifikovaná osoba rozhodne o vhodných skúškach. 6.2 Notifikovaná osoba vydá na základe vykonaných preskúmaní a skúšok ES certifikát o zhode a na každé schválené meradlo umiestni alebo na svoju zodpovednosť nechá umiestniť svoj identifikačný kód. Výrobca uchováva ES certifikát o zhode na účely predloženia orgánom dohľadu desať rokov po výrobe ostatného meradla. 7. Štatistické overenie zhody s metrologickými požiadavkami 7.1 Výrobca musí prijať všetky potrebné opatrenia na to, aby výrobný proces zabezpečoval homogenitu každej vyrobenej dávky meradiel a meradlá predkladá na overenie v takýchto homogénnych dávkach. 7.2 Z každej dávky sa podľa požiadaviek bodu 7.3 vyberie náhodná vzorka. Všetky meradlá vo vzorke sa individuálne preskúmavajú a skúšajú vhodnými skúšobnými postupmi tak, ako sú tieto opísané v príslušných dokumentoch uvedených v § 13, alebo inými ekvivalentnými postupmi, aby sa zistilo, či sú meradlá v zhode s metrologickými požiadavkami, ktoré sa na ne vzťahujú a rozhodlo, či dávka meradiel je prijatá, alebo zamietnutá. Ak takýto dokument neexistuje, príslušná notifikovaná osoba rozhodne o vhodných skúškach. 7.3 Štatistický postup musí spĺňať tieto požiadavky Štatistická kontrola musí byť založená na atribútoch. Odoberanie vzoriek musí zabezpečiť - a) úroveň kvality zodpovedajúcu 95 % pravdepodobnosti prijatia, pri percentuálnom podiele nezhodných meradiel menšom ako 1 %, - b) medznú kvalitu zodpovedajúcu pravdepodobnosti prijatia 5 %, pri percentuálnom podiele nezhodných meradiel menšom ako 7 %. 7.4 Ak je dávka prijatá, všetky meradlá tejto dávky sú schválené okrem tých meradiel zo vzorky, ktoré pri skúške nevyhoveli. Notifikovaná osoba vydá na základe vykonaných preskúmaní a skúšok ES certifikát o zhode a na každé schválené meradlo umiestni, alebo na svoju zodpovednosť nechá umiestniť svoj identifikačný kód. Výrobca uchováva ES certifikát o zhode na účely predloženia orgánom dohľadu desať rokov po výrobe ostatného meradla. 7.5 Ak je dávka zamietnutá, notifikovaná osoba musí prijať príslušné opatrenia, aby zabránila uvedeniu tejto dávky na trh. Ak je výskyt zamietnutých dávok častý, môže notifikovaná osoba zrušiť štatistický postup overovania a prijať príslušné opatrenia. ### Písomné ES vyhlásenie o zhode 8.1 Výrobca umiestni na každé meradlo, ktoré spĺňa príslušné požiadavky tohto nariadenia označenie CE a doplnkovú metrologickú značku. 8.2 Výrobca vypracuje ES vyhlásenie o zhode pre každý model meradla a uchováva sa na účely predloženia orgánom dohľadu desať rokov po výrobe ostatného meradla. V ES vyhlásení o zhode musí byť uvedená identifikáciu modelu meradla, na ktorý bolo vyhlásenie vydané. ES vyhlásenie o zhode sa prikladá ku každému meradlu uvedenému na trh. V prípade dodávky veľkého množstva rovnakých meradiel len jednému používateľovi, môže táto požiadavka platiť aj pre celú dávku alebo zásielku meradiel. Na základe dohody s notifikovanou osobou podľa bodu 5 umiestni výrobca na meradlo na zodpovednosť notifikovanej osoby aj jej identifikačný kód. 9. Na základe dohody s notifikovanou osobou a na jej zodpovednosť môže výrobca pripevniť identifikačný kód notifikovanej osoby na meradlo aj v procese výroby. ### Splnomocnenec 10. Povinnosti výrobcu okrem povinností obsiahnutých v bodoch 4 a 7.1 môže plniť v zastúpení výrobcu a na jeho zodpovednosť jeho splnomocnenec. | ### Ú |  |  |
| Príloha G | Vyhlásenie o zhode na základe overenia jednotky 1. Vyhlásenie o zhode na základe overenia jednotky je súčasťou postupov pri posudzovaní zhody, pričom výrobca spĺňa povinnosti uvedené v tejto prílohe, zabezpečuje a deklaruje, že meradlá, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia bodu 4 spĺňajú príslušné požiadavky tejto smernice. Technická dokumentácia 2. Výrobca vypracuje technickú dokumentáciu podľa článku 10 a predloží ju notifikovanému orgánu uvedenému v bode 4. Technická dokumentácia musí umožňovať posúdenie zhody meradla s príslušnými požiadavkami tejto smernice a na tieto účely má podľa potreby obsahovať dizajn, výrobu a funkciu meradla. Technickú dokumentáciu archivuje výrobca pre potreby národných orgánov 10 rokov. Výroba 3. Výrobca musí všetkými spôsobmi zabezpečiť zhodu vyrobených meradiel s príslušnými požiadavkami tejto smernice. Overenie 4. Notifikovaný orgán, ktorého si výrobca vybral vykoná potrebné kontroly a skúšky v súlade s príslušnými dokumentmi uvedenými v článku 13 alebo ekvivalentné skúšky za účelom posúdenia zhody meradla s príslušnými požiadavkami tejto smernice, alebo tieto skúšky nechá vykonať. Ak príslušný dokument neexistuje, o vhodných skúškach rozhodne notifikovaný orgán. Notifikovaný orgán vydá certifikát o zhode podľa výsledkov kontrola skúšok a na schválené meradlo pripevní, alebo na vlastnú zodpovednosť nechá pripevniť svoje identifikačné číslo. Certifikáty o zhode archivuje výrobca pre potreby národných orgánov 10 rokov po certifikácii meradla. Písomné vyhlásenie o zhode 5.1 Výrobca pripevní značku CE, doplnkovú metrologickú značku a na zodpovednosť notifikovaného orgánu (bod 4) aj jeho identifikačné číslo na každé meradlo vyhovujúce príslušným požiadavkám tejto smernice. 5.2 Vyhlásenie o zhode sa vypracuje a archivuje pre potreby predloženia štátnym orgánom na 10 rokov po výrobe posledného meradla. Musí obsahovať identifikáciu meradla, ku ktorému bolo vyhlásenie o zhode vystavené. Kópia vyhlásenia o zhode sa prikladá k meradlu. Autorizovaný zástupca 6. Záväzky výrobcu obsiahnuté v bode 2 a 4.2 môže plniť v jeho zastúpení a na jeho zodpovednosť jeho autorizovaný zástupca. | ### N |  | Príloha G | # ES vyhlásenie o zhode na základe overenia jednotlivého meradla 1. ES vyhlásenie o zhode na základe overenia jednotlivého meradla je postup posudzovania zhody, pri ktorom výrobca plní povinnosti ustanovené v tejto prílohe, zabezpečuje a vyhlasuje, že meradlo, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia bodu 4 spĺňa príslušné požiadavky tohto nariadenia. ### Technická dokumentácia 2. Výrobca vypracuje technickú dokumentáciu podľa § 10 a predloží ju notifikovanej osobe uvedenej v bode 4. Technická dokumentácia musí umožniť posúdenie zhody meradla s príslušnými požiadavkami tohto nariadenia. Dokumentácia musí podľa potreby pre posúdenie obsahovať návrh, výrobu a činnosť meradla. Výrobca uchováva technickú dokumentáciu na účely predloženia orgánom dohľadu desať rokov. ### Výroba 3. Výrobca musí prijať všetky opatrenia na zabezpečenie zhody vyrobeného meradla s príslušnými požiadavkami tohto nariadenia. ### Overenie 4. Notifikovaná osoba, ktorú si výrobca vyberie, vykoná príslušné preskúmania a skúšky v súlade s príslušnými dokumentmi uvedenými v § 13 alebo ekvivalentné skúšky na účely overenia zhody meradla s príslušnými požiadavkami tohto nariadenia, alebo tieto skúšky nechá vykonať. Ak takýto dokument neexistuje, príslušná notifikovaná osoba rozhodne o vhodných skúškach. Notifikovaná osoba vydá na základe vykonaných preskúmaní a skúšok ES certifikát o zhode a na schválené meradlo umiestni alebo na svoju zodpovednosť nechá umiestniť svoj identifikačný kód. Výrobca uchováva ES certifikát o zhode na účely predloženia orgánom dohľadu desať rokov po certifikácii meradla. ### Písomné ES vyhlásenie o zhode 5.1 Výrobca umiestni na každé meradlo, ktoré spĺňa príslušné požiadavky tohto nariadenia označenie CE, doplnkovú metrologickú značku a na zodpovednosť notifikovanej osoby podľa bodu 4 aj jej identifikačný kód. 5.2 Výrobca vypracuje ES vyhlásenie o zhode a uchováva ho na účely predloženia orgánom dohľadu desať rokov po výrobe meradla. V ES vyhlásení o zhode musí byť uvedená identifikácia meradla, na ktorý bolo vyhlásenie vydané. ES vyhlásenie o zhode sa prikladá k meradlu. ### Splnomocnenec 6. Povinnosti výrobcu obsiahnuté v bodoch 2 a 4.2 môže plniť v zastúpení výrobcu a na jeho zodpovednosť jeho splnomocnenec. | ### Ú |  |  |
| Príloha H | Vyhlásenie o zhode na základe kompletného zabezpečenia kvality 1. Vyhlásenie o zhode na základe kompletného zabezpečenia kvality je postup posudzovania zhody, pričom výrobca plní záväzky stanovené v tejto prílohe, zabezpečuje a deklaruje, že dané meradlá spĺňajú príslušné požiadavky tejto smernice. Výroba 2. Výrobca musí uplatňovať schválený systém kvality pre dizajn, výrobu a kontrolu finálnych výrobkov, ako aj pre skúšky príslušného meradla podľa bodu 3 a musí byť kontrolovaný v zmysle bodu 4. Systém kvality 3.1 Výrobca predkladá žiadosť o posúdenie systému kvality autorizovanej osobe, ktorú si vyberie. Žiadosť musí obsahovať: - všetky potrebné údaje k plánovanej kategórii, do ktorej má meradlo patriť, - dokumentáciu o systéme kvality. 3.2 Systém kvality musí zabezpečovať zhodu meradla s príslušnými požiadavkami tejto smernice. Všetky prvky, požiadavky a podmienky prijaté výrobcom musia byť systematicky a riadne zadokumentované formou písomne vyhotovených plánov, postupov a pokynov. Takáto dokumentácia systému kvality musí umožňovať dôslednú interpretáciu programov kvality, plánov, manuálov a záznamov. Dokumentácia musí obsahovať predovšetkým náležitý opis: - kvalitatívnych cieľov a organizačnej štruktúry, zodpovednosti a právomocí manažmentu súvisiacich s kvalitou výrobku; - špecifikácií technického návrhu, vrátane uplatňovaných noriem. Ak príslušné dokumenty uvedené v článku 13 nebudú uplatnené v plnom rozsahu, musia byť prijaté také opatrenia, ktoré zabezpečenia splnenie základných požiadaviek tejto smernice; - postupov pri skúmaní a overovaní dizajnu, opis postupov a systematických úkonov, ktoré budú použité pri navrhovaní meradla patriaceho do určitej kategórie; - príslušných výrobných postupov, techník kontroly a zabezpečovania kvality, používaných procesov a systematických úkonov; - kontrol a skúšok vykonaných pred, počas výroby a po jej ukončení, ako aj časový odstup týchto skúšok; - záznamov o kvalite, ako sú protokoly zo skúšok, skúšobné a kalibračné údaje, záznamy o kvalifikácii pracovníkov, a pod.; - prostriedkov monitorovania požadovanej kvality výrobkov a efektívnej funkcie systému kvality. 3.3 Notifikovaný orgán posúdi systém kvality a vyjadrí sa, či spĺňa požiadavky bodu 3.2. Predpoklad zhodu s týmito požiadavkami v súvislosti so systémom kvality, ktorý je v zhode s príslušnými špecifikáciami národnej normy implementujúcej príslušnú harmonizovanú normu od termínu zverejnenia odkazov na túto normu. V tíme vykonávajúcom audit musia byť ľudia majúci okrem skúseností so systémami riadenia kvality aj skúsenosti s technológiou meradla, skúsenosti v príslušnej oblasti metrológie, ako aj znalosti o platných požiadavkách tejto smernice. Do vyhodnocovacieho postupu patria aj inšpekčné návštevy v prevádzkach výrobcu. O výsledku kontroly je výrobca informovaný. Oznámenie obsahuje závery kontroly a zdôvodnené rozhodnutie. 3.4 Výrobca preberá plnú zodpovednosť za záväzky vyplývajúce zo systému kvality tak, ako bol tento schválený a dodržiava ho aby bol adekvátny a účinný. 3.5 Výrobca musí notifikovaný orgán, ktorý systém kvality schválil informovať o každom jeho plánovanom aktualizovaní. Notifikovaný orgán navrhnuté úpravy posúdi a rozhodne, či upravený systém kvality bude vyhovovať požiadavkám bodu 3.2, alebo či je potrebné ho znovu prehodnotiť. Svoje rozhodnutie oznámi výrobcovi. Oznámenie musí obsahovať závery hodnotenia a zdôvodnené rozhodnutie. Dozor v zodpovednosti notifikovaného orgánu 4.1 Účelom dozoru je zabezpečiť, aby výrobca riadne plnil záväzky vyplývajúce zo schváleného systému kvality. 4.2 Výrobca musí notifikovanému orgánu umožniť za účelom inšpekcie vstup do výrobných priestorov, vykonanie inšpekcie, skúšok a záznamov a musí mu poskytnúť všetky potrebné informácie, a to najmä: - dokumentáciu systému kvality, - záznamy o kvalite, ako sú záznamy z vykonaných inšpekcií a údaje zo skúšok, kalibračné údaje, záznamy o kvalifikácii pracovníkov, atď. 4.3 Notifikovaný orgán vykonáva periodické audity s cieľom zabezpečiť, aby výrobca dodržiaval a uplatňoval systém kvality. Správu o výsledku auditu odovzdáva výrobcovi. 4.4 Okrem toho môže notifikovaný orgán vykonať u výrobcu aj neohlásené návštevy, počas ktorých môže podľa potreby vykonať skúšky výrobkov, alebo nimi niekoho poveriť, aby sa tak overilo, či systém kvality funguje správne. O výsledku takejto návštevy vypracuje pre výrobcu správu, a ak boli vykonané nejaké skúšky aj záznam zo skúšky. Písomné vyhlásenie o zhode 5.1 Výrobca pripevní na každé meradlo, ktoré spĺňa podmienky tejto smernice značku CE, doplnkovú metrologickú značku a na zodpovednosť notifikovaného orgánu uvedeného v bode 3.1 jeho identifikačné číslo. 5.2 Vyhlásenie o zhode sa vypracuje pre každý model meradla a uchováva sa pre potreby štátnych orgánov 10 rokov po vyrobení posledného meradla. Vo vyhlásení o zhode je uvedený model meradla, pre ktorý bolo vyhlásenie vystavené. Kópia vyhlásenia sa prikladá ku každému meradlu uvedenému na trh. Avšak v prípade dodávky veľkého množstva rovnakých meradiel len jednému užívateľovi, môže táto požiadavka platiť aj pre celú sériu alebo zásielku meradiel. 6. Výrobca archivuje pre potreby štátnych orgánov 10 rokov po vyrobení posledného meradla: - dokumentáciu uvedenú v bode 3.1, druhý odsek, - schválenú aktualizáciu dokumentácie uvedenú v bode 3.5, - rozhodnutia a správy notifikovaného orgánu uvádzané v bodoch 3.5, 4.3 a 4.4. 7. Každý notifikovaný orgán pravidelne predkladá členskému štátu zoznam schválených alebo zamietnutých systémov kvality a ihneď informuje členský štát, ktorý ho menoval o odobratí schválenia systému kvality. Autorizovaný zástupca 8. Záväzky výrobcu obsiahnuté v bodoch 3.1, 3.5, 5.2 a 6 môže plniť v jeho zastúpení a na jeho zodpovednosť jeho autorizovaný zástupca. | ### N |  | Príloha H | # ES vyhlásenie o zhode na základe úplného zabezpečenia kvality 1. ES vyhlásenie o zhode na základe úplného zabezpečenia kvality je postup posudzovania zhody, pri ktorom výrobca plní povinnosti ustanovené v tejto prílohe, zabezpečuje a vyhlasuje, že príslušné meradlo spĺňa príslušné požiadavky tohto nariadenia. ### Výroba 2. Výrobca musí uplatňovať schválený systém kvality návrhu, výroby a výstupnej kontroly meradla ako aj skúšania meradla podľa bodu 3 a podlieha dohľadu podľa bodu 4. ### Systém kvality 3.1 Výrobca predkladá žiadosť o posúdenie systému kvality notifikovanej osobe, ktorú si vyberie. Žiadosť musí obsahovať - a) všetky potrebné údaje k plánovanej kategórii, do ktorej meradlo patrí, - b) dokumentáciu o systéme kvality. 3.2 Systém kvality musí zabezpečovať zhodu meradla s príslušnými požiadavkami tohto nariadenia. Všetky prvky, požiadavky a podmienky prijaté výrobcom musia byť systematicky a riadne zadokumentované formou písomne vyhotovených plánov, postupov a pokynov. Takáto dokumentácia systému kvality musí umožňovať dôslednú interpretáciu programov kvality, plánov, manuálov a záznamov. Dokumentácia musí obsahovať predovšetkým náležitý opis - cieľov kvality a organizačnej štruktúry, zodpovedností a právomocí manažmentu súvisiacich s kvalitou meradla, - špecifikácií technického návrhu, vrátane aplikovaných noriem. Ak príslušné dokumenty uvedené v § 13 nebudú aplikované v plnom rozsahu, musia byť prijaté také opatrenia, ktoré zabezpečia splnenie základných požiadaviek tohto nariadenia, - postupov pri riadení a overovaní návrhu, opis procesov a systematických úkonov, ktoré sú použité pri navrhovaní meradla patriaceho do určitej kategórie, - zodpovedajúcich výrobných postupov, techník riadenia a zabezpečenia kvality, používaných procesov a systematických úkonov, - preskúmaní a skúšok vykonaných pred, počas a po ukončení výroby, ako aj ich frekvenciu, - záznamov o kvalite, ako sú záznamy z kontrol, skúšobné a kalibračné údaje, záznamy o kvalifikácii pracovníkov, a pod., - prostriedkov na monitorovanie dosahovania požadovanej kvality návrhu a meradiel a efektívnej činnosti systému kvality. 3.3 Notifikovaná osoba posúdi systém kvality aby rozhodla, či spĺňa požiadavky podľa bodu 3.2. Predpokladá zhodu s týmito požiadavkami v súvislosti so systémom kvality, ak je v zhode s príslušnými špecifikáciami národnej normy preberajúcej príslušnú harmonizovanú normu od termínu zverejnenia odkazov na túto normu. Okrem skúseností so systémami riadenia kvality, musia mať pracovníci audítorského tímu skúsenosti aj v príslušnej oblasti metrológie, skúsenosti s technológiou meradla, ako aj poznatky o aplikovateľných požiadavkách tohto nariadenia. Vyhodnocovací postup musí obsahovať aj kontrolné návštevy v prevádzkach výrobcu. O výsledku kontroly je výrobca informovaný. Oznámenie obsahuje závery kontroly a zdôvodnené rozhodnutie o posúdení. 3.4 Výrobca preberá plnú zodpovednosť za plnenie povinností vyplývajúcich zo systému kvality, tak ako bol tento schválený a dodržiava ho tak, aby zostal primeraný a účinný. 3.5 Výrobca musí notifikovanú osobu, ktorá systém kvality schválila, informovať o každej jeho plánovanej zmene. Notifikovaná osoba navrhnuté úpravy posúdi a rozhodne, či upravený systém kvality vyhovuje požiadavkám podľa bodu 3.2, alebo či je potrebné ho znovu prehodnotiť. Svoje rozhodnutie oznámi výrobcovi. Oznámenie obsahuje závery kontroly a zdôvodnené rozhodnutie o posúdení. ### Dohľad notifikovanej osoby 4.1 Účelom dohľadu je zabezpečiť, aby výrobca riadne plnil povinnosti vyplývajúce zo schváleného systému kvality. 4.2 Výrobca musí notifikovanej osobe umožniť za účelom kontroly vstup do výrobných priestorov, miesta vykonávania kontroly, skúšania a skladovania a musí jej poskytnúť všetky potrebné informácie, a to najmä - a) dokumentáciu systému kvality, - b) záznamy o kvalite predpokladané návrhovou časťou systému kvality, ako sú výsledky analýz, výpočtov, skúšok, atď., - c) záznamy o kvalite predpokladané výrobnou časťou systému kvality, ako sú záznamy z vykonaných kontrol a údaje zo skúšok, kalibračné údaje, záznamy o kvalifikácii pracovníkov, atď. 4.3 Notifikovaná osoba vykonáva periodické audity s cieľom zabezpečiť, aby výrobca dodržiaval a uplatňoval systém kvality. Správu o výsledku auditu odovzdáva výrobcovi. 4.4 Okrem toho môže notifikovaná osoba vykonať u výrobcu aj neohlásené návštevy, počas ktorých môže podľa potreby vykonať skúšky meradiel, alebo ich nechať vykonať, aby sa tak overilo, či systém kvality funguje správne. O výsledku takejto návštevy vypracuje pre výrobcu správu, a ak boli vykonané nejaké skúšky aj protokol zo skúšky. ### Písomné ES vyhlásenie o zhode 5.1 Výrobca umiestni na každé meradlo, ktoré spĺňa príslušné požiadavky tohto nariadenia označenie CE, doplnkovú metrologickú značku a na zodpovednosť notifikovanej osoby uvedenej v bode 3.1 jej identifikačný kód. 5.2 Výrobca vypracuje ES vyhlásenie o zhode pre každý model meradla a uchováva ho na účely predloženia orgánom dohľadu desať rokov po výrobe ostatného meradla. V ES vyhlásení o zhode musí byť uvedená identifikácia modelu meradla, na ktorý bolo vyhlásenie vydané. ES vyhlásenie o zhode sa prikladá ku každému meradlu uvedenému na trh. V prípade dodávky veľkého množstva rovnakých meradiel len jednému používateľovi, môže táto požiadavka platiť aj pre celú dávku alebo zásielku meradiel. 6. Výrobca uchováva na účely predloženia orgánom dohľadu desať rokov po výrobe ostatného meradla - a) dokumentáciu podľa bodu 3.1, - b) schválenú zmenu podľa bodu 3.5, - c) rozhodnutia a správy notifikovanej osoby podľa bodov 3.5, 4.3 a 4.4. 7. Notifikovaná osoba pravidelne predkladá úradu zoznam schválených alebo zamietnutých systémov kvality a bezodkladne informuje úrad o odobratí schválenia systému kvality. ### Splnomocnenec 8. Povinnosti výrobcu podľa bodov 3.1, 3.5, 5.2 a 6 môže plniť v zastúpení výrobcu a na jeho zodpovednosť jeho splnomocnenec. | ### Ú |  |  |
| Príloha H1 | Vyhlásenie o zhode na základe kompletného zabezpečenia kvality a skúšky dizajnu meradla 1. Vyhlásenie o zhode na základe kompletného zabezpečenia kvality a skúšky a dizajnu je postup posudzovania zhody, pričom výrobca plní záväzky stanovené v tejto prílohe, zabezpečuje a deklaruje, že dané meradlá spĺňajú príslušné požiadavky tejto smernice. Výroba 2. Výrobca musí uplatňovať schválený systém kvality pre dizajn, výrobu a kontrolu finálnych výrobkov, ako aj pre skúšky príslušného meradla podľa bodu 3 a musí byť kontrolovaný v zmysle bodu 5. Adekvátnosť technického dizajnu sa preskúmava podľa ustanovení bodu 4. Systém kvality 3.1 Výrobca predkladá žiadosť o posúdenie systému kvality notifikovanému orgánu podľa vlastného výberu. Žiadosť musí obsahovať: - všetky potrebné údaje k plánovanej kategórii, do ktorej má meradlo patriť, - dokumentáciu o systéme kvality. 3.2 Systém kvality musí zabezpečovať zhodu meradla s príslušnými požiadavkami tejto smernice. Všetky prvky, požiadavky a podmienky prijaté výrobcom musia byť systematicky a riadne zadokumentované formou písomne vyhotovených plánov, postupov a pokynov. Takáto dokumentácia systému kvality musí umožňovať dôslednú interpretáciu programov kvality, plánov, manuálov a záznamov. Dokumentácia musí obsahovať predovšetkým náležitý opis: - kvalitatívnych cieľov a organizačnej štruktúry, zodpovednosti a právomocí manažmentu súvisiacich s kvalitou výrobku; - špecifikácií technického návrhu, vrátane uplatňovaných noriem. Ak príslušné dokumenty uvedené v článku 13 nebudú uplatnené v plnom rozsahu, musia byť prijaté také opatrenia, ktoré zabezpečenia splnenie základných požiadaviek tejto smernice; - postupov pri skúmaní a overovaní dizajnu, opis postupov a systematických úkonov, ktoré budú použité pri navrhovaní meradla patriaceho do určitej kategórie; - adekvátnych výrobných postupov, techník kontroly a zabezpečovania kvality, používaných postupov a systematických úkonov; - kontrol a skúšok vykonaných pred, počas výroby a po jej ukončení, ako aj časový odstup týchto skúšok, - záznamov o kvalite, ako sú protokoly zo skúšok, skúšobné a kalibračné údaje, záznamy o kvalifikácii pracovníkov, a pod.; - prostriedkov monitorovania požadovanej kvality výrobkov a efektívnej realizácie systému kvality. 3.3 Notifikovaný orgán posúdi systém kvality a vyjadrí sa, či spĺňa požiadavky bodu 3.2. Predpoklad zhodu s týmito požiadavkami v súvislosti so systémom kvality, ktorý je v zhode s príslušnými špecifikáciami národnej normy implementujúcej príslušnú harmonizovanú normu od termínu zverejnenia odkazov na túto normu vo vestníku Official Journal. V tíme vykonávajúcom audit musia byť ľudia majúci okrem skúseností so systémami riadenia kvality aj skúsenosti s technológiou meradla, skúsenosti v príslušnej oblasti metrológie, ako aj o platných požiadavkách tejto smernice. Do vyhodnocovacieho postupu patria aj inšpekčné návštevy v prevádzkach výrobcu. O výsledku kontroly je výrobca informovaný. Oznámenie obsahuje závery kontroly a zdôvodnené rozhodnutie. 3.4 Výrobca preberá plnú zodpovednosť za záväzky vyplývajúce zo systému kvality tak, ako bol tento schválený a dodržiava ho, aby bol adekvátny a účinný. 3.5 Výrobca musí notifikovaný orgán, ktorý systém kvality schválil informovať o každom jeho plánovanom aktualizovaní. Notifikovaný orgán navrhnuté úpravy posúdi a rozhodne, či upravený systém kvality bude vyhovovať požiadavkám bodu 3.2, alebo či je potrebné ho znovu prehodnotiť. Svoje rozhodnutie oznámi výrobcovi. Oznámenie musí obsahovať závery hodnotenia a zdôvodnené rozhodnutie. 3.6 Každý notifikovaný orgán pravidelne predkladá členskému štátu, ktorý ho menoval zoznam prijatých alebo zamietnutých schválení systémov kvality. Rovnako okamžite informuje tento členský štát o zrušení schválenia systému kvality. Preskúmanie dizajnu meradla 4.1 Výrobca predkladá žiadosť o preskúmanie dizajnu meradla notifikovanému orgánu uvedenému v bode 3.1. 4.2 Žiadosť musí byť spracovaná tak, aby opis dizajnu meradla, jeho vyhotovenia a funkcie bol zrozumiteľný a umožňoval posúdiť zhodu meradla s príslušnými požiadavkami tejto smernice. Žiadosť musí obsahovať: - názov a adresu výrobcu; - písomné prehlásenie, že predmetná žiadosť nebola predložená inému notifikovanému orgánu; - technickú dokumentáciu podľa článku 10. Technická dokumentácia musí byť spracovaná tak, aby umožňovala posúdenie zhody meradla s príslušnými požiadavkami tejto smernice. Podľa potreby musí obsahovať nákresy, spôsob vyhotovenia a opis funkcie meradla; - doplnkovú dokumentáciu o adekvátnosti technického dizajnu. Doplnková dokumentácia musí obsahovať všetky aplikované normy, najmä vtedy, ak normy uvedené v článku 13 neboli aplikované kompletne a v prípade potreby musia byť v nej uvedené aj výsledky skúšok vykonaných v príslušnom laboratóriu výrobcu, alebo v inom skúšobnom laboratóriu v zastúpení výrobcu a na jeho zodpovednosť. 4.3 Notifikovaný orgán žiadosť posúdi a ak dizajn spĺňa podmienky smernice platnej pre dané meradlo, vydá k nemu žiadateľovi ES certifikát o skúške dizajnu. V certifikáte sa uvedie názov a adresa výrobcu, výsledky skúšky, podmienky platnosti certifikátu a údaje potrebné pre identifikáciu schváleného meradla. 4.3.1 K certifikátu sa prikladajú všetky potrebné súčasti technickej dokumentácie. 4.3.2 V certifikáte alebo v jeho prílohách musia byť obsiahnuté všetky dôležité informácie potrebné pre posúdenie zhody a kontrolu v prevádzke. Na ich základe musí byť možné posúdenie zhody vyrobených meradiel s preskúmaným dizajnom z hľadiska opakovateľnosti ich metrologických funkcií pri správnom nastavení a správnych prostriedkoch, vrátane: - metrologických charakteristík dizajnu meradla, - opatrení potrebných na zabezpečenie integrity meradla ( plomby, identifikácia softvéru...), - informácií o ostatných prvkoch potrebných na identifikáciu meradla a na kontrolu jeho vonkajšej zhody vzhľadu s dizajnom, - v prípade potreby všetky špecifické údaje potrebné na overenie charakteristík meradla, - ak ide podzostavu, všetky údaje na zabezpečenie kompatibility s ostatnými súčasťami zostavy meradla. 4.3.3 Notifikovaný orgán podľa týchto skutočností vypracuje hodnotiacu správu a predloží ju členskému štátu, ktorý ho menoval. Odhliadnuc od článku 12 (8) môže zverejniť obsah tejto správy, či už kompletný alebo jeho časť len so súhlasom výrobcu. Certifikát má platnosť 10 rokov od jeho vydania a môže byť predlžovaný každých desať rokov. Ak notifikovaný orgán odmietne certifikát o kontrole dizajnu meradla vydať, musí odmietnutie výrobcovi riadne zdôvodniť. 4.4 Výrobca musí notifikovaný orgán, ktorý certifikát vydal, informovať o každej podstatnej zmene v dizajne schváleného meradla, ktoré musí notifikovaný orgán, ktorý predtým k danému meradlu vydal európsky certifikát o kontrole dizajnu tieto úpravy znovu schváliť v prípade, ak by mohli mať vplyv na zhodu meradla so základnými požiadavkami tejto smernice, alebo by mohli ovplyvniť podmienky platnosti certifikátu alebo predpísané podmienky používania meradla. Takéto doplnkové schválenie sa vydáva vo forme dodatku k pôvodnému certifikátu. 4.5 Každý notifikovaný orgán pravidelne predkladá členskému štátu, ktorý ho menoval:  vydané ES certifikáty o skúške dizajnu a ich prílohy,  doplnky a zmeny k už vydaným certifikátom. Zrušenie platnosti certifikátu oznámi každý notifikovaný orgán ihneď členskému štátu, ktorý ho menoval. 4.6. Výrobca alebo jeho autorizovaný zástupca archivuje kópiu ES certifikátu o skúške dizajnu a prílohy k nemu spolu s technickou dokumentáciou ešte 10 rokov po vyrobení posledného meradla. Ak výrobca ani jeho autorizovaný zástupca nie sú v Spoločenstve ustanovení, povinnosť archivovať technickú dokumentáciu prechádza na osobu, ktorú určí výrobca. Dozor v zodpovednosti notifikovaného orgánu 5.1 Účelom dozoru je zabezpečiť, aby výrobca riadne plnil záväzky vyplývajúce zo schváleného systému kvality. 5.2 Výrobca musí notifikovanému orgánu umožniť za účelom inšpekcie vstup do výrobných priestorov, vykonanie inšpekcie, skúšok a záznamov a musí mu poskytnúť všetky potrebné informácie, a to najmä: - dokumentáciu systému kvality, - záznamy o kvalite, ako ju predpokladá návrhová časť systému kvality – výsledky analýz, výpočty, skúšky, atď., - záznamy o kvalite, ako sú záznamy z vykonaných inšpekcií a údaje o skúškach, kalibračné údaje, záznamy o kvalifikácii pracovníkov atď. 5.3 Notifikovaný orgán vykonáva periodické audity s cieľom zabezpečiť, aby výrobca dodržiaval a uplatňoval systém kvality. Správu o výsledku auditu odovzdáva výrobcovi. 5.4 Okrem toho môže notifikovaný orgán vykonať u výrobcu aj neohlásené návštevy, počas ktorých môže, ak je to potrebné, vykonať skúšky výrobkov, alebo nimi niekoho poveriť, aby si overil, či systém kvality funguje správne. O výsledku takejto návštevy vypracuje pre výrobcu správu, a ak boli vykonané nejaké skúšky aj záznam zo skúšky. Písomné vyhlásenie o zhode 6.1 Výrobca pripevní na každé meradlo, ktoré spĺňa podmienky tejto smernice značku CE, doplnkovú metrologickú značku a na zodpovednosť notifikovaného orgánu uvedeného v bode 3.1 jeho identifikačné číslo. 6.2 Vyhlásenie o zhode sa vypracuje pre každý model meradla a uchováva sa pre potreby štátnych orgánov 10 rokov po vyrobení posledného meradla. Vo vyhlásení o zhode je uvedený model meradla, pre ktorý bolo vyhlásenie vystavené. Kópia vyhlásenia sa prikladá ku každému meradlu uvedenému na trh. Avšak v prípade dodávky veľkého množstva rovnakých meradiel len jednému užívateľovi, môže táto požiadavka platiť aj pre celú sériu alebo zásielku meradiel. 7. Výrobca archivuje pre potreby štátnych orgánov 10 rokov po vyrobení posledného meradla: - dokumentáciu uvedenú v bode 3.1, druhý odsek, - schválenú zmenu dokumentácie uvedenú v bode 3.5, - rozhodnutia a správy notifikovaného orgánu uvádzané v bodoch 3.5, 5.3 a 5.4. Autorizovaný zástupca 8. Záväzky výrobcu obsiahnuté v bodoch 3.1, 3.5, 6.2 a 7 môže plniť v jeho zastúpení a na jeho zodpovednosť jeho autorizovaný zástupca. | ### N |  | Príloha H1 | # ES vyhlásenie o zhode na základe úplného zabezpečenia kvality a preskúmania návrhu 1. ES vyhlásenie o zhode na základe úplného zabezpečenia kvality a preskúmania návrhu je postup posudzovania zhody, pri ktorom výrobca plní povinnosti ustanovené v tejto prílohe, zabezpečuje a vyhlasuje, že príslušné meradlo spĺňa príslušné požiadavky tohto nariadenia. ### Výroba 2. Výrobca musí uplatňovať schválený systém kvality návrhu, výroby a výstupnej kontroly meradla, ako aj skúšania meradla podľa bodu 3 a podlieha dohľadu podľa bodu 5. Primeranosť technického návrhu meradla sa preskúmava podľa bodu 4. ### Systém kvality 3.1 Výrobca predkladá žiadosť o posúdenie systému kvality notifikovanej osobe, ktorú si vyberie. Žiadosť musí obsahovať: - a) všetky potrebné údaje k plánovanej kategórii, do ktorej meradlo patrí, - b) dokumentáciu o systéme kvality. 3.2 Systém kvality musí zabezpečovať zhodu meradla s príslušnými požiadavkami tohto nariadenia. Všetky prvky, požiadavky a podmienky prijaté výrobcom musia byť systematicky a riadne zadokumentované formou písomne vyhotovených plánov, postupov a pokynov. Takáto dokumentácia systému kvality musí umožňovať dôslednú interpretáciu programov kvality, plánov, manuálov a záznamov. Dokumentácia musí obsahovať predovšetkým náležitý opis - cieľov kvality a organizačnej štruktúry, zodpovedností a právomocí manažmentu súvisiacich s kvalitou meradla, - špecifikácií technického návrhu, vrátane aplikovaných noriem. Ak príslušné dokumenty uvedené v § 13 nebudú aplikované v plnom rozsahu, musia byť prijaté také opatrenia, ktoré zabezpečia splnenie základných požiadaviek tohto nariadenia, - postupov pri riadení a overovaní návrhu, opis procesov a systematických úkonov, ktoré sú použité pri navrhovaní meradla patriaceho do určitej kategórie, - zodpovedajúcich výrobných postupov, techník riadenia a zabezpečenia kvality, používaných procesov a systematických úkonov, - preskúmaní a skúšok vykonaných pred, počas a po ukončení výroby, ako aj ich frekvenciu, - záznamov o kvalite, ako sú záznamy z kontrol, skúšobné a kalibračné údaje, záznamy o kvalifikácii pracovníkov, a pod., - prostriedkov na monitorovanie dosahovania požadovanej kvality návrhu a meradiel a efektívnej činnosti systému kvality. 3.3 Notifikovaná osoba posúdi systém kvality aby rozhodla, či spĺňa požiadavky podľa bodu 3.2. Predpokladá zhodu s týmito požiadavkami v súvislosti so systémom kvality, ak je v zhode s príslušnými špecifikáciami národnej normy preberajúcej príslušnú harmonizovanú normu od termínu zverejnenia odkazov na túto normu vo vestníku. Okrem skúseností so systémami riadenia kvality, musia mať pracovníci audítorského tímu skúsenosti aj v príslušnej oblasti metrológie, skúsenosti s technológiou meradla, ako aj poznatky o aplikovateľných požiadavkách tohto nariadenia. Vyhodnocovací postup musí obsahovať aj kontrolné návštevy v prevádzkach výrobcu. O výsledku kontroly je výrobca informovaný. Oznámenie obsahuje závery kontroly a zdôvodnené rozhodnutie o posúdení. 3.4 Výrobca preberá plnú zodpovednosť za plnenie povinností vyplývajúcich zo systému kvality, tak ako bol tento schválený a dodržiava ho, aby zostal primeraný a účinný. 3.5 Výrobca musí notifikovanú osobu, ktorá systém kvality schválila, informovať o každej jeho plánovanej zmene. Notifikovaná osoba navrhnuté úpravy posúdi a rozhodne, či upravený systém kvality vyhovuje požiadavkám podľa bodu 3.2, alebo či je potrebné ho znovu prehodnotiť. Svoje rozhodnutie oznámi výrobcovi. Oznámenie obsahuje závery kontroly a zdôvodnené rozhodnutie o posúdení. 3.6 Notifikovaná osoba pravidelne predkladá úradu zoznam schválených alebo zamietnutých systémov kvality a bezodkladne informuje úrad o odobratí schválenia systému kvality. ### Preskúmanie návrhu 4.1 Výrobca predkladá žiadosť o preskúmanie návrhu notifikovanej osobe uvedenej v bode 3.1. 4.2 Žiadosť musí byť spracovaná tak, aby návrh, výroba a činnosť meradla boli zrozumiteľné a umožňovali posúdenie zhody meradla s príslušnými požiadavkami tohto nariadenia. Žiadosť musí obsahovať - meno a adresu výrobcu, - písomné vyhlásenie, že predmetná žiadosť nebola predložená inej notifikovanej osobe, - technickú dokumentáciu podľa § 10. Dokumentácia musí umožniť posúdenie zhody meradla s príslušnými požiadavkami tohto nariadenia. Dokumentácia musí podľa potreby pre posúdenie obsahovať návrh a činnosť meradla, - doplnkovú dokumentáciu o primeranosti technického návrhu. Doplnková dokumentácia musí obsahovať odkazy na všetky aplikované dokumenty, najmä vtedy, ak neboli aplikované v plnom rozsahu príslušné dokumenty uvedené v § 13 a v prípade potreby musia byť v nej uvedené aj výsledky skúšok vykonaných v príslušnom laboratóriu výrobcu, alebo v inom skúšobnom laboratóriu v zastúpení výrobcu a na jeho zodpovednosť. 4.3 Notifikovaná osoba žiadosť preskúma a ak návrh spĺňa ustanovenia tohto nariadenia vzťahujúce sa na dané meradlo, vydá výrobcovi ES certifikát o preskúmaní návrhu. V ES certifikáte sa uvedie meno a adresa výrobcu, závery preskúmania, podmienky platnosti certifikátu a údaje potrebné na identifikáciu schváleného meradla. 4.3.1 K ES certifikátu sa prikladajú všetky potrebné súčasti technickej dokumentácie. 4.3.2 ES certifikát alebo jeho prílohy musia obsahovať všetky údaje potrebné na posúdenie zhody a kontrolu v prevádzke. Údaje musia umožniť posúdenie zhody vyrobených meradiel s preskúmaným návrhom z hľadiska reprodukovateľnosti ich metrologických funkcií pod podmienkou, že sú správne a vhodnými prostriedkami nastavené, vrátane - metrologických charakteristík návrhu meradla, - opatrení potrebných na zabezpečenie integrity meradla (plomby, identifikácia softvéru atď.), - údajov o ostatných prvkoch potrebných na identifikáciu meradla a na vizuálnu kontrolu zhody jeho vonkajšieho vzhľadu s návrhom, - v prípade potreby všetky špecifické údaje potrebné na overenie charakteristík vyrábaných meradiel, - ak ide o čiastkovú zostavu, všetky údaje potrebné na zabezpečenie kompatibility s ostatnými čiastkovými zostavami alebo meradlami. 4.3.3 Notifikovaná osoba vypracuje o týchto skutočnostiach hodnotiacu správu, ktorú uchováva na účely predloženia úradu. Odhliadnuc od § 12 ods. 8 môže notifikovaná osoba zverejniť obsah tejto správy, či už kompletný alebo jeho časť, len so súhlasom výrobcu. ES certifikát má platnosť desať rokov od dátumu jeho vydania a jeho platnosť môže byť opakovane predlžovaná vždy na obdobie ďalších desať rokov. Ak notifikovaná osoba odmietne vydať certifikát o preskúmaní návrhu, musí odmietnutie výrobcovi riadne zdôvodniť. 4.4 Výrobca musí notifikovanú osobu, ktorá ES certifikát o preskúmaní návrhu vydala, informovať o každej podstatnej zmene schváleného návrhu. Zmeny schváleného návrhu musí notifikovaná osoba, ktorá predtým vydala ES certifikát o preskúmaní návrhu, znovu schváliť v prípade, ak by mohli mať vplyv na zhodu meradla so základnými požiadavkami tohto nariadenia, alebo by mohli ovplyvniť podmienky platnosti certifikátu alebo predpísané podmienky používania meradla. Takéto doplnkové schválenie sa vydáva vo forme dodatku k pôvodnému ES certifikátu o preskúmaní návrhu. 4.5 Notifikovaná osoba pravidelne predkladá úradu - vydané ES certifikáty o preskúmaní návrhu a ich prílohy, - dodatky a zmeny k už vydaným certifikátom. Odobratie ES certifikátu o preskúmaní návrhu oznámi notifikovaná osoba bezodkladne úradu. 4.6. Výrobca alebo jeho splnomocnenec uchováva ES certifikát o preskúmaní návrhu a prílohy k nemu spolu s technickou dokumentáciou desať rokov po výrobe ostatného meradla. Ak výrobca nie je ustanovený v členskom štáte a nemá tam ani svojho splnomocnenca, povinnosť predložiť technickú dokumentáciu na požiadanie prechádza na osobu, ktorú určí výrobca. ### Dohľad notifikovanej osoby 5.1 Účelom dohľadu je zabezpečiť, aby výrobca riadne plnil povinnosti vyplývajúce zo schváleného systému kvality. 5.2 Výrobca musí notifikovanej osobe umožniť za účelom kontroly vstup do výrobných priestorov, miesta vykonávania kontroly, skúšania a skladovania a musí jej poskytnúť všetky potrebné informácie, a to najmä: - dokumentáciu systému kvality, - záznamy o kvalite predpokladané návrhovou časťou systému kvality, ako sú výsledky analýz, výpočtov, skúšok, atď., - záznamy o kvalite predpokladané výrobnou časťou systému kvality, ako sú záznamy o kvalite, ako sú záznamy z vykonaných kontrol a údaje zo skúšok, kalibračné údaje, záznamy o kvalifikácii pracovníkov atď. 5.3 Notifikovaná osoba vykonáva periodické audity s cieľom zabezpečiť, aby výrobca dodržiaval a uplatňoval systém kvality. Správu o výsledku auditu odovzdáva výrobcovi. 5.4 Okrem toho môže notifikovaná osoba vykonať u výrobcu aj neohlásené návštevy, počas ktorých môže podľa potreby vykonať skúšky meradiel, alebo ich nechať vykonať, aby sa tak overilo, či systém kvality funguje správne. O výsledku takejto návštevy vypracuje pre výrobcu správu, a ak boli vykonané nejaké skúšky aj protokol zo skúšky. ### Písomné ES vyhlásenie o zhode 6.1 Výrobca umiestni na každé meradlo, ktoré spĺňa príslušné požiadavky tohto nariadenia označenie CE, doplnkovú metrologickú značku a na zodpovednosť notifikovanej osoby uvedenej v bode 3.1 jej identifikačný kód. 6.2 Výrobca vypracuje ES vyhlásenie o zhode pre každý model meradla a uchováva ho na účely predloženia orgánom dohľadu desať rokov po výrobe ostatného meradla. V ES vyhlásení o zhode musí byť uvedená identifikácia modelu meradla, na ktorý bolo vyhlásenie vydané a číslo certifikátu o preskúmaní návrhu. ES vyhlásenie o zhode sa prikladá ku každému meradlu uvedenému na trh. V prípade dodávky veľkého množstva rovnakých meradiel len jednému používateľovi, môže táto požiadavka platiť aj pre celú dávku alebo zásielku meradiel. 7. Výrobca uchováva na účely predloženia orgánom dohľadu desať rokov po výrobe ostatného meradla - dokumentáciu podľa bodu 3.1, - schválenú zmenu podľa bodu 3.5, - rozhodnutia a správy notifikovanej osoby podľa bodov 3.5, 5.3 a 5.4. ### Splnomocnenec 8. Povinnosti výrobcu podľa bodov 3.1, 3.5, 6.2 a 7 môže plniť v zastúpení výrobcu a na jeho zodpovednosť splnomocnenec. | ### Ú |  |  |
| Príloha MI-001 | VODOMERY Pre merače pretečeného množstva čistej studenej alebo teplej vody používanej v domácnostiach, v ľahkom priemysle a na komerčné účely platia príslušné požiadavky prílohy I, špecifické požiadavky tejto prílohy a postupy pre posudzovanie zhody v nej vymenované. Definície Vodomer Zariadenie na meranie, zaznamenávanie a indikáciu objemu vody pretečenej za daných podmienok merania cez merací prevodník. Najmenší prietok (Q1) Najmenší prietok, pri ktorom vodomer indikuje údaje, zodpovedajúce požiadavkám na najväčšie dovolené chyby (MPE). Prechodový prietok (Q2) Prechodový prietok je hodnota prietoku, ktorý sa objaví medzi stálym a najmenším prietokom, pri ktorom je rozsah prietoku rozdelený na dva úseky- „horný a dolný“. Každému úseku je priradená najväčšia dovolená chyba. Stály prietok (Q3) Najvyšší prietok, pri ktorom je zachovaná dostatočná presnosť merača za predpokladu jeho používania v normálnych podmienkach , t.j. pri stálom alebo prerušovanom prietoku. Prietokové preťaženie (Q4) Prietokové preťaženie je najväčší prietok, pri ktorom merač na krátku dobu pracuje bez poškodenia. Špecifické požiadavky Pracovné podmienky Výrobca špecifikuje predpísané pracovné podmienky pre meradlo a to najmä: 1. Rozpätie pre prietok vody Hodnoty rozpätia prietoku musia spĺňať tieto podmienky: Q3 / Q1>10 Q2 / Q1 > 1,6 Q4 / Q3 = 1,25 Po dobu piatich rokov od prijatia tejto smernice je dovolený pomer hodnôt Q2/Q1: 1,5, 2,5, 4 alebo 6,3. 2. Teplotný rozsah vody Teplotný rozsah musí zodpovedať podmienkam: 0,1°C do minimálne 30 °C, alebo 30 °C do minimálne 90 °C. Merač môže byť vyhotovený tak, aby pracoval v oboch rozsahoch. 3. Rozsah relatívneho tlaku vody musí byť od 0,3 bar do minimálne 10 bar pri Q3. 4. Zdroj elektrického prúdu: Nominálna hodnota napätia striedavého prúdu a/alebo medzné hodnoty jednosmerného prúdu. Najväčšie dovolené chyby 5. Najväčšia dovolená kladná alebo záporná chyba objemu vody pri prietoku v rozsahu medzi prechodovým prietokom Q2 (vrátane) a maximálnym preťažením Q4 je: 2 % pre vodu s teplotou C, 3 % pre vodu s teplotou > 30 °C. 6. Najväčšia dovolená kladná alebo záporná chyba objemu vody pri prietoku v rozsahu medzi minimálnym prietokom Q1 a prechodovým prietokom Q2 (okrem tejto hodnoty) je 5 % pre vodu akejkoľvek teploty. Prípustný vplyv rušenia 7.1 Odolnosť voči elektromagnetickým vplyvom 7.1.1 Vplyv elektromagnetického rušenia na meradlo môže byť taký, aby: - zmena v nameranom výsledku nebola väčšia ako kritická zmena hodnoty podľa definície v bode 8.1.4, alebo - indikácia výsledku merania bola taká, aby ju nebolo možné považovať za platný výsledok, ako je momentálna odchýlka, ktorú nemožno interpretovať, uložiť do pamäti alebo odoslať ako výsledok merania. 7.1.2 Po vplyve rušenia musí meradlo  obnoviť svoju činnosť v medziach najväčších dovolených chýb,  mať zabezpečené všetky meracie funkcie a  umožniť obnovu všetkých údajov o meraní z času tesne pred poruchou. 7.1.3 Kritická hodnota zmeny je hodnota menšia z týchto dvoch: - objem zodpovedajúci polovici veľkosti MPE v hornom úseku meraného objemu, - objem zodpovedajúci MPE objemu zodpovedajúcemu množstvu pretečenému za 1 minútu pri prietoku Q3. 7.2 Stálosť Príslušné vykonané skúšky po uplynutí určitého času stanoveného výrobcom musí meradlo spĺňať tieto kritériá: 7.2.1 Odchýlka výsledku merania po skúške stálosti nesmie byť v porovnaní s výsledkom počiatočného merania prekročiť: - 3 % nameraného objemu medzi Q4 (vrátane) a Q2 (nepočítajúc); - 1,5 % nameraného objemu medzi Q2 (vrátane) a Q4 (vrátane). 7.2.2 Chyba údaja pre nameraný objem po skúške stálosti nesmie prekročiť: - ± 6 % nameraného objemu medzi Q1 (vrátane) a Q2 (nepočítajúc); - ±2,5 % nameraného objemu medzi Q2 (vrátane) a Q4 (vrátane) v prípade vodomerov určených na meranie vody s teplotu od 0,1 °C do 30 °C; - ± 3,5 % nameraného objemu medzi Q2 (vrátane) a Q4 (vrátane) v prípade vodomerov určených na meranie vody s teplotu od 30 °C do 90 °C. Vhodnosť na dané účely 8.1 Meradlo musí byť možné inštalovať tak, aby pracovalo v akejkoľvek polohe, ak na ňom nie je vyznačené inak. 8.2 Výrobca musí uviesť, či je vodomer určený na meranie spätného toku. V takomto prípade objem vody pretečený pri spätnom toku sa musí buď od celkového objemu odčítať, alebo musí byť zaznamenaný osobitne. Pre normálny ako aj spätný tok platí tá istá najväčšia dovolená chyba. Ak meradlo nie je určené na meranie spätného toku, musí bez poškodenia alebo zmeny jeho metrologických vlastností odolať náhodnému spätnému toku. Meracie jednotky 9. Odmeraný objem vody sa udáva v metroch kubických. Uvedenie do prevádzky 10. Členský štát zabezpečí, aby distribútor alebo osoba právne určená na inštaláciu vodomeru zistila, či sú splnené požiadavky bodu 1, 2 a 3 tak, aby bolo meradlo vhodné na presné meranie predpokladanej spotreby vody. Posudzovanie zhody Výrobca si pri posudzovaní zhody podľa článku 9 môže vybrať jeden z týchto postupov: B+F alebo B+D alebo H1. | ### N |  | Príloha MI-001 | # Vodomery Pre vodomery určené na meranie pretečeného objemu čistej studenej alebo teplej vody v domácnostiach, v ľahkom priemysle a na komerčné účely platia základné požiadavky prílohy č. 1, osobitné požiadavky a postupy posudzovania zhody uvedené v tejto prílohe. ### Definície Vodomer prístroj určený na meranie, zaznamenávanie a indikáciu objemu vody pretečenej za daných podmienok merania cez merací snímač. Najmenší prietok (Q1) najmenší prietok, pri ktorom vodomer indikuje údaje, spĺňajúce požiadavky na najväčšie dovolené chyby. Prechodový prietok (Q2) hodnota prietoku, ktorý je medzi trvalým a najmenším prietokom, pri ktorom je rozsah prietoku rozdelený na dva úseky - „horný úsek“ a „dolný úsek“. Každý úsek má charakteristickú najväčšiu dovolenú chybu. Trvalý prietok (Q3) najvyšší prietok, pri ktorom vodomer pracuje vyhovujúcim spôsobom za predpokladu jeho používania v normálnych podmienkach, t.j. pri stálych alebo premenlivých podmienkach prúdenia. Preťažovací prietok (Q4) najväčší prietok, pri ktorom vodomer pracuje vyhovujúcim spôsobom počas krátkeho časového intervalu bez poškodenia. ### Osobitné požiadavky Pracovné podmienky Výrobca špecifikuje predpísané pracovné podmienky pre vodomer a to najmä: 1. Rozsah prietoku vody Hodnoty rozsahu prietoku musia spĺňať tieto podmienky Q3/Q1 ≥ 10 Q2/Q1 = 1,6 Q4/Q3 = 1,25 Po dobu piatich rokov od prijatia tohto nariadenia je dovolený pomer hodnôt Q2/Q1: 1,5, 2,5, 4 alebo 6,3. 2. Teplotný rozsah vody Teplotný rozsah musí spĺňať nasledovné podmienky od 0,1 °C do najmenej 30 °C, alebo od 30 °C do najmenej 90 °C. Vodomer môže byť vyhotovený tak, aby pracoval v oboch rozsahoch. 3. Rozsah relatívneho tlaku vody musí byť od 0,3 bar do najmenej 10 bar pri Q3. 4. Zdroj elektrického prúdu: menovitá hodnota napätia zdroja striedavého napätia a/alebo medzné hodnoty jednosmerného napájania. ### Najväčšie dovolené chyby 5. Najväčšia dovolená kladná alebo záporná chyba objemu vody pri prietoku v rozsahu medzi prechodovým prietokom Q2 vrátane a preťažovacím prietokom Q4 je 2 % pre vodu s teplotou 30 °C, 3 % pre vodu s teplotou > 30 °C. 6. Najväčšia dovolená kladná alebo záporná chyba objemu vody pri prietoku v rozsahu medzi najmenším prietokom Q1 a prechodovým prietokom Q2 (okrem tejto hodnoty) je 5 % pre vodu ľubovoľnej teploty. ### Prípustný vplyv rušenia 7.1 Odolnosť proti elektromagnetickému rušeniu 7.1.1 Vplyv elektromagnetického rušenia na vodomer môže byť len taký, aby - a) zmena v nameranom výsledku nebola väčšia ako kritická hodnota zmeny podľa definície v bode 7.1.3, alebo - b) indikácia výsledku merania bola taká, aby ju nebolo možné považovať za platný výsledok, ale za krátkodobú odchýlku, ktorú nemožno interpretovať, uložiť do pamäti alebo odoslať ako výsledok merania. 7.1.2 Po vystavení vplyvu elektromagnetického rušenia musí vodomer - obnoviť svoju činnosť v medziach najväčších dovolených chýb, - mať zabezpečenú ochranu všetkých meracích funkcií a - umožniť obnovu všetkých údajov o meraní vykonaných tesne pred výskytom rušenia. 7.1.3 Kritická hodnota zmeny je hodnota menšia z týchto dvoch - objem zodpovedajúci polovici veľkosti najväčšej dovolenej chyby v hornom úseku meraného objemu, - objem zodpovedajúci najväčšej dovolenej chyby objemu zodpovedajúcemu množstvu pretečenému za 1 minútu pri prietoku Q3. 7.2 Trvanlivosť Po príslušných vykonaných skúškach, zohľadňujúc čas trvania predpokladaný výrobcom musí vodomer spĺňať tieto kritériá: 7.2.1 Odchýlka výsledku merania po skúške trvanlivosti nesmie v porovnaní s počiatočným výsledkom merania prekročiť 3 % nameraného objemu medzi Q1 vrátane a Q2 nepočítajúc, 1,5 % nameraného objemu medzi Q2 vrátane a Q4 vrátane. 7.2.2 Chyba údaja pre nameraný objem po skúške trvanlivosti nesmie prekročiť ±6 % nameraného objemu medzi Q1 vrátane a Q2 nepočítajúc, ±2,5 % nameraného objemu medzi Q2 vrátane a Q4 vrátane v prípade vodomerov určených na meranie vody s teplotou od 0,1 °C do 30 °C, ± 3,5 % nameraného objemu medzi Q2 vrátane a Q4 vrátane v prípade vodomerov určených na meranie vody s teplotu od 30 °C do 90 °C. ### Vhodnosť 8.1 Meradlo musí mať možnosť inštalácie tak, aby pracovalo v ľubovoľnej polohe, ak na ňom nie je vyznačené inak. 8.2 Výrobca musí uviesť, či je vodomer určený na meranie spätného toku. V takomto prípade objem vody pretečený pri spätnom toku sa musí od celkového objemu odčítať, alebo musí byť zaznamenaný osobitne. Pre normálny ako aj spätný tok platí tá istá najväčšia dovolená chyba. Ak vodomer nie je určený na meranie spätného toku, musí spätnému toku zabrániť alebo bez poškodenia alebo zmeny metrologických vlastností odolať náhodnému spätnému toku. ### Meracie jednotky 9. Nameraný objem vody sa udáva v kubických metroch. ### Uvedenie do používania 10. Distribútor alebo osoba právne poverená inštaláciou vodomeru zistí, či sú splnené požiadavky bodu 1, 2 a 3 tak, aby bol vodomer vhodný na presné meranie predpokladanej alebo predpokladateľnej spotreby. ### Posudzovanie zhody Výrobca si pri posudzovaní zhody môže vybrať z týchto postupov B+F alebo B+D alebo H1. | ### Ú |  |  |
| Príloha MI-002 | # PLYNOMERY A PREPOČÍTAVAČE OBJEMU PLYNU Pre ďalej definované plynomery a prepočítavače objemu plynu používané v domácnostiach, na komerčné účely a v ľahkom priemysle platia príslušné požiadavky prílohy I, špecifické požiadavky tejto prílohy a postupy posudzovania zhody v nej uvedené. Definície Plynomer Plynomer je prístroj určený na meranie, zaznamenávanie a znázorňovanie množstva palivového plynu, ktorý ním pretečie (v jednotkách objemu alebo hmotnosti). Prepočítavacie zariadenie Zariadenie pripojené na plynomer, ktoré automaticky premieňa hodnotu nameraného množstva plynu pri daných podmienkach merania na množstvo pri základných podmienkach. Najmenší prietok (Qmin) Najmenší prietok, pri ktorom plynomer indikuje údaje, ktoré zodpovedajú požiadavkám na najväčšiu dovolenú chybu. Najväčší prietok (Qmax) Najväčší prietok, pri ktorom plynomer indikuje údaje, ktoré zodpovedajú požiadavkám na najväčšiu dovolenú chybu. Prechodový prietok (Qt) Prechodový prietok je prietok, ktorý sa objaví medzi najväčším a najmenším prietokom, pri ktorom je rozsah prietoku rozdelený na dva úseky – „horný a dolný úsek“. Každému úseku je priradená najväčšia dovolená chyba. Prietokové preťaženie (Qr) Prietokové preťaženie je najväčší prietok, pri ktorom meradlo na krátky čas pracuje bez poškodenia. Základné podmienky Špecifické podmienky, na ktoré sa prepočítava hodnota nameraného množstva plynu. Časť I - Špecifické požiadavky - plynomery 1. Predpísané pracovné podmienky Výrobca špecifikuje predpísané pracovné podmienky plynomeru, pričom zohľadňuje: 1. 1 Rozsah prietoku plynu musí spĺňať tieto podmienky: Trieda; Qmax / Qmin; Qmax /Qt; Qr/Qmax. 1,5;  150;  10; 1,2. 1,0;  20;  5; 1,2. 1.2 Teplotný rozsah plynu v minimálnom rozpätí 40 °C. 1.3. Predpísané podmienky pre vykurovací plyn Konštrukcia plynomeru musí zodpovedať predpisom pre daný rozsah plynov a pre tlak predpísaný v krajine určenia. Výrobca musí na plynomere vyznačiť najmä:  druh alebo skupinu plynu,  maximálny prevádzkový tlak. 1.4. Minimálny teplotný rozsah pre klimatické prostredie je 50 °C. 1.5. Zdroj elektrického prúdu: Nominálna hodnota napätia striedavého prúdu a/alebo medzné hodnoty jednosmerného prúdu. 2. Najväčšie dovolené chyby 2.1 Plynomer udávajúci objem alebo hmotnosť plynu za daných meracích podmienok Trieda presnosti; 1,5; 1,0. Qmin  Q  Qt; 3 %; 2 %. Qt  Q Qmax; 1,5 %; 1 %. Tabuľka 1 Ak všetky chyby medzi Qt a Qmax majú rovnaké znamienko, nesmú prekročiť 1 % pre triedu 1,5 a 0,5 % pre triedu 1. 0. 2.2. Pre plynomery s teplotnou konverziou, ktoré len udávajú prepočítaný objem platí, že najväčšia dovolená chyba meradla sa zväčšuje o 0,5 % v rozsahu 30 °C rovnomerne rozloženom okolo hodnoty teploty špecifikovanej výrobcom, ktorá je v rozpätí od 15°C do 25 °C. Mimo tohto rozpätia je dovolené ešte ďalšie zvýšenie o 0,5 % na každých 10 °C. 3. Prípustný vplyv rušenia 3.1 Elektromagnetická imunita 3.1.1 Vplyv elektromagnetického rušenia na plynomer môže byť taký, aby: - zmena vo výsledku merania nebola väčšia je hodnota kritickej zmeny stanovená v bode 3.1.3, alebo - indikácia výsledku merania bola taká, aby ju nebolo možné považovať za platný výsledok, alebo taká, aby bola považovaná za momentálnu odchýlku, ktorú nemožno interpretovať, uložiť do pamäti alebo odoslať ako výsledok merania. - 3.1.2 Po vplyve rušenia musí plynomer - obnoviť svoju činnosť v medziach najväčšej dovolenej chyby, - zabezpečiť všetky meracie funkcie a - umožniť obnovu všetkých údajov nastavených pred objavením sa rušivých vplyvov. 3.1.3 Hodnota kritickej zmeny je menšia hodnota z týchto dvoch: - množstvo zodpovedajúce polovici najväčšej dovolenej chyby v hornom úseku meraného objemu, - množstvo zodpovedajúce najväčšej dovolenej chybe množstva pretečeného za minútu pri maximálnom prietoku. 3.2 Vplyv rušenia prietoku pred a za meradlom V podmienkach inštalácie meradla stanovených výrobcom nesmie vplyv rušivých faktorov spôsobiť odchýlku väčšiu ako je jedna tretina najväčšej dovolenej chyby. 4. Stálosť Po vykonaní príslušných skúšok a zohľadnení času stanoveného výrobcom, musia byť splnené tieto kritériá: 4.1 Meradlá triedy 1,5 4.1.1 Po skúške stálosti nesmie byť odchýlka vo výsledku merania pri prietokoch v rozsahu od Qt do Qmax v porovnaní s výsledkom počiatočného merania väčšia ako 2 %. 4.1.2 Chyba údaja po skúške stálosti nesmie prekročiť dvojnásobok najväčšej dovolenej chyby uvedenej v ods. 2. 4.2 Meradlá triedy 1,0 4.2.1 Po skúške stálosti nesmie byť odchýlka vo výsledku merania väčšia ako je jedna tretina najväčšej dovolenej chyby . 4.2.2 Chyba údaja po skúške stálosti nesmie prekročiť najväčšiu dovolenú chybu definovanú v ods. 2. 5. Vhodnosť 5.1 Plynomer zapojený na sieť (striedavý alebo jednosmerný prúd) musí byť vybavený náhradným zdrojom, alebo musí byť inak zabezpečený proti výpadku hlavného zdroja tak, aby boli zabezpečené všetky meracie funkcie. 5.2 Jednoúčelový zdroj musí mať životnosť aspoň päť rokov a po uplynutí 90 % jeho životnosti musí na túto skutočnosť užívateľa upozorniť. 5.3 Indikačné zariadenie musí mať dostatočný počet číslic tak, aby pri prekročení množstva plynu pretečeného za 8 000 hodín pri prietoku Qmax sa indikačné zariadenie nevrátilo na východziu hodnotu. 5.4 Meradlo musí byť schopné pracovať vo všetkých polohách, ktoré výrobca uviedol v príručke k jeho inštalácii. 5.5 Plynomer musí byť vybavený skúšobným prvkom umožňujúcim vykonať skúšky za primeraný čas. 5.6 Najväčšie dovolené chyby plynomeru nesmú byť prekročené v žiadnom zo smerov toku plynu, alebo prípadne len v jednom zreteľne vyznačenom smere. 6. Meracie jednotky Namerané množstvá sa vyjadrujú v kubických metroch alebo kilogramoch. Časť II – špecifické požiadavky – prepočítavače objemu Prepočítavače objemu plynu tvoria podzostavu v zmysle čl. 4, definície v bode b), odsek 2. Podľa potreby platia pre prepočítavače objemu plynu tie isté základné podmienky, ako pre plynomer. Okrem toho musia byť splnené aj tieto podmienky: 7. Základné podmienky pre prepočítavané množstvá Základné podmienky pre prepočítavané množstvá stanovuje výrobca. 8. Najväčšie dovolené chyby - 0,5 % pri okolitej teplote 20 °C +/- 3 °C, vlhkosti vzduchu 60 % +/- 15 % a menovitých hodnotách prúdu, - 0,7 % pre prepočítavače teploty pri predpísaných prevádzkových podmienkach, - 1 % pre ostatné prepočítavacie zariadenia pri predpísaných prevádzkových podmienkach. Poznámka: Chyba plynomeru sa neberie do úvahy. 9. Vhodnosť 9.1 Elektronické zariadenie na prevod údajov musí byť schopné rozpoznať, kedy sa dostane mimo pracovného rozsahu stanoveného výrobcom pre parametre, ktoré súvisia s presnosťou merania. Ak takýto prípad nastane, musí zariadenie zastaviť spočítavanie prepočítaného množstva a prevedené množstvo za čas, kedy zariadenie pracovalo mimo stanového rozsahu môže sčítať osobitne. 9.2 Elektronické prepočítavacie zariadenie musí byť schopné znázorniť na displeji všetky príslušné údaje k meraniu bez potreby zapojenia ďalšieho zariadenia. Časť III – uvedenie zariadenia do užívania a posudzovanie zhody Uvedenie do užívania 10. a) Ak členský štát nariadi meranie spotreby v domácnosti, musí sa dať toto vykonať pomocou meradiel triedy 1,5 a meradiel triedy 1,0 s pomerom Qmax/Qmin rovnajúcim sa hodnote 150 alebo väčšej. b) Ak členský štát nariadi vykonávanie meraní na komerčné účely a/ alebo v rámci ľahkého priemyslu, musia sa dať takého merania uskutočniť meradlami triedy presnosti 1,5. c) Pokiaľ ide o požiadavky ods. 2.1a 1.3, členské štáty zabezpečia, aby distribútor alebo osoba zákonom poverená inštaláciou plynomerov definovala jeho vlastnosti tak, aby meradlo bolo vhodné na presné meranie predpokladanej spotreby plynu. Posudzovanie zhody Pri posudzovaní zhody si môže výrobca vybrať z týchto postupov uvedených v čl. 9: B+F alebo B+D alebo H1. | ### N |  | Príloha MI-002 | # Plynomery a prepočítavače objemu plynu Pre ďalej definované plynomery a prepočítavače objemu plynu používané v domácnostiach, v ľahkom priemysle a na komerčné účely platia základné požiadavky prílohy č. 1, osobitné požiadavky a postupy posudzovania zhody uvedené v tejto prílohe. ### Definície Plynomer prístroj určený na meranie, zaznamenávanie a indikovanie množstva (objemu alebo hmotnosti) vykurovacieho plynu, ktorý ním pretiekol. Prepočítavač zariadenie pripojené na plynomer, ktoré automaticky prepočítava hodnotu nameraného množstva plynu pri daných podmienkach merania na množstvo pri základných podmienkach. Najmenší prietok (Qmin) najmenší prietok, pri ktorom plynomer indikuje údaje, ktoré spĺňajú požiadavky na najväčšiu dovolenú chybu. Najväčší prietok (Qmax) najväčší prietok, pri ktorom plynomer indikuje údaje, ktoré spĺňajú požiadavky na najväčšiu dovolenú chybu. Prechodový prietok (Qt) prietok, ktorý je medzi najväčším a najmenším prietokom, pri ktorom je rozsah prietoku rozdelený na dva úseky – horný úsek a dolný úsek. Každému úseku je priradená najväčšia dovolená chyba. Preťažovací prietok (Qr) najväčší prietok, pri ktorom plynomer na krátky čas pracuje bez poškodenia. Základné podmienky stanovené podmienky, na ktoré sa prepočítava hodnota nameraného množstva plynu. ### Časť I - Osobitné požiadavky - plynomery ### 1. Predpísané pracovné podmienky Výrobca špecifikuje predpísané pracovné podmienky plynomera, pričom zohľadňuje: 1.1 Rozsah prietoku plynu musí spĺňať tieto podmienky Trieda; Qmax/Qmin; Qmax/Qt; Qr/Qmax. 1,5;  150;  10; 1,2. 1,0;  20;  5; 1,2. 1.2 Teplotný rozsah plynu s najmenším rozsahom 40 °C. 1.3. Predpísané podmienky pre vykurovací plyn Konštrukcia plynomeru musí zodpovedať predpisom pre daný rozsah plynov a pre rozsah vstupných tlakov predpísaný v krajine určenia. Výrobca musí na plynomeri vyznačiť najmä - a) druh alebo skupinu plynu, - b) najväčší pracovný tlak. 1.4. Najmenší teplotný rozsah pre klimatické prostredie je 50 °C. 1.5. Menovitá hodnota zdroja striedavého napätia a/alebo medzné hodnoty jednosmerného napájania. ### 2. Najväčšie dovolené chyby 2.1 Plynomer udávajúci objem za daných podmienok merania alebo hmotnosť Tabuľka č. 1 Trieda presnosti; 1,5; 1,0. Qmin  Q  Qt; 3 %; 2 %. Qt  Q Qmax; 1,5 %; 1 %. Ak všetky chyby medzi Qt a Qmax majú rovnaké znamienko, nesmú prekročiť 1 % pre triedu 1,5 a 0,5 % pre triedu 1,0. 2.2. Pre plynomery s teplotným prepočtom, ktoré len udávajú prepočítaný objem platí, že najväčšia dovolená chyba plynomera sa zväčšuje o 0,5 % v rozsahu teplotného intervalu o veľkosti 30 °C súmerne rozloženom okolo hodnoty teploty špecifikovanej výrobcom, ktorá je v rozpätí od 15 °C do 25 °C. Mimo tohto rozpätia je dovolené ešte ďalšie zvýšenie o 0,5 % na každom ďalšom rozsahu intervalu o veľkosti 10 °C. ### 3. Prípustný vplyv rušenia 3.1 Odolnosť proti elektromagnetickému rušeniu 3.1.1 Vplyv elektromagnetického rušenia na plynomer môže byť len taký, aby - zmena vo výsledku merania nebola väčšia ako kritická hodnota zmeny stanovená v bode 3.1.3, alebo - indikácia výsledku merania bola taká, aby ju nebolo možné považovať za platný výsledok, ale za krátkodobú odchýlku, ktorú nemožno interpretovať, uložiť do pamäti alebo odoslať ako výsledok merania. 3.1.2 Po vystavení vplyvu elektromagnetického rušenia musí plynomer - obnoviť svoju činnosť v medziach najväčšej dovolenej chyby, - zabezpečiť ochranu všetkých meracích funkcií a - umožniť obnovu všetkých hodnôt meraní vykonaných pred výskytom rušenia. 3.1.3 Kritická hodnota zmeny je menšia hodnota z týchto dvoch - množstvo zodpovedajúce polovici veľkosti najväčšej dovolenej chyby v hornom úseku meraného objemu, - množstvo zodpovedajúce najväčšej dovolenej chybe množstva plynu pretečeného za minútu pri najväčšom prietoku. 3.2 Vplyv rušenia prietoku na vstupe a výstupe z plynomera V podmienkach inštalácie plynomera stanovených výrobcom nesmie vplyv rušivých faktorov prietoku spôsobiť odchýlku väčšiu ako je jedna tretina najväčšej dovolenej chyby. ### 4. Trvanlivosť Po príslušných vykonaných skúškach, zohľadňujúc čas trvania predpokladaný výrobcom, musí plynomer spĺňať tieto kritériá: 4.1 Plynomery triedy 1,5 4.1.1 Po skúške trvanlivosti nesmie byť odchýlka vo výsledku merania pri prietokoch v rozsahu od Qt do Qmax v porovnaní s počiatočným výsledkom merania väčšia ako 2 %. 4.1.2 Chyba údaja po skúške trvanlivosti nesmie prekročiť dvojnásobok najväčšej dovolenej chyby uvedenej v bode 2. 4.2 Plynomery triedy 1,0 4.2.1 Po skúške trvanlivosti nesmie byť odchýlka výsledku merania v porovnaní s počiatočným výsledkom merania väčšia ako jedna tretina najväčšej dovolenej chyby uvedenej v bode 2. 4.2.2 Chyba údaja po skúške trvanlivosti nesmie prekročiť najväčšiu dovolenú chybu definovanú v bode 2. ### 5. Vhodnosť 5.1 Plynomer napájaný zo siete (striedavý alebo jednosmerný prúd) musí byť vybavený náhradným zdrojom, alebo musí byť inak zabezpečený proti výpadku hlavného zdroja tak, aby boli zabezpečené všetky meracie funkcie. 5.2 Priradený zdroj musí mať životnosť aspoň päť rokov. Po uplynutí 90 % jeho životnosti sa musí objaviť upozornenie na túto skutočnosť. 5.3 Indikačné zariadenie musí mať dostatočný počet číslic zabezpečujúci aby pri prekročení množstva plynu pretečeného za 8 000 hodín pri prietoku Qmax sa indikačné zariadenie nevrátilo na východiskovú hodnotu. 5.4 Plynomer musí byť možné inštalovať tak, aby pracoval v ľubovoľnej polohe, ktorú výrobca uviedol v návode na jeho inštaláciu. 5.5 Plynomer musí byť vybavený skúšobným prvkom umožňujúcim vykonať skúšky za primeraný čas. 5.6 Najväčšie dovolené chyby plynomeru musia byť dodržané v každom zo smerov prúdenia plynu, alebo iba v tom smere prúdenia, ktorý je jasne vyznačený. ### 6. Meracie jednotky Namerané množstvá musia byť indikované v kubických metroch alebo v kilogramoch. ### Časť II – Osobitné požiadavky – prepočítavače objemu Prepočítavače objemu plynu tvoria čiastkovú zostavu podľa § 4 písm. b) bod 2. Prepočítavače objemu plynu musia spĺňať tie isté základné požiadavky, ktoré platia pre plynomer, ak sa dajú použiť. Okrem toho musia byť splnené aj tieto požiadavky: ### 7. Základné podmienky pre prepočítavané množstvá Základné podmienky pre prepočítavané množstvá určuje výrobca. ### 8. Najväčšie dovolené chyby - 0,5 % pri teplote okolia (20 °C ± 3 °C), vlhkosti vzduchu (60 % ± 15 %), pri menovitých hodnotách napájacieho zdroja, - 0,7 % pre teplotové prepočítavače pri predpísaných pracovných podmienkach, - 1 % pre ostatné prepočítavače pri predpísaných pracovných podmienkach. Chyba plynomeru sa neberie do úvahy. ### 9. Vhodnosť 9.1 Elektronický prepočítavač musí byť schopný zaznamenať, kedy sa dostal mimo pracovného rozsahu určeného výrobcom, ktorý je rozhodujúci pre presnosť merania. Ak takýto prípad nastane, musí zariadenie zastaviť integráciu prepočítaného množstva a môže integrovať osobitne za čas, kedy zariadenie pracovalo mimo určeného rozsahu. 9.2 Elektronický prepočítavač musí byť schopný indikovať na displeji všetky príslušné údaje k meraniu bez potreby zapojenia prídavného zariadenia. ### Časť III – Uvedenie zariadenia do používania a posudzovanie zhody ### Uvedenie do používania 10. a) Meranie spotreby v domácnosti, sa musí vykonať ľubovoľnými plynomermi triedy 1,5 a plynomermi triedy 1,0 s pomerom Qmax/Qmin rovnajúcim sa hodnote 150 alebo väčšej. b) Merania spotreby na komerčné účely a/alebo v rámci ľahkého priemyslu, sa musia uskutočniť ľubovoľnými plynomermi triedy presnosti 1,5. c) Pokiaľ ide o požiadavky bodov 1.2 a 1.3, distribútor alebo osoba zákonom poverená inštaláciou plynomerov definuje vlastnosti tak, aby plynomer bol vhodný na presné meranie predpokladanej alebo predpokladateľnej spotreby plynu. ### Posudzovanie zhody Pri posudzovaní zhody si môže výrobca vybrať z týchto postupov B+F alebo B+D alebo H1. | ### Ú |  |  |
| Príloha MI-003 | # ELEKTROMERY NA MERANIE ČINNÉHO ELEKTRICKÉHO PRÚDU Pre elektromery na meranie činného elektrického prúdu v domácnostiach, v ľahkom priemysle a na komerčné účely platia príslušné požiadavky prílohy I, špecifické požiadavky tejto prílohy a postupy pri posudzovaní zhody v nej uvedené. Poznámka: Elektromery sa môžu používať v kombinácii s externými prevodníkmi, podľa použitej techniky merania. Táto príloha sa však týka len elektromerov. Definície Elektromer na meranie činného elektrického prúdu je prístroj na meranie činnej elektrickej energie spotrebovanej v elektrickom okruhu. I = elektrický prúd prechádzajúci cez elektromer, In = špecifikovaný referenčný prúd, pre ktorý bol elektromer určený, Ist = najmenšia hodnota I, pri ktorej elektromer zaznamenáva činný elektrický prúd pri jednotkovom účinníku (viacfázové elektromery so súmerným zaťažením), Imin = hodnota I, nad ktorou musí chyba merania byť v medziach najväčších dovolených chýb (viacfázové elektromery so súmerným zaťažením), Itr =hodnota I, nad ktorou musí mať chyba hodnotu najmenšej dovolenej chyby zodpovedajúcej triede elektromera, Imax = maximálna hodnota I, pre ktorú je chyba v rámci najväčších dovolených chýb, U = napätie elektrického prúdu prichádzajúceho do elektromeru, Un = špecifikované menovité referenčné napätie, f = frekvencia napätia prichádzajúceho do elektromera, fn = špecifikovaná referenčná frekvencia, PF = účinník = cos φ = kosínus fázového rozdielu φ medzi I a U, Špecifické požiadavky 1. Presnosť Výrobca špecifikuje triedu elektromerov: trieda A, B, C. 2. Pracovné podmienky Výrobca špecifikuje pracovné podmienky pre elektromer, a to najmä: Hodnoty fn, Un, In, Imin, Itr a Imax, platné pre elektromer, pričom pre tieto hodnoty musí elektromer spĺňať podmienky z tabuľky 1: Trieda A; Trieda B; Trieda C. Pre priamo pripojené elektromery. Ist;  0,05 . Itr;  0,04 . Itr;  0,04 . Itr. Imin;  0,5 . Itr;  0,5 . Itr;  0,3 . Itr. Imax;  50 . Itr;  50 . Itr;  50 . Itr. Pre elektromery pracujúce s prevodníkom. Ist;  0,06 . Itr;  0,04 . Itr;  0,02 . Itr. Imin;  0,4 . Itr;  0,2 . Itr *);  0,2 . Itr. In; = 20. Itr; = 20. Itr; = 20. Itr. Imax;  1,2 . In;  1,2 . In;  1,2 . Ia. *) Pre elektromery triedy B platí Imin  0,4 . Itr. Rozsahy napätia, frekvencie a účinníka, v rámci ktorých musí elektromer vyhovovať požiadavkám na najväčšie dovolené chyby sú špecifikované v tabuľke 2. Tieto rozsahy musia zohľadňovať typické charakteristiky elektrického prúdu dodávaného v rámci verejných distribučných systémov. Minimálne rozsahy pre napätie a frekvenciu: 0,9 . Un  U  1,1 . Un, 0,98 . f n  f  1,02. fn. Pre účinník: Minimálne od cos φ = 0,5 - indukčný, do cos φ = 0,8 – kapacitný. 3. Najväčšie dovolené chyby Vplyv rôznych meraných veličín a vplyvových veličín (a, bc, c...) sa vyhodnocuje samostatne, pričom všetky merané veličiny a vplyvové veličiny majú byť relatívne konštantné a rovnať sa príslušným referenčným hodnotám. Chyba merania, ktorá nesmie prekročiť najväčšiu dovolenú chybu z tabuľky 2 sa vypočíta podľa vzorca: chyba merania = a2+b2+c2... Ak elektromer pracuje pri kolísavom zaťažení percentuálne chyby nesmú prekročiť medzné hodnoty z tabuľky 2. Prevádzkové teploty; Prevádzkové teploty; Prevádzkové teploty; Prevádzkové teploty. +5 °C ...+30 °C; -10 °C ... + 5 °C alebo +30 °C ...+40 °C; -25 °C ... –10 °C alebo +40 °C ...+55 °C; -40 °C ... -25 °C alebo +55 °C ...+70 °C. Trieda elektromera; A; B; C; A; B; C; A; B; C; A; B; C. Jednofázový elektromer, viacfázový elektromer s rovnomerným zaťažením. Imin  I tr; 3,5; 2; 1; 5; 2,5; 1,3; 7; 3,5; 1,7; 9; 4; 2. Itr  I max; 3,5; 2; 0,7; 4,5; 2,5; 1; 7; 3,5; 1,3; 9; 4; 1,5. Viacfázový elektromer so zaťažením v jednej fáze. Itr  I max (pozri výnimku); 4; 2,5; 1; 5; 3; 1,3; 7; 4; 1,7; 9; 4,5; 2. Pre elektromechanické viacfázové elektromery je rozpätie prúdu pre jednofázové zaťaženie limitované na 5 Itr  Imax Tabuľka 2 − Najväčšie dovolené chyby pri pracovných podmienkach, definované zaťaženie a pracovná teplota. Pre prácu elektromerov v iných teplotných rozsahoch platia príslušné najväčšie dovolené chyby. 4. Prípustný vplyv rušenia 4.1 Všeobecné údaje Keďže elektromery sú priamo pripojené na zdroj elektrického prúdu a keďže sieťový prúd je tiež jednou z meraných veličín, pre elektromery platí špeciálne elektromagnetické prostredie. Meradlá musia vyhovovať elektromagnetickému prostrediu E2 a ďalším požiadavkám bodov 4.2 a 4.3. Elektromagnetické prostredie a prípustné vplyvy odzrkadľujú stav, kedy ide o dlhodobé rušenie, ktoré nesmie ovplyvniť presnosť nad kritickými hodnotami a prechodové rušenie, ktoré môže spôsobiť dočasný pokles alebo stratu funkčnosti alebo výkonu, po ktorých však meradlo musí znovu pracovať tak, aby nedošlo k ovplyvneniu presnosti nad kritické hodnoty. Ak sa dá predpokladať vysoké riziko nesplnenia podmienky v dôsledku búrok alebo na miestach s prevažujúcou nadzemnou distribučnou sieťou, musia byť metrologické vlastnosti meradla chránené. 4.2 Vplyv dlhodobého rušenia Rušenie; Kritické hodnoty v percentách pre meradlá triedy. A; B; C. Obrátená zložka prúdu; 1,5; 1,5; 0,3. Napäťová nerovnováha (platí len pre viacfázové merače); 4; 2; 1. Harmonické zložky v elektrických okruhoch*; 1; 0,8; 0,5. Jednosmerný prúd a harmonické zložky v elektrických okruhoch*; 6; 3; 1,5. Rýchla zmena polarity; 6; 4; 2. Magnetické polia; vysokofrekvenčné (vyžarované) elektromagnetické pole; riadené rušenie spôsobené vysokofrekvenčnými poliami; oscilačné vlny; 3; 2; 1. *) V prípade elektromagnetických elektromerov sa pre harmonické zložky v elektrických okruhoch a jednosmerný prúd a harmonické zložky v elektrickom okruhu kritické hodnoty nedefinujú. Tabuľka 3 – Kritické hodnoty pre dlhodobé rušenie 4.3 Prípustný vplyv prechodových elektromagnetických javov 4.3.1 V prípade pôsobenia elektromagnetického rušenia na elektromer jeho rozsah môže byť počas rušenia a tesne po ňom taký, - aby žiaden výstup určený na testovanie presnosti elektromeru nevykazoval impulzy alebo signály zodpovedajúce energii väčšej, ako je kritická hodnota, pričom elektromer musí v primeranom čase po rušení - začať pracovať v medziach najväčších dovolených chýb, - musí mať zabezpečené všetky funkcie, - musia sa dať obnoviť všetky údaje o meraní existujúce pred vznikom rušivého pôsobenia, - elektromer nesmie vykázať zmeny v zaregistrovanej energii v rozdiele väčšom ako je kritická hodnota. Kritická hodnota vyjadrená v kWh je m . Un . Imax . 10-6. 4.3.2 Pre nadprúd platí kritická hodnota 1,5 %. 5. Vhodnosť 5.1 Pri napätí pod hodnotu pracovného napätia nesmie kladná chyba elektromera prekročiť 10 %. 5.2 Displej musí mať dostatočné množstvo číselných miest na to, aby sa indikácia nevrátila na pôvodnú hodnotu a to až do 4 000 hodín prevádzky elektromeru pri plnom zaťažení (I = Imax, U = Un a PF = 1). Počas používania sa displej nesmie dať znovu nastaviť. 5.3 Po prerušení dodávky elektrického prúdu v sieti musí namerané množstvo elektrickej energie zostať dostupné na odčítanie minimálne 4 mesiace. 5.4 Chod pri nulovom zaťažení Ak pri pôsobení napätia je elektrický okruh otvorený (bez toku el. prúdu), elektromer nesmie registrovať energiu pri žiadnej z napäťových hodnôt od 0,8 . Un až 1,1 . Un. 5.5 Začiatok chodu elektromera Elektromer začína zaznamenávať hodnoty pri Un PF = 1 (viacfázový elektromer so súmerným zaťažením) a prúd pri Ist. 6. Meracie jednotky Nameraná elektrická energia sa udáva v kilowatthodinách – kWh alebo megawatthodinách. 7. Uvedenie do prevádzky a) Ak členský štát nariadi meranie spotreby el. energie v domácnosti, musí sa dať toto vykonať pomocou elektromerov triedy A. Na špecifické účely je možné požadovať elektromery triedy B. b) Ak členský štát nariadi vykonávanie meraní na komerčné účely a/ alebo v rámci ľahkého priemyslu, musia sa dať takého merania uskutočniť elektromermi triedy C. c) Členské štáty zabezpečia, aby distribútor alebo osoba zákonom poverená inštaláciou elektromerov definovala ich vlastnosti tak, aby elektromer bol vhodný na presné meranie predpokladanej spotreby elektrickej energie. Posudzovanie zhody Pri posudzovaní zhody si môže výrobca vybrať z týchto postupov uvedených v čl. 9 B+F alebo B+D alebo H1. | ### N |  | Príloha MI-003 | # Elektromery Pre elektromery na meranie činnej elektrickej energie v domácnostiach, v ľahkom priemysle a na komerčné účely platia základné požiadavky prílohy č. 1, osobitné požiadavky a postupy posudzovania zhody uvedené v tejto prílohe. Elektromery sa môžu používať v kombinácii s externými meracími transformátormi, podľa použitej meracej techniky. Táto príloha sa týka len elektromerov. ### Definície Elektromer prístroj na meranie činnej elektrickej energie spotrebovanej v elektrickom obvode. I elektrický prúd pretekajúci cez elektromer, In špecifikovaný menovitý prúd, pre ktorý bol elektromer s transformátorom navrhnutý, Ist najmenšia hodnota prúdu I, pri ktorej elektromer zaznamenáva činnú elektrickú energiu pri jednotkovom účinníku (pri viacfázových elektromeroch so súmerným zaťažením), Imin hodnota prúdu I, nad ktorou musí byť chyba elektromera v hraniciach najväčších dovolených chýb (pri viacfázových elektromeroch so súmerným zaťažením), Itr hodnota prúdu I, nad ktorou musí byť chyba elektromera v hraniciach najmenšej hodnoty najväčšej dovolenej chyby zodpovedajúcej označeniu triedy elektromera, Imax maximálna hodnota prúdu I, pri ktorej leží chyba elektromera v hraniciach najväčšej dovolenej chyby, U elektrické napätie privádzané do elektromera, Un špecifikované menovité napätie, f frekvencia napätia privádzaného do elektromera, fn špecifikovaná menovitá frekvencia, PF účinník = cos φ = kosínus fázového posunu φ medzi I a U. ### Osobitné požiadavky ### 1. Presnosť Výrobca musí špecifikovať triedu elektromerov. Triedy sú definované ako: trieda A, B a C. ### 2. Predpísané pracovné podmienky Výrobca musí špecifikovať pracovné podmienky pre elektromer, a to Hodnoty fn, Un, In, Ist, Imin, Itr a Imax, platné pre elektromer. Pre stanovené prúdy musí elektromer spĺňať podmienky z tabuľky č. 1: Tabuľka č. 1 Trieda A; Trieda B; Trieda C. Pre priamo pripojené elektromery. Ist;  0,05 . Itr;  0,04 . Itr;  0,04 . Itr. Imin;  0,5 . Itr;  0,5 . Itr;  0,3 . Itr. Imax;  50 . Itr;  50 . Itr;  50 . Itr. Pre elektromery pracujúce s transformátorom. Ist;  0,06 . Itr;  0,04 . Itr;  0,02 . Itr. Imin;  0,4 . Itr;  0,2 . Itr *);  0,2 . Itr. In; 20 . Itr; 20 . Itr; 20 . Itr. Imax;  1,2 . In;  1,2 . In;  1,2 . In. *) Pre elektromechanické elektromery triedy B platí Imin  0,4 . Itr. Rozsahy napätia, frekvencie a účinníka, v rámci ktorých musí elektromer spĺňať požiadavky na najväčšie dovolené chyby sú špecifikované v tabuľke č. 2. Tieto rozsahy musia zohľadňovať typické charakteristiky elektrickej energie dodávanej verejnými distribučnými systémami. Rozsah pre napätie a frekvenciu musí byť aspoň: 0,9 . Un  U  1,1 . Un, 0,98 . f n  f  1,02. fn. Rozsah účinníka najmenej od cos φ = 0,5 – indukčný do cos φ = 0,8 – kapacitný. ### 3. Najväčšie dovolené chyby Vplyv rôznych meraných veličín a ovplyvňujúcich veličín (a, b, c...) sa vyhodnocuje samostatne, pričom všetky ostatné merané veličiny a ovplyvňujúce veličiny sa udržujú relatívne konštantné na svojich referenčných hodnotách. Chyba merania, ktorá nesmie prekročiť najväčšiu dovolenú chybu z tabuľky č. 2 sa vypočíta podľa vzorca: chyba merania = a2+b2+c2... Ak elektromer pracuje pri kolísavom prúdovom zaťažení, percentuálne chyby nesmú prekročiť medzné hodnoty z tabuľky č. 2. Tabuľka č. 2 Najväčšie dovolené chyby v percentách pri predpísaných pracovných podmienkach, definovaných úrovniach prúdového zaťaženia a pracovnej teplote. Pracovné teploty; Pracovné teploty; Pracovné teploty; Pracovné teploty. +5 °C ...+30 °C; -10 °C ... + 5 °C alebo +30 °C ...+40 °C; -25 °C ... –10 °C alebo +40 °C ...+55 °C; -40 °C ... -25 °C alebo +55 °C ...+70 °C. Trieda elektromera; A; B; C; A; B; C; A; B; C; A; B; C. Jednofázový elektromer, viacfázový elektromer so súmerným zaťažením. Imin  I tr; 3,5; 2; 1; 5; 2,5; 1,3; 7; 3,5; 1,7; 9; 4; 2. Itr  I max; 3,5; 2; 0,7; 4,5; 2,5; 1; 7; 3,5; 1,3; 9; 4; 1,5. Viacfázový elektromer so zaťažením v jednej fáze. Itr  I max (pozri výnimku); 4; 2,5; 1; 5; 3; 1,3; 7; 4; 1,7; 9; 4,5; 2. Pre elektromechanické viacfázové elektromery je rozpätie prúdu pre jednofázové zaťaženie limitované na 5Itr  I Imax. Pre prácu elektromerov v iných teplotných rozsahoch platia príslušné zodpovedajúce najväčšie dovolené chyby. ### 4. Prípustný vplyv rušenia 4.1 Všeobecné údaje Elektromery sú priamo pripojené na zdroj elektrického prúdu a sieťový prúd je tiež jednou z meraných veličín, pre elektromery platí špeciálne elektromagnetické prostredie. Elektromery musia vyhovovať elektromagnetickému prostrediu triedy E2 a ďalším požiadavkám bodov 4.2 a 4.3. Elektromagnetické prostredie a prípustné vplyvy zohľadňujú stav, kedy ide o dlhodobé rušenie, ktoré nesmie ovplyvniť presnosť nad kritickými hodnotami zmeny a ďalej prechodové javy, ktoré môžu spôsobiť dočasný pokles alebo stratu funkčnosti alebo výkonu, po ukončení ktorých však elektromer musí obnoviť funkčnosť a výkon tak, aby nedošlo k ovplyvneniu presnosti nad kritické hodnoty zmeny. Ak sa dá predpokladať vysoké riziko nesplnenia podmienky v dôsledku búrok alebo na miestach s prevažujúcim nadzemným elektrickým vedením, musia byť metrologické vlastnosti elektromera chránené. - Vplyv dlhodobého rušenia Tabuľka 3 – Kritické hodnoty zmeny pre dlhodobé rušenie Rušenie; Kritické hodnoty zmeny v percentách pre elektromery triedy. A; B; C. Obrátený sled fáz; 1,5; 1,5; 0,3. Napäťová asymetria (platí len pre viacfázové elektromery); 4; 2; 1. Harmonické zložky v prúdových obvodoch*); 1; 0,8; 0,5. Jednosmerné zložky a harmonické zložky v prúdovom obvode*); 6; 3; 1,5. Rýchle prechodové javy; 6; 4; 2. Magnetické polia; vysokofrekvenčné (vyžarované) elektromagnetické pole; rušenie indukované vysokofrekvenčnými poľami; odolnosť proti oscilačným vlnám; 3; 2; 1. *) V prípade elektromagnetických elektromerov sa pre harmonické zložky v prúdových obvodoch a jednosmerné zložky v prúdových obvodoch kritické hodnoty zmeny nedefinujú. 4.3 Prípustný vplyv prechodových elektromagnetických javov 4.3.1 V prípade pôsobenia elektromagnetického rušenia na elektromer jeho rozsah môže byť počas rušenia a tesne po ňom taký, - a) aby žiaden výstup určený na skúšanie presnosti elektromeru nevykazoval impulzy alebo signály zodpovedajúce energii väčšej, ako je kritická hodnota zmeny; pričom elektromer musí v primeranom čase po rušení - b) začať pracovať v medziach najväčších dovolených chýb, - c) musí mať zabezpečené všetky funkcie, - d) musia sa dať obnoviť všetky údaje o meraní existujúce pred vznikom rušivého pôsobenia, - e) elektromer nesmie vykázať zmeny v zaregistrovanej energii v rozdiele väčšom ako je kritická hodnota zmeny. Kritická hodnota zmeny vyjadrená v kWh je m . Un . Imax . 10-6; kde m je počet meracích prvkov elektromera, Un vo voltoch a Imax v ampéroch. 4.3.2 Pre prúdové preťaženie platí kritická hodnota zmeny 1,5 %. ### 5. Vhodnosť 5.1 Pri napätí nižšom ako je hodnota predpísaného pracovného napätia nesmie kladná chyba elektromera prekročiť 10 %. 5.2 Indikačné zariadenie musí mať dostatočné množstvo číselných miest na to, aby sa indikácia nevrátila na pôvodnú hodnotu a to až do 4 000 hodín prevádzky elektromeru pri plnom zaťažení (I = Imax, U = Un a PF = 1). Počas používania sa indikačné zariadenie nesmie dať vynulovať. 5.3 Po prerušení dodávky elektrického prúdu v sieti musí namerané množstvo elektrickej energie zostať dostupné na odčítanie najmenej 4 mesiace. 5.4 Stav pod napätím Ak pri pôsobení napätia je prúdový obvod bez prúdu (elektrický obvod je otvorený), elektromer nesmie zaznamenávať energiu pri žiadnej z napäťových hodnôt od 0,8 . Un až 1,1 . Un. 5.5 Nábeh Elektromer musí začať zaznamenávať a pokračovať v zaznamenávaní energie pri Un a PF = 1 (viacfázový elektromer so súmerným zaťažením) a prúde, ktorý je rovný Ist. ### 6. Meracie jednotky Nameraná elektrická energia sa musí udávať v kilowatthodinách alebo megawatthodinách. ### 7. Uvedenie do používania - a) Meranie spotreby elektrickej energie v domácnosti, sa musí vykonať ľubovoľným elektromerom triedy A. Na osobitné účely je možné požadovať ľubovoľný elektromer triedy B. - b) Meranie spotreby na komerčné účely a/alebo v rámci ľahkého priemyslu, sa musia uskutočniť ľubovoľným elektromerom triedy B. Na osobitné účely je možné požadovať ľubovoľný elektromer triedy C. - c) Distribútor alebo osoba zákonom poverená inštaláciou elektromerov definuje ich vlastnosti tak, aby elektromer bol vhodný na presné meranie predpokladanej alebo predpokladateľnej spotreby. ### Posudzovanie zhody Pri posudzovaní zhody si môže výrobca vybrať z týchto postupov B+F alebo B+D alebo H1. | ### Ú |  |  |
| Príloha MI-004 | # MERAČE TEPLA Pre merače tepla pre domácnosti, v ľahkom priemysle na merania na komerčné účely platia príslušné požiadavky prílohy I, špecifické požiadavky tejto prílohy a postupy pri posudzovaní zhody v nej uvedené. Definície Merač tepla je prístroj určený na meranie tepla, ktoré sa v tepelnom výmenníkovom okruhu odovzdá kvapalinou nazvanou „ teplonosná kvapalina“. Merač tepla je buď jeden kompletný prístroj, alebo je to zostava skladajúca sa z prietokomeru, teplotného snímača a počítadla podľa definície v článku 4(b) alebo z kombinácie týchto prístrojov.  = teplota „teplonosnej kvapaliny“, in = hodnota  pri vstupe do tepelného výmenníkového okruhu, out = hodnota  pri výstupe z tepelného výmenníkového okruhu,  teplotný rozdiel in  out, kde  max = horná medza , pri ktorej merač tepla správne pracuje v medziach MPEs, min = dolná medza , pri ktorej merač tepla správne pracuje v medziach MPEs, max = horná medza , pri ktorej merač tepla správne pracuje v medziach MPEs, min = dolná medza , pri ktorej merač tepla správne pracuje v medziach MPEs, , q = prietok „teplonosnej kvapaliny“, qs = maximálna hodnota q krátkodobo dovolená, kedy merač tepla ešte pracuje správne, qp = maximálna hodnota q dovolená permanentne, pri ktorej merač tepla ešte pracuje správne, qi = minimálna dovolená hodnota q, pri ktorej merač tepla pracuje správne, P = tepelná energie výmeny tepla, Ps = horná medza P umožňujúca správny funkciu merača tepla. Špecifické požiadavky 1. Pracovné podmienky Predpísané hodnoty pre pracovné podmienky špecifikuje výrobca takto: 1.1 Pre teplotu kvapaliny max, min − pre teplotné rozdiely: max, min s týmito obmedzeniami: max/ min  10; min = 3 K alebo 5 K alebo 10 K. 1.2 Pre tlak kvapaliny: Najväčší kladný vnútorný tlak, ktorý merač tepla permanentne znesie v hornej hranici teplotného rozsahu. 1.3 Pre prietok kvapaliny qs, qp, qi, kde pre hodnoty qp a qi platia tieto obmedzenia: qp/ qi  10. 1.4 Pre tepelnú energiu: Ps. 2. Triedy presnosti Pre merače tepla sú definované triedy 1, 2 a 3. 3. Najväčšie dovolené chyby pre kompletné merače tepla Najväčšie dovolené chyby pre kompletné merače tepla vyjadrené v percentách skutočnej hodnoty pre každú triedu presnosti sú: - pre triedu 1: E = Ef + Et + ES kde pre Ef, Et, ES pozri ods. 7.1 až 7.3 - pre triedu 2: E = Ef + Et + ES kde pre Ef, Et, ES pozri ods. 7.1 až 7.3 - pre triedu 3: E = Ef + Et + ES kde pre Ef, Et, ES pozri ods. 7.1 až 7.3 4. Prípustné vplyvy rušenia 4.1 Merač tepla nesmie byť pod vplyvom statických magnetických polí a elektromagnetických polí na sieťovej frekvencii. 4.2 Vplyv elektromagnetického rušenia môže byť taký, aby zmena vo výsledku merania nebola väčšia, ako je kritická hodnota stanovená v požiadavke 4.3, alebo aby indikácia výsledku merania bola taká, že ju nebude možné považovať za platnú hodnotu. 4.3 Kritickou hodnotou pre kompletný merač tepla je hodnota rovnajúca sa absolútnej hodnote najväčšej dovolenej chyby platnej pre daný merač tepla (pozri ods. 3). 5. Stálosť Po uplynutí určitej lehoty stanovenej výrobcom sa vykoná skúška stálosti, po ktorej musia byť splnené tieto kritériá: 5.1 Snímače prietoku: Odchýlka vo výsledku merania po vykonaní skúšky stálosti nesmie pri porovnaní s výsledkom počiatočného merania prekročiť kritickú hodnotu. 5.2 Snímače teploty: Odchýlka vo výsledku merania po vykonaní skúšky stálosti nesmie pri porovnaní s výsledkom počiatočného merania prekročiť 0,1 °C. 6. Nápisy na merači tepla: − trieda presnosti, − medzné hodnoty prietoku, − medzné hodnoty teploty, − medzné hodnoty teplotného rozdielu, − miesto inštalácie snímača prietoku, − označenie smeru toku. 7. Podzostavy Ustanovenie týkajúce sa podzostáv môžu platiť pre podzostavy vyrobené tým istým, ale aj inými výrobcami. Ak sa merač tepla skladá z podzostáv, platia pre tieto súčasti zostavy rovnaké základné požiadavky, ako pre merač tepla. Okrem toho platia aj požiadavky: 7.1 Príslušná najväčšia dovolená chyba snímača prietoku vyjadrená v % pre triedy: Trieda 1 : Ef = (1 + 0,01 qp /q), ale nie viac ako ± 5 % Trieda 2 : Ef = (2 + 0,02 qp /q), ale nie viac ako ± 5 % Trieda 3 : Ef = (3 + 0,05 qp /q), ale nie viac ako ± 5 %, kde chyba Ef vyjadruje vzťah udávanej a skutočnej hodnoty vzťahu medzi výstupným signálom snímača prietoku a hmotnosťou alebo objemom. 7.2 Príslušná najväčšia dovolená chyba pre párový teplotný snímač vyjadrená v %: Et = (0,5 + 3. min /  kde chyba Et vyjadruje vzťah udávanej a skutočnej hodnoty pomeru medzi výstupom párového teplotného snímača a teplotným rozdielom. 7.3 Príslušná najväčšia dovolená chyba kalkulátora vyjadrená v %: ES = (0,5 + min /  kde chyba ES vyjadruje hodnotu pomer indikovaného a skutočného tepla. 7.4 Kritická hodnota podzostavy merača tepla sa rovná príslušnej absolútnej hodnote najväčšej dovolenej chyby platnej pre podzostavu (pozri ods. 7.1, 7.2 alebo 7.3). 7.5 Nápisy na podzostavách Snímač prietoku: trieda presnosti, medzné hodnoty prietoku, medzné hodnoty teploty, menovitý koeficient meradla (napr. litre/impulzy) alebo príslušný výstupný signál, indikácia smeru toku Párový teplotný snímač: označenie typu (napr. Pt 100), medzné hodnoty teploty, medzné hodnoty teplotného rozdielu Kalkulátor: typ teplotného snímača medzné hodnoty teploty, medzné hodnoty teplotného rozdielu, požadovaný menovitý koeficient meradla (napr. litre/ impulzy) alebo príslušný vstupný signál prichádzajúci zo snímača prietoku, miesto inštalácie snímača prietoku – v smere toku alebo opačne 8. Uvedenie do prevádzky a) Ak členský štát nariadi meranie tepla v domácnosti, musí sa dať toto vykonať pomocou meračov tepla triedy 3. b) Ak členský štát nariadi vykonávanie meraní na komerčné účely a/ alebo v rámci ľahkého priemyslu, musia sa dať takého merania uskutočniť meračmi triedy 2. c) V súvislosti s požiadavkami ods. 1.1. až 1.4 členské štáty zabezpečia, aby distribútor alebo osoba zákonom poverená inštaláciou meračov tepla definovala ich vlastnosti tak, aby merač tepla bol vhodný na presné meranie predpokladanej spotreby tepla. Posudzovanie zhody 9. Pri posudzovaní zhody si môže výrobca vybrať z týchto postupov uvedených v čl. 9: B+F alebo B+D alebo H1. | ### N |  | Príloha MI-004 | # Merače tepla Pre merače tepla pre domácnosti, v ľahkom priemysle, a na merania na komerčné účely platia základné požiadavky prílohy č. 1, osobitné požiadavky a postupy posudzovania zhody uvedené v tejto prílohe. ### Definície Merač tepla prístroj určený na meranie tepla, ktoré sa v okruhu výmenníka tepla odovzdáva kvapalinou nazývanou teplonosná kvapalina. Merač tepla kompaktný prístroj alebo kombinovaný prístroj pozostávajúci z čiastkových zostáv - z prietokomera, páru teplotových snímačov a počítadla podľa definície v § 4 písm. b).  teplota teplonosnej kvapaliny, in hodnota  pri vstupe do výmenníka tepla, out hodnota  pri výstupe z výmenníka tepla,  teplotný rozdiel in  out, kde  max horná medza , pri ktorej merač tepla správne pracuje v medziach najväčšej dovolenej chyby (ďalej len „MPE“), min dolná medza , pri ktorej merač tepla správne pracuje v medziach MPE, max horná medza , pri ktorej merač tepla správne pracuje v medziach MPE, min dolná medza , pri ktorej merač tepla správne pracuje v medziach MPE, q prietok teplonosnej kvapaliny, qs najvyššia hodnota q krátkodobo dovolená, kedy merač tepla ešte pracuje správne, qp najvyššia hodnota q dovolená permanentne, pri ktorej merač tepla pracuje správne, qi najnižšia dovolená hodnota q, pri ktorej merač tepla pracuje správne, P tepelný výkon výmeny tepla, Ps horná prípustná hranica P, pri ktorej merač tepla pracuje správne. ### Osobitné požiadavky ### 1. Predpísané pracovné podmienky Predpísané hodnoty pre pracovné podmienky výrobca špecifikuje takto: 1.1 Pre teplotu kvapaliny max, min − pre teplotné rozdiely: max, min s týmito obmedzeniami: max/min  10; min = 3 K alebo 5 K alebo 10 K. 1.2 Pre tlak kvapaliny - najväčší kladný vnútorný tlak, ktorému môže merač tepla dlhodobo odolávať pri hornej hranici teplotného rozsahu. - Pre prietok kvapaliny qs, qp, qi, kde pre hodnoty qp a qi platia tieto obmedzenia: qp/qi  10. 1.4 Pre tepelný výkon: Ps. ### 2. Triedy presnosti Pre merače tepla sú definované nasledovné triedy presnosti 1, 2 a 3. ### 3. Najväčšie dovolené chyby pre kompaktné merače tepla Najväčšie dovolené chyby pre kompaktné merače tepla vyjadrené v percentách skutočnej hodnoty pre každú triedu presnosti sú - pre triedu 1: E = Ef + Et + Ec kde pre Ef, Et, Ec platia body 7.1 až 7.3 - pre triedu 2: E = Ef + Et + Ec kde pre Ef, Et, Ec platia body 7.1 až 7.3 - pre triedu 3: E = Ef + Et + Ec kde pre Ef, Et, Ec platia body 7.1 až 7.3 ### 4. Prípustné vplyvy elektromagnetického rušenia 4.1 Merač tepla nesmie byť pod vplyvom statických magnetických polí a elektromagnetických polí so sieťovou frekvenciou. 4.2 Vplyv elektromagnetického rušenia môže byť iba taký, aby zmena vo výsledku merania nebola väčšia, ako je kritická hodnota zmeny stanovená v bode 4.3, alebo aby indikácia výsledku merania bola taká, že ju nebude možné považovať za platnú hodnotu. 4.3 Kritickou hodnotou zmeny pre kompaktný merač tepla je hodnota rovnajúca sa absolútnej hodnote najväčšej dovolenej chyby platnej pre daný merač tepla (bod 3). ### 5. Trvanlivosť Po príslušných vykonaných skúškach, zohľadňujúc čas trvania predpokladaný výrobcom, musí meradlo spĺňať tieto kritériá: 5.1 Snímače prietoku: Odchýlka vo výsledku merania po vykonaní skúšky trvanlivosti nesmie pri porovnaní s výsledkom počiatočného merania prekročiť kritickú hodnotu zmeny. 5.2 Snímače teploty: Odchýlka vo výsledku merania po vykonaní skúšky trvanlivosti nesmie pri porovnaní s výsledkom počiatočného merania prekročiť 0,1 °C. ### 6. Nápisy na merači tepla - a) trieda presnosti, - b) hraničné hodnoty prietoku, - c) hraničné hodnoty teploty, - d) hraničné hodnoty teplotného rozdielu, - e) miesto inštalácie snímača prietoku: prívodná alebo vratná vetva, - f) označenie smeru toku. ### 7. Čiastkové zostavy Ustanovenia týkajúce sa čiastkových zostáv môžu platiť pre čiastkové zostavy vyrobené tým istým, ale aj inými výrobcami. Ak sa merač tepla skladá z čiastkových zostáv, platia pre tieto čiastkové zostavy zodpovedajúcim spôsobom rovnaké základné požiadavky, ako pre merač tepla. Okrem toho platia aj požiadavky: 7.1 Príslušná najväčšia dovolená chyba snímača prietoku vyjadrená v % pre triedy presnosti: Trieda 1: Ef = (1 + 0,01 qp/q), ale nie viac ako ± 5 % Trieda 2: Ef = (2 + 0,02 qp/q), ale nie viac ako ± 5 % Trieda 3: Ef = (3 + 0,05 qp/q), ale nie viac ako ± 5 %, kde chyba Ef vyjadruje vzťah udávanej a skutočnej hodnoty vzťahu medzi výstupným signálom snímača prietoku a hmotnosťou alebo objemom. 7.2 Relatívna najväčšia dovolená chyba pre párový teplotný snímač vyjadrená v %: Et = (0,5 + 3 . min/ kde chyba Et vyjadruje vzťah udávanej a skutočnej hodnoty pomeru medzi výstupom párového teplotného snímača a teplotným rozdielom. 7.3 Relatívna najväčšia dovolená chyba počítadla vyjadrená v %: Ec = (0,5 + min/ kde chyba Ec vyjadruje hodnotu pomeru indikovaného a skutočného tepla. 7.4 Kritická hodnota zmeny pre čiastkovú zostavu merača tepla sa rovná príslušnej absolútnej hodnote najväčšej dovolenej chyby platnej pre čiastkovú zostavu (7.1, 7.2 alebo 7.3). 7.5 Nápisy na čiastkových zostavách Snímač prietoku: trieda presnosti, hraničné hodnoty prietoku, hraničné hodnoty teploty, menovitý koeficient meradla (napr. litre/impulzy) alebo príslušný výstupný signál, indikácia smeru toku. Párový teplotný snímač: označenie typu (napr. Pt 100), hraničné hodnoty teploty, hraničné hodnoty teplotného rozdielu. Kalkulátor: typ teplotného snímača hraničné hodnoty teploty, hraničné hodnoty teplotného rozdielu, požadovaný menovitý koeficient meradla (napr. litre/impulzy) alebo príslušný vstupný signál prichádzajúci zo snímača prietoku, miesto inštalácie snímača prietoku – prívodná alebo vratná vetva. ### Uvedenie do používania 8. a) Meranie tepla v domácnosti, sa musí vykonať pomocou ľubovoľného merača tepla triedy 3. b) Meranie tepla na komerčné účely a/alebo v rámci ľahkého priemyslu, sa musia uskutočniť ľubovoľným meračom tepla triedy 2. c) Distribútor alebo osoba zákonom poverená inštaláciou meračov tepla definuje ich vlastnosti tak, aby merač tepla spĺňal požiadavky bodov 1.1 až 1.4 a bol vhodný na presné meranie predpokladanej alebo predpokladateľnej spotreby. ### Posudzovanie zhody Pri posudzovaní zhody si môže výrobca vybrať z týchto postupov B+F alebo B+D alebo H1. | ### Ú |  |  |
| Príloha MI-005 | # MERACIE ZOSTAVY NA KONTINUÁLNE A DYNAMICKÉ MERANIE MNOŽSTVA KVAPALÍN OKREM VODY Pre meracie zostavy určené na kontinuálne a dynamické meranie množstva kvapalín iných ako voda (podľa objemu alebo hmotnosti) platia príslušné základné požiadavky prílohy I, špecifické požiadavky tejto prílohy a postupy posudzovania zhody v nej uvedené. V prípade potreby výrazy „objem a liter“ v tejto prílohe je možné zameniť za „hmotnosť a kilogram“. Definície Meradlo Prístroj určený na kontinuálne meranie, znázornenie a uchovanie údajov o množstve kvapaliny pretekajúcej cez merací prevodník v uzavretom úplne naplnenom okruhu. Kalkulátor Časť meradla prijímajúca výstupné signály z meracieho prevodníka alebo z pripojených meradiel znázorňujúca výsledky meraní. Pridružené meradlo Meradlo pripojené ku kalkulátoru na meranie určitých veličín, charakteristických pre kvapalinu na účely korekcie a/alebo prepočtu. Prepočítavacie zariadenie Časť kalkulátora ,ktorá pri zohľadnení charakteristík kvapaliny (teploty, hustoty, atď.) odmeraných pridruženými meradlami, alebo uchovanými v pamäti automaticky prepočíta: - objem kvapaliny nameraný za daných podmienok na objem nameraný za základných podmienok a/alebo na hmotnosť, alebo - hmotnosť kvapaliny nameranú za daných podmienok na jej objem za daných podmienok merania a/alebo na objem za základných podmienok merania. Poznámka: Prepočítavacie zariadenie zahrňuje príslušné pridružené meradlá. Základné podmienky Definované podmienky, na ktoré sa prepočítava množstvo kvapaliny namerané za aktuálnych podmienok merania. Meracia zostava Systém pozostávajúci zo samotného meradla a všetkých ostatných zariadení potrebných na zabezpečenie presného merania, alebo jeho uľahčenie. Palivové čerpadlo Merací systém určený na dopĺňanie nádrží motorových vozidiel, malých lodí a malých lietadiel. Samoobslužná zostava Zostava umožňujúca zákazníkovi používať merací systém na účely čerpania kvapaliny pre vlastné použitie. Samoobslužné zariadenie Konkrétne zariadenie, ktoré je súčasťou samoobslužnej zostavy, a ktoré umožňuje funkciu jedného alebo viacerých systémov v samoobslužnej zostave. Najmenší odmer Najmenší odmer je najmenšie množstvo kvapaliny, pre ktoré je meranie na meracej zostave metrologicky prijateľné. Priama indikácia Údaj znázornený v jednotkách objemu alebo hmotnosti, zodpovedajúci nameranému množstvu, a ktorý je meradlo fyzicky schopné odmerať. Poznámka: Priamy údaj je možné prepočítať pomocou prepočítavacieho zariadenia na inú veličinu. Prerušiteľná/neprerušiteľná meracia zostava Meracia zostava sa považuje za prerušiteľnú alebo neprerušiteľnú podľa toho, či sa tok kvapaliny dá alebo nedá ľahko a rýchlo zastaviť. Prietokový rozsah Rozsah medzi minimálnym (Qmin) a maximálnym (Qmax) prietokom. Špecifické požiadavky 1. Pracovné podmienky Pracovné podmienky meradla špecifikuje výrobca, a to najmä: 1.1 Prietokový rozsah Pre prietokový rozsah platia tieto podmienky: - Rozsah prietoku meracej zostavy nesmie prekročiť prietokový rozsah žiadnej jej súčasti, menovite meradla. - Pre meradlo a meraciu zostavu platí: Špecifická meracia zostava; Charakteristika kvapaliny; Minimálny pomer Qmax : Qmin. Palivové čerpadlá; Neskvapalnené plyny; 10 : 1. Skvapalnené plyny; 5 : 1. Meracia zostava; Kryogénne kvapaliny; 5 : 1. Meracie zostavy na potrubiach a zostavy na plnenie lodných cisterien; Všetky kvapaliny; Podľa vhodnosti. Všetky ostatné meracie zostavy; všetky kvapaliny; 4 : 1. Tabuľka 1 1.2 Vlastnosti meranej kvapaliny pri špecifikovaní názvu alebo druhu kvapaliny, alebo jej príslušných vlastností, napr. − teplotný rozsah, − rozsah tlaku, − rozsah hustoty, − rozsah viskozity. 1.3 Menovitá hodnota striedavého prúdu a/alebo medzné hodnoty napätia jednosmerného prúdu. - 1.4 Základné podmienky pre prepočítané hodnoty. - Poznámka: Bez ohľadu na povinnosti členských štátov sa podľa odseku 1.4 má požadovať aplikácia teploty buď 15 °C podľa článku 3(1) smernice Rady 92/81/EHS z 19. októbra 1992 o harmonizácii spôsobu plnenia povinností týkajúcich sa minerálnych olejov* alebo v prípade ťažkých vykurovacích olejov, LPG a metánu iná teplota v zmysle článku 3 (2) tejto smernice. - (*) OJ L 316, 31.10.1992, str. 12 smernica zrušená smerniciu 2003/96/ES (OJ L 283, 31.10.2003, str. 51) 2. Triedy presnosti a najväčšie dovolené chyby 2.1 Pre množstvo 2 litre a viac platia tieto najväčšie dovolené chyby: Trieda presnosti. 0,3; 0,5; 1,0; 1,5; 2,5. Meracie zostavy (A); 0,3 %; 0,5 %; 1,0 %; 1,5 %; 2,5 %. Meradlá (B); 0,2 %; 0,3 %; 0,6 %; 1,0 %; 1,5 %. Tabuľka 2 2.2 Pre množstvo menšie ako 2 litre platia tieto najväčšie dovolené chyby: Merané množstvo - V; Najväčšia dovolená chyba. V  0,1 L; 4 x hodnota v tabuľke 2 pre 0,1 L. 0,1 L  V  0,2 L; 4 x hodnota v tabuľke 2. 0,2 L  V  0,4 L; 2 x hodnota v tabuľke 2, pre 0,4 L. 0,4 L  V  1 L; 2 x hodnota v tabuľke 2. 1 L  V  2 L; hodnota v tabuľke 2, pre 2 L. Tabuľka 3 2.3 Pritom však bez ohľadu na to, aké veličina sa meria, hodnota najväčšej dovolenej chyby je daná väčšou z týchto dvoch hodnôt:  absolútna hodnota najväčšej dovolenej chyby uvedenej v tabuľke 2 alebo 3,  absolútna hodnota najväčšej dovolenej chyby pre najmenší odmer (Emin). 2.4.1 Pre najmenšie odmery väčšie alebo rovnajúce sa 2 litrom platia tieto podmienky: Podmienka 1 Emin spĺňa podmienku: Emin  2R, kde R je najmenší dielik stupnice indikačného zariadenia. Podmienka 2 Emin je hodnota daná vzorcom: Emin = (2MMQ) x (A/100), kde MMQ je najmenší odmer, A je číselná hodnota špecifikovaná v riadku A tabuľky 2. 2.4.2 Pre najmenšie odmery menšie ako 2 litre platí podmienka 1 a Emin je dvojnásobkom hodnoty špecifikovanej v tabuľke 3 a v príslušnom riadku A v tabuľke 2. 2.5 Prepočítaný údaj Pri prepočítavanom údaji sú n najväčšie dovolené chyby uvedené v riadku A tabuľky 2. 2.6 Prepočítavacie zariadenia Najväčšie dovolené chyby prepočítaných indikácií spôsobené prepočítavacím zariadením sú ± (A  B), pričom A a B sú hodnoty z tabuľky 2. . Súčasti prepočítavacích zariadení, ktoré možno skúšať samostatne a) Kalkulátor Najväčšie dovolené chyby pri indikácii množstva kvapaliny použiteľné pre výpočet, či už kladné alebo záporné, sa rovnajú jednej desatine najväčšej dovolenej chyby uvedenej v riadku A tabuľky 2. b) Pridružené meradlá Presnosť pridružených meradiel musí byť minimálne taká, ako sú hodnoty v tabuľke 4. Najväčšie dovolené chyby pri meraní; Triedy presnosti meracej zostavy. 0,3; 0,5; 1,0; 1,5; 2,5. Teplota; ± 0,3 °C; ± 0,5 °C; ± 1,0 °C. Tlak; Menej ako 1 MPa : ± 50 kPa Od 1 do 4 MPa : ± 5 % Nad 4 MPa : ± 200 kPa. Hustota; ± 1 kg / m3; ± 2 kg / m3; ± 5g / m3. Tabuľka 4 Hodnoty platia pre indikáciu charakteristických veličín kvapaliny udávané prepočítavacím zariadením. c) Presnosť výpočtovej funkcie Najväčšia dovolená chyba pre výpočet každej charakteristickej veličiny kvapaliny, či už ide o chybu kladnú alebo zápornú, sú 2 pätiny hodnoty uvedenej v bode b). 2.7 Požiadavka ods. a) v bode 2.6 platí pre všetky výpočty, nielen pre prepočty. 3. Najväčší dovolený vplyv rušenia 3.1 Vplyv elektromagnetického rušenia na meraciu zostavu môže byť: - zmena vo výsledku merania nie väčšia, ako kritická hodnota definovaná v bode 3.2, alebo - indikácia výsledku merania vykazujúca momentálnu odchýlku, ktorú nie je možné interpretovať, zaznamenať alebo odoslať ako výsledok merania, okrem toho v prípade prerušiteľnej zostavy môže tento jav znamenať aj nemožnosť vykonať meranie, alebo - zmena vo výsledku merania väčšia ako kritická hodnota, pričom v tomto prípade meracia zostava musí umožňovať zistenie výsledku merania pred dosiahnutím kritickej hodnoty, a musí sa prietok kvapaliny zastaviť. 3.2 Kritická hodnota pre čiastkové merané množstvo alebo pre Emin je väčšia ako MPE/ 5 (pätina najväčšej dovolenej chyby). 4. Stálosť Pri skúške vykonanej po určitom čase prevádzky meradla stanovenej výrobcom musí byť splnené toto kritérium: Odchýlka výsledku merania po skúške stálosti nesmie byť v porovnaní s výsledkom prvotného merania väčšia, ako je definovaná v riadku B v tabuľke 2. 5. Vhodnosť 5.1 Pri akejkoľvek veličine týkajúcej sa toho istého merania, nesmú sa údaje indikované rôznymi zariadeniami s rovnakými hodnotami dielikov stupnice odchyľovať navzájom o viac ako o hodnotu jedného dielika. Ak ide o zariadenia s rôznymi hodnotami dielikov stupnice, nesmie byť odchýlka väčšia, ako je hodnota najväčšieho dielika. Ak ale ide o samoobslužné zostavy, musia byť dieliky stupnice hlavného indikačného zariadenia meracej zostavy a dieliky samoobslužného zariadenia rovnaké a výsledky sa od seba nesmú odlišovať. 5.2 V normálnych podmienkach používania nesmie byť možné meniť namerané množstvo bez toho, aby zmenu bolo možné zjavne rozoznať. 5.3 Percentuálny podiel vzduchu alebo plynu, ktorý sa dá v kvapaline len ťažko zistiť nesmie spôsobovať odchýlku v chybe väčšiu ako:  0,5 % pri kvapalinách okrem nápojov a pri kvapalinách s viskozitou do 1 mPa.s, alebo  1 % pri nápojoch a kvapalinách s viskozitou väčšou ako 1mPa.s. Avšak prípustná odchýlka nemá byť nikdy menšia ako 1 % MMQ. Táto hodnota platí pre prípad výskytu vzduchových alebo plynových bublín. 5.4 Meradlá požívané pri priamom predaji 5.4.1 Meracie zostavy používané pri priamom predaji musia byť vybavené zariadením na vynulovanie displeja. Objem nameraného množstva sa nesmie dať meniť. 5.4.2 Pri meraní množstva kvapaliny na obchodné účely musí byť množstvo indikované neustále, až kým zúčastnené strany neodsúhlasia výsledok. 5.4.3 Meracie zostavy používané pri priamom predaji musia byť neprerušiteľné. 5.4.4 Percentuálny podiel vzduchu alebo plynu nesmie spôsobovať odchýlku v chybe väčšiu ako je uvedená v odseku 5.3. 5.5 Palivové čerpadlá 5.5.1 Displeje na palivových čerpadlách sa nesmú dať počas merania vynulovať. 5.5.2 Nové meranie sa môže začať len vtedy, ak bol displej predtým vynulovaný. 5.5.3 Ak je meracia zostava vybavená cenovým displejom, rozdiel medzi indikovanou cenou a cenou vypočítanou z jednotkovej ceny a udávaným množstvom nesmie byť väčší, ako je cena zodpovedajúca Emin, ale rozdiel nemusí byť menší, ako je najmenšia peňažná hodnota. 6. Porucha zdroja elektrickej energie Meracia zostava musí byť vybavená náhradným zdrojom, ktorý zabezpečí všetky meracie funkcie počas výpadku hlavného zdroja, alebo musí byť vybavená zariadením na uloženie aktuálnych údajov tak, aby bolo možné začatú transakciu dokončiť, ako aj zariadeniami na zastavenie prietoku kvapaliny v momente prerušenia hlavného zdroja elektrickej energie. 7. Uvedenie do prevádzky Trieda presnosti; Typy meracích zostáv. 0.3;  Meracia zostava na potrubí. 0.5;  Všetky meracie zostavy, ak nie sú inak uvedené inde v tejto tabuľke, najmä: - palivové čerpadlá (okrem skvapalnených plynov), - meracie zostavy cisternových vozidiel pre kvapaliny s nízkou viskozitou ( < 20 mPa.s), - meracie zostavy pre výdajné lodné cisterny a vlakové cisterny, ako aj cisternové autá*, - mliekárenské meracie zostavy, - meracie zostavy pre plnenie lietadlových cisterien .. 1.0;  Meracie zostavy pre stlačené kvapalné plyny na meranie pri teplote  10 °C a viac  meracie zostavy patriace normálne do triedy 0.3 alebo 0.5 ale používané pre kvapaliny − s teplotou pod  10 °C, alebo nad 50 °C, − ktorých dynamická viskozita je vyššia ako 1000 mPa.s, − ktorých najväčší objemový prietok nie je väčší ako 20 L/h.. 1.5; Meracie zostavy pre skvapalnený oxid uhličitý. Meracie zostavy pre skvapalnené stlačené plyny – meranie pri teplote pod  10 °C (okrem kryogénnych kvapalín).. 2.5; Meracie zostavy pre kryogénne kvapaliny (teplota pod  153 °C).. Tabuľka 5 * Avšak členské štáty môžu na colné účely požadovať meracie zostavy triedy presnosti 0,3 alebo 0,5, ak sa tieto používajú v súvislosti s ropou pri prečerpávaní z lodných alebo automobilových cisterien. Poznámka: Výrobca však môže špecifikovať pre niektoré typy meracích systémov lepšiu triedu presnosti. 8. Meracie jednotky Namerané množstvo kvapaliny sa udáva v mililitroch (ml) alebo centimetroch kubických (cm3), litroch (l alebo L), metroch kubických (m3), gramoch (g), kilogramoch (kg) alebo v tonách (t). Posudzovanie zhody Pri posudzovaní zhody si môže výrobca vybrať z týchto postupov uvedených v čl. 9: B+F alebo B+D, alebo H1, G. | ### N |  | Príloha MI-005 | # Meracie zostavy na kontinuálne a dynamické meranie množstva kvapalín okrem vody Pre meracie zostavy určené na kontinuálne a dynamické meranie množstva kvapalín okrem vody podľa objemu alebo hmotnosti platia príslušné základné požiadavky prílohy č. 1, osobitné požiadavky a postupy posudzovania zhody uvedené v tejto prílohe. V prípade potreby výrazy objem a liter v tejto prílohe je možné zameniť za hmotnosť a kilogram. ### Definície Meradlo prístroj určený na kontinuálne meranie, znázornenie a uchovanie údajov o množstve kvapaliny pretekajúcej cez merací snímač v uzavretom a úplne naplnenom potrubí za podmienok merania. Počítadlo časť meradla prijímajúca výstupné signály zo snímača meranej veličiny a prípadne z pripojených meradiel a indikujúca výsledky meraní. Pridružené meradlo prístroj pripojený k počítadlu na meranie určitých veličín, charakteristických pre kvapalinu na účely korekcie a/alebo prepočtu. Prepočítavač časť počítadla, ktorá pri zohľadnení charakteristík kvapaliny (teploty, hustoty, atď.) meraných pridruženými meradlami, alebo uchovanými v pamäti automaticky prepočíta: - objem kvapaliny nameraný za daných podmienok merania na objem nameraný pri základných podmienkach a/alebo na hmotnosť, alebo - hmotnosť kvapaliny nameranú za daných podmienok merania na objem za daných podmienok merania a/alebo na objem pri základných podmienkach merania. Prepočítavacie zariadenie zahŕňa príslušné pridružené meradlá. Základné podmienky definované podmienky, na ktoré sa prepočítava množstvo kvapaliny namerané za daných podmienok merania. Meracia zostava systém pozostávajúci zo samotného meradla a všetkých ostatných zariadení potrebných na zabezpečenie správneho merania, alebo uľahčenie meracích operácií. Výdajný stojan meracia zostava určená na dopĺňanie paliva nádrží motorových vozidiel, malých lodí a malých lietadiel. Samoobslužné usporiadanie zostava umožňujúca zákazníkovi používať merací systém na účely čerpania kvapaliny pre vlastné použitie. Samoobslužné zariadenie zariadenie, ktoré je súčasťou samoobslužného usporiadania, a ktoré umožňuje funkciu jednej alebo viacerých meracích zostáv v samoobslužnom usporiadaní. Najmenší odmer najmenšie množstvo kvapaliny, pre ktoré je meranie v meracej zostave metrologicky prijateľné. Priama indikácia údaj objemu alebo hmotnosti, zodpovedajúci nameranému množstvu, a ktorý je meradlo fyzicky schopné odmerať. Priamu indikáciu je možné prepočítať pomocou prepočítavacieho zariadenia na inú veličinu. Meracia zostava s možnosťou prerušenia alebo neprerušenia merania meracia zostava sa považuje za prerušiteľnú alebo neprerušiteľnú podľa toho, či sa prúdenie kvapaliny dá alebo nedá ľahko a rýchlo zastaviť. Rozsah prietoku rozsah medzi najmenším (Qmin) a najväčším (Qmax) prietokom. ### Osobitné požiadavky ### 1. Predpísané pracovné podmienky Pracovné podmienky meradla musí špecifikovať výrobca, a to najmä: 1.1 Rozsah prietoku Pre rozsah prietoku platia tieto podmienky: - Rozsah prietoku meracej zostavy nesmie prekročiť rozsah prietoku žiadnej jej súčasti, menovite meradla. - Pre meradlo a meraciu zostavu platí: Tabuľka č. 1 Špecifická meracia zostava; Druh kvapaliny; Najmenší pomer Qmax:Qmin. Výdajné stojany; neskvapalnené plyny; 10:1. skvapalnené plyny; 5:1. Meracia zostava; kryogénne kvapaliny; 5:1. Meracie zostavy na potrubiach a zostavy na plnenie lodných cisterien; všetky kvapaliny; podľa vhodnosti. Všetky ostatné meracie zostavy; všetky kvapaliny; 4:1. 1.2 Vlastnosti kvapaliny meranej meradlom špecifikovaním názvu alebo druhu kvapaliny, alebo jej príslušných vlastností, napr. - teplotný rozsah, - rozsah tlaku, - rozsah hustoty, - rozsah viskozity. 1.3 Menovitá hodnota napätia striedavého zdroja a/alebo hraničné hodnoty napätia jednosmerného napájania. 1.4 Základné podmienky pre prepočítavané hodnoty. Bez ohľadu na povinnosti členských štátov sa podľa bodu 1.4 má požadovať aplikácia teploty 15 °C) alebo v prípade ťažkých vykurovacích olejov, LPG a metánu iná teplota.) ### 2. Triedy presnosti a najväčšie dovolené chyby 2.1 Pre objemy 2 L a viac platia tieto najväčšie dovolené chyby pre indikované hodnoty Tabuľka č. 2 Trieda presnosti. 0,3; 0,5; 1,0; 1,5; 2,5. Meracie zostavy (A); 0,3 %; 0,5 %; 1,0 %; 1,5 %; 2,5 %. Meradlá (B); 0,2 %; 0,3 %; 0,6 %; 1,0 %; 1,5 %. - Pre objemy menšie ako 2 L platia tieto najväčšie dovolené chyby pre indikované hodnoty Tabuľka č. 3 Meraný objem – V; Najväčšia dovolená chyba. V  0,1 L; 4  hodnota v tabuľke č. 2 pre 0,1 L. 0,1 L  V  0,2 L; 4  hodnota v tabuľke č. 2. 0,2 L  V  0,4 L; 2  hodnota v tabuľke č. 2, pre 0,4 L. 0,4 L  V  1 L; 2  hodnota v tabuľke č. 2. 1 L  V  2 L; hodnota v tabuľke č. 2 pre 2 L. 2.3 Pritom však bez ohľadu na to, aké množstvo sa meria, hodnota najväčšej dovolenej chyby je daná väčšou z týchto dvoch hodnôt - absolútna hodnota najväčšej dovolenej chyby uvedenej v tabuľke č. 2 alebo 3, - absolútna hodnota najväčšej dovolenej chyby pre najmenší odmer (Emin). 2.4.1 Pre najmenšie odmery rovné 2 L alebo väčšie platia tieto podmienky: Podmienka č. 1 Emin spĺňa podmienku Emin  2R, kde R je najmenší dielik stupnice indikačného zariadenia. Podmienka č. 2 Emin je hodnota daná vzorcom: Emin = (2MMQ)  (A/100), kde MMQ je najmenší odmer a A je číselná hodnota špecifikovaná v riadku A tabuľky č. 2. 2.4.2 Pre najmenšie odmery menšie ako 2 L platí podmienka č. 1 bodu 2.4.1 a Emin je dvojnásobkom hodnoty špecifikovanej v tabuľke č. 3 a vzťahuje sa na tabuľku č. 2 riadok A. 2.5 Prepočítaný indikovaný údaj Pri prepočítavanom údaji sú najväčšie dovolené chyby uvedené v tabuľke č. 2 riadok A. 2.6 Prepočítavače Najväčšie dovolené chyby prepočítaných indikácií spôsobené prepočítavačom sú ±(AB), pričom A a B sú hodnoty z tabuľky č. 2. Súčasti prepočítavačov, ktoré možno skúšať samostatne - Počítadlo Najväčšie dovolené chyby pri indikácii množstva kvapaliny použiteľné pre výpočet, kladné alebo záporné, sa rovnajú jednej desatine najväčšej dovolenej chyby uvedenej v tabuľke č. 2 riadku A. - Pridružené meradlá Presnosť pridružených meradiel musí byť najmenej taká, ako sú hodnoty v tabuľke č. 4. Tabuľka č. 4 Najväčšie dovolené chyby pri meraní; Triedy presnosti meracej zostavy. 0,3; 0,5; 1,0; 1,5; 2,5. Teplota; ±0,3 °C; ±0,5 °C; ±1,0 °C. Tlak; menej ako 1 MPa: ±50 kPa od 1 do 4 MPa: ±5 % nad 4 MPa: ±200 kPa. Hustota; ±1 kg/m3; ±2 kg/m3; ±5 kg/m3. Hodnoty platia pre indikáciu charakteristických veličín kvapaliny udávané prepočítavačom. - Presnosť výpočtovej funkcie Najväčšia dovolená chyba pre výpočet každej charakteristickej veličiny kvapaliny, kladná alebo záporná, je rovná dvom pätinám hodnoty uvedenej v písmene b). 2.7 Požiadavka v bode 2.6 písm. a) platí pre všetky výpočty, nielen pre prepočty. ### 3. Najväčší dovolený vplyv rušenia 3.1 Vplyv elektromagnetického rušenia na meraciu zostavu môže byť len taký, že: - zmena vo výsledku merania nie je väčšia, ako kritická hodnota zmeny definovaná v bode 3.2, alebo - indikácia výsledku merania vykazuje okamžitú odchýlku, ktorú nie je možné interpretovať, zaznamenať alebo odoslať ako výsledok merania. Okrem toho v prípade prerušiteľnej zostavy môže tento jav znamenať aj nemožnosť vykonať meranie, alebo - zmena vo výsledku merania je väčšia ako kritická hodnota zmeny, pričom v tomto prípade meracia zostava musí umožňovať obnovenie výsledku merania vykonaného pred výskytom kritickej hodnoty zmeny, a musí zastaviť prietok kvapaliny. 3.2 Kritická hodnota zmeny zodpovedá väčšej z nasledujúcich hodnôt: jednej pätine najväčšej dovolenej chyby pre určitú meranú veličinu alebo Emin. ### 4. Trvanlivosť Po príslušných vykonaných skúškach, zohľadňujúc čas trvania predpokladaný výrobcom, musí meradlo spĺňať tieto kritériá: Odchýlka výsledku merania po skúške trvanlivosti nesmie byť v porovnaní s výsledkom počiatočného merania väčšia, ako je definovaná v tabuľke č. 2 riadku B. 5. Vhodnosť 5.1 Pri akejkoľvek veličine týkajúcej sa toho istého merania, nesmú sa údaje indikované rôznymi zariadeniami s rovnakými hodnotami dielikov stupnice odchyľovať navzájom o viac ako o hodnotu jedného dielika. Ak ide o zariadenia s rôznymi hodnotami dielikov stupnice, nesmie byť odchýlka väčšia, ako je hodnota najväčšieho dielika. Ak ale ide o samoobslužné usporiadanie, musia byť dieliky stupnice hlavného indikačného zariadenia meracej zostavy a dieliky samoobslužného usporiadania rovnaké a výsledky sa od seba nesmú odlišovať. 5.2 V normálnych podmienkach používania nesmie byť možné odviesť na iné miesto namerané množstvo bez toho, aby toto presmerovanie bolo možné zjavne rozoznať. 5.3 Percentuálny podiel vzduchu alebo plynu, ktorý sa dá v kvapaline len ťažko zistiť nesmie spôsobovať odchýlku v chybe väčšiu ako - 0,5 % pri kvapalinách okrem nápojov a pri kvapalinách s viskozitou menšou ako 1 mPa.s, alebo - 1 % pri nápojoch a kvapalinách s viskozitou väčšou ako 1 mPa.s. Avšak prípustná odchýlka nemá byť nikdy menšia ako 1 % MMQ. Táto hodnota platí pre prípad výskytu vzduchových alebo plynových bublín. 5.4 Meradlá požívané pri priamom predaji 5.4.1 Meracie zostavy používané pri priamom predaji musia byť vybavené zariadením na vynulovanie displeja. Namerané množstvo sa nesmie dať odviesť na iné miesto. 5.4.2 Pri meraní množstva kvapaliny na obchodné účely musí byť množstvo indikované neustále, až kým zúčastnené strany neodsúhlasia výsledok. 5.4.3 Meracie zostavy používané pri priamom predaji musia byť prerušiteľné. 5.4.4 Percentuálny podiel vzduchu alebo plynu nesmie spôsobovať zmenu chyby väčšiu ako je uvedená v bode 5.3. 5.5 Výdajné stojany 5.5.1 Indikačné zariadnia na výdajných stojanoch sa nesmú dať počas merania vynulovať. 5.5.2 Začatie nového merania musí byť znemožnené, dokiaľ nie je indikačné zariadenie vynulované. 5.5.3 Ak je meracia zostava vybavená indikačným zariadením zobrazujúcim cenu, rozdiel medzi indikovanou cenou a cenou vypočítanou z jednotkovej ceny a z udávaného množstva nesmie byť väčší, ako je cena zodpovedajúca Emin. Tento rozdiel nemusí byť menší, ako je najmenšia menová jednotka. ### 6. Porucha zdroja elektrickej energie Meracia zostava musí byť vybavená náhradným zdrojom, ktorý zabezpečí všetky meracie funkcie počas výpadku hlavného zdroja, alebo musí byť vybavená zariadením na uloženie a indikáciu aktuálnych údajov tak, aby bolo možné začatú transakciu dokončiť, ako aj zariadeniami na zastavenie prietoku kvapaliny v momente prerušenia hlavného zdroja elektrickej energie. ### 7. Uvedenie do prevádzky Tabuľka č. 5 Trieda presnosti; Typy meracích zostáv. 0,3; Meracia zostava na potrubí. 0,5; Všetky meracie zostavy, ak nie sú inak uvedené inde v tejto tabuľke, najmä: - výdajné stojany (okrem skvapalnených plynov), - meracie zostavy cisternových vozidiel pre kvapaliny s nízkou viskozitou (< 20 mPa.s), - meracie zostavy pre prečerpávanie do alebo z lodných cisterien a železničných cisterien, ako aj cisternových vozidiel,*) - mliekárenské meracie zostavy, - meracie zostavy pre plnenie lietadlových cisterien.. 1,0; Meracie zostavy pre skvapalnené plyny pod tlakom merané pri teplote  10 °C a viac Meracie zostavy patriace normálne do triedy 0,3 alebo 0,5 ale používané pre kvapaliny - s teplotou pod  10 °C alebo nad 50 °C, - ktorých dynamická viskozita je vyššia ako 1000 mPa.s, - ktorých najväčší objemový prietok nie je väčší ako 20 L/h.. 1,5; Meracie zostavy pre skvapalnený oxid uhličitý. Meracie zostavy pre skvapalnené plyny pod tlakom – meranie pri teplote pod  10 °C (okrem kryogénnych kvapalín).. 2,5; Meracie zostavy pre kryogénne kvapaliny (teplota pod  153 °C).. *) Členské štáty môžu na účely vyberania daní požadovať meracie zostavy triedy presnosti 0,3 alebo 0,5, ak sa tieto používajú v súvislosti s minerálnymi olejmi pri prečerpávaní do alebo z lodných alebo železničných alebo automobilových cisterien. Výrobca však môže špecifikovať pre niektoré typy meracích systémov lepšiu triedu presnosti. ### 8. Meracie jednotky Namerané množstvo kvapaliny sa udáva v mililitroch (ml), kubických centimetroch (cm3), litroch (l alebo L), kubických metroch (m3), gramoch (g), kilogramoch (kg) alebo v tonách (t). ### Posudzovanie zhody Pri posudzovaní zhody si môže výrobca vybrať z týchto postupov B+F alebo B+D, alebo H1 alebo G. | ### Ú |  |  |
| Príloha MI-006 | # VÁHY S AUTOMATICKOU ČINNOSŤOU Pre ďalej definované váhy s automatickou činnosťou určené na meranie hmotnosti telesa na základe pôsobenia zemskej gravitácie platia základné požiadavky prílohy I, špecifické požiadavky tejto prílohy a postupy pre posudzovanie zhody uvedené v kapitole I tejto prílohy. ## Definície ### Váhy s automatickou činnosťou Váhy stanovujúce hmotnosť výrobku bez zásahu obsluhy, riadené vopred naprogramovanými automatickými procesmi charakteristickými pre tieto váhy. ### Kontrolné váhy s automatickou činnosťou Váhy s automatickou činnosťou stanovujúce hmotnosť vopred skombinovaných samostatných dávok alebo jednotlivých dávok sypkého materiálu. ### Kontrolné váhy triediace Kontrolné váhy s automatickou činnosťou, ktoré rozdeľujú tovar rôznej hmotnosti do dvoch alebo viacerých podskupín podľa rozdielu v ich hmotnosti a menovitého nastavenia dávky. Etiketovacie váhy s uvádzaním hmotnosti Kontrolné váhy s automatickou činnosťou, ktoré etiketujú jednotlivé výrobky s uvedením ich hmotnosti. Etiketovacie váhy s uvádzaním hmotnosti / ceny Váhy s automatickou činnosťou etiketujúce jednotlivé výroby s uvedením hmotnosti a ceny. Váhy s automatickou činnosťou dávkovacie plniace Váhy s automatickou činnosťou, ktoré plnia obaly materiálom podľa vopred stanovenej a virtuálne konštantnej hmotnosti. ### Diskontinuálne sčítavacie váhy (s násypkou) Váhy s automatickou činnosťou, ktoré stanovujú hmotnosť výrobku ako celku tým, že ho rozdelia na samostatné dávky. Hmotnosť každej samostatnej dávky sa postupne zisťuje a sčítava. Potom sa všetky samostatné dávky spoja. ### Kontinuálne sčítavacie váhy Váhy s automatickou činnosťou, ktoré priebežne merajú hmotnosť výrobku ako celku na dopravníkovom páse bez jeho systematického delenia a bez prerušenia pohybu dopravníkového pásu. ### Mostové váhy pre koľajové vozidlá Váhy s automatickou činnosťou s nosičom zaťaženia vybaveným koľajnicovým úsekom pre prísun koľajových vozidiel. ŠPECIFICKÉ POŽIADAVKY ## Kapitola I Požiadavky spoločné pre všetky typy váh s automatickou činnosťou 1. Pracovné podmienky Výrobca špecifikuje pracovné podmienky pre váhy takto: 1.1 Pre meranú veličinu: Merací rozsah pokiaľ ide o hornú a dolnú medzu váživosti. 1.2 Pre ovplyvňujúce veličiny zdroja elektrického prúdu: Striedavý prúd: menovité napätie striedavého prúdu, alebo jeho medzné hodnoty. Jednosmerný prúd: menovité a minimálne napätie jednosmerného prúdu, alebo jeho medzné hodnoty. 1.3 Pre mechanické a klimatické ovplyvňujúce veličiny : Ak nie je v ďalších kapitolách tejto prílohy stanovené inak, platí minimálny teplotný rozsah 30 °C. Mechanické environmentálne triedy podľa bodu 1.3.2 prílohy I neplatia. Mechanické podmienky používania váh, ktoré sú vystavené zvláštnemu mechanickému vplyvu, napr. váhy inštalované vo vozidlách, určuje výrobca. 1.4 Ostatné ovplyvňujúce veličiny (ak sú aktuálne): Pracovná rýchlosť. Charakteristiky odvažovaného výrobku. 2. Prípustné vplyvy rušenia – elektromagnetické prostredie Požadovaná funkčnosť a kritická hodnota sú ku každému typu váh uvedené v príslušnej kapitole tejto prílohy. 3. Vhodnosť 3.1 V záujme toho, aby v normálnej prevádzke neboli prekročené najväčšie dovolené chyby, je potrebné zabezpečiť vhodnými prostriedkami obmedzenie vplyvu sklonu váh, zaťaženia a pracovnej rýchlosti. 3.2 Aby počas normálnej prevádzky mohlo byť zabezpečené, že váhy budú pracovať v medziach najväčších dovolených chýb, musia byť k dispozícii vhodné zariadenia na manipuláciu s materiálom. 3.3 Ak sa používa riadiace rozhranie operátora, toto musí byť čisté a funkčné. 3.4 Operátor musí mať možnosť skontrolovať neporušenosť displeja. 3.5 Aby na váhach bolo možné dodržať v podmienkach normálnej prevádzky limity pre najväčšie dovolené chyby, musia byť vybavené vhodným nulovacím zariadením. 3.6 Ak sa výsledky tlačia, musia byť všetky hodnoty mimo meracieho rozsahu vyznačené. 4. Posudzovanie zhody Pri posudzovaní zhody si môže výrobca vybrať z týchto postupov uvedených v čl. 9: Mechanické systémy: B+D alebo B+E alebo B+F alebo D1 alebo F1 alebo G alebo H1. Elektromechanické zariadenia: B+D alebo B+E alebo B+F alebo G alebo H1. Elektronické systémy alebo systémy vybavené softvérom: B+D alebo B+F alebo G alebo H1. Kapitola II - Kontrolné váhy s automatickou činnosťou 1. Triedy presnosti 1.1 Váhy sú rozdelené do primárnych kategórií označených ako X alebo Y, podľa špecifikácie výrobcu. 1.2 Tieto primárne kategórie sa ďalej delia na štyri triedy presnosti: XI, XII, XIII a XIIII a Y(I), Y(II), Y(a) a Y(b) podľa špecifikácie výrobcu. 2. Kategória váh X 2.1 Kategória X platí pre váhy používané na kontrolu tovaru baleného v súlade s požiadavkami smernice Rady 75/106/EHS z 19. decembra 1974 o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa objemu niektorých kvapalín v spotrebiteľskom balení* a smernice Rady 76/211/EHS z 20. jnuára 1976 o aproximácii záknov sčlenských štátov týkajpcich sa objemu alebo hmotnosti niektorých spotrebiteľsky balených výrobkov **. (*) OJ L 42 15.2.75 str. 1 smernice v znení smernice 89/676/EHS (OJ L 398, 30.12.1989, str. 18). (**) OJ L 46, 21.2.1976, str. 1 smernice v znení dohody EEA. 2.2 Triedy presnosti sú doplnené o koeficient (x),ktorý kvantifikuje najväčšiu prípustnú smerodajnú odchýlku definovanú v bode 4.2. Výrobca špecifikuje koeficient triedy (x), pričom (x) musí byť  2 a musí byť v tvare 1 x 10k, 2 x 10k alebo 5 x 10k, kde „k“ je záporné celé číslo alebo nula. 3. Váhy kategórie Y Kategória Y platí pre všetky ostatné kontrolné váhy s automatickou činnosťou. 4. Najväčšie dovolené chyby 4.1 Stredná chyba váh kategórie X / najväčšia dovolená chyba váh kategórie Y. Tabuľka 1. Netto zaťaženie (m) v overovacích dielikoch (e); MPE stredná; MPE. XI; X(I); XII; Y(II); XIII; Y(a); XIII; Y(b); X; Y. 0<m50 000; 0<m5 000; 0<m500; 0<m50; ± 0,5 e; ± 1,0 e. 50 000<m200 000; 5 000<m20 000; 5 00<m2 000; 50<m200; ± 1,0 e; ± 1,5 e. 200 000<m; 20 000<m; 2 000<m; 200<m; ± 1,5 e; ± 2,0 e. 4.2 Smerodajná odchýlka Pre váhy triedy X (x) je najväčšia prípustná hodnota smerodajnej odchýlky výsledkom vynásobenia koeficientu (x) hodnotou z tabuľky 2. Tabuľka 2. Netto zaťaženie (m); Najväčšia dovolená smerodajná odchýlka pre triedu X(1). m  50 g; 0,48 %. 50 g  m  g; 0,24 %. 100 g  m 00 g; 0,24 %. 200 g  m 00 g; 0,48 %. 300 g  m 500 g; 0,16 %. 500 g  m 1000 g; 0, 8 %. 1 000 g  m 0000g; 0,08 %. 10 000 g  m  15000 g; 8 g. 15 000 g  m; 0,053 %. Pre váhy triedy XI a XII je koeficient (x) menší ako 1 Pre váhy triedy XIII je koeficient (x) väčší ako 1 Pre váhy triedy XIIII je koeficient (x) väčší ako 1. 4.3 Overovací dielik stupnice – jednorozsahové váhy Tabuľka 3. Triedy presnosti; Overovací dielik; Počet overovacích dielikov n = Max/e. Minimum; Maximum. XI; Y (I); 0,001 g  e; 50 000; −. XII; Y (II); 0,001 g  e  0,05 g; 100; 100 000. 0,1 g  e; 5 000; 100 000. XIII; Y (a); 0,1 g  e  2 g; 100; 10 000. 5 g  e; 500; 10 000. XIIII; Y (b); 5 g  e; 100; 1 000. 4.4 Overovací dielik stupnice – viacrozsahové váhy Tabuľka 4. Triedy presnosti; Overovací dielik; Počet overovacích dielikov n = Max/e. Minim. hodnota (1) n = Maxi/e (i + 1); Maximálna hodn. n = Maxi/ ei. XI; Y (I); 0,001 g  ei; 50 000; −. XII; Y (II); 0,001 g  ei  0,05 g; 5 000; 100 000. 0,1 g  ei; 5 000; 100 000. XIII; Y (a); 0,1 g  ei; 500; 10 000. XIIII; Y (b); 5 g  ei; 50; 1 000. kde: i = 1, 2 .... r i = čiastkový rozsah váženia r = celkový počet rozsahov váženia (1) pre i = r platí príslušný stĺpec v tabuľke 3, kde sa e nahradí er. 5. Merací rozsah Výrobca pri špecifikovaní meracieho rozsahu pre váhy triedy Y musí brať do úvahy, že dolná medza váživosti nesmie byť menšia, ako: trieda Y (I) 100 e trieda Y (II) 20 e pre 0,001 g  e  0,05 g a 50 e pre 0,1 g  e trieda Y (a) 20 e trieda y (b) 10 e triediaci váhy, napr. poštové váhy a váhy na triedenie odpadu 5 e 6. Dynamické nastavenie 6.1 Zariadenie na nastavenie pohybu musí pracovať v rozsahu zaťaženia, ako ho špecifikoval výrobca. 6.2 Ak sú váhy vybavené zariadením na nastavenie pohybu, ktoré vyrovnáva dynamické účinky zaťaženia v pohybe, nesmie toto zariadenie pracovať mimo špecifikovaného rozsahu zaťaženia a musí sa dať zabezpečiť. 7. Práca v podmienkach ovplyvňujúcich veličín a elektromagnetického rušenia 7.1 Najväčšie dovolené chyby spôsobené ovplyvňujúcimi veličinami sú: 7.1.1 Pre váhy kategórie X: − automatická funkcia – tabuľky 1 a 2, − statické neautomatické váženie – tabuľka 1. 7.1.2 Pre váhy kategórie Y: − pre všetky zaťaženia pri automatickej funkcii – tabuľka 1, − statické neautomatické váženie − rovnako ako pre kategóriu X v tabuľke 1. 7.2 Kritickým bodom pre rušenie je jeden dielik stupnice. 7.3 Teplotný rozsah: − trieda XI a Y (I) – minimálny rozsah je 5 °C, − trieda XII a Y (II) − minimálny rozsah je 15 °C. Kapitola III – Plniace váhy s automatickou činnosťou 1. Triedy presnosti 1.1 Výrobca váh špecifikuje referenčnú triedu presnosti Ref (x), a pracovnú triedu/triedy X (x). 1.2 Váhy sa zaradia do referenčnej triedy presnosti Ref (x) podľa najlepšej hodnoty presnosti daného typu váh. Po inštalácii sa jednotlivé váhy určia do jednej alebo viacerých pracovných tried presnosti X (x) podľa toho, aké výrobky sa na nich budú vážiť. Koeficient triedy (x), , ktorý musí mať hodnotu  2 je vyjadrený v tvare 1 x 10k, 2 x 10k alebo 5 x 10k, kde „k“ je záporné celé číslo alebo nula. 1.3 Referenčná trieda presnosti Ref (x) platí pre statické váženie. 1.4 Pre prevádzkovú triedu presnosti X(x) platí, že X je režim týkajúci sa presnosti zaťaženia a (x) je násobiteľ pre medzné hodnoty chýb špecifikovaných pre triedu X(1) v bode 2.2. 2. Najväčšia dovolená chyba 2.1 Najväčšia dovolená chyba pri statickom vážení 2.1.1 Pre statické zaťaženie za predpísaných pracovných podmienok pre referenčnú triedu presnosti Ref(x) najväčšia dovolená chyba je 0,312 násobkom najväčšej dovolenej odchýlky každej dávky od priemeru podľa špecifikácie v tabuľke 5 vynásobená koeficientom triedy zaradenia (x). 2.1.2 Ak sa dávka skladá z viac ako jednej návažky (napr. kumulatívne váhy, alebo váhy kombinujúce rozdielne množstvá v dávke), najväčšia dovolená chyba pre statické zaťaženie je presnosť dávky tak ako je stanovená v bode 2.2. (t.j. nie súčet najväčších prípustných odchýliek individuálnych návažok). 2.2 Odchýlka od priemernej dávky Tabuľka 5. Hmotnosť dávok m(g); Najväčšia dovolená odchýlka každej dávky od priemeru pre triedu X(1). m  50; 7,2 %. 50  m ; 3,6 %. 100  m 00; 3,6 %. 200  m 00; 7,2 g. 300  m 500; 2,4 %. 500  m 1000; 12 g. 1 000  m 0000; 1,2 %. 10 000  m  15000; 120 g. 15 000 < m; 0,8 %. Poznámka: Vypočítanú odchýlku každej dávky od priemeru je možné upraviť tak, aby sa zohľadnil vplyv veľkosti čiastočiek materiálu.. 2.3 Chyby súvisiace s nastavenou hodnotou (chyba nastavenia). Na váhach, kde je možné veľkosť dávky vopred nastaviť, najväčší rozdiel medzi nastavenou hodnotu a priemernou hmotnosťou dávky nesmie prekročiť 0,312 najväčšej dovolenej odchýlky každej dávky od priemernej hodnoty podľa špecifikácie v tabuľke 5. 3. Práca v podmienkach ovplyvňujúcich veličín a elektromagnetického rušenia 3.1 Najväčšia dovolená chyba spôsobená ovplyvňujúcimi veličinami je špecifikovaná v bode 2.1. 3.2 Kritickou hodnotou v dôsledku rušenia je zmena údaja statickej hmotnosti rovnajúca sa najväčšej dovolenej chybe podľa bodu 2.1 vypočítanej pre predpísanú minimálnu dávku alebo zmena, ktorá by mala rovnaký vplyv na dávku pri váhach, kedy dávka pozostáva z viacerých návažkov. Vypočítaná kritická hodnota sa zaokrúhľuje na najbližšiu vyššiu hodnotu dielika (d). 3.3 Hodnotu predpísanej minimálnej dávky špecifikuje výrobca. kapitola iv - Diskontinuálne sčítavacie váhy 1 Triedy presnosti Váhy sú rozdelené do štyroch tried presnosti: 0,2, 0,5, 1 a 2. 2. Najväčšie dovolené chyby Trieda presnosti; Najväčšia dovolená chyba spočítaného zaťaženia. 0,2; ± 0,10 %. 0,5; ± 0,25 %. 1; ± 0,50 %. 2; ± 1,00 %. 3. Hodnota súčtového dielika stupnice Hodnota súčtového dielika stupnice (dt) musí byť v rozsahu 0,01 % Max d t 0,2 % Max. 4. Minimálne celkové zaťaženie (min) Minimálne celkové zaťaženie (min) nesmie byť menšie ako je zaťaženie, pri ktorom sa najväčšia dovolená chyba rovná súčtovému dielku stupnice (dt) a nie menšie, ako je minimálne zaťaženie špecifikované výrobcom. 5. Nulovanie Váhy, ktoré neodvažujú taru po každom odľahčení, musia byť vybavené nulovacím zariadením. Automatická činnosť váh sa musí zamedziť, ak sa nulový údaj odlišuje o: − 1 dt na váhach s automatickým nulovacím zariadením, − 0,5 dt na váhach s poloautomatickým alebo neautomatickým nulovacím zariadením. 6. Rozhranie operátora Pri automatickej prevádzke musí byť zablokované nastavovanie ovládania a funkcia opätovného nastavenia. 7. Tlač Ak sú váhy vybavené tlačiarňou, prestavenie hodnoty celkového súčtu musí byť umožnené možné len po ukončení tlače. K vytlačeniu údajov o celkovej hmotnosti dôjde aj vtedy, ak sa preruší automatická činnosť váh. 8. Práca v podmienkach elektromagnetického rušenia 8.1 V tabuľke 7 sú uvedené najväčšie dovolené chyby spôsobené ovplyvňujúcimi veličinami. Tabuľka 7. Zaťaženie (m) v dielikoch súčtovej stupnice (dt); MPE. 0 < m  500; ± 0,5 dt. 500 < m  2 000; ± 1,0 dt. 2 000 < m  10 000; ± 1,5 dt. 8.2 Kritickou hodnotou v dôsledku rušenia je jeden dielik súčtovej stupnice pre všetky údaje o hmotnosti a každý uložený súčtový údaj. kapitola v - Kontinuálne sčítavacie váhy 1. Triedy presnosti Váhy sú rozdelené do troch tried: 0,5, 1, 2. 2. Merací rozsah 2.1 Výrobca špecifikuje merací rozsah, pomer medzi minimálnym netto zaťažením vážiacej jednotky a hornou medzou váživosti, ako aj najmenšie sčítané zaťaženie. 2.2. Minimálne sčítané zaťaženie min nesmie byť menšie ako: 800 d pre triedu 0,5, 400 d pre triedu 1 a 200 d pre triedu 2, kde d je dielik súčtovej stupnice indikačného zariadenia celkového súčtu. 3. Najväčšia dovolená chyba Tabuľka 8. Trieda presnosti; Percento hmotnosti celkového zaťaženia. 0,5; ± 0,25 %. 1; ± 0,5 %. 2; ± 1,0 %. 4. Rýchlosť pohybu pásu Rýchlosť pohybu pásu stanovuje výrobca. Pre pásové váhy s jednou rýchlosťou a pásové váhy s meniteľnou rýchlosťou s manuálnym nastavovaním rýchlosti platí, že sa rýchlosť pohybu nesmie od nominálnej hodnoty odchyľovať o viac ako 5 %. Rýchlosť pohybu produktu a pásu musia byť zhodné. 5. Indikačné zariadenie celkového súčtu Indikačné zariadenie celkového súčtu sa nesmie dať vynulovať. 6. Práca v podmienkach ovplyvňujúcich veličín a elektromagnetického rušenia 6.1 Najväčšia dovolená chyba spôsobený ovplyvňujúcou veličinou pre zaťaženie neklesajúce pod min je 0,7 násobok príslušnej hodnoty podľa tabuľky 8 pri zaokrúhlení na najbližšiu hodnotu dielika stupnice d. 6.2 Kritickou hodnotou pre rušenie je 0,7 príslušnej hodnoty špecifikovanej v tabuľke 8 pre zaťaženie rovnajúce sa min na váhach v danej triede presnosti, so zaokrúhlením na najbližší vyšší dielik stupnice d. kapitola vI - Mostové váhy s automatickou činnosťou koľajové 1. Triedy presnosti Váhy sa rozdeľujú do štyroch tried presnosti: 0,2, 0,5, 1, 2. 2. Najväčšia dovolená chyba Najväčšie dovolené chyby pre váženie jedného vagóna za pohybu, alebo celého vlaku sú uvedené v tabuľke 9. Tabuľka 9. Trieda presnosti; MPE. 0,2; ± 0,1 %. 0,5; ± 0,25 %. 1; ± 0,5 %. 2; ± 1,0 %. 2.2 Najväčšie dovolené chyby pre váženie spojených alebo nespojených vagónov za pohybu je jedna z nasledovných hodnôt, podľa toho, ktorá je väčšia: - hodnota vypočítaná podľa tabuľky 9 zaokrúhlená na najbližší dielik stupnice, - hodnota vypočítaná podľa tabuľky 9 zaokrúhlená na najbližší dielik stupnice, čo platí pre hmotnosť rovnajúcu sa hodnote 35 % maximálnej hmotnosti vagóna (podľa vyznačených údajov), - jeden dielik stupnice d. 2.3 Najväčšie dovolené chyby pre váženie vlaku za pohybu je jedna z nasledovných hodnôt, podľa toho, ktorá je väčšia: - hodnota vypočítaná podľa tabuľky 9 zaokrúhlená na najbližší dielik stupnice, - hodnota vypočítaná podľa tabuľky 9 pre hmotnosť jedného vagónu rovnajúcu sa 35 % maximálnej hmotnosti vagóna (podľa vyznačených údajov) vynásobená počtom referenčných vagónov vo vlaku ( maximálne 10) a zaokrúhlená na najbližší dielik stupnice, - jeden dielik stupnice d pre každý vagón vo vlaku, ale nie viac ako 10 d. 2.4 Pri vážení spojených vagónov môžu chyby neprekračujúce 10 % výsledkov váženia vzatých z jedného alebo viacerých prejazdov vlaku prekročiť príslušnú najväčšiu dovolenú chybu uvedenú v bode 2.2 do hodnoty dvojnásobku MPE. 3 Dielik stupnice (d) Triedy presnosti a príslušné hodnoty dielikov stupnice sú uvedené v tabuľke 10. Tabuľka 10. Trieda presnosti; Dielik stupnice (d). 0,2; d  50 kg. 0,5; d  100 kg. 1; d  200 kg. 2; d  500 kg. 4. Merací rozsah 4.1 Dolná medza váživosti nesmie byť menšia ako 1 t a väčšia ako hodnota výsledku po vydelení najmenšej hmotnosti jedného vagóna počtom čiastkových vážení. 4.2 Minimálna hmotnosť vagóna nesmie byť menšia ako 50 d. 5. Práca v podmienkach ovplyvňujúcich veličín a elektromagnetického rušenia 5.1 Najväčšia dovolená chyba spôsobená ovplyvňujúcou veličinou je uvedená v tabuľke 11. Tabuľka 11. Zaťaženie (m) v dielikoch overovacej stupnice (d); MPE. 0 < m  500; ± 0,5 d. 500 < m  2 000; ± 1,0 d. 2 000 < m  10 000; ± 1,5 d. 5.2 Kritickou hodnotou spôsobenou rušením je jeden dielik stupnice. | ### N |  | Príloha MI-006 | # Váhy s automatickou činnosťou Pre ďalej definované váhy s automatickou činnosťou, určené na meranie hmotnosti telesa na základe pôsobenia gravitácie na toto teleso, platia základné požiadavky prílohy č. 1, osobitné požiadavky tejto prílohy a postupy pre posudzovanie zhody uvedené v kapitole I. ### Definície Váhy s automatickou činnosťou zariadenie určujúce hmotnosť materiálu bez zásahu obsluhy, riadené vopred určeným automatickým programom, charakteristickým pre dané váhy. Kontrolné váhy s automatickou činnosťou váhy s automatickou činnosťou určujúce hmotnosť vopred pripravených diskrétnych záťaží alebo jednotlivých dávok sypkého materiálu. Triediace váhy s automatickou činnosťou kontrolné váhy s automatickou činnosťou, ktoré rozdeľujú výrobky rôznej hmotnosti do dvoch alebo viacerých podskupín podľa rozdielu medzi ich hmotnosťou a menovitým nastavením. Etiketovacie váhy označujúce hmotnosť kontrolné váhy s automatickou činnosťou, ktoré označujú jednotlivé výrobky štítkom s hodnotou hmotnosti. Etiketovacie váhy označujúce hmotnosť a cenu kontrolné váhy s automatickou činnosťou, ktoré označujú jednotlivé výrobky štítkom s hodnotou hmotnosti a informáciou o cene. Plniace váhy s automatickou činnosťou váhy s automatickou činnosťou, ktoré plnia obaly vopred nastavenou a prakticky konštantnou hmotnosťou sypkého materiálu. Diskontinuálne sčítavacie váhy (s násypkou) váhy s automatickou činnosťou, ktoré určujú hmotnosť sypkého materiálu tak, že ho rozdelia na samostatné dávky. Hmotnosť každej samostatnej dávky sa postupne určuje a sčítava. Každá samostatná dávka sa potom pridá k už odváženému materiálu. Kontinuálne sčítavacie váhy s automatickou činnosťou, ktoré priebežne určujú hmotnosť sypkého materiálu na dopravnom páse bez jeho systematického delenia a bez prerušenia pohybu dopravného pásu. Mostové váhy pre koľajové vozidlá váhy s automatickou činnosťou s nosičom zaťaženia vybaveným koľajnicovým úsekom pre presun koľajových vozidiel. ### Špecifické požiadavky ### Kapitola I - Požiadavky spoločné pre všetky druhy váh s automatickou činnosťou 1. Pracovné podmienky Výrobca špecifikuje pracovné podmienky pre váhy takto 1.1 Pre meranú veličinu Merací rozsah vyjadrený hornou a dolnou medzou váživosti. 1.2 Pre ovplyvňujúce veličiny zdroja elektrického prúdu: Striedavý prúd: menovité napätie striedavého prúdu alebo jeho medzné hodnoty. Jednosmerný prúd: menovité a minimálne napätie jednosmerného prúdu alebo jeho medzné hodnoty. 1.3 Pre mechanické a klimatické ovplyvňujúce veličiny Ak nie je v ďalších kapitolách stanovené inak, platí najmenší teplotný rozsah 30 °C. Triedy mechanického prostredia podľa prílohy č. 1 bodu 1.3.2 sa nepoužívajú. Pre váhy, ktoré sú vystavené vplyvu zvláštneho mechanického namáhania, napr. váhy inštalované vo vozidlách, mechanické podmienky používania určuje výrobca. 1.4 Ostatné ovplyvňujúce veličiny, ak sú aplikovateľné Pracovná rýchlosť. Charakteristiky váženého materiálu. 2. Prípustný vplyv rušenia – elektromagnetické prostredie Požadovaná funkčnosť a kritická hodnota zmeny sú pre každý druh váh uvedené v príslušnej kapitole. 3. Vhodnosť 3.1 Aby pri bežných pracovných podmienkach neboli prekročené najväčšie dovolené chyby, vhodnými prostriedkami sa musí zabezpečiť obmedzenie vplyvu sklonu váh, zaťažovania a pracovnej rýchlosti. 3.2 Aby pri bežných pracovných podmienkach neboli prekročené najväčšie dovolené chyby, musí byť k dispozícii vhodné zariadenie na manipuláciu s materiálom. 3.3 Každé riadiace rozhranie obsluhy musí byť jednoznačné a účinné. 3.4 Obsluha musí mať možnosť skontrolovať neporušenosť indikátora. 3.5 Aby pri bežných pracovných podmienkach neboli prekročené najväčšie dovolené chyby, musia byť váhy vybavené vhodným nulovacím zariadením. 3.6 Ak sa výsledky tlačia, musia byť všetky hodnoty mimo meracieho rozsahu vyznačené. 4. Posudzovanie zhody Pri posudzovaní zhody si môže výrobca vybrať z týchto postupov: Mechanické systémy: B+D alebo B+E alebo B+F alebo D1 alebo F1 alebo G alebo H1. Elektromechanické zariadenia: B+D alebo B+E alebo B+F alebo G alebo H1. Elektronické systémy alebo systémy vybavené softvérom: B+D alebo B+F alebo G alebo H1. ### Kapitola II - Kontrolné váhy s automatickou činnosťou 1. Triedy presnosti 1.1 Váhy sa delia do primárnych kategórií označených ako X alebo Y, ktoré určí výrobca. 1.2 Tieto primárne kategórie sa ďalej delia na štyri triedy presnosti: XI, XII, XIII a XIV a Y(I), Y(II), Y(a) a Y(b), ktoré určí výrobca. 2. Váhy kategórie X 2.1 Kategória X platí pre váhy používané na kontrolu výrobkov balených podľa osobitných požiadaviek.) 2.2 Triedy presnosti sú doplnené koeficientom (x), ktorým sa určí najväčšia dovolená smerodajná odchýlka podľa bodu 4.2. Výrobca špecifikuje koeficient (x), pričom (x) musí byť  2 a musí byť v tvare 1 × 10k, 2 × 10k alebo 5 × 10k, kde „k“ je záporné celé číslo alebo nula. 3. Váhy kategórie Y Kategória Y platí pre všetky ostatné kontrolné váhy s automatickou činnosťou. 4. Najväčšie dovolené chyby 4.1 Stredná chyba váh kategórie X a najväčšia dovolená chyba váh kategórie Y. Tabuľka č. 1 Netto zaťaženie (m) v overovacích dielikoch (e); Najväčšia dovolená stredná chyba; Najväčšia dovolená chyba. XI; X(I); XII; Y(II); XIII; Y(a); XIV; Y(b); X; Y. 0 < m 50 000; 0 < m 5 000; 0 < m 500; 0 < m 50; ± 0,5 e; ± 1,0 e. 50 000 < m 200 000; 5 000 < m 20 000; 500 < m 2 000; 50 < m 200; ± 1,0 e; ± 1,5 e. 200 000 < m; 20 000 < m 100000; 2 000 < m 10000; 200 < m 1000; ± 1,5 e; ± 2,0 e. 4.2 Smerodajná odchýlka Pre váhy triedy X (x) je najväčšia dovolená hodnota smerodajnej odchýlky rovná násobku koeficientu (x) a hodnoty uvedenej v tabuľke č. 2. Tabuľka č. 2 Netto zaťaženie (m); Najväčšia dovolená smerodajná odchýlka pre triedu X(I). m  50 g; 0,48 %. 50 g  m  g; 0,24 g. 100 g  m 00 g; 0,24 %. 200 g  m 00 g; 0,48 g. 300 g  m 500 g; 0,16 %. 500 g  m 1 000 g; 0,8 g. 1 000 g  m 0 000g; 0,08 %. 10 000 g  m  15 000 g; 8 g. 15 000 g  m; 0,053 %. Pre triedu XI a XII je koeficient (x) menší ako 1 Pre triedu XIII je koeficient (x) nanajvýš rovný 1 Pre triedu XIV je koeficient (x) väčší ako 1. - Overovací dielik – jednorozsahové váhy Tabuľka č. 3 Triedy presnosti; Overovací dielik; Počet overovacích dielikov n = Max/e. Minimum; Maximum. XI; Y (I); 0,001 g  e; 50 000; −. XII; Y (II); 0,001 g  e  0,05 g; 100; 100 000. 0,1 g  e; 5 000; 100 000. XIII; Y (a); 0,1 g  e  2 g; 100; 10 000. 5 g  e; 500; 10 000. XIV; Y (b); 5 g  e; 100; 1 000. - Overovací dielik – váhy s deleným rozsahom Tabuľka č. 4 Triedy presnosti; Overovací dielik; Počet overovacích dielikov n = Max/e. Minimálna hodnota1) n = Maxi/e(i + 1); Maximálna hodnota n = Maxi/ei. XI; Y (I); 0,001 g  ei; 50 000; −. XII; Y (II); 0,001 g  ei  0,05 g; 5 000; 100 000. 0,1 g  ei; 5 000; 100 000. XIII; Y (a); 0,1 g  ei; 500; 10 000. XIV; Y (b); 5 g  ei; 50; 1 000. kde: i = 1, 2, .... r i = čiastočný rozsah váženia r = celkový počet podrozsahov váženia 1) pre i = r platí príslušný stĺpec tabuľky č. 3, pričom e sa nahradí er. 5. Merací rozsah Pri určení meracieho rozsahu pre váhy triedy Y musí výrobca brať do úvahy, že dolná medza váživosti nesmie byť menšia ako: trieda Y (I) 100 e trieda Y (II) 20 e pre 0,001 g  e  0,05 g a 50 e pre 0,1 g  e trieda Y (a) 20 e trieda Y (b) 10 e triediace váhy, napr. poštové váhy a váhy na váženie odpadu 5 e 6. Dynamické nastavenie 6.1 Zariadenie na dynamické nastavenie musí pracovať v rozsahu zaťaženia určeného výrobcom. 6.2 Ak sú váhy vybavené zariadením na dynamické nastavenie, ktoré vyrovnáva dynamické účinky zaťaženia za pohybu, nesmie byť toto zariadenie v činnosti mimo rozsah zaťaženia a musí sa dať zabezpečiť. 7. Práca v podmienkach ovplyvňujúcich veličín a elektromagnetického rušenia 7.1 Najväčšie dovolené chyby spôsobené ovplyvňujúcimi veličinami: 7.1.1 Pre váhy kategórie X: - a) pre automatickú činnosť platia hodnoty podľa tabuliek č. 1 a 2, - b) pre statické váženie v neautomatickom režime platia hodnoty podľa tabuľky č. 1. 7.1.2 Pre váhy kategórie Y: - pre každé zaťaženie v automatickom režime platia hodnoty podľa tabuľky č. 1, - pre statické váženie v neautomatickom režime platia hodnoty uvedené v tabuľke č. 1 pre váhy kategórie X. 7.2 Kritická hodnota zmeny spôsobenej rušením je jeden overovací dielik. 7.3 Teplotný rozsah - pre triedu XI a Y (I) je najmenší rozsah 5 °C, - pre triedu XII a Y (II) je najmenší rozsah 15 °C. ### Kapitola III – Plniace váhy s automatickou činnosťou 1. Triedy presnosti 1.1 Výrobca určí referenčnú triedu presnosti Ref (x), a pracovnú triedu (triedy) presnosti X (x). 1.2 Určitému typu váhy sa priradí referenčná trieda presnosti Ref (x) podľa najlepšej možnej presnosti daného typu. Po inštalácii sa jednotlivé váhy zaradia do jednej alebo viacerých pracovných tried presnosti X (x) v závislosti odváženého materiálu. Koeficient označenia triedy (x), ktorý musí mať hodnotu  2 je vyjadrený v tvare 1 × 10k, 2 × 10k alebo 5 × 10k, kde „k“ je záporné celé číslo alebo nula. 1.3 Referenčná trieda presnosti Ref (x) platí pre statické zaťaženie. 1.4 Pre pracovnú triedu presnosti X(x) platí, že X je režim priraďujúci presnosť k hmotnosti zaťaženia a (x) je násobiteľ pre medzné hodnoty chýb špecifikovaných pre triedu X(1) v bode 2.2. 2. Najväčšie dovolené chyby 2.1 Chyby pri statickom vážení 2.1.1 Pre statické zaťaženie za určených pracovných podmienok je najväčšia dovolená chyba pre referenčnú triedu presnosti Ref (x) 0,312 násobok najväčšej dovolenej odchýlky každej dávky od priemeru uvedenej v tabuľke č. 5, vynásobený koeficientom označenia triedy (x). 2.1.2 Ak sa dávka skladá z viac ako jednej záťaže (napr. kumulatívne váhy, alebo selektívne kombinujúce váhy), najväčšia dovolená chyba pre statické zaťaženie je rovná presnosti požadovanej pre dávku podľa bodu 2.2 (t. j. nie súčtu najväčších dovolených odchýliek jednotlivých zaťažení). 2.2 Odchýlka od priemernej dávky Tabuľka č. 5 Hodnota hmotnosti m(g) dávky; Najväčšia dovolená odchýlka každej dávky od priemeru pre triedu X(1). m  50; 7,2 %. 50  m ; 3,6 g. 100  m 00; 3,6 %. 200  m 00; 7,2 g. 300  m 500; 2,4 %. 500  m 1 000; 12 g. 1 000  m 0 000; 1,2 %. 10 000  m  15 000; 120 g. 15 000 < m; 0,8 %. Vypočítanú odchýlku každej dávky od priemeru je možné upraviť tak, aby sa zohľadnil vplyv veľkosti čiastočiek materiálu.. 2.3 Chyby súvisiace s prednastavenou hodnotou (chyba nastavenia). Na váhach, kde je možné veľkosť dávky vopred nastaviť, najväčší rozdiel medzi prednastavenou hodnotu a priemernou hmotnosťou dávky nesmie prekročiť 0,312 násobok najväčšej dovolenej odchýlky každej dávky od priemeru uvedenej v tabuľke č. 5. 3. Práca v podmienkach ovplyvňujúcich veličín a elektromagnetického rušenia 3.1 Najväčšia dovolená chyba spôsobená ovplyvňujúcimi veličinami zodpovedá hodnotám podľa bodu 2.1. 3.2 Kritická hodnota zmeny spôsobenej rušením je zmena indikácie statického zaťaženia rovnajúca sa najväčšej dovolenej chybe podľa bodu 2.1 a vypočítaná pre menovitú najmenšiu dávku alebo zmena, ktorá by mala rovnaký vplyv na dávku pri váhach, kedy dávka pozostáva z viacerých zaťaží. Vypočítaná kritická hodnota zmeny sa zaokrúhľuje na najbližšiu vyššiu hodnotu dielika (d). 3.3 Hodnotu menovitej najmenšej dávky určí výrobca. ### kapitola iv - Diskontinuálne sčítavacie váhy 1 Triedy presnosti Váhy sa delia do štyroch tried presnosti: 0,2; 0,5; 1; 2. 2. Najväčšie dovolené chyby Tabuľka č. 6 Trieda presnosti; Najväčšia dovolená chyba sčítaného zaťaženia. 0,2; ± 0,10 %. 0,5; ± 0,25 %. 1; ± 0,50 %. 2; ± 1,00 %. 3. Dielik súčtovej stupnice Dielik súčtovej stupnice (dt) musí byť v rozsahu 0,01 % Max ≤ dt ≤ 0,2 % Max. 4. Najmenšie sčítané zaťaženie (min) Najmenšie sčítané zaťaženie (min) nesmie byť menšie ako zaťaženie, pri ktorom sa najväčšia dovolená chyba rovná dielku súčtovej stupnice (dt) a nesmie byť menšie ako najmenšie zaťaženie určené výrobcom. 5. Nulovanie Váhy, ktoré neodvažujú taru po každom odľahčení, musia byť vybavené nulovacím zariadením. Automatická činnosť váh sa musí prerušiť, ak sa indikácia nuly líši o - 1 dt u váh s automatickým nulovacím zariadením, - 0,5 dt u váh s poloautomatickým alebo neautomatickým nulovacím zariadením. 6. Rozhranie obsluhy Počas automatickej činnosti musí byť obsluhe zabránené nastavovanie ovládania a opätovné nastavenie. 7. Tlač U váh vybavených tlačiarňou sa prestavenie hodnoty celkového súčtu môže vykonať až po ukončení tlače. Údaje o hodnote celkového súčtu sa musia vytlačiť aj v prípade prerušenia automatickej činnosti váh. 8. Práca v podmienkach ovplyvňujúcich veličín a elektromagnetického rušenia 8.1 Najväčšie dovolené chyby spôsobené ovplyvňujúcimi veličinami sú uvedené v tabuľke č. 7. Tabuľka č. 7 Zaťaženie (m) v dielikoch súčtovej stupnice (dt); Najväčšie dovolené chyby. 0 < m  500; ± 0,5 dt. 500 < m  2 000; ± 1,0 dt. 2 000 < m  10 000; ± 1,5 dt. 8.2 Kritická hodnota zmeny spôsobenej rušením je jeden dielik súčtovej stupnice pre každú indikáciu hmotnosti a každý uložený súčtový údaj. ### kapitola v - Kontinuálne sčítavacie váhy 1. Triedy presnosti Váhy sa delia do troch tried 0,5; 1; 2. 2. Merací rozsah 2.1 Výrobca určí merací rozsah, pomer medzi najmenším netto zaťažením vážiacej jednotky a hornou medzou váživosti, ako aj najmenšie sčítané zaťaženie. 2.2. Najmenšie sčítané zaťaženie min nesmie byť menšie ako: 800 d pre triedu 0,5, 400 d pre triedu 1, 200 d pre triedu 2, kde d je dielik súčtovej stupnice indikačného zariadenia celkového súčtu. 3. Najväčšie dovolené chyby Tabuľka č. 8 Trieda presnosti; Najväčšia dovolená chyba sčítaného zaťaženia. 0,5; ± 0,25 %. 1; ± 0,5 %. 2; ± 1,0 %. 4. Rýchlosť pohybu pásu Rýchlosť pohybu pásu určuje výrobca. U pásových váh s jednou rýchlosťou a u pásových váh s meniteľnou rýchlosťou s manuálnym nastavovaním rýchlosti sa rýchlosť pohybu nesmie od menovitej hodnoty líšiť o viac ako 5 %. Rýchlosť pohybu materiálu a pásu musia byť zhodné. 5. Indikačné zariadenie celkového súčtu Indikačné zariadenie celkového súčtu sa nesmie dať vynulovať. 6. Práca v podmienkach ovplyvňujúcich veličín a elektromagnetického rušenia 6.1 Najväčšia dovolená chyba spôsobená ovplyvňujúcou veličinou pre zaťaženie nie menšie ako min je 0,7 násobok príslušnej hodnoty podľa tabuľky č. 8 zaokrúhlený na najbližšiu hodnotu dielika súčtovej stupnice (d). 6.2 Kritická hodnota zmeny spôsobenej rušením pre zaťaženie rovnajúce sa min a pre danú triedu presnosti je 0,7 násobok príslušnej hodnoty uvedenej v tabuľke č. 8 , zaokrúhlený na najbližší vyšší dielik súčtovej stupnice (d). ### kapitola vI - Mostové váhy s automatickou činnosťou koľajové 1. Triedy presnosti Váhy sa delia do štyroch tried presnosti 0,2, 0,5, 1, 2. 2. Najväčšie dovolené chyby Najväčšie dovolené chyby pre váženie jednotlivého vozňa alebo celého vlaku za pohybu sú uvedené v tabuľke č. 9. Tabuľka č. 9 Trieda presnosti; Najväčšie dovolené chyby. 0,2; ± 0,1 %. 0,5; ± 0,25 %. 1; ± 0,5 %. 2; ± 1,0 %. 2.2 Najväčšia dovolená chyba pre váženie spojených alebo nespojených vozňov za pohybu je najväčšia z nasledovných hodnôt: - hodnota vypočítaná podľa tabuľky č. 9 zaokrúhlená na najbližší dielik stupnice, - hodnota vypočítaná podľa tabuľky č. 9 zaokrúhlená na najbližší dielik stupnice, čo platí pre hmotnosť rovnajúcu sa hodnote 35 % najväčšej hmotnosti vozňa (podľa vyznačených údajov), - jeden dielik stupnice (d). 2.3 Najväčšia dovolená chyba pre váženie vlaku za pohybu je najväčšia z nasledovných hodnôt: - hodnota vypočítaná podľa tabuľky č. 9 zaokrúhlená na najbližší dielik stupnice, - hodnota vypočítaná podľa tabuľky č. 9 pre hmotnosť jedného vozňa rovnajúcu sa 35 % najväčšej hmotnosti vozňa (podľa vyznačených údajov) vynásobená počtom referenčných vozňa vo vlaku (najviac 10) a zaokrúhlená na najbližší dielik stupnice, - jeden dielik stupnice d pre každý vozeň vo vlaku, ale nie viac ako 10 d. 2.4 Pri vážení spojených vozňov môže maximálne 10 % výsledkov vážení, získaných z jedného alebo viacerých prejazdov vlaku, prekročiť príslušnú najväčšiu dovolenú chybu uvedenú v bode 2.2, ale nesmú byť väčšie ako dvojnásobok najväčšej dovolenej chyby. 3 Dielik stupnice (d) Vzťah medzi triedou presnosti a dielikom stupnice je uvedený v tabuľke č. 10. Tabuľka č. 10 Trieda presnosti; Dielik stupnice (d). 0,2; d  50 kg. 0,5; d  100 kg. 1; d  200 kg. 2; d  500 kg. 4. Merací rozsah 4.1 Dolná medza váživosti nesmie byť menšia ako 1 t a nesmie byť väčšia ako najmenšia hmotnosť vozňa delená počtom čiastočných vážení. 4.2 Najmenšia hmotnosť vozňa nesmie byť menšia ako 50 d. 5. Práca v podmienkach ovplyvňujúcich veličín a elektromagnetického rušenia 5.1 Najväčšia dovolená chyba spôsobená ovplyvňujúcou veličinou je uvedená v tabuľke č. 11. Tabuľka č. 11 Zaťaženie (m) v dielikoch overovacej stupnice (d); Najväčšia dovolená chyba. 0 < m  500; ± 0,5 d. 500 < m  2 000; ± 1,0 d. 2 000 < m  10 000; ± 1,5 d. 5.2 Kritická hodnota zmeny spôsobenej rušením je jeden dielik stupnice. | ### Ú |  |  |
| Príloha MI-007 | TAXAMETRE Pre taxametre platia základné požiadavky prílohy I, špecifické požiadavky tejto prílohy a postupy pre posudzovanie zhody v nej uvedené. Definície Taxameter Zariadenie pracujúce spolu s generátorom signálu a tvoriace spolu s ním meradlo. (Generátor signálu vzdialenosti nespadá do rámca tejto smernice.) Zariadenie meria čas a vypočítava vzdialenosť na základe signálu prejdenej vzdialenosti z generátora signálu vzdialenosti. Okrem toho vypočítava a na displeji udáva sumu, ktorú zákazník platí za cestu na základe vypočítanej vzdialenosti a/alebo odmeraného trvania cesty. Cestovné Celková suma za cestu vypočítaná podľa vopred pevne stanoveného poplatku a/alebo dĺžky alebo doby cesty. Cestovné nezahrňuje poplatky za ďalšie doplnkové služby. Prepínacia rýchlosť Rýchlosť vypočítaná vydelením časovej tarify tarifou vzdialenostnou. Bežný výpočet podľa režimu S (jednoduché použitie tarify) Výpočet cestovného na základe použitia časovej tarify pod prepínacou rýchlosťou a použitia vzdialenostnej tarify nad prepínacou rýchlosťou. Bežný výpočet podľa režimu D (zdvojené použitie tarify) Výpočet cestovného na základe súčasného použitia časovej aj vzdialenostnej tarify počas celej cesty. Prevádzková poloha Ide o rôzne režimy, v ktorých taxameter plní rôzne funkcie. Prevádzkové polohy sú označené takto: „Voľno“: Prevádzková poloha, v ktorej je vypnutá funkcia výpočtu cestovného. „Obsadené“: Prevádzková poloha, v ktorej sa vypočítava cestovné na základe počiatočnej taxy a tarify za prejdenú vzdialenosti alebo čas. „Stop“: Prevádzková poloha, v ktorej sa znázorní aspoň cestovné a vypne sa minimálne výpočet cestovného na základe času. Požiadavky na dizajn 1. Taxameter musí byť navrhnutý tak, aby vypočítaval prejdenú vzdialenosť a čas cesty. 2. Taxameter musí vypočítavať a indikovať výšku cestovného, ktoré sa zvyšuje podľa toho, ako je v danom členskom štáte stanovené rozlíšenie v prevádzkovej polohe „obsadené“. V prevádzkovej polohe „stop“ musí taxameter znázorniť na displeji konečnú hodnotu cestovného. 3. Taxameter musí vypočítavať cestovné v režime S aj D. Prepínanie medzi týmito dvoma režimami umožňuje zabezpečené nastavenie. 4. Taxameter pomocou príslušného zabezpečeného rozhrania musí poskytovať tieto údaje: - prevádzkovú polohu: „voľno“, „obsadené“, „stop“, - súčtové údaje podľa ods. 15.1, - všeobecné údaje: konštantu generátora signálu vzdialenosti, dátum zabezpečenia, identifikáciu taxíka, reálny čas, identifikáciu tarify, - údaje o cestovnom za prejdenú vzdialenosť: celková položka, cestovné, výpočet cestovného, príplatok, dátum, začiatok cesty, koniec cesty, prejdenú vzdialenosť, - údaje o tarife: tarifné parametre. Národná legislatíva môže vyžadovať, aby niektoré zariadenia boli pripojené na rozhranie taxametra. Ak sú takéto prístroje potrebné platí, že sa ich nastavenie musí dať zabezpečiť tak, aby sa automaticky zabránilo prevádzke taxametra v prípade, že požadované zariadenie nie je zabudované, alebo pracuje nesprávne. 5. V relevantných prípadoch musí byť možné nastaviť taxameter na konštantu generátora signálu prejdenej vzdialenosti, na ktorý je taxameter pripojený a toto nastavenie sa musí dať zabezpečiť. Pracovné podmienky 6.1 Platí mechanická environmentálna trieda M3. 6.2 Pracovné podmienky meradla špecifikuje výrobca, a to menovite: - minimálny teplotný rozsah 80 °C pre klimatické prostredie, - medzné hodnoty jednosmerného prúdu, na aké bol prístroj navrhnutý. Najväčšie dovolené chyby 7. Najväčšie dovolené chyby, okrem chýb v dôsledku použitia taxametra v taxíku sú: v čase: ± 0,1 %, minimálna najväčšia dovolená chyba : 0,2 s vo vzdialenosti: ± 0,2 %, minimálna najväčšia dovolená chyba : 4 m v cestovnom: ± 0,1 %, minimálna vrátane zaokrúhlenia: zodpovedná najmenšej platnej číslici údaja o cestovnom. Prípustný vplyv rušenia 8. Elektromagnetická imunita 8.1 Platí elektromagnetická triedy E3. 8.2 Najväčšie dovolené chyby stanovené v bode 7 musia byť dodržané aj v podmienkach elektromagnetického rušenia. Poruchy zdroja 9. V prípade poklesu zdrojového napätia pod spodnú hranicu prevádzkového napätia stanovenú výrobcom musí taxameter: - pri dočasnom poklese napätia spôsobenom reštartovaním motora, pokračovať v správnej funkcii naďalej, alebo obnoviť správnu funkciu bez straty údajov zaznamenaných dovtedy, kým nedošlo k poklesu napätia, - ak je pokles napätia dlhodobejší, zrušiť existujúce meranie a vrátiť sa do polohy „voľno“. Ďalšie požiadavky 10. Podmienky kompatibility medzi taxametrom a generátorom signálu vzdialenosti špecifikuje výrobca. 11. V prípade účtovania ďalších poplatkov za doplnkové služby zadávané manuálne šoférom, tento poplatok sa nezahrňuje do indikovaného cestovného, ale taxameter môže dočasne znázorniť aj cestovné vrátane doplnkového poplatku. 12. Ak sa cestovné vypočítava podľa režimu D, môže mať taxameter ďalší režim na znázornenie len celkovej prejdenej vzdialenosti a trvania cesty v reálnom čase. 13. Všetky hodnoty musia byť pre cestujúceho vhodne označené a zreteľne čitateľné pri dennom i nočnom osvetlení. 14.1 Ak by výška cestovného mohla byť ovplyvnená voľbou funkcie, ktorá sa dá vopred naprogramovať, alebo voľným nastavením údajov, musí byť možné tieto funkcie zaplombovať. 14.2 Zabezpečenie taxametra musí byť riešené tak, aby sa jednotlivé nastavenia dali zabezpečiť samostatne. 14.3 Ustanovenia odseku 8.3 v prílohe I platia aj pre tarify. 15.1 Taxameter musí byť vybavený sčítavacím zariadením bez možnosti prestavenia, a to pre všetky tieto hodnoty:  celková prejdená vzdialenosť taxíka, - celková prejdená vzdialenosť obsadeného taxíka, - celkový počet prenajatí taxíka, - celková suma inkasovaná za doplnkové služby, - celková suma cestovného. Do sčítaných hodnôt sa započítavajú aj hodnoty uložené v prípade poklesu zdrojového napätia - bod 9. 15.2 Pri odpojení od zdroja el. prúdu sa sčítané hodnoty musia uložiť na jeden rok na účely odčítania hodnôt taxametra do iného média. 15.3 Displej musí byť vhodne zabezpečený tak, aby nemohlo dôjsť k oklamaniu cestujúceho. 16. Automatická zmena tarify je možná v dôsledku: - vzdialenosti cesty, - času cesty, - dennej doby, - dátumu, - dňa v týždni. 17. Ak je presnosť taxametra ovplyvnená vlastnosťami vozidla, taxameter musí byť skonštruovaný tak, aby bolo jeho inštalovanie do vozidla zabezpečené. 18. Na účely skúšok po inštalácii, musí byť taxameter vybavený možnosťou odskúšať presnosť merania času, vzdialenosti a presnosti výpočtov. 19. Taxameter, ako aj pokyny na jeho inštaláciu špecifikované výrobcom musia zabezpečovať, aby pri správnej inštalácii nemohlo dôjsť k podvodnej zmene meracieho signálu prejdenej vzdialenosti. 20. Všeobecná základná požiadavka týkajúca sa nečestného používania meradla musí byť dodržiavaná tak, aby boli chránené záujmy zákazníka, vodiča, jeho zamestnanca, ako aj finančných orgánov. 21. Konštrukcia taxametra musí zabezpečovať dodržanie najväčších dovolených chýb bez nastavovania počas jedného roka pri jeho bežnom používaní. 22. Taxameter musí byť vybavený hodinami ukazujúcimi reálny čas, zaznamenávajúcimi čas a dátum, na základe ktorých sa dajú automaticky meniť tarify ( buď na základe obidvoch alebo jedného z týchto údajov). Požiadavky na hodiny udávajúce reálny čas: - Meranie času s presnosťou na 0,02 %. - Čas možno v priebehu jedného týždňa korigovať maximálne o 2 minúty. Korekcia na letný a zimný čas sa vykoná automaticky. - Počas jazdy musí byť zablokovaná možnosť korekcie, či už manuálnej alebo automatickej. 23. Vytlačené alebo na displeji indikované údaje o prejdenej vzdialenosti a čase v súlade s touto smernicou sa vyjadrujú v jednotkách: Vzdialenosť:  Vo Veľkej Británii a Írsku v kilometroch alebo v míľach až do dátumu, ktorý tieto členské štáty určia podľa článku 1b) smernice 80/181/EHS v zmysle úpravy smernicou 89/617/EHS.  V ostatných členských štátov v kilometroch. Čas: V sekundách, minútach alebo hodinách podľa vhodnosti, pričom je potrebné dbať na potrebné rozlíšenie a na zabránenie nesprávnemu pochopeniu. Posudzovanie zhody Výrobca má na účely posúdenia zhody možnosť vybrať si z týchto postupov uvedených v článku 9: B+F alebo B+D alebo H1. | ### N |  | Príloha MI-007 | # Taxametre Pre taxametre platia základné požiadavky prílohy č. 1, osobitné požiadavky a postupy posudzovania zhody uvedené v tejto prílohe. ### Definície Taxameter zariadenie pracujúce spolu s generátorom signálu (generátor signálu vzdialenosti nie je predmetom tejto prílohy) a tvoriace spolu s ním meradlo. Zariadenie meria čas trvania jazdy a vypočítava prejdenú vzdialenosť na základe signálu dodaného generátorom signálu vzdialenosti. Okrem toho vypočítava a na displeji udáva sumu, ktorú zákazník platí za cestu na základe vypočítanej vzdialenosti a/alebo odmeraného času trvania jazdy. Cestovné celková suma za cestu vypočítaná podľa vopred pevne stanoveného poplatku a/alebo dĺžky a/alebo času trvania jazdy. Cestovné nezahrňuje poplatky za ďalšie doplnkové služby. Prepínacia rýchlosť rýchlosť vypočítaná vydelením časovej tarify tarifou vzdialenostnou. Režim bežného výpočtu S výpočet cestovného na základe použitia časovej tarify pre rýchlosť menšiu ako prepínacia rýchlosť a použitia vzdialenostnej tarify pre rýchlosť vyššiu ako prepínacia rýchlosť. Režim bežného výpočtu D výpočet cestovného na základe súčasného použitia časovej aj vzdialenostnej tarify počas celej cesty. Prevádzková poloha rôzne režimy, v ktorých taxameter plní rôzne funkcie. Prevádzkové polohy sú označené takto: Voľno prevádzková poloha, v ktorej je vypnutá funkcia výpočtu cestovného. Obsadené prevádzková poloha, v ktorej sa vypočítava cestovné na základe počiatočnej taxy a tarify za prejdenú vzdialenosť alebo čas. Stop prevádzková poloha, v ktorej sa ukazuje cestovné a vypne sa najmenej výpočet cestovného na základe času. ### Požiadavky na návrh 1. Taxameter musí byť navrhnutý tak, aby vypočítaval prejdenú vzdialenosť a čas trvania jazdy. 2. Taxameter musí vypočítavať a indikovať výšku cestovného v prevádzkovej polohe „obsadené“, po prírastkoch, ktoré sa rovnajú rozlíšeniu, stanovenému v členskom štáte. V prevádzkovej polohe „stop“ musí taxameter znázorniť na displeji konečnú hodnotu cestovného. 3. Taxameter musí vypočítavať cestovné v režime S aj D. Prepínanie medzi týmito dvoma režimami umožňuje zabezpečené nastavenie. 4. Taxameter pomocou príslušného zabezpečeného rozhrania musí poskytovať tieto údaje: - prevádzkovú polohu: voľno, obsadené, stop, - súčtové údaje podľa bodu 15.1, - všeobecné údaje - konštantu generátora signálu vzdialenosti, dátum zabezpečenia, identifikáciu taxíka, reálny čas, identifikáciu tarify, - údaje o cestovnom za jazdu - celková položka, cestovné, výpočet cestovného, príplatok, dátum, čas začiatku jazdy, čas ukončenia jazdy, prejdenú vzdialenosť, - údaje o tarife: tarifné parametre. Niektoré zariadenia môžu byť pripojené na rozhranie taxametra. Ak sú takéto prístroje potrebné platí, že sa ich nastavenie musí dať zabezpečiť tak, aby sa automaticky zabránilo prevádzke taxametra v prípade, že požadované zariadenie nie je pripojené, alebo pracuje nesprávne. 5. V relevantných prípadoch musí byť možné nastaviť taxameter na konštantu generátora signálu prejdenej vzdialenosti, na ktorý je taxameter pripojený a toto nastavenie sa musí dať zabezpečiť. ### Predpísané pracovné podmienky 6.1 Platí trieda mechanického prostredia M3. 6.2 Predpísané pracovné podmienky taxametra špecifikuje výrobca, a to menovite - najmenší teplotný rozsah 80 °C pre klimatické prostredie, - hraničné hodnoty jednosmerného napájacieho napätia, na aké bol prístroj navrhnutý. ### Najväčšie dovolené chyby 7. Najväčšie dovolené chyby, okrem chýb v dôsledku použitia taxametra v taxíku sú - pre uplynutý čas: ± 0,1 %, minimálna najväčšia dovolená chyba 0,2 s - pre prejdenú vzdialenosť: ± 0,2 %, minimálna najväčšia dovolená chyba 4 m - pre výpočet cestovného: ± 0,1 %, minimálna hodnota vrátane zaokrúhlenia: zodpovedá najmenšej platnej číslici údaja o cestovnom. ### Prípustný vplyv rušenia 8. Elektromagnetická odolnosť 8.1 Platí elektromagnetická trieda E3. 8.2 Najväčšie dovolené chyby stanovené v bode 7 musia byť dodržané aj v podmienkach elektromagnetického rušenia. ### Poruchy zdroja 9. V prípade poklesu zdrojového napätia pod spodnú hranicu prevádzkového napätia stanovenú výrobcom musí taxameter - pri dočasnom poklese napätia spôsobenom reštartovaním motora, pokračovať naďalej v správnej funkcii, alebo obnoviť správnu funkciu bez straty údajov zaznamenaných dovtedy, kým nedošlo k poklesu napätia, - ak je pokles napätia dlhodobejší, zrušiť vykonané meranie a vrátiť sa do polohy voľno. ### Ďalšie požiadavky 10. Podmienky kompatibility medzi taxametrom a generátorom signálu vzdialenosti určí výrobca. 11. V prípade účtovania ďalších poplatkov za doplnkové služby zadávané manuálne vodičom, tento poplatok sa nezahrňuje do indikovaného cestovného, ale taxameter môže dočasne znázorniť aj cestovné vrátane doplnkového poplatku. 12. Ak sa cestovné vypočítava podľa režimu D, môže mať taxameter ďalší režim na znázornenie len celkovej prejdenej vzdialenosti a času trvania jazdy. 13. Všetky hodnoty musia byť pre cestujúceho vhodne identifikovateľné a hodnoty aj identifikácia musia byť zreteľne čitateľné pri dennom i nočnom osvetlení. 14.1 Ak by výška cestovného alebo opatrenia prijaté proti zneužitiu mohli byť ovplyvnené voľbou funkcie z naprogramovaného nastavenia alebo voľným nastavením údajov, musí byť možné tieto funkcie zabezpečiť. 14.2 Zabezpečenie taxametra musí byť riešené tak, aby sa jednotlivé nastavenia dali zabezpečiť samostatne. 14.3 Ustanovenia bodu 8.3 v prílohe č. 1 platia aj pre tarify. 15.1 Taxameter musí byť vybavený súčtovým zariadením bez možnosti nulovania, a to pre všetky tieto hodnoty: - celková prejdená vzdialenosť vozidla, - celková prejdená vzdialenosť počas prenájmu, - celkový počet prenajatí vozidla, - celková suma inkasovaná za doplnkové služby, - celková suma cestovného. Do súčtových hodnôt sa započítavajú aj hodnoty uložené v prípade poklesu zdrojového napätia podľa bodu 9. 15.2 Pri odpojení od zdroja elektrického prúdu sa súčtové hodnoty musia dať uložiť na jeden rok a musia sa dať preniesť z taxametra do iného média. 15.3 Indikačné zariadenie so súčtovými hodnotami musí byť vhodne zabezpečené tak, aby nemohlo dôjsť k oklamaniu cestujúceho. 16. Automatická zmena tarify je povolená v dôsledku - vzdialenosti jazdy, - času trvania jazdy, - dennej doby, - dátumu, - dňa v týždni. 17. Ak je presnosť taxametra ovplyvnená vlastnosťami vozidla, taxameter musí byť skonštruovaný tak, aby bolo jeho inštalovanie do vozidla zabezpečené. 18. Na účely skúšok po inštalácii, musí byť taxameter vybavený možnosťou odskúšať presnosť merania času, vzdialenosti a presnosti výpočtov nezávisle na sebe. 19. Taxameter, ako aj pokyny na jeho inštaláciu špecifikované výrobcom musia zabezpečovať, aby pri inštalácii taxametra podľa pokynov výrobcu nemohlo dôjsť k neoprávnenej zmene meracieho signálu prejdenej vzdialenosti. 20. Všeobecná základná požiadavka týkajúca sa ochrany proti zneužitiu taxametra musí byť dodržiavaná tak, aby boli chránené záujmy zákazníka, vodiča vozidla, jeho zamestnávateľa, ako aj finančných orgánov. 21. Konštrukcia taxametra musí zabezpečovať dodržanie najväčších dovolených chýb bez nastavovania počas jedného roka pri jeho bežnom používaní. 22. Taxameter musí byť vybavený hodinami ukazujúcimi aktuálny čas, zaznamenávajúcimi čas a dátum, na základe ktorých sa dajú automaticky meniť tarify na základe obidvoch alebo jedného z týchto údajov. Požiadavky na hodiny udávajúce aktuálny čas - meranie času s presnosťou na 0,02 %. - čas možno v priebehu jedného týždňa korigovať najviac o 2 minúty. Korekcia na letný a zimný čas sa vykoná automaticky. - počas jazdy musí byť zablokovaná možnosť korekcie, či už manuálnej alebo automatickej. 23. Vytlačené alebo na displeji zobrazené údaje o prejdenej vzdialenosti a čase v súlade s týmto nariadením sa vyjadrujú v jednotkách a) vzdialenosť - v kilometroch. b) čas v sekundách, minútach alebo hodinách podľa vhodnosti, pričom je potrebné dbať na potrebné rozlíšenie a na zabránenie nesprávnemu pochopeniu. ### Posudzovanie zhody Pri posudzovaní zhody si môže výrobca vybrať z týchto postupov B+F alebo B+D alebo H1. | ### Ú |  |  |
| Príloha MI-008 | MATERIALIZOVANÉ MIERY KAPITOLA I - Materializované dĺžkové miery Pre ďalej definované materializované dĺžkové miery platia príslušné základné požiadavky prílohy I, špecifické požiadavky tejto prílohy a postupy pri posudzovaní zhody uvedené v tejto kapitole. Požiadavka týkajúca sa potreby priloženia vyhlásenia o zhode k meradlám môže platiť aj pre série alebo celé dodávky meradiel. Definície Materializovaná dĺžková miera Meradlo, ktorého dieliky stupnice stanovujú dĺžku v zákonných meracích jednotkách dĺžky. Špecifické požiadavky Referenčné podmienky 1.1 Najväčšie dovolené chyby pre pásmové meradlá o dĺžke 5 m a viac platia pri ťažnej sile 50 N, alebo pri inej ťažnej sile, ktorú špecifikuje výrobca a vyznačí na pásme. Pri pevných alebo polopevných meradlách nie je potrebné určovať ťažnú silu. 1.2 Ak výrobca nešpecifikuje a nevyznačí inak, platí referenčná teplota 20 °C. Najväčšie dovolené chyby 2.1 Najväčšia dovolená chyba, kladná alebo záporná, medzi dvoma za sebou bezprostredne nenasledujúcimi značkami stupnice je a + bL, kde:  L je dĺžka zaokrúhlená nahor na najbližší celý meter  údaje a a b sú údaje z tabuľky 1. Ak posledný dielik stupnice je ohraničený plochou, najväčšia dovolená chyba pre akúkoľvek vzdialenosť meranú od tohto bodu sa zväčšuje o hodnotu c z tabuľky 1. Tabuľka 1 Trieda presnosti; a (mm); b; c (mm). I; 0,1; 0,1; 0,1. II; 0,3; 0,2; 0,2. III; 0,6; 0,4; 0,3. D – špeciálna trieda pre ponorné pásma1. Do 30 m vrátane.2; 1,5; 0; 0. S − špeciálna trieda pre veľké pásma na meranie nádrží. Pre každých 30 m, ak je pásmo podložené rovnou plochou.; 1,5; 0; 0. 1 Platí pre zložené ponorné pásmové miery so závažím. 2 Ak je menovitá dĺžka pásma väčšia ako 30 m, na každých ďalších 30 m je prípustná dodatočná chyba 0,75 mm. Ponorné pásmové miery môžu patriť aj do triedy I alebo II, kedy pre všetky dĺžky medzi dvoma značkami, z ktorých jedna je na závaží a druhá na pásme platí mpe = ± 0,6 mm, ak pri použití rovnice je výsledná hodnota menšia ako 0,6 mm. V tabuľke 2 sú uvedené najväčšie dovolené chyby pre dĺžku medzi dvoma susediacimi značkami stupnice a najväčšie prípustné rozdiely medzi dvoma susediacimi dielikmi stupnice. Dĺžka dielika i; Najväčšia dovolená chyba alebo rozdiel v mm podľa tried presnosti. i  1 mm; 0,1; 0,2; 0,3. mm i  1 cm; 0,2; 0,4; 0,6. Tabuľka 2 Ak ide o navinuteľné pásmo, jeho spojenie nesmie byť príčinou dodatočných chýb k uvedeným chybám pri prekročení: 0,3 mm v triede II a 0,5 mm v triede III. Materiál 3.1 Tepelná stabilita materiálu na výrobu dĺžkových mier musí byť taká, aby pri teplote do ± 8 °C nad alebo pod referenčnou teplotou neprekročila zmena v dĺžke najväčšiu dovolenú chybu. Toto neplatí pre miery zaradené do triedy S a D za predpokladu, že sa v prípade potreby vykonajú korekcie zistenej hodnoty so zreteľom na teplotnú rozťažnosť. 3.2 Dĺžkové miery vyrobené z materiálov, ktoré sa v podmienkach širokého rozpätia relatívnej vlhkosti menia, môžu byť zaradené len do tried II alebo III. Značky 4 Na mierach musí byť uvedená menovitá hodnota. Ak je stupnica delená na milimetre, číselne sa vyznačuje každá čiarka na stupnici predstavujúca 1 cm. Ak je hodnota dielika stupnice väčšia ako 2 cm, číselne sa označia všetky čiarky. Posudzovanie zhody Výrobca má na účely posúdenia zhody možnosť vybrať si z týchto postupov uvedených v článku 9: F1 alebo D1 alebo B+D alebo H alebo G. KAPITOLA II – Výčapné nádoby Pre ďalej definované výčapné nádoby platia príslušné základné požiadavky prílohy I, špecifické požiadavky tejto prílohy a postupy pri posudzovaní zhody uvedené v tejto kapitole. Požiadavka týkajúca sa potreby priloženia vyhlásenia o zhode k meradlám môže byť chápaná ako týkajúca sa skôr sérií a hromadných dodávok meradiel a nie ako každého individuálneho meradla. Navyše, neplatí ani požiadavka na uvádzanie presnosti meradla. Definície Výčapná nádoba Výčapná nádoba (pohár, džbán alebo kalíšok) je určená na stanovenie špecifikovaného objemu kvapaliny (okrem farmaceutických produktov) predávanej za účelom okamžitej spotreby Čiarková nádoba Výčapná nádoba, ktorej menovitý objem je vyznačený čiarkou. Koncová odmerná nádoba Výčapná nádoba, ktorej vnútorný objem sa rovná menovitému objemu. Odmerná nádoba na prenášanie Výčapná nádoba, z ktorej sa kvapalina pred konzumáciou prelieva. Objem Objem je vnútorný objem koncovej odmernej nádoby alebo vnútorný objem po čiarku, po ktorú sa nádoba plní. Špecifické požiadavky Referenčné podmienky 1.1 Teplota: Referenčná teplota pre meranie objemu je 20 °C. 1.2 Poloha nádoby pre správne odčítanie údaja: Nádoba voľne položená na vodorovnej ploche. 2. Najväčšie dovolené chyby čiarka; okraj. Nádoby na prenášanie. < 100 ml; ± 2 ml; - 0 + 4 ml. ml; ± 3 %; - 0 + 6 %. Výčapné miery. < 200 ml; ± 5 %; - 0 + 10 %. ml; ± 5 ml + 2,5 %; - 0 + 10 ml + 5 %. Tabuľka 1 Materiál 3. Výčapné nádoby musia byť vyrobené z dostatočne pevného a rozmerovo stabilného materiálu tak, aby ich objem bol v medziach najväčších dovolených chýb. Tvar 4.1 Tvar odmerných nádob na prenášanie musí byť taký, aby zmena objemu o hodnotu rovnajúcu sa najväčšej dovolenej chybe spôsobila zmenu výšky hladiny minimálne o 2 mm vzhľadom k okraju nádoby alebo odmernej značke. 4.2 Tvar odmerných nádob na prenášanie musí umožňovať ich bezproblémové vyprázdnenie pri prelievaní kvapaliny. Značky 5.1 Na nádobe musí byť zreteľne a neodstrániteľne vyznačený jej menovitý objem. 5.2 Na výčapných nádobách môžu byť vyznačené až tri rozdielne objemy, ale tak, aby nemohlo dôjsť k ich zámene. 5.3 Všetky značky musia byť dostatočne zreteľné a trváce, aby pri používaní nádoby bolo zaručené neprekročenie najväčšej dovolenej chyby. Posudzovanie zhody Výrobca má na účely posúdenia zhody možnosť vybrať si z týchto postupov uvedených v článku 9: A1 alebo F1 alebo D1 alebo E1 alebo B+E alebo B+D alebo H. | ### N |  | Príloha MI-008 | # Materializované miery ### Kapitola I - Materializované dĺžkové miery Pre ďalej definované materializované dĺžkové miery platia príslušné základné požiadavky prílohy č. 1, osobitné požiadavky tejto prílohy a postupy posudzovania zhody uvedené v tejto kapitole. Požiadavku týkajúcu sa potreby predloženia ES vyhlásenia o zhode k meradlám možno interpretovať tak, že sa vzťahuje skôr na celú dávku alebo celú dodávku meradiel ako na jednotlivé meradlá. ### Definície Materializovaná dĺžková miera meradlo, ktorého dieliky stupnice stanovujú dĺžku v zákonných meracích jednotkách dĺžky. ### Osobitné požiadavky ### Referenčné podmienky 1.1 Najväčšie dovolené chyby pre pásmové meradlá o dĺžke 5 m a viac platia pri ťažnej sile 50 N, alebo pri inej ťažnej sile, ktorú špecifikuje výrobca a vyznačí na pásme. Pri pevných alebo polopevných meradlách nie je potrebné určovať ťažnú silu. 1.2 Ak výrobca nešpecifikuje a nevyznačí inak, platí referenčná teplota 20 °C. ### Najväčšie dovolené chyby 2. Najväčšia dovolená chyba, kladná alebo záporná, vyjadrená v milimetroch, medzi dvoma za sebou bezprostredne nenasledujúcimi značkami stupnice je a + bL, kde - L je dĺžka zaokrúhlená nahor na najbližší celý meter  údaje - údaje a a b sú údaje z tabuľky č. 1. Ak je koniec stupnice ohraničený plochou, najväčšia dovolená chyba pre akúkoľvek vzdialenosť meranú od tohto bodu sa zväčšuje o hodnotu c z tabuľky č. 1. Tabuľka č. 1 Trieda presnosti; a (mm); b; c (mm). I; 0,1; 0,1; 0,1. II; 0,3; 0,2; 0,2. III; 0,6; 0,4; 0,3. D – špeciálna trieda pre ponorné pásma.1).Do 30 m vrátane.2); 1,5; 0; 0. S − osobitná trieda pre vytyčovacie pásma na meranie nádrží. Pre každých 30 m, ak je pásmo podložené rovnou plochou.; 1,5; 0; 0. 1) Platí pre kombinácie pásma so závažím. 2) Ak je menovitá dĺžka pásma väčšia ako 30 m, na každých ďalších 30 m je prípustná dodatočná chyba 0,75 mm. Ponorné pásmové miery môžu patriť aj do triedy I alebo II, kedy pre všetky dĺžky medzi dvoma značkami, z ktorých jedna je na závaží a druhá na pásme platí najväčšia dovolená chyba sa rovná ± 0,6 mm, ak pri použití rovnice je výsledná hodnota menšia ako 0,6 mm. V tabuľke č. 2 sú uvedené najväčšie dovolené chyby pre dĺžku medzi dvoma susediacimi značkami stupnice a najväčšie prípustné rozdiely medzi dvoma susediacimi značkami stupnice. Tabuľka č. 2 Dĺžka intervalu i; Najväčšia dovolená chyba alebo rozdiel v mm podľa tried presnosti. I; II; III. i  1 mm; 0,1; 0,2; 0,3. mm i  1 cm; 0,2; 0,4; 0,6. Ak ide o skladaciu dĺžkovú mieru, jeho spojenie nesmie byť príčinou dodatočných chýb k uvedeným chybám, ktoré by boli väčšie ako 0,3 mm v triede II a 0,5 mm v triede III. ### Materiály - Materiály, použité na výrobu dĺžkových mier musia byť také, aby zmena dĺžky spôsobená výchylkami teploty v rozsahu ± 8 °C od referenčnej teploty, neprekročila najväčšiu dovolenú chybu. Toto neplatí pre miery zaradené do triedy S a D pri ktorých výrobca predpokladá, že sa v prípade potreby vykonajú korekcie zistenej hodnoty so zreteľom na teplotnú rozťažnosť. - Dĺžkové miery vyrobené z materiálov, ktoré sa v podmienkach širokého rozpätia relatívnej vlhkosti môžu podstatne meniť, môžu byť zaradené len do tried II alebo III. ### Značky 4 Na mierach musí byť uvedená menovitá hodnota. Ak je stupnica delená na milimetre, číselne sa vyznačuje každá čiarka na stupnici predstavujúca 1 cm. Ak je hodnota dielika stupnice väčšia ako 2 cm, číselne sa označia všetky čiarky. ### Posudzovanie zhody Pri posudzovaní zhody si môže výrobca vybrať z týchto postupov F1 alebo D1 alebo B+D alebo H alebo G. ### Kapitola II – Výčapné nádoby Pre ďalej definované výčapné nádoby platia príslušné základné požiadavky prílohy č. 1, špecifické požiadavky tejto prílohy a postupy posudzovania zhody uvedené v tejto kapitole. Požiadavku týkajúcu sa potreby priloženia ES vyhlásenia o zhode k meradlám možno interpretovať tak, že sa vzťahuje skôr na celú dávku alebo dodávku meradiel a nie na individuálne meradlo. Neplatí ani požiadavka na uvádzanie presnosti na meradle. ### Definície Výčapná nádoba nádoba (pohár, džbán alebo kalíšok) určená na stanovenie špecifikovaného objemu kvapaliny okrem farmaceutických produktov predávanej za účelom okamžitej spotreby. Čiarková nádoba výčapná nádoba, ktorej menovitý objem je vyznačený čiarkou. Koncová odmerná nádoba výčapná nádoba, ktorej vnútorný objem sa rovná menovitému objemu. Odmerná nádoba na prenášanie výčapná nádoba, z ktorej sa kvapalina pred konzumáciou prelieva. Objem vnútorný objem koncovej odmernej nádoby alebo vnútorný objem po čiarku, po ktorú sa nádoba plní. ### Osobitné požiadavky ### 1. Referenčné podmienky 1.1 Teplota - referenčná teplota pre meranie objemu je 20 °C. 1.2 Poloha nádoby pre správne odčítanie údaja - nádoba voľne položená na vodorovnej ploche. 2. Najväčšie dovolené chyby Tabuľka č. 1 Čiarková nádoba; Koncová odmerná nádoba. Nádoby na prenášanie. < 100 ml; ± 2 ml; - 0 + 4 ml. ml; ± 3 %; - 0 + 6 %. Výčapné nádoby. < 200 ml; ± 5 %; - 0 + 10 %. ml; ± 5 ml + 2,5 %; - 0 + 10 ml + 5 %. - Materiál Výčapné nádoby musia byť vyrobené z dostatočne pevného a rozmerovo stabilného materiálu tak, aby ich objem bol v medziach najväčších dovolených chýb. 4. Tvar 4.1 Tvar odmerných nádob na prenášanie musí byť taký, aby zmena objemu o hodnotu rovnajúcu sa najväčšej dovolenej chybe spôsobila zmenu výšky hladiny najmenej o 2 mm vzhľadom k okraju nádoby alebo odmernej značke. 4.2 Tvar odmerných nádob na prenášanie musí byť taký, aby nebránil úplnému vyliatiu meranej kvapaliny. 5. Značky 5.1 Na nádobe musí byť zreteľne a neodstrániteľne vyznačený jej menovitý objem. 5.2 Na výčapných nádobách môžu byť vyznačené až tri rozdielne objemy, ale tak, aby nemohlo dôjsť k ich vzájomnej zámene. 5.3 Všetky značky musia byť dostatočne zreteľné a trváce, aby pri používaní nádoby bolo zaručené neprekročenie najväčšej dovolenej chyby. ### Posudzovanie zhody Pri posudzovaní zhody si môže výrobca vybrať z týchto postupov A1 alebo F1 alebo D1 alebo E1 alebo B+E alebo B+D alebo H. | ### Ú |  |  |
| Príloha MI-009 | # DIMENZIONÁLNE MERADLÁ Pre dimenzionálne meradlá, tak ako sú ich typy ďalej definované, platia základné požiadavky prílohy I špecifické požiadavky tejto prílohy a postupy pre posudzovanie zhody v nej uvedené. Definície Dĺžkové meradlá Dĺžkové meradlá slúžia na meranie dĺžky pohybujúcich sa materiálov, ako sú textílie, pásma, káble. Plošné meradlá Plošné meradlá sú zariadenia na automatické meranie plochy predmetov nepravidelného tvaru, napríklad usní. Súradnicové meradlá Meradlá určené na automatické meranie dĺžky hrán (dĺžky, šírky, výšky) najmenšieho uzatvoreného pravouhlého rovnobežnostenu. kapitola I - Požiadavky spoločné pre všetky prístroje na meranie rozmerov Elektromagnetická imunita 1. Vplyv elektromagnetického rušenia na meradlo môže byť taký, aby: - zmena vo výsledku merania nebola väčšia, ako je kritická hodnota definovaná v bode 2.3, alebo - aby nebolo možné vykonať meranie, alebo - aby momentálne odchýlky vo výsledku merania nebolo možné znázorniť, uložiť do pamäti alebo odoslať ako výsledok merania, alebo - aby odchýlky vo výsledku merania boli také, že si ich budú môcť všimnúť všetky zainteresovaní na meraní. 2. Kritická hodnota sa rovná hodnote jedného dielika stupnice. Posudzovanie zhody Výrobca má na účely posúdenia zhody možnosť vybrať si z týchto postupov uvedených v článku 9: Pre mechanické alebo elektromechanické meradlá: F1 alebo E1 alebo D1 alebo B+F alebo B+E alebo B+D alebo H alebo H1 alebo G. Pre elektronické meradlá alebo meradlá obsahujúce softvér: B+F alebo B+D alebo H1 alebo G. kapitola II – Dĺžkové meradlá Charakteristiky meraného výrobku 1. Textíliám je priradený charakteristický koeficient K. Tento koeficient zohľadňuje pružnosť a zaťažovaciu silu meraného výrobku na jednotku plochy a je definovaný vzorcom: K =  (GA + 2,2 N/m2), kde  je relatívne predĺženie vzorky látky širokej 1 m pri ťahu 10 N, GA je zaťažovacia sila na jednotku plochy vzorky látky v N/m2. Pracovné podmienky 2.1 Rozsah Rozmery a koeficient K (ak sa vyžaduje) v rozsahu špecifikovanom výrobcom. Rozsahy koeficientu K sú uvedené v tabuľke 1: Skupina; Rozsah koeficientu K; Výrobok. I; 0  K  2.10-2 N/m2; nízka pružnosť. II; 2.10-2 N/m2 0  K  8.10-2 N/m2; stredná pružnosť. III; 8.10-2 N/m2 0  K  24.10-2 N/m2; vysoká pružnosť. IV; 24.10-2 N/m2 0  K; veľmi vysoká pružnosť. Tabuľka 1 2.2 Ak sa meraný predmet neposúva meracím zariadením, jeho rýchlosť musí byť v rozmedzí špecifikovanom výrobcom pre dané meracie zariadenie. 2.3 Ak výsledok merania závisí od hrúbky, stavu povrchu a spôsobu podávania materiálu (napr. z veľkého kotúča alebo vrstiev), musí výrobca definovať príslušné obmedzenia. Najväčšie dovolené chyby 3. Meradlo Trieda presnosti; Najväčšia dovolená chyba. ; 0,125 %, ale nie menej ako 0,005 Lm. ; 0,25 %, ale nie menej ako 0,01 Lm. ; 0,5 %, ale nie menej ako 0,02 Lm. Tabuľka 2 Lm je najmenšia merateľná dĺžka, t.j. najmenšia dĺžka špecifikovaná výrobcom pre meranie na danom meracom zariadení. Skutočná dĺžka rôznych typov materiálov sa meria vhodnými meradlami ( napr. dĺžkové pásma). Meraný materiál musí byť položený na vhodnej podložke (napr. na vhodnom stole), vystretý a nepokrčený. Ďalšie požiadavky 4. Je potrebné, aby sa meradlo výrobok pri meraní nenapínalo, pričom je potrebné zohľadniť, na aké pružné látky je meradlo určené. KAPITOLA III – PLOŠNÉ MERADLÁ Pracovné podmienky 1.1 Rozsah Rozmery v rozsahu špecifikovanom výrobcom pre dané meracie zariadenie. 1.2 Stav výrobku Výrobca stanoví k meraciemu zariadeniu obmedzenia týkajúce sa rýchlosti pohybu výrobku, jeho hrúbky, prípadne kvality povrchu. Najväčšie dovolené chyby 2.1 Meradlo Najväčšia dovolená chyba je 1,0 % , ale nie pod 1 dm2. Ďalšie požiadavky 3. Podávanie výrobku Ak sa materiál vtiahne späť, alebo zasekne, nie je možné zohľadniť chybu merania, alebo sa musí vypnúť displej. 4. Dielik stupnice Hodnota dielika stupnice na meracom zariadení musí byť 1,0 dm2. Okrem toho musí byť na zariadení aj dielik stupnice s hodnotou 0,1 dm2 na skúšobné účely. KAPITOLA IV – Súradnicové meradlá Pracovné podmienky 1.1 Rozsah Rozmery v rámci rozsahu špecifikovanom výrobcom meradla. 1.2 Minimálny rozmer Dolná medza minimálneho rozmeru pre všetky hodnoty dielika stupnice je uvedená v tabuľke 1. Dielik stupnice (d); Minimálny rozmer (min) (dolná medza). d  2 cm; 10 d. 2 cm < d  10 cm; 20 d. 10 cm < d; 50 d. Tabuľka 1 1.3 Rýchlosť výrobku Rozsah rýchlosti pohybu výrobku špecifikuje pre dané meradlo výrobca. Najväčšia dovolená chyba 2. Meradlo: Najväčšia dovolená chyba je ± 1,0 d | ### N |  | Príloha MI-009 | # Meradlá rozmerov Pre prístroje na meranie rozmerov, tak ako sú ich typy ďalej definované, platia základné požiadavky prílohy č. 1, osobitné požiadavky a postupy posudzovania zhody v tejto prílohe. ### Definície Prístroj na meranie dĺžky slúži na meranie dĺžky navinuteľných materiálov, ako sú textílie, pásma, káble počas navíjania meraného materiálu. Prístroj na meranie plošného obsahu slúži na určenie plošného obsahu predmetov nepravidelného tvaru, napríklad usní. Prístroj na meranie viacerých rozmerov slúži na meranie dĺžky hraničných dĺžok (dĺžka, šírka, výška) najmenšieho pravouhlého rovnobežnostena, ktorý obaľuje výrobok. ### kapitola I - Požiadavky spoločné pre všetky prístroje na meranie rozmerov ### Elektromagnetická odolnosť 1. Vplyv elektromagnetického rušenia na meradlo môže byť len taký, že - a) zmena vo výsledku merania neprekročí kritickú hodnotu definovanú v bode 2.3, alebo - aby nebolo možné vykonať žiadne meranie, alebo - indikovaný údaj výsledku merania vykazuje okamžitú odchýlku, ktorú nemožno znázorniť, uložiť do pamäti alebo odoslať ako výsledok merania, alebo - aby odchýlky vo výsledku merania musia byť také veľké, že ich môžu registrovať všetci zainteresovaní na meraní. 2. Kritická hodnota zmeny sa rovná hodnote jedného dielika stupnice. ### Posudzovanie zhody Pri posudzovaní zhody si môže výrobca vybrať z týchto postupov Pre mechanické alebo elektromechanické meradlá F1 alebo E1 alebo D1 alebo B+F alebo B+E alebo B+D alebo H alebo H1 alebo G. Pre elektronické meradlá alebo meradlá obsahujúce softvér B+F alebo B+D alebo H1 alebo G. ### Kapitola II – prístroje na meranie dĺžky ### Charakteristiky meraného výrobku 1. Textíliám je priradený charakteristický koeficient K. Tento koeficient zohľadňuje pružnosť a zaťažovaciu silu na jednotku plochy meraného výrobku a je definovaný vzorcom K =  × (GA + 2,2 N/m2), kde  je relatívne predĺženie vzorky látky širokej 1 m pri ťahu 10 N, GA je zaťažovacia sila na jednotku plochy vzorky látky v N/m2. ### Pracovné podmienky 2.1 Rozsah Rozmery a koeficient K, ak sa vyžaduje, v rozsahu špecifikovanom výrobcom. Rozsahy koeficientu K sú uvedené v tabuľke č. 1 Tabuľka č. 1 Skupina; Rozsah koeficientu K; Výrobok. I; 0  K  2×10-2 N/m2; nízka pružnosť. II; 2×10-2 N/m2  K  8×10-2 N/m2; stredná pružnosť. III; 8×10-2 N/m2  K  24×10-2 N/m2; vysoká pružnosť. IV; 24×10-2 N/m2  K; veľmi vysoká pružnosť. 2.2 Ak sa meraný predmet neposúva meracím zariadením, jeho rýchlosť musí byť v rozmedzí špecifikovanom výrobcom pre dané meracie zariadenie. 2.3 Ak výsledok merania závisí od hrúbky, stavu povrchu a spôsobu podávania materiálu napr. z veľkého kotúča alebo vrstiev, musí výrobca definovať príslušné obmedzenia. ### Najväčšie dovolené chyby 3. Meradlo Tabuľka č. 2 Trieda presnosti; Najväčšia dovolená chyba. ; 0,125 %, ale nie menej ako 0,005 Lm. ; 0,25 %, ale nie menej ako 0,01 Lm. ; 0,5 %, ale nie menej ako 0,02 Lm. kde Lm je najmenšia merateľná dĺžka, t.j. najmenšia dĺžka špecifikovaná výrobcom pre meranie na danom meracom zariadení. Skutočná dĺžka rôznych typov materiálov sa meria vhodnými meradlami napr. dĺžkové pásma. Meraný materiál musí byť položený na vhodnej podložke napr. na vhodnom stole, vystretý a nepokrčený. ### Ďalšie požiadavky 4. Je potrebné, aby sa meradlo výrobok pri meraní nenapínalo, pričom je potrebné zohľadniť, na aké pružné látky je meradlo určené. ### Kapitola III – Plošné meradlá ### Pracovné podmienky 1.1 Rozsah Rozmery v rozsahu špecifikovanom výrobcom pre dané meracie zariadenie. 1.2 Stav výrobku Výrobca určí, ak je to potrebné, k meraciemu zariadeniu obmedzenia týkajúce sa rýchlosti pohybu výrobku, jeho hrúbky, prípadne kvality povrchu. ### Najväčšie dovolené chyby 2.1 Prístroj Najväčšia dovolená chyba je 1,0 %, ale nie menej ako 1 dm2. ### Ďalšie požiadavky 3. Podávanie výrobku Ak sa materiál vtiahne späť, alebo zasekne, nie je možné zohľadniť chybu merania, alebo sa musí údaj na indikačnom zariadení vymazať. 4. Dielik stupnice Hodnota dielika stupnice na meracom zariadení musí byť 1,0 dm2. Okrem toho musí byť na zariadení aj dielik stupnice s hodnotou 0,1 dm2 na skúšobné účely. ### Kapitola IV – prístroje na meranie viacerých rozmerov ### Pracovné podmienky 1.1 Rozsah Rozmery v rámci rozsahu určenom výrobcom meradla. 1.2 Najmenší rozmer Dolná hranica najmenšieho rozmeru pre všetky hodnoty dielika stupnice je uvedená v tabuľke č. 1. Tabuľka č. 1 Dielik stupnice (d); Najmenší rozmer (dolná hranica). d  2 cm; 10 d. 2 cm < d  10 cm; 20 d. 10 cm < d; 50 d. 1.3 Rýchlosť výrobku Rozsah rýchlosti pohybu výrobku určuje pre dané meradlo výrobca. ### Najväčšia dovolená chyba 2. Meradlo Najväčšia dovolená chyba je ± 1,0 d. | ### Ú |  |  |
| Príloha MI-0010 | # ANALYZÁTORY VÝFUKOVÝCH PLYNOV Pre analyzátory výfukových plynov definované v nasledujúcej časti určené na kontrolu a odbornú údržbu motorových vozidiel platia príslušné požiadavky prílohy I, špecifické požiadavky tejto prílohy a postupy posudzovania zhody. Definície Analyzátor výfukových plynov Analyzátor výfukových plynov je prístroj určený na meranie objemových podielov špecifikovaných zložiek výfukových plynov motorových vozidiel so zážihovým motorom. Ide o oxid uhoľnatý (CO), oxid uhličitý (CO2), kyslík (O2) a uhľovodíky (HC). Obsah uhľovodíkov sa vyjadruje ak koncentrácia n-hexánu (C6H14) meraného absorpčnou technikou v blízkosti infračerveného spektra. Objemové podiely zložiek plynu sa vyjadrujú ako percento objemu CO, CO2 a O2, a v ppm objemu. Analyzátor výfukových plynov okrem toho vypočítava pre objemové podiely zložiek výfukového plynu hodnotu . Lambda Lambda je bezrozmerná veličina predstavujúca účinnosť spaľovania motora z hľadiska pomeru vzduch/palivo vo výfukových plynoch. Zisťuje sa podľa referenčného štandardizovaného vzorca. Špecifické požiadavky Triedy presnosti 1. Analyzátory výfukových plynov sú rozdelené do dvoch tried presnosti 0 a I. Príslušné minimálne meracie rozsahy týchto tried sú uvedené v tabuľke 1. Parameter; Triedy 0 a I. Podiel CO; od 0 do 5 % objemu. Podiel CO2; od 0 do 16 % objemu. Podiel HC; od 0 do 2000 ppm objemu. Podiel O2; od 0 do 21 % objemu. ; od 0,8 do 1,2. Tabuľka č. 1  Triedy presnosti a meracie rozsahy Pracovné podmienky 2. Predpísané hodnoty pre pracovné podmienky určuje výrobca takto: 2.1 Pre klimatické a mechanické ovplyvňujúce veličiny: − minimálny teplotný rozsah 35 °C pre klimatické podmienky, − pre mechanické environmentálne podmienky platí trieda M1. 2.2 Pre elektrické ovplyvňujúce veličiny:  napäťový a frekvenčný rozsah pre striedavý prúd,  medzné hodnoty napätia pre jednosmerný prúd. 2.4 Pre okolitý tlak: Minimálne a maximálne hodnoty okolitého tlaku pre obidve triedy presnosti sú: pmin  860 hPa, pmax  1060 hPa. Najväčšie dovolené chyby 3. Najväčšie dovolené chyby sú definované takto: 3.1 Pre všetky zložky plynu platí, že najväčšia dovolená chyba v predpísaných pracovných podmienkach v zmysle požiadavky bodu 1.1 prílohy I musí byť z dvoch hodnôt uvedených v tabuľke č. 2 hodnota väčšia. Absolútne hodnoty sú vyjadrené v % objemu alebo v ppm na objem. Percentuálne hodnoty sú percentom skutočnej hodnoty. Parameter; Trieda 0; Trieda I. Podiel CO; ± 0,03 % obj. ± 5 %; ± 0,63 % obj. ± 5 %. Podiel CO2; ± 05 % obj. ± 5 %; ± 0,5 % obj. ± 5 %. Uhľovodíky; ± 10 ppm obj. ± 5 %; ± 12 ppm obj. ± 5 %. Podiel O2; ± 0,1 % obj. ± 5 %; ± 0,1 % obj. ± 5 %. Tabuľka 2 – Najväčšie dovolené chyby 3.2 Najväčšia dovolená chyba pri výpočte  je 0,3 %. Konvenčne pravá hodnota sa vypočíta podľa vzorca v bode 5.3.7.3 prílohy I smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/69/ES o opatreniach proti znečisťovaniu ovzdušia výfukovými plynmi motorových vozidiel, ktorou sa mení smernica Rady 70/220/EHS*. Na tento účel sa pri výpočte používajú údaje meradla. Prípustný vplyv rušenia 4. Kritická hodnota pre všetky objemové podiely zložiek plynu sa rovná najväčšej dovolenej chybe platnej pre daný parameter. 5. Vplyv elektromagnetického rušenia môže byť taký, aby: - zmena v meraní nebola väčšia ako kritická hodnota, ako je táto definovaná v bode 4, alebo - indikácia výsledku merania bola taká, aby ju nebolo možné považovať za plat- ný výsledok. Ďalšie požiadavky 6. Rozlíšenie sa rovná hodnote uvedenej v tabuľke 3 alebo je o jednu rádovú hodnotu vyššie. CO; CO2; O2; HC. Triedy 0 a I; 0,01 % obj.; 0,1 % obj.; *; 1 ppm obj.. Tabuľka 3 – Rozlíšenie * 0,01 % pre merané veličiny pod 4 % objemu alebo rovnajúce sa 4 %, inak 0,1 % objemu. Hodnota  sa znázorňuje s rozlíšením 0,001. 7. Smerodajná odchýlka 20 meraní nesmie byť väčšia 1/3 absolútnej hodnoty najväčšej dovolenej chyby platnej pre objemový podiel každého plynu. 8. Pri meraní CO, CO2 a HC musí meradlo, vrátane špecifikovaného systému rozvodu plynu indikovať 95 % ich konečnej hodnoty do 15 sekúnd po zmene plynu s nulovým obsahom prímesí ( t.j. čerstvého vzduchu). Pri meraní obsahu O2 musí meradlo v podobných podmienkach udávať hodnotu odlišujúcu sa od nuly o menej ako 0,1 % do 60 sekúnd po zmene zloženia plynu z čerstvého vzduchu na plyn bez obsahu kyslíka. 9. Ostatné zložky výfukových plynov (okrem tých, ktorých hodnota sa meria) nesmú ovplyvňovať výsledok merania o viac ako polovicu absolútnej hodnoty najväčšej dovolenej chyby, ak sa v plyne nachádzajú v týchto objemových podieloch: 6 % objemu CO, 16 % objemu CO2, 10 % objemu O2, 5 % objemu H2, 0,3 % objemu NO, 2 000 ppm objemu HC (ako n-hexánu), vodné pary až do nasýtenia. 10. Analyzátor výfukových plynov musí mať nastavovacie zariadenie umožňujúce nulovanie, kalibráciu plynu a vnútorné nastavenie. Vnútorné a nulovacie nastavovacie zariadenia sú automatické. 11. V prípade automatických a poloautomatických nastavovacích zariadeniach musí byť meranie zablokované dovtedy, kým sa nastavenie neukončí. 12. Analyzátor výfukových plynov zisťuje stopy uhľovodíka v systéme rozvodu plynu. u. Meranie nesmie byť umožnené vtedy, ak koncentrácia prítomných zvyškov uhľovodíka pred meraním je väčšia ako 20 ppm objemu. 13. Analyzátor musí byť vybavený zariadením na automatické zistenie akýchkoľvek porúch funkcie snímača kyslíkového kanála, ktoré sa môžu vyskytnúť v dôsledku opotrebovania alebo porušenia linky. 14. Ak analyzátor výfukových plynov môže pracovať s rôznymi plynmi (napr. nafta alebo skvapalnený plyn), musia sa dať zvoliť vhodné koeficienty pre výpočet lambdy tak, aby nedošlo k žiadnym nejasnostiam v súvislosti s príslušným vzorcom. Posudzovanie zhody Výrobca má na účely posúdenia zhody možnosť vybrať si z týchto postupov uvedených v článku 9: B+F alebo B+D alebo H1. | ### N |  | Príloha MI-0010 | # Analyzátory výfukových plynov Pre analyzátory výfukových plynov určených na kontrolu a odbornú údržbu motorových vozidiel platia základné požiadavky prílohy č. 1, osobitné požiadavky a postupy posudzovania zhody uvedené v tejto prílohe. ### Definície Analyzátor výfukových plynov prístroj určený na meranie objemových zlomkov špecifikovaných zložiek výfukových plynov motorových vozidiel so zážihovým motorom pri hladine vlhkosti analyzovanej vzorky. Ide o oxid uhoľnatý (CO), oxid uhličitý (CO2), kyslík (O2) a uhľovodíky (HC). Obsah uhľovodíkov sa vyjadruje ako koncentrácia n-hexánu (C6H14) meraného absorpčnou metódou v blízkej infračervenej oblasti spektra. Objemové zlomky zložiek plynu sa vyjadrujú ako percento objemu CO, CO2 a O2, a v ppm objemu. Analyzátor výfukových plynov okrem toho vypočítava hodnotu  z objemových zlomkov zložiek výfukového plynu. Lambda () bezrozmerná hodnota vyjadrujúca účinnosť spaľovania motora z hľadiska pomeru vzduch/palivo vo výfukových plynoch. Zisťuje sa podľa referenčného normalizovaného vzorca. ### Špecifické požiadavky ### Triedy presnosti 1. Analyzátory výfukových plynov sú rozdelené do dvoch tried presnosti 0 a I. Príslušné najmenšie meracie rozsahy týchto tried sú uvedené v tabuľke č. 1. Tabuľka č. 1 - Triedy presnosti a meracie rozsahy Parameter; Triedy 0 a I. zlomok CO; od 0 do 5 % obj.. zlomok CO2; od 0 do 16 % obj.. zlomok HC; od 0 do 2000 ppm obj.. zlomok O2; od 0 do 21 % obj.. ; od 0,8 do 1,2. ### Predpísané pracovné podmienky 2. Predpísané hodnoty pre pracovné podmienky určuje výrobca takto 2.1 Pre klimatické a mechanické ovplyvňujúce veličiny - a) najmenší teplotný rozsah 35 °C pre klimatické podmienky, - b) pre mechanické prostredie platí trieda M1. - Pre elektrické ovplyvňujúce veličiny - a) napäťový a frekvenčný rozsah pre striedavý zdroj napätia, - b) hraničné hodnoty jednosmerného napätia zdroja. - Pre tlak okolitého prostredia Najmenšie a najväčšie hodnoty tlaku okolitého prostredia pre obidve triedy presnosti sú pmin  860 hPa, pmax  1060 hPa. ### Najväčšie dovolené chyby 3. Najväčšie dovolené chyby sú definované takto 3.1 Pre všetky zložky plynu platí, že najväčšia dovolená chyba v predpísaných pracovných podmienkach podľa prílohy č. 1 bod 1.1 musí byť väčšia z dvoch hodnôt uvedených v tabuľke č. 2. Absolútne hodnoty sú vyjadrené v objemových % alebo v objemových ppm. Percentuálne hodnoty sú percentom skutočnej hodnoty. Tabuľka č. 2 - Najväčšie dovolené chyby Parameter; Trieda 0; Trieda I. zlomok CO; ± 0,03 % obj. ± 5 %; ± 0,06 % obj. ± 5 %. zlomok CO2; ± 0,5 % obj. ± 5 %; ± 0,5 % obj. ± 5 %. zlomok HC; ± 10 ppm obj. ± 5 %; ± 12 ppm obj. ± 5 %. zlomok O2; ± 0,1 % obj. ± 5 %; ± 0,1 % obj. ± 5 %. 3.2 Najväčšia dovolená chyba pri výpočte  je 0,3 %. Konvenčne pravá hodnota sa vypočíta podľa vzorca.) Na tento účel sa pri výpočte používajú údaje indikované meradlom. ### Prípustný vplyv rušenia 4. Kritická hodnota zmeny pre všetky objemové podiely zložiek plynu sa rovná najväčšej dovolenej chybe platnej pre daný parameter. 5. Vplyv elektromagnetického rušenia môže byť taký, aby - zmena v meraní nebola väčšia ako kritická hodnota zmeny podľa bodu 4, alebo - indikácia výsledku merania bola taká, aby ju nebolo možné považovať za platný výsledok. ### Ďalšie požiadavky 6. Rozlíšenie sa rovná hodnotám uvedeným v tabuľke č. 3 alebo jeho hodnota je o rád vyššia ako tieto hodnoty. Tabuľka č. 3 Rozlíšenie CO; CO2; O2; HC. Triedy 0 a I; 0,01 % obj.; 0,1 % obj.; *); 1 ppm obj.. *) 0,01 % obj. pre merané veličiny pod 4 % objemu alebo rovnajúce sa 4 %, inak 0,1 % objemu. Hodnota  sa na indikátore zobrazuje s rozlíšením 0,001. 7. Smerodajná odchýlka 20 meraní nesmie byť väčšia ako 1/3 absolútnej hodnoty najväčšej dovolenej chyby platnej pre objemový zlomok každého aplikovateľného plynu. 8. Pri meraní CO, CO2 a HC musí meradlo, vrátane špecifikovaného systému rozvodu plynu indikovať 95 % ich konečnej hodnoty stanovenej pomocou kalibračného plynu do 15 sekúnd po zmene plynu s nulovým obsahom prímesí napr. čerstvého vzduchu. Pri meraní obsahu O2 musí meradlo v podobných podmienkach udávať hodnotu odlišujúcu sa od nuly o menej ako 0,1 % do 60 sekúnd po zmene zloženia plynu z čerstvého vzduchu na plyn bez obsahu kyslíka. 9. Ostatné zložky výfukových plynov okrem tých, ktorých hodnota sa meria, nesmú ovplyvňovať výsledok merania o viac ako polovicu absolútnej hodnoty najväčšej dovolenej chyby, ak sa v plyne nachádzajú v týchto objemových zlomkoch 6 % objemových CO, 16 % objemových CO2, 10 % objemových O2, 5 % objemových H2, 0,3 % objemových NO, 2 000 ppm objemových HC (ako n-hexánu), vodné pary až do nasýtenia. 10. Analyzátor výfukových plynov musí mať nastavovacie zariadenie umožňujúce nulovanie, kalibráciu plynom a vnútorné nastavenie. Vnútorné a nulovacie nastavovacie zariadenia sú automatické. 11. V prípade automatických a poloautomatických nastavovacích zariadení musí byť meranie zablokované dovtedy, kým sa nastavovanie neukončí. 12. Analyzátor výfukových plynov zisťuje stopy uhľovodíka v systéme rozvodu plynu. Meranie nesmie byť umožnené vtedy, ak koncentrácia prítomných zvyškov uhľovodíka pred meraním je väčšia ako 20 ppm objemových. 13. Analyzátor musí byť vybavený zariadením na automatické zistenie akýchkoľvek porúch funkcie snímača kyslíkového kanála, ktoré sa môžu vyskytnúť v dôsledku opotrebovania alebo prerušenia prívodnej rúrky. 14. Ak analyzátor výfukových plynov môže pracovať s rôznymi plynmi napr. benzín alebo skvapalnený plyn, musia sa dať zvoliť vhodné koeficienty pre výpočet  tak, aby nedošlo k žiadnym nejasnostiam v súvislosti s príslušným vzorcom. ### Posudzovanie zhody Pri posudzovaní zhody si môže výrobca vybrať z týchto postupov B+F alebo B+D alebo H1. | ### Ú |  |  |

) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 245/2004 Z. z. o podrobnostiach o technických požiadavkách na výrobky z hľadiska elektromagnetickej kompatibility.

) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 453/2002 Z. z. o postupoch pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a technických noriem.

) § 33 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

* 	30 mesiacov po dátume nadobudnutia a účinnosti tejto smernice.

) Podľa článku 3 ods. 1 smernice Rady 92/81/EHS z 19. októbra 1992 o zosúladení štruktúr spotrebných daní z minerálnych olejov (Ú. v. EÚ L 316, 31.10.1992, str.12) v znení naposledy zmenenom smernicou Rady 2003/96/ES (Ú. v. EÚ L 283, 31.10.2003, str. 51).

) Podľa článku 3 ods. 2 smernice Rady 92/81/EHS z 19. októbra 1992 o zosúladení štruktúr spotrebných daní z minerálnych olejov (Ú. v. EÚ L 316, 31.10.1992, str.12) v znení naposledy zmenenom smernicou Rady 2003/96/ES (Ú. v. EÚ L 283, 31.10.2003, str. 51).

) Smernica Rady 75/106/EHS z 19. decembra 1974 o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa objemu niektorých kvapalín v spotrebiteľskom balení (Ú. v. EÚ L 42 15.2.1975 str. 1) v znení smernice 89/676/EHS (Ú. v. EÚ L 398, 30.12.1989, str. 18), smernice Rady 76/211/EHS z 20. januára 1976 o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa objemu alebo hmotnosti niektorých spotrebiteľsky balených výrobkov (Ú. v. EÚ L 46, 21.2.1976, str. 1) v znení dohody EEA.

* 	OJ L 350, 28.12.1998, str. 17

) Bod 5.3.7.3 prílohy č. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/69/ES o opatreniach proti znečisťovaniu ovzdušia výfukovými plynmi motorových vozidiel, ktorou sa mení smernica Rady 70/220/EHS (Ú. v. EÚ L 350, 28.12.1998, str. 17).