Príloha MI-001

k nariadeniu vlády č. …/2005 Z. z.

# Vodomery

Pre vodomery určené na meranie pretečeného objemu čistej studenej alebo teplej vody v domácnostiach, v ľahkom priemysle a na komerčné účely platia základné požiadavky prílohy č. 1, osobitné požiadavky a postupy posudzovania zhody uvedené v tejto prílohe.

### Definície

Vodomer prístroj určený na meranie, zaznamenávanie a indikáciu objemu vody pretečenej za daných podmienok merania cez merací snímač.

Najmenší prietok (Q1) najmenší prietok, pri ktorom vodomer indikuje údaje, spĺňajúce požiadavky na najväčšie dovolené chyby.

Prechodový prietok (Q2) hodnota prietoku, ktorý je medzi trvalým a najmenším prietokom, pri ktorom je rozsah prietoku rozdelený na dva úseky - „horný úsek“ a „dolný úsek“. Každý úsek má charakteristickú najväčšiu dovolenú chybu.

Trvalý prietok (Q3) najvyšší prietok, pri ktorom vodomer pracuje vyhovujúcim spôsobom za predpokladu jeho používania v normálnych podmienkach, t.j. pri stálych alebo premenlivých podmienkach prúdenia.

Preťažovací prietok (Q4) najväčší prietok, pri ktorom vodomer pracuje vyhovujúcim spôsobom počas krátkeho časového intervalu bez poškodenia.

### Osobitné požiadavky

Pracovné podmienky

Výrobca špecifikuje predpísané pracovné podmienky pre vodomer a to najmä:

1.	Rozsah prietoku vody

Hodnoty rozsahu prietoku musia spĺňať tieto podmienky

Q3/Q1 ≥ 10

Q2/Q1 = 1,6

Q4/Q3 = 1,25

Po dobu piatich rokov od prijatia tohto nariadenia je dovolený pomer hodnôt Q2/Q1: 1,5, 2,5, 4 alebo 6,3.

2.	Teplotný rozsah vody

Teplotný rozsah musí spĺňať nasledovné podmienky

od 0,1 °C do najmenej 30 °C, alebo

od 30 °C do najmenej 90 °C.

Vodomer môže byť vyhotovený tak, aby pracoval v oboch rozsahoch.

3.	Rozsah relatívneho tlaku vody musí byť od 0,3 bar do najmenej 10 bar pri Q3.

4.	Zdroj elektrického prúdu: menovitá hodnota napätia zdroja striedavého napätia a/alebo medzné hodnoty jednosmerného napájania.

### Najväčšie dovolené chyby

5.	Najväčšia dovolená kladná alebo záporná chyba objemu vody pri prietoku v rozsahu medzi prechodovým prietokom Q2 vrátane a preťažovacím prietokom Q4 je

2 % pre vodu s teplotou 30 °C,

3 % pre vodu s teplotou > 30 °C.

6.	Najväčšia dovolená kladná alebo záporná chyba objemu vody pri prietoku v rozsahu medzi najmenším prietokom Q1 a prechodovým prietokom Q2 (okrem tejto hodnoty) je 5 % pre vodu ľubovoľnej teploty.

### Prípustný vplyv rušenia

7.1	Odolnosť proti elektromagnetickému rušeniu

7.1.1	Vplyv elektromagnetického rušenia na vodomer môže byť len taký, aby

  - zmena v nameranom výsledku nebola väčšia ako kritická hodnota zmeny podľa definície v bode 7.1.3, alebo

  - indikácia výsledku merania bola taká, aby ju nebolo možné považovať za platný výsledok, ale za krátkodobú odchýlku, ktorú nemožno interpretovať, uložiť do pamäti alebo odoslať ako výsledok merania.

7.1.2	Po vystavení vplyvu elektromagnetického rušenia musí vodomer

- obnoviť svoju činnosť v medziach najväčších dovolených chýb,

- mať zabezpečenú ochranu všetkých meracích funkcií a

- umožniť obnovu všetkých údajov o meraní vykonaných tesne pred výskytom rušenia.

7.1.3	Kritická hodnota zmeny je hodnota menšia z týchto dvoch

- objem zodpovedajúci polovici veľkosti najväčšej dovolenej chyby v hornom úseku meraného objemu,

- objem zodpovedajúci najväčšej dovolenej chyby objemu zodpovedajúcemu množstvu pretečenému za 1 minútu pri prietoku Q3.

7.2	Trvanlivosť

Po príslušných vykonaných skúškach, zohľadňujúc čas trvania predpokladaný výrobcom musí vodomer spĺňať tieto kritériá:

7.2.1	Odchýlka výsledku merania po skúške trvanlivosti nesmie v porovnaní s počiatočným výsledkom merania prekročiť

3 % nameraného objemu medzi Q1 vrátane a Q2 nepočítajúc,

1,5 % nameraného objemu medzi Q2 vrátane a Q4 vrátane.

7.2.2	Chyba údaja pre nameraný objem po skúške trvanlivosti nesmie prekročiť

±6 % nameraného objemu medzi Q1 vrátane a Q2 nepočítajúc,

±2,5 % nameraného objemu medzi Q2 vrátane a Q4 vrátane v prípade vodomerov určených na meranie vody s teplotou od 0,1 °C do 30 °C,

± 3,5 % nameraného objemu medzi Q2 vrátane a Q4 vrátane v prípade vodomerov určených na meranie vody s teplotu od 30 °C do 90 °C.

### Vhodnosť

8.1	Meradlo musí mať možnosť inštalácie tak, aby pracovalo v ľubovoľnej polohe, ak na ňom nie je vyznačené inak.

8.2	Výrobca musí uviesť, či je vodomer určený na meranie spätného toku. V takomto prípade objem vody pretečený pri spätnom toku sa musí od celkového objemu odčítať, alebo musí byť zaznamenaný osobitne. Pre normálny ako aj spätný tok platí tá istá najväčšia dovolená chyba.

Ak vodomer nie je určený na meranie spätného toku, musí spätnému toku zabrániť alebo bez poškodenia alebo zmeny metrologických vlastností odolať náhodnému spätnému toku.

### Meracie jednotky

9.	Nameraný objem vody sa udáva v kubických metroch.

### Uvedenie do používania

10.	Distribútor alebo osoba právne poverená inštaláciou vodomeru zistí, či sú splnené požiadavky bodu 1, 2 a 3 tak, aby bol vodomer vhodný na presné meranie predpokladanej alebo predpokladateľnej spotreby.

### Posudzovanie zhody

Výrobca si pri posudzovaní zhody môže vybrať z týchto postupov B+F alebo B+D alebo H1.